医療機関情報統合

Integrating the Healthcare Enterprise

IHE放射線

テクニカルフレームワーク

IHE Radiology (RAD)

Technical Framework

第二巻

IHE RAD TF-2

トランザクション

Volume 2

IHE RAD TF-2

Transactions

第13.0版　－　最終版

2014年7月30日

Revision 13.0 – Final Text

July 30, 2014

Copyright © 2014: IHE International, Inc.

本資料のご利用に際し

ここに掲載した翻訳資料は、日本国内で利用される関係者の理解の一助になるように、日本IHE協会のボランティア活動により作成したものです。

本翻訳資料は、原文の理解を助けるための参考資料と位置づけます。ご利用の際には原文と合わせてお使いください。

訳文のなかで、「、、、なりません」（原文では“shall”）は、テクニカルフレームワークでの記載規則では、守らねばならない事項を示します。

同様”must”もテクニカルフレームワークでの記載規則では、守らねばならない事項を示しますが、”shall”とことなり、複数の訳があります。「なりません」や「必要です」等に訳されます。

日本語訳　日本IHE協会放射線技術委員会

第1 - 3章						鈴木真人

4．1 - 4.3						塩川康成

4．4 - 4.7						森村晋哉

4．8 - 4.13						鈴木真人

4.14 - 4.23						原嶋茂夫

4.24 -4.31						伊藤幸雄

Appendix A - E

文体統一　日本IHE協会放射線企画委員会　　　　　　　　本田憲業

第13版への改訂（第12版和訳改訂版から）　　　　　　　　本田憲業  2014/8/12

内容

1  序章	4

1.1 テクニカルフレームワークの概要	4

1.2  第2巻の概要	5

1.3 対象読者	5

1.4  標準との関係	5

1.5  実世界のアーキテクチャとの関係	6

1.6   コメント	6

1.7  著作権許諾	6

2   表記規約　Convention	7

2.1一般のIHEトランザクション モデル	7

2.2  DICOM 使用の表記規約	8

2.3  HL7 適合化表記規約　	10

2.4  HL7 実装ノート	13

2.5 HL7とDICOMの対応付けについて	21

2.6 コード化エンティティとコード体系の使い方	21

3  フレームワークの概要	22

4  IHE トランザクション	23

4.1  患者登録  (Patient Registration)	23

4.2  発行側オーダ管理 (Placer Order Management)	38

4.3  実行側オーダ管理 (Filler Order Management)	56

4.4  予定済検査（Procedure Sceduled）	76

4.5  撮影装置業務一覧問合せ（Query Modality Worklist ）	94

4.6  撮影検査段階進行中（Modality Procedure Step In Progress）	103

4.7 撮影装置検査段階完了・中止通知（Modality Procedure Step Completed/Discontinued）	114

4.8  撮影装置保存済（Modality Images Stored ）	121

4.9  撮影装置表示条件保存完了（Modality Presentation State Stored）	133

4.10  保存委託 (Storage Commitment)	135

4.11 画像可用性問合せ (Image Availability Query)	138

4.12  患者更新 (Patient Update)	142

4.13  検査更新 (Procedure Update)	166

4.14  画像問合せ (Query Images)	173

4.15  表示条件問合せ (Query Presentation States)	179

4.16  画像取得 (Retrieve Images)	182

4.17  表示条件取得 (Retrieve Presentation States)	202

4.18  エビデンス書類生成役画像保存済 (Creator Images Stored)	206

4.19  エビデンス書類生成役表示条件保存 (Creator Presentation State Stored)	212

4.20  エビデンス書類生成役検査段階進行中 (Creator Presentation State in Progress)	214

4.21  エビデンス書類生成役検査段階完了 (Creator Procedure Step Completed)	217

4.22 意図的に空白のまま（Intentionally Left Blank）	222

4.23  表示条件付印刷依頼（Print Request with Presentation LUT) .............................................222

4.24  レポート提出 （Report Submission）	231

4.25  レポート発行 （Report Issuing）	235

4.26  レポート問合せ （Query Reports）	241

4.27  レポート取得　（Ｒetrieve Reports）	245

4.28  構造化レポート送出 （Structured Report Export）	250

4.29  キー画像注釈保存 （Key IMage Note Stored）	257

4.30  キー画像注釈問合せ （Query Key Image Note ）	259

4.31  キー画像注釈取得 （Retrieve Key Image Note）	262

Appendix A: 撮影装置ワーク一覧、複合IOD、エビデンス書類、KIN、撮影装置実行済検査段階の間における属性の整合性	266

A. 1: 画像収集で整合性が重要な属性	266

A. 2: エビデンス書類統合－重要な属性	280

A. 3: 使用状況に必須の属性（Context-critical Attributes）	281

A. 4: 一貫性データモデル	282

A. 5: 取り込まれた対象物の統合 - 必須の属性	285

Appendix  B: HL7 オーダの DICOM MWLへの対応付け	293

Appendix  C: 放射線医学以外の情報への部門アクセス	304

C1: 範囲	304

C. 2: 問合せプロトコル	304

C. 3: 外部レポートの内容	306

Appendix D: 融合の場合の患者IDの明確化	307

D1:  はじめに	307

D. 2: 管理事務の処理流れ（RAD TF-1:3.3.1）	308

D. 3: 患者情報融合（Patient Merge） （RAD TF-1:3.3.2）	308

D. 4: 外傷ケ－ス1と2 （RAD TF-1:4.3）	309

D. 5: 外傷ケ－ス3 （RAD TF-1:4.3)	309

D. 6外傷ケ－ス4（RAD TF-1:4.3）	310

D. 7: 外傷ケ－ス5 （RAD TF-1:4.3）	311

Appendix E. HL7 v2.5.1で置き換えられる HL7 v2.3.1通信文の概要	313

E. 1: RAD-1 Patient Registration/RAD-12 Patient Update	313

E. 2: RAD-2 Place Order Management/RAD-3 Filler Order Management	313

E. 3: RAD-4 Procedure Scheduled/RAD-13 Procedure Update	313

用語集	314

# 1  序章

健康情報技術（HIT, Health Information Technology）システムの相互運用性と電子診療録（EHR）の効率的運用を実現するため、医療機関情報統合（IHE）は標準規格の利用推進を主導しています。IHEは医療者の自主的委員会、健康情報技術（HIT）専門家、複数の臨床・業務領域の利害関係者が、標準規格に依拠した相互運用性の解決法の共通理解を得られる様、公開討論の場（フォーラム）を提供しています。IHEは制作した機器実装手引き（IHEプロファイル）を出版し、最初は一般から意見をあつめ、次いでHIT制作者や情報システム開発者の試験実装に役立たせています。

IHEは、IHEプロファイルの実装を開発者が試すため、定期的試験であるコネクタソンを実施しています。委員会が、試験に成功し実際の診療の場に導入されると判定すると、該当するIHEテクニカルフレームワーク（TF）に組み込まれます。この書類はその一つの巻です。テクニカルフレームワークはHITシステムの開発者と使用者が利用できる特別な資源です。これは、相互運用性を確保し、EHRの利便性の高い安全な利用を可能とする、実証済みの、標準に準拠した一組の解決法です。

システム購入者は、該当するIHEプロファイルへの適合が必須であると要求仕様書に指定できます。製作者は、IHEプロファイルを実装した製品に対して、適合性宣言（IHE統合書類）をIHE製品登録（http://product-registry.ihe.net）に掲載できます。

この書類および他のIHEテクニカルフレームワーク書類はhttp://www.ihe.net/Technical_Frameworks　から入手できます。 この書類への意見はhttp://www.ihe.net/Rradiology_Public_Commentsまで提出してください。

IHEの各領域委員会はテクニカルフレームワーク（TF）の開発と出版に責任を持っています。本書類は IHE放射線委員会により出版されています。この領域の活動、委員一覧や参加方法については、http://wiki.ihe.net/index.php?title=Domainsに掲載しています。

組織、後援、会員組織、業務手順の様なIHEの一般的情報については、www.ihe.netを参照してください。

## 1.1 テクニカルフレームワークの概要

本書類、すなわち、IHE テクニカルフレームワークは、定められている標準規格の実装法を定義し、医療情報共有を振興し、相互運用性を実現させて、最適な医療をもたらします。本書類は毎年拡張され、一般への公開期間と閲覧をへて、誤りの発見と訂正をおこない、常時維持管理されています。最新版は第11版で、IHEトランザクションを規定し2012年10月に実装されたものです。書類の最新版は常にhttp://www.ihe.net/Technical_Frameworks　にて取得可能です。

IHEテクニカルフレームワークは、医療機関の機能単位の構成要素であるIHE実行役（Actor）をさだめ、標準規格準拠の連携したトランザクションを定めています。IHEテクニカルフレームワークはトランザクションの本体を常に深化させています。第1巻（RAD TF-1）はIHE機能の高所からの概観で、統合プロファイルと呼ばれる、機能単位として組織化されたトランザクション群を示して、特定の臨床的要望を処理する能力を明らかにします。 この巻は、 IHEトランザクション　RAD-1からRAD-31の詳細な技術的解説で、IHEの最初の3年間（1999 - 2001）で定めたものです。第3巻はIHEトランザクションRAD-32からRAD-61の詳細な技術的解説で、2002年から2007年までの作業で定めたものです。2005年には、IHE基本保安がITI-査察追跡と認証（ATNA）プロファイルの放射線査察追跡オプション（Radiology Audit Tail Option）に置き換えられたため、第3巻で定めたトランザクションRAD-32, RAD-33, RAD-34が不可とされました。

## 1.2  第2巻の概要

第二節は、IHEのもとで実装されるトランザクションの、この巻で使用される凡例を提示します。

第三節は、分散型の医療環境の機能的要素を規定するため、IHEで使用される実行役とトランザクションの構想を概観します。

第四節は、実行役の役割、使用される標準、交換される情報、ときに、トランザクション実装に必要なオプションを特定して、トランザクションRAD-1からRAD-31を詳細に規定します。

本文に続く付録は、IHEデータモデルとトランザクションの技術的詳細を明らかにします。本巻の最後には用語一覧と、IHEテクニカルフレームワークで使用される略語一覧があります。略語には関連する標準規格（現状はHL7とDICOM）由来のものもあります。

## 1.3 対象読者

- 本書は、次の者を対象読者とします。

- IHE構想への参加を計画するベンダの技術担当者

- 医療機関のIT部門

- 標準の開発に関係した専門家

- 医療情報システムの統合の技術面に関心のある者

## 1.4  標準との関係

IHEテクニカルフレームワークは、分散型医療システムを構成する機能部品を、もっぱら医療機関における情報連携の観点から、定義するものです。 現状の整備状況では、HL7とDICOM基準に準拠した協働するトランザクションの集合です。IHEの主導する範囲が拡がるに連れ、他の標準規格によるトランザクションが必要に応じて含まれる様になります。

時にIHEはこれら標準規格に準拠する特別なオプションの選択肢を推奨します。しかし、IHEは標準に違反する様な技術選択肢を導入することはありません。もし、標準規格に誤りや拡張の必要性を発見したときは、標準を作成している団体に解決を依頼するだけです。IHEはそれ故、実装の枠組みであり、標準規格ではありません。IHEを標準規格としたり、IHEへの適合性を標榜するのは誤りです。製品が標準に適合するとの主張は、標準規格を直接に参照して行われるべきです。適合性宣言では、記述された製品が”IHEテクニカルフレームワークに従って実装された”と記すことができます。IHE適合性宣言の書式については付録Dを参照してください。

IHEは、実装する組織に、IHEテクニカルフレームワークに沿って実装された製品は、IHEが依拠する標準規格も満たしていることを保証し、標準規格に準拠するがIHEの必須要求を満たさずに作成された他の製品とも、IHE採用製品との連携にくらべ低レベルの可能性はあるとはいえ、連携を可能にします。

## 1.5  実世界のアーキテクチャとの関係

IHE実行役とテクニカルフレームワークは、実際の医療情報システムの抽象化です。トランザクションの一部は従来から特定種別の製品（たとえば、HIS、電子患者録、臨床情報システム、撮影機器）により行われてきましたが、IHEテクニカルフレームワークでは意図的に、機能や実行役と上記の製品種別を関連つけないようにしています。IHEテクニカルフレームワークでは、個々の実行役に、情報システムの統合に関連する機能のみを規定します。実行役のIHEによる定義は、これを実装する機器の完全な仕様を規定するものと解釈してはなりません。同様に、医療機関の情報システムの構造を完全に記述したものと解釈してはなりません。

実行役とトランザクションを定義するのは、医療機関情報システムの機能的要素間のトランザクションを定義する基盤を提供するためです。一個の機器が多数の機能を有する場合には、製品と周囲環境の外部機能とのインターフェースのみが、IHEでは有意とされます。したがって、すべての機能を一個にまとめた情報システムと、複数のシステムの集合体が協働して同一の目的に使えるシステムとの優劣を論じません。しかしながら、IHEテクニカルフレームワークの可能性を端的に示すため、IHEテクニカルフレームワークを基盤とする複数の会社の製作にシステムの統合を、IHEのデモでは強調しています。

## 1.6   コメント

HIMS と RSNA では、この書類とIHE構想についてのコメントを歓迎します。コメントの送付は、http://www.ihe.net/Radiology_Public_Comments または、次のとおり。

Chris Carr/Joan McMillen

IHE Secretary

820 Jorie Boulevard

Oak Brook, IL 60523

Email: radiology@ihe.net

## 1.7  著作権許諾

Health Level Seven, IncはIHEにHLの表を複製する許可をあたえています。この書類の中のHL7の表の著作権は Health Level Seven, Inc. にあります。All rights reserved [無断転載禁止].

The National Electrical Manufacturers Association （NEMA） はIHEに、DICOM規格の一部をIHEが取り込むことを許可しています。

これらの標準からの引用部分には、引用元を記載します。

# 2   表記規約　Conventions

本書は以下の表記規約を採用して、フレームワークの構想を提示し、IHEテクニカルフレームワークが依拠する標準規格がいかに適用されねばならないかを定めます。

## 2.1一般のIHEトランザクション モデル

- トランザクションの説明は第4節にあります。各トランザクションの説明には、実行役、実行役の役割、実行役間のトランザクションが使用例として示されます。

- 一般のIHEトランザクションの説明には、次の要素が含まれます：

- 適用範囲: トランザクションの簡単な説明。

- 使用例役割: 実行役とそれらの役割についての定義。実行役を関連付ける簡単な図が示されます:

- 参照する規格：そのトランザクションに使用される標準（特定の章や節を明記）。

- 相互作用図：実行役とトランザクションの図示で、実行役内の関連する処理は四角形で書かれ、時間は上から下です。

IHEテクニカルフレームワークで使用される相互作用図のモデル化は、Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson,  The Unified Modeling Language User Guide, ISBN 0-201-57168-4 にならいました。簡潔さのために、簡単な受診通知は図から省きました。

- 通信文定義：トランザクションに含まれる通信文、通信文のきっかけとなる事象、通信文の意味、通信文が受信側に引き起こすアクションの記載。

## 2.2  DICOM 使用の表記規約 (DICOM Usage Conventions)

本書で記載するDICOMトランザクションの一部では、IHEは選択された2型および3型属性の使用の必要条件を強化しています。これについては、第4章と付録で明確に説明します。

IHEでは、情報源側システムがDICOM 2型属性（たとえば、患者名、患者ID）に対する有効な値を持たない場合、これらの属性は長さゼロで送信されねばなりません。つまりこれらの属性にデフォルト値を割り当ててはなりません。受信側のシステムは、これらの属性について長さゼロの値を処理できねばなりません。

IHEはDICOM保存トランザクションでの属性の使用と支持に関連する要求事項を、サービスクラス使用者（SCU）とサービスクラス提供者（SCP）により定めています。

- O  	この属性または値の存在は任意で、 DICOMにおける2型、3型です。

- R  	この属性は必須ですが、DICOM要求事項をIHEが拡張したものではありません。すなわち、DICOMですでに1型ですが、それ以上の制限（例えば属性に用いられる値のセットの制限）をIHEが設定しています。

- R+  	DICOM要求事項をIHEが拡張したもので、撮影装置が生成した画像の中に属性が存在せねばなりません。つまり1型ですが、DICOM要求は2, 3型のことがあります。

- RC+ 	 DICOM要求事項をIHEが拡張したもので、条件が満足された場合は画像収集装置が生成した画像の中に属性が存在せねばなりません。つまり1C型ですが、DICOM要求は2, 3型のことがあります。

IHEでは、SCUとSCPの両方によるDICOM問合せでの合致キーと戻りキーの使用と支持に関して、必要事項を定義しています。合致キーは、問合せSCPからSCUへの応答に含まれるインスタンスの選択に使用されます。戻りキーは特定のデータのみを返し、照合には使用されません。

- SCUの必須合致キー:

- 問合せSCUがユーザに選択基準として提供できねばならないキー。問合せ要求で合致キーの送信のきっかけとするために問合せSCUのユーザに提供される方法（値の入力、項目の選択など）の定義は、IHEの範囲外です。

- SCPの必須合致キー:

- IHEで必須の合致キーは問合せSCPによって、DICOMで必須合致キーとまったく同じように処理されます。ほとんどの場合、IHEで必須の合致キーはDICOMで必須の合致キーです。

- SCUの必須戻りキー:

- 問合せSCUが問合せSCPに要求し、問合せ応答で受信し、必要ならユーザに対して表示するキ	ー。問合せSCUのユーザが戻りキーを要求するための方法（デフォルトを使用、チェッ	クボックスをチェックなど）、および、ユーザに対してそれを表示する方法の定義は、　　　　　	IHEの範囲外です。

- SCPの必須戻りキー:

- DICOMにおいて、1または2型の戻りキーと指定されたIHEの必須戻りキーはDICOMタイプに従って処理されます。DICOMにおいて3型の戻りキーと指定されたIHEの必須戻りキーは2型として処理されます。

フレームワークの問合せ・キー要件テーブルでは、SCUおよびSCPに関する要件を指定するのに次の記号を使用します:

- R	必須

- O	オプション（任意）

次の修飾子も使用します:

- R+	DICOM要件のIHE拡張である要件

- R*	表示する必要のない属性

- R+*	DICOM要件のIHE拡張であるが、表示する必要はない

Table 2.2-1 は、合致キーと戻りキーを定義する表の例を示します。ここで順列属性が合致キーと戻りキーテーブルの構造ヘッダとして使用されており、個々の順列アイテムについて要求事項が与えられている事に注意してください。

Table 2.2-1:  Images Query Matching and Return Keys

| Attributes Name | Tag | Query Keys Matching |  | Query Keys Return |  | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCU | SCP | SCU | SCP |  |
| Scheduled Human Performers Sequence | (0040,4034) |  |  |  |  |  |
| >Human Performer Code Sequence | (0040,4009) |  |  |  |  |  |
| >>Code Value | (0008,0100) | R+ | R | R+* | R |  |
| >>Coding Scheme Designator | (0008,0102) | R+ | R | R+* | R |  |
| >>Code Meaning | (0008,0104) | - | - | R+ | R | Query Keys Matching SCU or SCP do not use the Code Meaning values (“-“). |
| >Human Performer's Name | (0040,4037) | R+ | R+ | R+ | R+ |  |
| >Human Performer's Organization | (0040,4036) | O | O | O | R+ |  |
| Input Information Sequence | (0040,4021) |  |  |  |  |  |
| >Study Instance UID | (0020,000D) | O | O | R+* | R |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

## 2.3  HL7 適合化表記規約　(HL7 Profiling Conventions)

本書に記載されるHL7テーブルは、対応するHL7標準の書類から改変されています。このような改変はHL7制約可能通信文プロファイルで記述されている静的定義を使用したプロファイルと呼ばれます。詳細は HL7 v2.5.1 第2章、2.12.6節を参照してください。

IHE適合化通信文における静的定義はテクニカルフレームワークの表に示されています。通信文レベルの表は使用可能なセグメントを列記してIHE適合化通信文構造を提示しています。セグメントレベルの表は一個のセグメントのIHEプロファイル内容を使用可能なデータ野（field）と共に提示しています。

### 2.3.1	静的定義 - セグメントレベル およびデータ型レベル

セグメント表とデータ型表はそれぞれ以下に示すような８列（HL7 v2.3.1通信文は７列のみを使っている）を含みます:

- SEQ: セグメント内でのデータ野（field）の位置（順序）

- LEN: データ野（field）の最大長

HL7はv2.5以降でデータ野（field）内の各要素の最大長を定義しています。このテクニカルフレームワークで特に述べない限りIHEプロファイルHL7通信文はHL7規格に従わねばなりません。

- DT: データ野（field）データ型

- Usage: データ野（field）の使用方法 （HL7 v2.3.1 通信文の静的定義でOPTと注釈された列）

この列で使用されるコード値は:

R:	必須。規格に合致する送信アプリケーションはR 要素は空でない値で埋めねばなりません。 規格に合致する受信アプリケーションはR要素に値があることを理由にエラーを出してはなりません。しかし値がない場合はエラーを出しても構いません。

R+:	IHE拡張として必須。このデータ野（field）はHL7規格ではオプションですがIHEが定義した通信文としては必須です。HL7 v2.3.1通信文のみが、ベースとHL7規格とIHEプロファイルでのOPTの差を示す為にこの表現を採用します。

RE:	必須だが空でも良いです。（HL7 v2.3.1 通信文の“R2”）

この要素は通信文内になくても構いませんが、送信アプリケーションは関連するデータがあれば送信せねばなりません。規格に合致する送信アプリケーションは すべてのRE要素を提供できねばなりません。規格に合致する送信アプリケーションはもしこの要素に対する値を知っているならばその値を送り出さねばなりません。もし そのような値を知らない場合は、要素は省略して良いです。規格に合致する受信アプリケーションはRE要素内の値を無視しても構いませんが、要素がない場合でも正常に通信文を処理できねばなりません。（要素がないことを理由にエラーを出してはなりません）

O: 	オプション。通信文内でのこのデータ野（field）の使用方法は定義されていません。送信アプリケーションはデータ野（field）を埋めても構いませんし、受信アプリケーションはそのデータ野（field）を無視しても構いません。

C: 	条件つき。付随した前提条件をもちます。（HL7 v2.5.1 第2章、2.12.6.6節　”前提条件”を参照のこと）

もし条件が満足された場合、規格に合致する送信アプリケーションはこの要素に値を入れねばなりません。規格に合致する受信アプリケーションはこの要素を無視することができます。要素が存在しない場合にエラーを出しもかまいません。

もし条件が満足されない場合、規格に合致する送信アプリケーションはこの要素に値を入れてはなりません。規格に合致する受信アプリケーションは条件が偽で要素が存在しない時にはエラーを出してはなりません。しかし要素が存在する場合はエラーを出して構いません。

前提条件はトランザクションを実装したシステムの特徴に依存しかつデータの一貫性に影響を及ぼさない場合には、明示的に定義されません。

CE: 条件つき、 ただし空もあり。これは関連する前提条件をもちます。（HL7 v2.5.1 第2章、2.12.6.6節” 前提条件”を参照のこと）

規格に合致する送信アプリケーションはもしこの要素に対する値を知っているならばその値を入れねばなりません。もし 必須の値を知らない場合は、要素は省略されねばなりません。規格に合致する送信アプリケーションは、条件が真（TRUE）の場合、 すべてのCE要素を生成できるねばなりません。要素が存在する場合、規格に合致する受信アプリケーションはその要素の値を無視しても構いません。要素がない場合、規格に合致する受信アプリケーションは要素の有無を理由にエラーを出してはなりません。

条件が満たされない場合、規格に合致する送信アプリケーションはこの要素に値を入れてはなりません。規格に合致する受信アプリケーションは要素がある場合は、アプリケーションエラーを出しても構いません。

X: 	サポートされていません。規格に合致する送信アプリケーションはこの要素を送りません。規格に合致する受信アプリケーションは送られても無視するかまたはアプリケーションエラーを出しても構いません。

- Cardinality: このトランザクションが行われる状況でのデータ野（field）出現の最大・最小生起数。

- この列は IHEプロファイルHL7 v2.3.1通信文では使われません。

- TBL#: テーブル参照 （既定値のセットを使うデータ野（field）に対して）

- ITEM#: このデータ野（field）に対するHL7で一意の参照

- Element Name: セグメント表の中でのデータ野（field）の名称／成分名（Component Nmae）: データ型表の中での亜データ野（field）の名称

Table 2.3-1 は架空HL7セグメントに対するサンプルプロファイルを示します。実際のセグメントに対する表は対応するHL7規格からその表をコピーして、OPT（使用）となっている列のみを改変して作成されます。

Table 2.3-1:  Sample HL7 Profile

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ST | R |  | xx001 | Element 1 |
| 2 | 4 | ST | O |  | xx002 | Element 2 |
| 3 | 180 | HD | R2 |  | xx003 | Element 3 |
| 4 | 180 | HD | C |  | xx004 | Element 4 |
| 5 | 180 | HD | O |  | xx005 | Element 5 |
| 6 | 180 | HD | R |  | xx006 | Element 6 |

注：このサンプル表はこのテクニカルフレームワーク内で使われているHL7  v2.3.1通信文用に作成されています。 HL7 v2.5.1向けには OPT とTBL# の間に"Cardinality"列が追加されます。

サンプルプロファイルテーブルのLEN列に定義されているデータ野（field）長はHL 7規格に従って理解されねばなりません。HL7規格では、1回生起したデータ野（field）の長さは、個々の成分（component）の予想される最大長を基に計算するよう指示しています。

同様に、IHEは受信する実行役にサンプルプロファイル表で示した最大長のデータ野（field）が複数回発生しても適切に処理できることを要求しています。送信実行役は一個のデータ野（field）起生例の長さがサンプルプロファイルテーブルで示した最大長を超えないようにせねばなりません。送信実行役も受信実行役もHL7とDICOMの間で値の対応付けを行う際にDICOMに対応付けられた成分が、DICOM規格（2.5節参照）の最大長を超えないよう考慮せねばなりません。

最大長を超える一回の発生データ野（field）の扱いはIHE仕様の範囲外です。

### 2.3.2	静的定義 –通信文レベル

静的定義を示す通信文テーブルは以下のような5つの列から成ります。（HL7 v2.3.1通信文は三つの列のみを使います）:

- Segment: セグメント名を与え、HL7が設計した通信文階層構造の中にセグメントを置きます。

- 一つのセグメントグループ（定義は HL7 v2.5.1 第2, 2.5.2節を参照）の先頭と終了は---（三つのダッシュ記号）で定義されます。オプションと繰り返しを表現する角括弧[]と大括弧{}は隠されます。

- Meaning: HL7で定義されたセグメントの意味

- Usage: セグメントの使用方法。 セグメントレベルと同じコードが用いられます。R, RE, O, C, CE、および X（2.3.1節を参照）。

- この列はHL7 v2.3.1では使用されていません。

- Cardinality: IHEプロファイルHL7通信文内のセグメントに対して規定された最大と最小の生起回数。

- この列は HL7 v2.3.1では使用されていません。

- HL7 chapter: このセグメントを解説しているHL7 規格書類の章の参照場所。

## 2.4  HL7 実装ノート

この節はIHEプロファイルHL7通信文、通信文制御、確認応答、版管理、ネットワーク連携などのガイドと要求事項を記述します。2.4節はこのテクニカルフレームワークで使用可能なHL7 のすべてのバージョンに共通の要求が、2.4.2節以降は個々のバージョンに対する要求が、記述されています。

### 2.4.1	HL7通信文共通の実装における要求

IHEが適合化したHL7通信文を実装するシステムは2.4節か特定のトランザクションで異って定義されない限り、HL7規格に従って実装しなければなりません。

#### 2.4.1.1	ネットワークガイドライン

HL7標準は、ネットワークの通信プロトコルは定義していません。HL7 2.1標準では付録において、下位層のプロトコルが定義されています。これらの定義は 2.2以降のバージョンでは『Implementation Guide』に移動されていますが、HL7の必要条件ではありません。IHEフレームワークの推奨事項は次のとおり:

- アプリケーションは、HL7 Implementation Guideの付録Cに定義されている最小下位層プロトコル（Minimal Lower Layer Protocol）を使用しなければなりません。

- 通信文を送信（トランザクションを開始）しようとするアプリケーションは、トランザクションを開始するためにネットワーク接続を始動します。受信側アプリケーションは受信通知（Acknowledgement）または問合せ応答により応答しますが、このネットワーク接続上で新しいトランザクションを始動することはありません。

#### 2.4.1.2	受信通知モード　（Acknowledgement Mode）

HL7通信文を受信するアプリケーションはHL7オリジナルモード（拡張受信通知モードではなく）で受信通知を送らねばなりません。

#### 2.4.1.3	HL7 版管理

テクニカルフレームワークに記述されているHL7ベースのトランザクションを行う場合、HL7のバージョンを選択するにはいくつかの要素があります。 それらは:

- そのトランザクションに必要な機能をHL7のどのバージョンが提供しているか。

- 規定された時点でHL7のそのバージョンがどれほど広くサポートされているか 。

トランザクションは自己完結する通信ですので、個々のHL7のトランザクションの実装は、それぞれ異なるHL7バージョンを使うこともできます。

HL7通信文を用いたIHEトランザクションを実装するアプリケーションは、この章および（複数バージョンの）HL7規格が定義するトランザクション技術仕様の内容に従った通信文構造および通信文内容に従わねばなりません。通信文構造および通信文内容が要求仕様を満足する限り、統合宣言の中にあるHL7のバージョン値（MSH-12）が、テクニカルフレームワークが定める値より高くても許容されます。

#### 2.4.1.4	空データ野（field）

HL7規格によれば、あるデータ野（field）の値が存在しない時、受信者はそのデータベースで関連するデータを変更してはなりません。しかし送信者が明示的にNULL（例えば二つの2重引用符""）を含めた場合、受信者はそのデータベースからそのデータ野（field）の値を削除せねばなりません。

#### 2.4.1.5	Zセグメント

IHEテクニカルフレームワークで定めるトランザクションで定義しない限り、IHEではZセグメントを送ることを禁止します。

2.4.2	HL7 v2.3.1通信文実装要求事項 (HL7 v2.3.1 Message Implementation Requirements)

#### 2.4.2.1	受信通知通信文 (Acknowledgement Message)

IHEテクニカルフレームワークは、HL7通信文のそれぞれが、受信者から送信者に送られるHL7 ACK通信文で受信通知される様に規定しています。以下に示すACK通信文のセグメントは必須で、詳細は以降の亜節で記述されます。 ERRセグメントはオプションで、MSA-1 Acknowledgment Codeデータ野（field）がエラー状態を識別する場合は含めることができます。

Table 2.4-1: Common ACK Message static definition

| Segment | Meaning | HL7 chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

#### 2.4.2.2	通信文制御

MSH（通信文ヘッダ）セグメントは個々のセグメントの先頭に位置し、制御情報を保持します。

Table 2.4-2: IHE Profile - MSH segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ST | R |  | 00001 | Field Separator |
| 2 | 4 | ST | R |  | 00002 | Encoding Characters |
| 3 | 180 | HD | R+ |  | 00003 | Sending Application |
| 4 | 180 | HD | R+ |  | 00004 | Sending Facility |
| 5 | 180 | HD | R+ |  | 00005 | Receiving Application |
| 6 | 180 | HD | R+ |  | 00006 | Receiving Facility |
| 7 | 26 | TS | R |  | 00007 | Date/Time Of Message |
| 8 | 40 | ST | O |  | 00008 | Security |
| 9 | 13 | CM | R | 0076/ 0003 | 00009 | Message Type |
| 10 | 20 | ST | R |  | 00010 | Message Control ID |
| 11 | 3 | PT | R |  | 00011 | Processing ID |
| 12 | 60 | VID | R | 0104 | 00012 | Version ID |
| 13 | 15 | NM | O |  | 00013 | Sequence Number |
| 14 | 180 | ST | O |  | 00014 | Continuation Pointer |
| 15 | 2 | ID | O | 0155 | 00015 | Accept Acknowledgment Type |
| 16 | 2 | ID | O | 0155 | 00016 | Application Acknowledgment Type |
| 17 | 3 | ID | O | 0399 | 00017 | Country Code |
| 18 | 16 | ID | C | 0211 | 00692 | Character Set |
| 19 | 250 | CE | O |  | 00693 | Principal Language Of Message |
| 20 | 20 | ID | O | 0356 | 01317 | Alternate Character Set Handling Scheme |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

IHEでは、アプリケーションは MSH-1 Field Separatorデータ野（field）および MSH-2 Encoding Charactersデータ野（field）でHL7推奨値の使用を必須としています。

MSH-18 Character Setデータ野（field）には、通信文がISO IR-6（ASCIIとも呼ばれる）以外の文字セットを利用する場合にのみ値が書き込まれねばなりません。

順列番号プロトコルをサポートし（かつ MSH-13 Sequence Numberデータ野（field）を使用する） 実装は、そのようなプロトコルがなくてもトランザクションの実行が可能なよう設定可能でなければなりません。

#### 2.4.2.3	受信通知モード　（Acknowledgement mode）

このセグメントは、別の通信文の受信通知をしている時に送られた情報を含みます。

Table 2.4-3: IHE Profile - MSA segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | 0008 | 00018 | Acknowledgment Code |
| 2 | 20 | ST | R |  | 00010 | Message Control ID |
| 3 | 80 | ST | O |  | 00020 | Text Message |
| 4 | 15 | NM | O |  | 00021 | Expected Sequence Number |
| 5 | 1 | ID | O | 0102 | 00022 | Delayed Acknowledgment Type |
| 6 | 100 | CE | O |  | 00023 | Error Condition |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

MSA-2 Message Control IDデータ野（field）には、受信確認を送る対象の、入ってくる通信文のMSH-10-Message Control ID データ野（field）から得た通信文制御IDを含みます。

#### 2.4.2.4	ERR – エラーセグメント

このセグメントは送信した情報を含みますが、一方、MSA-1（受信通知コード）データ野（field）はエラー状態を識別します。

Table 2.4-4: IHE Profile - ERR segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | ID | R |  | 00024 | Error code and location |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

### 2.4.3 HL7 v2.4 通信文実装要求事項

HL7 v2.4は完全にHL7 v2.3に後方互換性があります。HL7 v2.4を実装する場合、2.4.2節を参照してください。

### 2.4.4	HL7 v2.5 通信文の実装要求事項

#### 2.4.4.1	受信通知通信文　（Acknowledgement Message）

IHEテクニカルフレームワークでは、送信者から送られたHL7通信文のそれぞれに対して、受信者は送信者にHL7 ACK通信文で受信通知する様、規定しています。以下に示すACK通信文のセグメントは必須で、それらの詳細は以降の亜節で記述されます。 ERRセグメントはオプションであり、MSA-1 Acknowledgment Code データ野（field）がエラー状態を識別している場合は含めることができます。

Table 2.4-5: Common ACK Message static definition

| Segment | Meaning | Usage | Card. | HL7 chapter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | R | [1..1] | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement | R | [1..1] | 2 |
| ERR | Error | C | [0..*] | 2 |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

#### 2.4.4.2	通信文制御

MSH（通信文ヘッダ）セグメントは個々のセグメントの先頭に位置し、制御情報を保持します。

Table 2.4-6: IHE Profile - MSH segment

| SEQ | LEN | DT | Usage | Card. | TBL# | ITEM# | Element Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SI | R | [1..1] |  | 00001 | Field Separator |
| 2 | 4 | ST | R | [1..1] |  | 00002 | Encoding Characters |
| 3 | 227 | HD | R | [1..1] |  | 00003 | Sending Application |
| 4 | 227 | HD | R | [1..1] |  | 00004 | Sending Facility |
| 5 | 227 | HD | R | [1..1] |  | 00005 | Receiving Application |
| 6 | 227 | HD | R | [1..1] |  | 00006 | Receiving Facility |
| 7 | 26 | TS | R | [1..1] |  | 00007 | Date/Time of Message |
| 8 | 40 | ST | X | [0..0] |  | 00008 | Security |
| 9 | 15 | MSG | R | [1..1] |  | 00009 | Message Type |
| 10 | 20 | ST | R | [1..1] |  | 00010 | Message Control Id |
| 11 | 3 | PT | R | [1..1] |  | 00011 | Processing Id |
| 12 | 60 | VID | R | [1..1] |  | 00012 | Version ID |
| 13 | 15 | NM | O | [0..1] |  | 00013 | Sequence Number |
| 14 | 180 | ST | X | [0..0] |  | 00014 | Continuation Pointer |
| 15 | 2 | ID | O | [0..0] | 0155 | 00015 | Accept Acknowledgement Type |
| 16 | 2 | ID | O | [0..0] | 0155 | 00016 | Application Acknowledgement Type |
| 17 | 3 | ID | RE | [1..1] | 0399 | 00017 | Country Code |
| 18 | 16 | ID | C | [0..1] | 0211 | 00692 | Character Set |
| 19 | 250 | CE | RE | [1..1] |  | 00693 | Principal Language of Message |
| 20 | 20 | ID | X | [0..0] | 0356 | 01317 | Alternate Character Set Handling Scheme |
| 21 | 427 | EI | RE | [0..*] |  | 01598 | Message Profile Identifier |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

MSH-1 Field Separator、必須: IHEはHL7規格が定める任意のACII値をデータ野（field）区切りとして利用できることを要求します。 HL7で推奨される値は”|” （ASCII 124）です。

MSH-2 Encoding Characters、必須: このデータ野（field）は以下の順序で4つの文字を含みます: 成分区切り、繰返し区切り、エスケープ文字、亜成分区切り。IHEはHL7規格が定めるすべての符号化文字種に対して任意のASCII値を使用可能とする様、要求しています。HL7規格で推奨されている値は “^~\&”（順にASCII 94, 126, 92, 38）です。

MSH-9 Message Type （MSG）、必須:

成分: <Message Code (ID)> ^ <Trigger Event (ID)> ^ <Message Structure (ID)>

定義:  このデータ野（field）は通信文タイプ、きっかけ事象（Trigger event）、通信文に対する通信文構造IDの三つの成分を含みます。これら三つは全て必須です。

MSH-10 Message Control Id (ST)、必須:

定義:  通信する２者間の状況で交換される通信文を一意に識別する数値またはIDを含みます。個々の通信文は送信システムにより一意なIDを付与されねばなりません。受信者は通信文受信通知セグメント（MSA）にこのIDを組み込んで応答します。この通信文IDと送信アプリケーション名（MSH-3）の組み合わせは通信文交換環境において一意のものでなければなりません。

MSH-12   Version ID (VID)、必須:

成分:  <Version ID (ID)> ^ <Internationalization Code (CE)> ^ <International Version ID (CE)>

定義: このデータ野（field）の値は、通信文が正しく解釈されることを保証するために、受信システムにより同システムが使用可能なバージョンと一致されます。最初の要素はHL7 v2.5.1以降であることを示すために"2.5.1"以上の値が入らなくてはなりません。（2.4.1.3節を参照）。

MSH-17   Country Code (ID)、 使用可能なら必須:

定義:  このデータ野（field）は通信文が生成された国を示します。使われる値はISO 3166のそれで、3文字のアルファベット文字で表します。HL7 Table 0399 - Country codeを参照してください。

有効な値の例:

JPN = 日本
USA = 米国
GBR = 英国
ITA = イタリア
FRA = フランス
NLD = オランダ.

MSH-18   Character Set   (ID)、 条件による

定義:  このデータ野（field）は通信文全体に対して使われている文字集合を示します。有効な値はHL7 table 0211 - Alternate character sets を参照してください。

有効な値の例:

ASCII: 	印刷可能な7ビット ASCII文字集合。

8859/1: 	西欧で使われている印刷可能なISO8859/1 文字集合。この文字集合はまだ使用可能ですが、 8859/15を使う方が好ましい。これは8859/1の上位互換文字セットでユーロ通貨記号などを含みます。

ISO IR87: 	情報交換のための日本語漢字文字集合 （JIS X 0208-1990）。

UNICODE UTF-8: 	8ビットのUCS変換フォーマット。

前提条件（Condition predicate）: このデータ野（field）は通信文が7ビットASCII文字セット以外を使用している場合にのみ値を持ちます。HL7規格ではこのデータ野（field）は繰返し可能ですが、IHEは1回のみの生起（一つの文字セットのみ）を許しています。このデータ野（field）で定義された文字セットが通信文内のすべての文字の変換に使われます。

MSH-19   通信文の主たる言語（Principal Language of Message (CE)）, 存在するなら必須。ISO 639でコード化されています。

例:

DE = ドイツ語
EN =  英語
ES =  スペイン語
JA =  日本語
FR =  フランス語
NL =  オランダ語
IT =  イタリア語

MSH-20   代替文字セット取扱方式（Alternate Character Set Handling Scheme (ID)）、非サポート: IHEテクニカルフレームワークのHL7トランザクションでは、文字集合の切替えを認めません。

MSH-21   Message Profile Identifier (EI)、存在するなら必須。

HL7に公式に登録されている通信文プロフィールを使う通信文では、このデータ野（field）に値を入れねばなりません。このデータ野に複数のプロフィールが列挙されているときは、製造者、国で定めた通信文プロフィールとし、公式のプロフィールの使用は制限されます。

#### 2.4.4.3	受信通知モード

このセグメントは、別の通信文の受信通知を送る際に送られた情報を含みます。

Table 2.4-7: MSA - Message Acknowledgement

| SEQ | LEN | DT | Usage | Card. | TBL# | ITEM# | Element Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | [1..1] | 0008 | 00018 | Acknowledgement code |
| 2 | 20 | ST | R | [1..1] |  | 00010 | Message Control Id |
| 3 | 80 | ST | X | [0..0] |  | 00020 | Text Message |
| 4 | 15 | NM | O | [0..1] |  | 00021 | Expected Sequence Number |
| 5 |  |  | X | [0..0] |  | 00022 | Delayed Acknowledgment Type |
| 6 | 250 | CE | X | [0..0] | 0357 | 00023 | Error Condition |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

MSA-1 Acknowledgment Code (ID)、 必須。

受信側アプリケーションが通信文タイプ（MSH-9.1）またはきっかけ事象（MSH-9.2）を認識できない時は、受信通知のMSH-1データ野（field）はARあるいはACでなければなりません。

MSA-2 Message Control ID (ST)、必

定義: このデータ野（field）には、受信通知を送る対象である、入ってきた通信文のMSH-10-Message Control ID データ野（field）から得た通信文制御IDを含みます。

MSA-3 Text Message (ST)、非サポート。ERRセグメントについては2.4.4.4節を参照してください。

MSA-6 Error Condition (CE)、 非サポート。ERRセグメントに関しては2.4.4.4節を参照してください。

#### 2.4.4.4	ERR – エラーセグメント

このセグメントは受信通知文にエラーコメントを付加するのに使われます。

Table 2.4-8: ERR – Error segment

| SEQ | LEN | DT | Usage | Card. | TBL# | ITEM# | Element Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 493 | ELD | X | [0..0] |  | 00024 | Error Code and Location |
| 2 | 18 | ERL | RE | [0..*] |  | 01812 | Error Location |
| 3 | 705 | CWE | R | [1..1] | 0357 | 01813 | HL7 Error Code |
| 4 | 2 | ID | R | [1..1] | 0516 | 01814 | Severity |
| 5 | 705 | CWE | O | [0..1] | 0533 | 01815 | Application Error Code |
| 6 | 80 | ST | O | [0..10] |  | 01816 | Application Error Parameter |
| 7 | 2048 | TX | O | [0..1] |  | 01817 | Diagnostic Information |
| 8 | 250 | TX | O | [0..1] |  | 01818 | Usermessage |
| 9 | 20 | IS | O | [0..*] | 0517 | 01819 | Inform Person Indicator |
| 10 | 705 | CWE | O | [0..1] | 0518 | 01820 | Override Type |
| 11 | 705 | CWE | O | [0..*] | 0519 | 01821 | Override Reason Code |
| 12 | 652 | XTN | O | [0..*] |  | 01822 | Help Desk Contact Point |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

ERR-1 は、HL7 v2.5以降では不可と（下位適合性のためだけに残された）されたため、IHEでは使用できません。

ERR-2 は、エラーがHL7データ野、成分、亜成分内で発生した場合に値が入ります（訳者注：原文は二重否定文）。たとえば、受信側が、受信アプリケーションが使用可能で無いことを示すために、MSA-1-受信通知コードの値がAR, CRである受信通知通信文を返した場合、ERR-2は値を含んではなりません。

ERR-3 HL7 Error Code (CWE) は必須です。HL7（通信）エラーを特定します。使用可能な値はHL7 Table 0357に示されます:

受信側アプリケーションが、通信文の通信文型（MSH-9.1）あるいはきっかけ事象（MSH-9.2）を認識できないときには、受信通知通信文のERR-2データ野（field）の成分値は、以下の値でなければなりません。

ERR-2.1:	MSH

ERR-2.2:	1

ERR-2.3:	9

ERR-2.4:	1

ERR-2.5:	1	もし、不明な通信文タイプならば

2	もし、不明なきっかけ事象（Trigger event）ならば

受信通知通信文のERR-3データ野（field）成分は以下の値をとる必要があります。

ERR-3.1:	200	もし、不明な通信文タイプならば

201	もし、不明なきっかけ事象（Trigger event）ならば

ERR-3.2:	Unsupported message type	あるいは

Unsupported trigger event	の適切な方

ERR-3.3:	HL70357

ERR-4 Severity (ID) は必須。アプリケーションエラーの重大度を特定します。使用可能な値はHL7 Table 0516にあります。

## 2.5 HL7とDICOMの対応付けについて

DICOM標準ではデータ野（field）長は明確に定義されています。しかしHL7の要素は、最大長が定義されていない複数の要素から構成されている場合があります。HL7の構成要素には、DICOM属性の長さを超えるものがあることが分かっています。対応付けされるデータ野（field）のデータ値は、HL7とDICOMのデータ野（field）長の定義のどちらか小さい方の値を超えてはなりません。代替文字セットをサポートしているシステムでは、このような文字セットでの1文字あたりのバイト数を考慮する必要があります。すべてのシステムはDICOMデフォルト文字セット（ISO-IR6つまりASCII）をサポートせねばなりません。さらに、その他の文字セットをサポートしてもよいです。代替文字セットにより符号化されたデータの一貫性を維持する方法については、IHEテクニカルフレームワークの範囲外です。

値の表現については明示的には取り扱いません。HL7の表現とDICOMの表現の対応付けに対しては注意を払わねばなりません。この例には、Patinet Name（患者名）や日付と時刻があります。

## 2.6 コード化エンティティとコード体系の使い方

IHEでは、被制御用語（コード化エンティティ）のためのコード体系やその他のリソースの作成と保守を行わず、またこれらを指定しません。該当する場合は、HL7とDICOM標準で要求されるコード体系が優先します。これらのリソースが標準により明確に特定できない場合は、任意のリソース（特許権により保護されるものまたは社内のものを含む）を実装に利用してもよいです。ただし、使用許諾または著作権の条件が満足されることが条件となります。

# 3  フレームワークの概要

IHEは、トランザクションを通じて相互作用を行う複数の実行役に基づきます。

実行役は情報システムまたはその構成要素であり、医療機関内の業務活動に関連する情報の作成・管理・情報操作を行います。

トランザクションは実行役の間の相互作用であり、標準に準拠した通信文を通して必要な情報を伝達します。

実行役およびトランザクションの具体的セットは統合プロファイルで定めます（RAD TF-1の3～16項参照のこと） 。

# 4  IHE トランザクション

この節では、各々のIHEトランザクションの詳細について定義します。使用される標準、伝達される情報、そのトランザクションが必須か選択可能（オプション）かの条件を説明します。

## 4.1  患者登録  (Patient Registration)

この節は、IHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-1に対応します。トランザクションRAD-1を使用する実行役は、ADT、オーダ発行役（Order Placer）、部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）です。

### 4.1.1適応範囲

このトランザクションには、患者情報が必要になります。患者情報には、受診時収集される患者基本情報（訳者注：住所・氏名などの情報）も含まれます。この収集は、患者が医療機関に到着するより前に、来院が予定されたときに発生することがあります。このトランザクションは、入院患者（施設内でベッドを割り当てられている患者）と、外来患者（施設内でベッドを割り当てられていない患者）の両方に使用されます。

4.1.2 使用例役割

実行役：ADT

役割：患者基本情報（patient demographics）と受診情報（encounter information）の追加と変更を行います。

実行役：オーダ発行役（Order Placer）

役割：オーダ入力に使用する患者情報および受診情報を受け取ります。

実行役：部門システム（Department System）

役割：DSSによるオーダの遂行のために使用する患者情報および受診情報を受け取ります。

実行役：MPI

役割：複数のADTシステムから患者情報および受診情報を受け取ります。医療機関全体で一意の患者IDを維持管理します。

### 4.1.3 参照する規格

HL7 2.3.1 Chapters 2, 3

HL7 v2.5.1 Chapters 2, 3, 7, 15

IHE ITI Technical Framework

### 4.1.4  相互作用図

注：IHEテクニカルフレームワークでは現在マスタ患者インデックスMaster Patient Index（Master Patient Index 、MPI）の使用をサポートしていませんが、医療機関内の複数のADTの間で患者情報を同期させるためにはMPIが必要になります。将来はIHE構想にMPI実行役が含まれ、ADTとMPIの間の患者登録トランザクションは、ADTとオーダ発行役（Order Placer）/オーダ実施役（Order Filler）の間のトランザクションと類似したものになると予想されます。

#### 4.1.1.1 患者の管理 - 患者の入院手／患者登録

##### 4.1.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

次の事象は入院手続き/登録通信文のどれかを引き起こします。

- A01 - 施設への入院患者の入院手続き

- A04 - 施設に来院した外来患者を登録

- A05 - 入院患者の入院事前手続（実際の入院の前に患者情報を登録すること）

##### 4.1.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

###### 4.1.4.1.2.1 通信文意味（Message Semantics）（HL7 v2.3.1）

患者登録トランザクションは、HL7 ADT通信文により行われます。ADT実行役は、患者の入院手続き・入院事前手続・受付のときには必ずこの通信文を作成します。この際、新規患者が外来患者として診察されるとき、オーダ発行役（Order Placer）またはオーダ実施役（Order Filler）に必要な患者情報を伝達するためにADT A04通信文が使用されます。入院患者の入院事前手続ではA05通信文を使用します。この通信文の必須セグメントの詳細について、この後で説明します。

登録の時点で患者に何らかのアレルギーが認められる場合は、AL1セグメント（一つまたは複数）が存在します。それ以外の場合は、AL1セグメントは存在しません。

患者の体重と身長に関する情報が存在する場合は、OBX（一つまたは複数）が存在します。それ以外の場合は、OBXセグメントは存在しません。

注：仕様レベルの追加資格やHL7適合化は、2.3節に記載されています。

次の表に、必須セグメントを示します。その他のセグメントはオプションです。

| ADT | Patient Administration Message | Chapter in HL7 2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [{OBX}] | Observation/Result | 7 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |

各々の通信文は、ADT通信文の受信側から送信側に返されるHL7 ACK通信文により、受信が通知されねばなりません。ACK通信文の定義と詳細については、2.4.3「受信通知モード（Acknowledgement Mode）」を参照すること

4.1.4.1.2.1.1  MSH セグメント（HL7 v2.3.1）

MSHセグメントは、2.4.2.2「通信文制御」の定義に従って作成します。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は少なくとも2つの要素を持っています。最初の要素の値は”ADT”でなければなりません。2番目の要素はA01、A04、A05のいずれか適切な値でなければなりません。3番目の要素はオプションですが、存在する場合には、この要素の値は”ADT_A01”でなければなりません。

4.1.4.1.2.1.2  EVN セグメント（HL7 v2.3.1）

表4.1-1は、EVNセグメントの必須データ野（field）とオプションデータ野（field）を示します。

Table 4.1-1:  IHE Profile - EVN segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | ID | O | 0003 | 00099 | Event Type Code |
| 2 | 26 | TS | R |  | 00100 | Recorded Date/Time |
| 3 | 26 | TS | O |  | 00101 | Date/Time Planned Event |
| 4 | 3 | IS | O | 0062 | 00102 | Event Reason Code |
| 5 | 60 | XCN | O | 0188 | 00103 | Operator ID |
| 6 | 26 | TS | R2 |  | 01278 | Event Occurred |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

EVN-1 Event Type Codeデータ野（field）はオプションですが、存在する場合は、その値はMSH-9 Message Typeの2番目の要素と同じでなければなりません。

4.1.4.1.2.1.3  PID セグメント（HL7 v2.3.1）

表4.1-2は、PIDセグメントの必須データ野（field）とオプションデータ野（field）を示します。

Table 4.1-2:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  | 00104 | Set ID - Patient ID |
| 2 | 20 | CX | O |  | 00105 | Patient ID |
| 3 | 20 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 4 | 20 | CX | O |  | 00107 | Alternate Patient ID |
| 5 | 48 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 6 | 48 | XPN | O |  | 00109 | Mother’s Maiden Name |
| 7 | 26 | TS | R2 |  | 00110 | Date/Time of Birth |
| 8 | 1 | IS | R | 0001 | 00111 | Sex |
| 9 | 48 | XPN | O |  | 00112 | Patient Alias |
| 10 | 80 | CE | R2 | 0005 | 00113 | Race |
| 11 | 106 | XAD | R2 |  | 00114 | Patient Address |
| 12 | 4 | IS | O |  | 00115 | County Code |
| 13 | 40 | XTN | O |  | 00116 | Phone Number - Home |
| 14 | 40 | XTN | O |  | 00117 | Phone Number - Business |
| 15 | 60 | CE | O | 0296 | 00118 | Primary Language |
| 16 | 1 | IS | O | 0002 | 00119 | Marital Status |
| 17 | 80 | CE | O | 0006 | 00120 | Religion |
| 18 | 20 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number (see note) |
| 19 | 16 | ST | O |  | 00122 | SSN Number – Patient |
| 20 | 25 | DLN | O |  | 00123 | Driver's License Number - Patient |
| 21 | 20 | CX | O |  | 00124 | Mother's Identifier |
| 22 | 80 | CE | O | 0189 | 00125 | Ethnic Group |
| 23 | 60 | ST | O |  | 00126 | Birth Place |
| 24 | 1 | ID | O | 0136 | 00127 | Multiple Birth Indicator |
| 25 | 2 | NM | O |  | 00128 | Birth Order |
| 26 | 80 | CE | O | 0171 | 00129 | Citizenship |
| 27 | 60 | CE | O | 0172 | 00130 | Veterans Military Status |
| 28 | 80 | CE | O |  | 00739 | Nationality |
| 29 | 26 | TS | O |  | 00740 | Patient Death Date and Time |
| 30 | 1 | ID | O | 0136 | 00741 | Patient Death Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

注：少なくともPID-18患者会計口座番号かPV1-19来院番号のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。HL7を使った情報交換に参加するすべてのシステムは、患者を一意に識別する患者IDを伝達するために、PID-3 Patient Identifier List、通常はMPIを使用します。MPIが利用できない場合には、ADTまたは登録システムが最初に割り当てたIDがこのデータ野（field）内で伝達されます（IHEテクニカルフレームワークでは、現在MPIの使用方法を定義していません）。トランザクション内でのPID-3の使用方法および、HL7通信文からDICOM Patient ID(0010,0020)への対応付けの詳細については、付録Bと付録Dを参照してください。

PID-3の患者ID情報は第4成分の割り付け責任機関（Assigning Authority）を含まねばなりません。その第1副成分（ネームスペースID）は必須です。第2、第3副成分（ユニバーサルID、ユニバーサルID種別）が設定されている場合、第1副成分が参照している対象を示します。

4.1.4.1.2.1.4  PV1 セグメント（HL7 v2.3.1）

Table 4.1-3:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  | 00131 | Set ID - PV1 |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 3 | 80 | PL | C |  | 00133 | Assigned Patient Location |
| 4 | 2 | IS | O | 0007 | 00134 | Admission Type |
| 5 | 20 | CX | O |  | 00135 | Preadmit Number |
| 6 | 80 | PL | O |  | 00136 | Prior Patient Location |
| 7 | 60 | XCN | C | 0010 | 00137 | Attending Doctor |
| 8 | 60 | XCN | C | 0010 | 00138 | Referring Doctor |
| 9 | 60 | XCN | R2 | 0010 | 00139 | Consulting Doctor |
| 10 | 3 | IS | C | 0069 | 00140 | Hospital Service |
| 11 | 80 | PL | O |  | 00141 | Temporary Location |
| 12 | 2 | IS | O | 0087 | 00142 | Preadmit Test Indicator |
| 13 | 2 | IS | O | 0092 | 00143 | Readmission Indicator |
| 14 | 3 | IS | O | 0023 | 00144 | Admit Source |
| 15 | 2 | IS | C | 0009 | 00145 | Ambulatory Status |
| 16 | 2 | IS | O | 0099 | 00146 | VIP Indicator |
| 17 | 60 | XCN | C | 0010 | 00147 | Admitting Doctor |
| 18 | 2 | IS | O | 0018 | 00148 | Patient Type |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 20 | 50 | FC | O | 0064 | 00150 | Financial Class |
| 21 | 2 | IS | O | 0032 | 00151 | Charge Price Indicator |
| 22 | 2 | IS | O | 0045 | 00152 | Courtesy Code |
| 23 | 2 | IS | O | 0046 | 00153 | Credit Rating |
| 24 | 2 | IS | O | 0044 | 00154 | Contract Code |
| 25 | 8 | DT | O |  | 00155 | Contract Effective Date |
| 26 | 12 | NM | O |  | 00156 | Contract Amount |
| 27 | 3 | NM | O |  | 00157 | Contract Period |
| 28 | 2 | IS | O | 0073 | 00158 | Interest Code |
| 29 | 1 | IS | O | 0110 | 00159 | Transfer to Bad Debt Code |
| 30 | 8 | DT | O |  | 00160 | Transfer to Bad Debt Date |
| 31 | 10 | IS | O | 0021 | 00161 | Bad Debt Agency Code |
| 32 | 12 | NM | O |  | 00162 | Bad Debt Transfer Amount |
| 33 | 12 | NM | O |  | 00163 | Bad Debt Recovery Amount |
| 34 | 1 | IS | O | 0111 | 00164 | Delete Account Indicator |
| 35 | 8 | DT | O |  | 00165 | Delete Account Date |
| 36 | 3 | IS | O | 0112 | 00166 | Discharge Disposition |
| 37 | 25 | CM | O | 0113 | 00167 | Discharged to Location |
| 38 | 80 | CE | O | 0114 | 00168 | Diet Type |
| 39 | 2 | IS | O | 0115 | 00169 | Servicing Facility |
| 40 | 1 | IS | O | 0116 | 00170 | Bed Status |
| 41 | 2 | IS | O | 0117 | 00171 | Account Status |
| 42 | 80 | PL | O |  | 00172 | Pending Location |
| 43 | 80 | PL | O |  | 00173 | Prior Temporary Location |
| 44 | 26 | TS | O |  | 00174 | Admit Date/Time |
| 45 | 26 | TS | O |  | 00175 | Discharge Date/Time |
| 46 | 12 | NM | O |  | 00176 | Current Patient Balance |
| 47 | 12 | NM | O |  | 00177 | Total Charges |
| 48 | 12 | NM | O |  | 00178 | Total Adjustments |
| 49 | 12 | NM | O |  | 00179 | Total Payments |
| 50 | 20 | CX | O | 0203 | 00180 | Alternate Visit ID |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |
| 52 | 60 | XCN | O | 0010 | 01224 | Other Healthcare Provider |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

少なくともPID-18 Patient Account Number（患者会計口座番号）かPV1-19 Visit Number（来院番号）のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。PV1-3 Assigned Patient Location・PV1-7 Attending Doctor・PV1-10 Hospital Service・PV1-17 Admitting Doctorの各データ野（field）は、入院患者の入院手続きの際（つまり、MSH-9 Message Type がADT^A01）にのみ値が記入されます。

データ野（field）PV1-8「紹介医師」は、外来患者の登録時（MSH-9通信文・タイプがADT^A04）または患者の事前登録時（MSH-9通信文・タイプがADT^A05）に設定されます。

訳者注：Referring Doctorは紹介医、Attending Doctorは受持医（入院患者に対してのみ存在）、Admitting Doctorは入院指示医、Consulting Doctorは相談医（医師から（あるいは、医師からの紹介に基づいて患者からの）相談を受ける医師）です。

PV1-15 Ambulatory Statusデータ野（field）は、患者の状態が特定の状況（例：妊娠）を示すときに値が記入されます。定義された状態についていずれも該当しない場合は省略してよいです。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.1.4.1.2.1.5  AL1 セグメント（HL7 v2.3.1）

Table 4.1-4:  IHE Profile – AL1 segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  | 00203 | Set ID - AL1 |
| 2 | 2 | IS | O | 0127 | 00204 | Allergy Type |
| 3 | 60 | CE | R |  | 00205 | Allergy Code/Mnemonic/Description |
| 4 | 2 | IS | O | 0128 | 00206 | Allergy Severity |
| 5 | 15 | ST | O |  | 00207 | Allergy Reaction |
| 6 | 8 | DT | O |  | 00208 | Identification Date |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

4.1.4.1.2.1.6  OBX セグメント（HL7 v2.3.1）

IHEテクニカルフレームワークでは、OBXセグメントは主に患者の身長・体重情報の通信を目的とします。このため、OBX-3 Observation Identifierデータ野（field）の選択可能性は"R2"に変更され、OBX-4 Observation Result Statusは"O"に変更されています。Patient Height and Weight（患者の身長と体重）の対応付けの詳細については、付録Bを参照してください。

OBX-6 Unitsデータ野（field）はオプションです。身長と体重を伝えるためにOBXセグメントが送信される場合は、このデータ野（field）に値が記入されます。

Table 4.1-5:  IHE Profile - OBX Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  | 00569 | Set ID - OBX |
| 2 | 3 | ID | C | 0125 | 00570 | Value Type |
| 3 | 80 | CE | R |  | 00571 | Observation Identifier |
| 4 | 20 | ST | C |  | 00572 | Observation Sub-ID |
| 5 | 65536 | * | C |  | 00573 | Observation Value |
| 6 | 60 | CE | O |  | 00574 | Units |
| 7 | 60 | ST | O |  | 00575 | References Range |
| 8 | 5 | ID | O | 0078 | 00576 | Abnormal Flags |
| 9 | 5 | NM | O |  | 00577 | Probability |
| 10 | 2 | ID | O | 0080 | 00578 | Nature of Abnormal Test |
| 11 | 1 | ID | R | 0085 | 00579 | Observe Result Status |
| 12 | 26 | TS | O |  | 00580 | Date Last Obs Normal Values |
| 13 | 20 | ST | O |  | 00581 | User Defined Access Checks |
| 14 | 26 | TS | O |  | 00582 | Date/Time of the Observation |
| 15 | 60 | CE | O |  | 00583 | Producer's ID |
| 16 | 80 | XCN | O |  | 00584 | Responsible Observer |
| 17 | 60 | CE | O |  | 00936 | Observation Method |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

###### 4.1.4.1.2.2   通信文意味（Message Semantics）（HL7 v2.5.1オプション）

HL7 v2.5.1オプション対応を主張している実行役はこの節の内容を実装しなければなりません。同時に4.1.4.1.2.1節で説明される通信文意味をサポートしなければなりません。

4.1.4.1.1節で規定されている、それぞれのきっかけ事象について、ITI-31の通信文意味を実装しなければなりません。

患者管理 - 入院／受付患者（Patient Management - Admit/Register Patient）通信文は、以下のITI テクニカルフレームワークで定義されています。

- ITI TF-2b:3.31.7.1節 Admit/Visit Notification のADT^A01 Admit Patient

- （ADT^A01^ADT_A01）

- ITI TF-2b:3.31.7.3節 Register a Patient のADT^A04 Register Patient

- （ADT^A04^ADT_A01）

- ITI TF-2b:3.31.7.7節 Pre-Admit のADT^A05 Pre-Admit Patient （ADT^A05^ADT_A05）

次の表に、必須セグメントを示します。その他のセグメントはオプションです。

| ADT | Patient Administration Message | Chapter in HL7 v2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| ROL | Role | 15 |
| [{OBX}] | Observation/Result | 7 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |

###### 4.1.4.1.2.2.1  MSH セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

MSHセグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.1節 MSH – Header Segmentの定義に従って作成されねばなりません。それ以外のIHE Radiology テクニカルフレームワークの実装要件は、2.4節で定義されています。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は三つの要素を持たねばなりません。最初の要素の値は”ADT”でなければならず、2番目の要素はA01、A04、A05のいずれか適切な値でなければなりません。3番目の要素はきっかけ事象（Trigger event）がA01またはA04 の場合には”ADT_A01”の値、A05の場合には”ADT_A05”の値を、それぞれ持たねばなりません。

4.1.4.1.2.2.2  EVN セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

EVNセグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.2節 EVN – Event Typeの定義に従って作成せねばなりません。

4.1.4.1.2.2.3 PID セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

PIDセグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.3節 PID – Patient Identificationの定義に従って作成せねばなりません。それ以外に要求されるデータ野（field）については、表4.1-6にて定義されます。

Table 4.1-6:  IHE Profile - PID Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 26 | TS | R2 |  | 00110 | Date/Time of Birth |
| 8 | 1 | IS | R | 0001 | 00111 | Administrative Sex |
| 10 | 250 | CE | R2 | 0005 | 00113 | Race |
| 11 | 250 | XAD | R2 |  | 00114 | Patient Address |
| 18 | 250 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number (see note) |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

注：少なくともPID-18患者会計口座番号かPV1-19来院番号のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。

これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。

Master Patient Index（MPI）から取得した患者IDは、PID-3 Patient Identifier Listの中に記録されねばなりません。トランザクション内でのPID-3の使用方法および、HL7通信文からDICOM Patient ID(0010,0020)への対応付けの詳細については、付録Bと付録Dを参照してください。

PID-3の患者ID情報は第4成分の割付け責任機関（Assigning Authority）と、第5成分のIdentifier Type Codeを含まねばなりません。割付け責任機関（Assigning Authority）の最初の副成分（ネームスペースID）は必須です。第2、第3副成分（ユニバーサルID、ユニバーサルID種別）が設定されている場合、第1副成分が参照している対象を示さねばなりません。ITI TF-2b:3.30.5.3節ではPID-3は実装の追加詳細情報を規定しています。

4.1.4.1.2.2.4  PV1 セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

PV1セグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.4節 PV1 – Patient Visitの定義に従って作成せねばなりません。追加のオプション、禁止された、条件次第で必須のデータ野（field）については、表4.1-7にて定義されます。

Table 4.1-7:  IHE Profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 80 | PL | O |  | 00136 | Prior Patient Location |
| 7 | 250 | XCN | C | 0010 | 00137 | Attending Doctor |
| 8 | 250 | XCN | C | 0010 | 00138 | Referring Doctor |
| 9 | 250 | XCN | X | 0010 | 00139 | Consulting Doctor |
| 10 | 3 | IS | C | 0069 | 00140 | Hospital Service |
| 11 | 80 | PL | O |  | 00141 | Temporary Location |
| 15 | 2 | IS | C | 0009 | 00145 | Ambulatory Status |
| 17 | 250 | XCN | C | 0010 | 00147 | Admitting Doctor |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 44 | 26 | TS | O |  | 00174 | Admit Date/Time |
| 45 | 26 | TS | O |  | 00175 | Discharge Date/Time |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

少なくともPID-18患者会計口座番号かPV1-19来院番号のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。

PV1-3 Assigned Patient Location・PV1-7 Attending Doctor・PV1-10 Hospital Service・PV1-17 Admitting Doctorの各データ野（field）は、入院患者の入院手続きの際（つまり、MSH-9 Message Type がADT^A01^ADT_A01）にのみ値が記入されねばなりません。

データ野（field）PV1-8「紹介医師」は、外来患者の登録時（MSH-9通信文・タイプがADT^A04^ADT_A01）または患者の事前登録時（MSH-9通信文・タイプがADT^A05^ADT_A05）に設定されねばなりません。

PV1セグメントはROLセグメントにて、受け持ち医（Attending doctor）、入院指示医師、紹介医師を追記します。

PV1-9 相談医データ野（field）は使用してはなりません。相談医は必須で、すべてROLセグメントにて示されます。

PV1-15 Ambulatory Statusデータ野（field）は、患者の状態が特定の状況（例：妊娠）を示すときに値が記入されねばなりません。さもなければ省略してよいです。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.1.4.1.2.2.6  ROL セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

ROLセグメントは相談医（Consulting Doctor）毎に用意されねばなりません。

ROLセグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.6節 ROL – Role Segmentの定義に従って作成せねばなりません。

4.1.4.1.2.2.6  OBX Segment （HL7 v2.5.1オプション）

OBXセグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.7節 OBX – Observation/Resultの定義に従って作成せねばなりません。
追加のオプションの、必須の、条件次第で必須の、データ野（field）については、表4.1-8にて定義されます。

Table 4.1-8:  IHE Profile - OBX Segment

|  | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | ID | C | 0125 | 00570 | Value Type |
| 3 | 250 | CE | R2 |  | 00571 | Observation Identifier |
| 4 | 20 | ST | C |  | 00572 | Observation Sub-ID |
| 5 | 99999 | varies | C |  | 00573 | Observation Value |
| 6 | 250 | CE | C |  | 00574 | Units |
| 11 | 1 | ID | R | 0085 | 00579 | Observe Result Status |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

患者の身長、体重情報との対応付けに関する詳細情報については、付録Bを参照してください。

OBX-6 Unitsデータ野（field）はOBXセグメントが身長、体重を送信する際は、必須項目です。

4.1.4.1.2.2.7  AL1 セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

AL1セグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.8節 AL1 – Patient Allergy Informationの定義に従って作成せねばなりません。

##### 4.1.4.1.3   予期される動作

ADT 患者登録トランザクション通信文の受信側は、通信文で識別された患者ID（PID-3データ野（field）により示される）に該当するレコードが存在しないなら、新規の患者レコードを作成せねばなりません。患者レコードが作成された後のA01、A04、A05通信文の解釈は、IHEテクニカルフレームワークの範囲外です。ただし、ADT 患者登録トランザクションは、既存の患者レコードの更新のために使用してはなりません。この目的には、トランザクションRAD-12患者更新を使用せねばなりません。

患者レコードが作成された後のA01、A04、A05通信文の解釈については、ITIテクニカルフレームワークの以下の節に記載されています。

- ITI TF-2b:3.31.7.1.4節  予期される動作 （Admit/Visit Notification）

- ITI TF-2b:3.31.7.3.4節  予期される動作（Register a Patient）

- ITI TF-2b:3.31.7.7.4節  予期される動作（Pre-Admit）

#### 4.1.4.2   患者管理 –患者の入院キャンセル/患者登録

##### 4.1.4.2.1  きっかけ事象（Trigger event）

次の事象は、Admit/Register通信文のいずれかを発生します。

- A11 –入院患者の施設への入院手続きまたは、外来患者の施設への来院のための登録が、情報の誤りにより、またはその患者の入院/登録の取り消し決定により、キャンセルされた。

- A38 –入院患者の入院事前手続（実際の入院の前に患者情報を登録すること）が、情報の誤りにより、またはその患者の入院/登録の取り消し決定によりキャンセルされた。

##### 4.1.4.2.2 通信文意味（Message Semantics）

###### 4.1.4.2.2.1   通信文意味（Message Semantics）（HL7 v2.3.1）

HL7 ADT^A01、ADT^A04、ADT^A05のいずれかにより伝達される患者登録トランザクションは、情報の中の誤りによって、または、その患者の入院または登録を取りやめる決定により取り消されます。キャンセルのトランザクションは、HL7 ADT^A11またはADT^A38通信文により伝達されます。ADT^A01またはADT^A04通信文により伝達されたトランザクションの取り消しにはADT^A11を使用せねばなりません。ADT^A05通信文により伝達されたトランザクションの取り消しにはADT^A38を使用せねばなりません。

キャンセルの通信文は、入院/登録トランザクションが伝達された後、その患者レコードに対してADTが他のトランザクションを実行していない場合にのみ使用せねばなりません。

次の表に、この通信文の必須セグメントを示します。それぞれのセグメントの詳細について、その後に説明します。それ以外の全てのセグメントはオプションです。

注：仕様レベルまでの追加の資格やHL7適合化は、2.3節に記載されています。

| ADT | Patient Administration Message | Chapter in HL7 2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |

各々の通信文は、ADT通信文の受信側から送信側に返されるHL7 ACK通信文により、受信を通知されねばなりません。ACK通信文の定義と詳細については、2.4.3「受信通知モード（Acknowledgement Mode）」を参照してください。

4.1.4.2.2.1.1  MSH セグメント（HL7 v2.3.1）

MSHセグメントは、2.4.2.2「通信文制御」の定義に従って作成せねばなりません。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は少なくとも2つの要素を持たねばなりません。最初の要素の値は"ADT"でなければなりません。2番目の要素はA11またはA38のどちらか適切な値でなければなりません。3番目の要素はオプションですが、存在する場合には、この要素の値はADT_A09（A11通信文の場合）またはADT_A38（A38通信文の場合）でなければなりません。

4.1.4.2.2.1.2  EVN セグメント（HL7 v2.3.1）

EVNセグメントの必須データ野（field）とオプションデータ野（field）については、4.1.4.1.2.1.2節を参照してください。

4.1.4.2.2.1.3  PID セグメント（HL7 v2.3.1）

PIDセグメントのデータ野（field）は、表4.1-9に掲げるものを除き、すべてオプションです。PIDセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.1.3節を参照してください。

Table 4.1-9:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 48 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 20 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

4.1.4.2.2.1.4  PV1 セグメント（HL7 v2.3.1）

PV1セグメントのデータ野（field）は、表4.1-10に掲げるものを除き、すべてオプションです。PV1セグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.1.4節を参照してください。

Table 4.1-10:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

少なくともPID-18 Patient Account Number（患者会計口座番号）かPV1-19 Visit Number（来院番号）のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。 このトランザクションによりキャンセルしようとする登録通信文A01、A04、A05が存在している場合は、このデータ野（field）は必須です。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.1.4.2.2.2   通信文意味（Message Semantics）（HL7 v2.5.1オプション）

HL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する実行役はこの節の内容を実装せねばなりません。実行役がHL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する時には、その実行役は参照された各巻や節に記述されている HL7 v2.5.1インターフェイス要求事項を使用可能にする必要があります。同時にこの実行役はHL7 v2.3.1のトランザクションも使用可能にせねばなりません。

RAD-1 患者管理（Patient Management - 入院キャンセル/患者登録（Admit/Register Patient）トランザクションは、以下のITI-31 ”Patient Encounter Manager” きっかけ事象（Trigger event）とその関連通信文で実装されます。

- ADT^A11 患者の入院のキャンセル（Cancel Admit Patient）

- ADT^A38  患者の事前入院手続きのキャンセル（Cancel Pre-Admit Patient）

上記の通信文は以下のITIテクニカルフレームワークの節で説明されています。

- ITI TF-2B:3.31.7.2 節 Cancel Admit/Visit Notification（ADT^A11^ADT_A09）

- ITI TF-2B:3.31.7.8 節 Cancel Pre-Admit（ADT^A38^ADT_A38）

4.1.4.2.2.2.1  MSH セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

MSHセグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.1節 MSH – Header Segmentの定義に従って作成せねばなりません。それ以外のIHE 放射線テクニカルフレームワークに適合する実行役の実装要件は、2.4節で定義されています。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は三つの要素を持たねばなりません。最初の要素の値は”ADT”でなければなりません。2番目の要素はA11、A38のいずれか適切な値でなければなりません。3番目の要素はきっかけ事象（Trigger event）がA11の場合には”ADT_A09”、A38の場合には”ADT_A38”を設定せねばなりません。

4.1.4.2.2.2.2  EVN セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

EVNセグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.2節 EVN – Event Typeの定義に従ってせねばなりません。

4.1.4.2.2.2.3  PID セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

PIDセグメントのデータ野（field）は、表4.1-11に掲げるものを除き、すべてオプションです。PIDセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.2.3節を参照してください。

Table 4.1-11:  IHE Profile - PID Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 250 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 250 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 250 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

4.1.4.2.2.2.4  PV1 セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

PV1セグメントのデータ野（field）は、表4.1-12に掲げるものを除き、すべてオプションです。PV1セグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.2.4節を参照してください。

Table 4.1-12:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 19 | 250 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

少なくともPID-18 Patient Account Number（患者会計口座番号）かPV1-19 Visit Number（来院番号）のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。 このトランザクションによりキャンセルしようとする登録通信文A01、A04、A05が存在している場合は、このデータ野（field）は必須です。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

##### 4.1.4.2.3 予期される動作

患者登録トランザクションの結果として患者レコードが作成された場合は、そのレコードは破棄されねばなりません。 患者登録トランザクションが既存の患者レコードに対して送られた場合、その対応手順として、その患者のトランザクションが送られる前のレコード状態に復元されねばなりません。

## 4.2  発行側オーダ管理 (Placer Order Management)

この節は、IHEテクニカルフレームワークのRAD-2トランザクションに対応します。RAD-2トランザクションを使用する実行役は、オーダ発行役（Order Placer）と部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）です。

### 4.2.1  適応範囲

このトランザクションは、オーダ発行役（Order Placer）が新しいオーダをオーダ実施役（Order Filler）に発行するときに使用します。また、このトランザクションを使ってオーダをキャンセルすることもできます。HL7 v2.5.1への適合性を標榜するオーダ発行役（Order Placer）については、このトランザクションはv2.5.1の変更オーダを用います。HL7 v2.3.1への適合性を標榜するオーダ発行役（Order Placer）については、オーダ情報を変更するには、オーダ発行役（Order Placer）は最初のオーダをキャンセルして新しいオーダを発行します。繰り返しオーダとパネルオーダが使用される場合は、オーダ発行役（Order Placer）と部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）はそのサポートに合意せねばなりません。

繰り返しオーダ：複数回実施するオーダ。例えば、今後7日間の毎日午前6:00のポータブル胸部X線撮影など。

パネルオーダ：複数の所見構成を持つサービス項目。例えば、通常は別々に報告される心臓病学の要素と放射線医学の要素とを含む心臓核医学検査など。

### 4.2.2  使用例役割

実行役：オーダ発行役（Order Placer）

役割：オーダを発行します。必要な場合はオーダをキャンセルします。

実行役：部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）

役割：オーダを受け取り、処理（遂行）します。オーダのキャンセル通知を受け取ります。

### 4.2.3  参照する規格

HL7 2.3.1 Chapter 4

HL7 v2.5.1 Chapter 4

### 4.2.4  相互作用図

以下の図はHL7 v2.3.1を実装したシステム内の実行役間の相互作用を示します。

以下の図はHL7 v2.5.1を実装したシステム内の実行役間の相互作用を示します。

#### 4.2.4.1  オーダ管理 – オーダ発行役からの新規オーダ （New Order from Order Placer）

##### 4.2.4.1.1  きっかけ事象（Trigger event）

以下の事象が、HL7 v2.3.1で実装されたシステム間でのORM通信文発行のきっかけとなります。

ORM -  オーダ発行役（Order Placer）が部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）のために新しいオーダを発行します。

以下の事象が、HL7 v2.5.1で実装されたシステム間でのOMG通信文発行のきっかけとなります。

OMG -  オーダ発行役（Order Placer）が部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）のために新しいオーダを発行します。

##### 4.2.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

###### 4.2.4.1.2.1 通信文意味（Message Semantics）（HL7 v2.3.1）

HL7 2.3.1 第4章 のORM通信文、一般的通信文意味については、HL7標準を参照してください。

ORCセグメントとOBRセグメントの両方の"Quantity/Timing"データ野（field）には、オーダの開始日付と時刻または実行日付と時刻が必要です。（ORC-7.4; OBR-27.4）

注：仕様レベルまでの追加の資格やHL7適合化は、2.3節に記載されています。

次の表に、必須セグメントを示します。その他のセグメントはオプションです。

| ORM | General Order Message | Chapter in HL7 2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| ORC | Common Order | 4 |
| OBR | Order Detail | 4 |

各々の通信文は、ADT通信文の受信側から送信側に返されるHL7 ACK通信文により、受信を通知されねばなりません。ACK通信文の定義と詳細については、2.4.3受信通知モード（Acknowledgement Mode）を参照してください。

4.2.4.1.2.1.1  MSH セグメント（HL7 v2.3.1）

MSHセグメントは、2.4.2「通信文制御」の定義に従って作成せねばなりません。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は少なくとも2つの要素を持たねばなりません。最初の要素の値は"ORM"でなければなりません。2番目の要素の値はO01でなければなりません。3番目の要素はオプションですが、存在する場合には、この要素はORM_O01でなければなりません。

4.2.4.1.2.1.2  PID セグメント（HL7 v2.3.1）

PIDセグメントのデータ野（field）は、表4.2-1に掲げるものを除き、すべてオプションです。PIDセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.1.3節を参照してください。

Table 4.2-1:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 48 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 20 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

4.2.4.1.2.1.3  PV1セグメント（HL7 v2.3.1）

PV1セグメントのデータ野（field）は、表4.2-2に掲げるものを除き、すべてオプションです。PV1セグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.1.4節を参照してください。

Table 4.2-2:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 8 | 60 | XCN | R2 | 0010 | 00138 | Referring Doctor |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

少なくともPID-18 Patient Account Number（患者会計口座番号）かPV1-19 Visit Number（来院番号）のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.2.4.1.2.1.4  ORC セグメント（HL7 v2.3.1）

ORCセグメントは、共通のオーダ情報を伝達します。

Table 4.2-3:  IHE Profile - ORC Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | 0119 | 00215 | Order Control |
| 2 | 22 | EI | R |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | O |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 22 | EI | C |  | 00218 | Placer Group Number |
| 5 | 2 | ID | O | 0038 | 00219 | Order Status |
| 6 | 1 | ID | O | 0121 | 00220 | Response Flag |
| 7 | 200 | TQ | R |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 8 | 200 | CM | C |  | 00222 | Parent |
| 9 | 26 | TS | R |  | 00223 | Date/Time of Transaction |
| 10 | 120 | XCN | R2 |  | 00224 | Entered By |
| 11 | 120 | XCN | O |  | 00225 | Verified By |
| 12 | 120 | XCN | R |  | 00226 | Ordering Provider |
| 13 | 80 | PL | O |  | 00227 | Enterer’s Location |
| 14 | 40 | XTN | R2 |  | 00228 | Call Back Phone Number |
| 15 | 26 | TS | O |  | 00229 | Order Effective Date/Time |
| 16 | 200 | CE | O |  | 00230 | Order Control Code Reason |
| 17 | 60 | CE | R |  | 00231 | Entering Organization |
| 18 | 60 | CE | O |  | 00232 | Entering Device |
| 19 | 120 | XCN | O |  | 00233 | Action By |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

ORC-3 Filler Order Numberデータ野（field）には、何も設定してはなりません。

ORC-4 Placer Group Numberデータ野（field）は、オーダ発行役（Order Placer）とオーダ実施役（Order Filler）がオーダグループの概念を利用する場合にのみ値が記入されねばなりません。それ以外の場合には何も設定してはなりません。

ORC-8 Parentは、このセグメントが子オーダ（つまり、ORC-1 Order Controlデータ野（field）の値がCH）である場合にのみ値が設定されねばなりません。

ORM通信文で実行されるアクションは、通信文の一部として渡されるオーダ制御（Order Control）コードにより決められます。HL7には多数のオーダ制御コードが定義されています。

次のオーダ制御コードをサポートせねばなりません。

Supported Order Control Codes

| Value | Description |
| --- | --- |
| NW R | New order |
| PA O | Parent order |
| CH O | Child order |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

R=Required; O=Optional

注：Value列のRequired/Optional記号の付記はIHE拡張であり、HL7標準の一部ではありません。

4.2.4.1.2.1.5  OBR セグメント（HL7 v2.3.1）

Table 4.2-4:  IHE Profile - OBR Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  | 00237 | Set ID - OBR |
| 2 | 75 | EI | R |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 75 | EI | O |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 200 | CE | R |  | 00238 | Universal Service ID |
| 5 | 2 | ID | O |  | 00239 | Priority |
| 6 | 26 | TS | O |  | 00240 | Requested Date/time |
| 7 | 26 | TS | O |  | 00241 | Observation Date/Time |
| 8 | 26 | TS | O |  | 00242 | Observation End Date/Time |
| 9 | 20 | CQ | O |  | 00243 | Collection Volume |
| 10 | 60 | XCN | O |  | 00244 | Collector Identifier |
| 11 | 1 | ID | O | 0065 | 00245 | Specimen Action Code |
| 12 | 60 | CE | R2 |  | 00246 | Danger Code |
| 13 | 300 | ST | C |  | 00247 | Relevant Clinical Info. |
| 14 | 26 | TS | O |  | 00248 | Specimen Received Date/Time |
| 15 | 300 | CM | C | 0070 | 00249 | Specimen Source |
| 16 | 80 | XCN | R |  | 00226 | Ordering Provider |
| 17 | 40 | XTN | O |  | 00250 | Order Callback Phone Number |
| 18 | 60 | ST | O |  | 00251 | Placer field 1 |
| 19 | 60 | ST | O |  | 00252 | Placer field 2 |
| 20 | 60 | ST | O |  | 00253 | Filler Field 1 |
| 21 | 60 | ST | O |  | 00254 | Filler Field 2 |
| 22 | 26 | TS | O |  | 00255 | Results Rpt/Status Chng - Date/Time |
| 23 | 40 | CM | O |  | 00256 | Charge to Practice |
| 24 | 10 | ID | O | 0074 | 00257 | Diagnostic Serv Sect ID |
| 25 | 1 | ID | O | 0123 | 00258 | Result Status |
| 26 | 400 | CM | O |  | 00259 | Parent Result |
| 27 | 200 | TQ | R |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 28 | 150 | XCN | O |  | 00260 | Result Copies To |
| 29 | 150 | CM | C |  | 00261 | Parent |
| 30 | 20 | ID | R2 | 0124 | 00262 | Transportation Mode |
| 31 | 300 | CE | R2 |  | 00263 | Reason for Study |
| 32 | 200 | CM | O |  | 00264 | Principal Result Interpreter |
| 33 | 200 | CM | O |  | 00265 | Assistant Result Interpreter |
| 34 | 200 | CM | O |  | 00266 | Technician |
| 35 | 200 | CM | O |  | 00267 | Transcriptionist |
| 36 | 26 | TS | O |  | 00268 | Scheduled Date/Time |
| 37 | 4 | NM | O |  | 01028 | Number of Sample Containers |
| 38 | 60 | CE | O |  | 01029 | Transport Logistics of Collected Sample |
| 39 | 200 | CE | O |  | 01030 | Collector’s Comment |
| 40 | 60 | CE | O |  | 01031 | Transport Arrangement Responsibility |
| 41 | 30 | ID | R2 | 0224 | 01032 | Transport Arranged |
| 42 | 1 | ID | O | 0225 | 01033 | Escort Required |
| 43 | 200 | CE | O |  | 01034 | Planned Patient Transport Comment |
| 44 | 80 | CE | O | 0088 | 00393 | Procedure Code |
| 45 | 80 | CE | O | 0340 | 01036 | Procedure Code Modifier |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

OBR-13 Relevant Clinical Infoデータ野（field）は、オーダに関係する医療上の警告が患者の診療録に含まれている場合、特にそれを技師に伝える必要がある場合に、設定されねばなりません。

OBR-15 Specimen Sourceデータ野（field）には、<site modifier (CE)>要素に左右の区別が記入されます（使用される場合のみ）。詳細については、付録Bを参照してください。

HL7標準に従い、IHEでは次の表中のORCセグメントとOBRセグメントのデータ野（field）が同じ情報を持つことを推奨します。

Identical Element Mappings between ORC and OBR Segments

| Element Name | ORC Segment Element | OBR Segment Element |
| --- | --- | --- |
| Placer Order Number | ORC-2 | OBR-2 |
| Filler Order Number | ORC-3 | OBR-3 |
| Quantity/Timing | ORC-7 | OBR-27 |
| Parent | ORC-8 | OBR-29 |

###### 4.2.4.1.2.2  通信文意味（Message Semantics）（HL7 v2.5.1オプション）

HL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する実行役はこの節の内容を実装せねばなりません。実行役がHL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する時には、その実行役は参照された各巻や節に記述されている HL7 v2.5.1インターフェイス要求事項を使用可能にする必要があります。同時にこの実行役はHL7 v2.3.1のトランザクションも使用可能にせねばなりません。

HL7 v2.5.1オプションは、第4章OMG通信文を実装します。HL7標準の一般通信文意味を参照してください。

注：仕様レベルまでの追加の資格やHL7適合化は、2.3節に記載されています。

次の表に、必須セグメントを示します。その他のセグメントはオプションです。

| OMG | General Clinical Ordermessage | Chapter in HL7 v2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| ORC | Common Order | 4 |
| TQ1 | Timing/Quantity | 4 |
| OBR | Order Detail | 4 |

各々の通信文は、OMG通信文の受信側から送信側に返されるHL7 ACK通信文により、受信を通知されねばなりません。ACK通信文の定義と詳細については、2.4.4.3 受信通知モード（Acknowledgement  Mode）を参照してください。

4.2.4.1.2.2.1 MSH セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

MSHセグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.1節 MSH – Header Segmentの定義に従って作成せねばなりません。それ以外のIHE 放射線テクニカルフレームワークに適合する実行役の実装要件は、2.4節で定義されています。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は三つの要素を持たばなりません。最初の要素の値はOMGでなければなりません。2番目の要素の値はO19でなければなりません。3番目の要素の値はOMG_O19でなければなりません。

4.2.4.1.2.2.2  PID セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

PIDセグメントのデータ野（field）は、表4.2-5に掲げるものを除き、すべてオプションです。PIDセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.2.3節を参照してください。

Table 4.2-5:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 250 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 250 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 250 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

4.2.4.1.2.2.3  PV1 セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

PV1セグメントのデータ野（field）は、表4.2-6に掲げるものを除き、すべてオプションです。PV1セグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.2.4節を参照してください。

Table 4.2-6:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 8 | 250 | XCN | R2 | 0010 | 00138 | Referring Doctor |
| 19 | 250 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

少なくともPID-18 Patient Account Number（患者会計口座番号）かPV1-19 Visit Number（来院番号）のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.2.4.1.2.2.4  ORC セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

ORCセグメントは、共通のオーダ情報を伝達します。

Table 4.2-7:  IHE Profile - ORC Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | 0119 | 00215 | Order Control |
| 2 | 22 | EI | R |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | X |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 22 | EI | C |  | 00218 | Placer Group Number |
| 5 | 2 | ID | O | 0038 | 00219 | Order Status |
| 6 | 1 | ID | O | 0121 | 00220 | Response Flag |
| 7 | 200 | TQ | X |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 8 | 200 | EIP | C |  | 00222 | Parent |
| 9 | 26 | TS | R |  | 00223 | Date/Time of Transaction |
| 10 | 250 | XCN | R2 |  | 00224 | Entered By |
| 11 | 250 | XCN | O |  | 00225 | Verified By |
| 12 | 250 | XCN | R |  | 00226 | Ordering Provider |
| 13 | 80 | PL | O |  | 00227 | Enterer’s Location |
| 14 | 250 | XTN | R2 |  | 00228 | Call Back Phone Number |
| 15 | 26 | TS | O |  | 00229 | Order Effective Date/Time |
| 16 | 250 | CE | O |  | 00230 | Order Control Code Reason |
| 17 | 250 | CE | R |  | 00231 | Entering Organization |
| 18 | 250 | CE | O |  | 00232 | Entering Device |
| 19 | 250 | XCN | O |  | 00233 | Action By |
| 20 | 250 | CE | O | 0339 | 01310 | Advanced Beneficiary Notice Code |
| 21 | 250 | XON | O |  | 01311 | Ordering Facility Name |
| 22 | 250 | XAD | O |  | 01312 | Ordering Facility Address |
| 23 | 250 | XTN | O |  | 01313 | Ordering Facility Phone Number |
| 24 | 250 | XAD | O |  | 01314 | Ordering Provider Address |
| 25 | 250 | CWE | O |  | 01473 | Order Status Modifier |
| 26 | 60 | CWE | C | 0552 | 01641 | Advanced Beneficiary Notice Override Reason |
| 27 | 26 | TS | O |  | 01642 | Filler’s Expected Availability Date/Time |
| 28 | 250 | CWE | O | 0177 | 00615 | Confidentiality Code |
| 29 | 250 | CWE | O | 0482 | 01643 | Order Type |
| 30 | 250 | CNE | O | 0483 | 01644 | Enterer Authorization Mode |
| 31 | 250 | CWE | O |  | 02286 | Parent Universal Service Identifier |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

ORC-3 Filler Order Numberデータ野（field）には、何も設定してはなりません。

ORC-4 Placer Group Numberデータ野（field）は、オーダ発行役（Order Placer）とオーダ実施役（Order Filler）がオーダグループの概念を利用する場合にのみ値が記入されねばなりません。それ以外の場合には何も設定してはなりません。

ORC-7 Quantitiy/Timingデータ野（field）には、何も設定しません。TQ1セグメントが優先されます。

ORC-8 Parentは、このセグメントが子オーダ（つまり、ORC-1 Order Controデータ野（field）の値がCH）である場合にのみ値が設定されねばなりません。

OMG通信文で実行されるアクションは、ORC-1オーダ制御（Order Control）コードにより決められます。HL7には多数のオーダ制御コードが定義されています。

次のオーダ制御コードをサポートします。

Supported Order Control Codes

| Value | Description |
| --- | --- |
| NW R | New order |
| PA O | Parent order |
| CH O | Child order |
| XO R | Change order |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

R=Required; O=Optional

注：Value列のRequired/Optional記号の付記はIHE拡張であり、HL7標準の一部ではありません。

4.2.4.1.2.2.4  TQ1 セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

不可とされたORC-7.4 開始日時（Start Date/Time）、OBR-27.4開始日時（Start Date/Time）は使用してはなりません。その代わり、TQ1セグメントは検査（Procedure）の開始日時を伝えねばなりません。

Table 4.2-8:  IHE Profile – TQ1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  | 01627 | Set ID – TQ1 |
| 2 | 20 | CQ | O |  | 01628 | Quantity |
| 3 | 540 | RPT | O | 0335 | 01629 | Repeat Pattern |
| 4 | 20 | TM | O |  | 01630 | Explicit Time |
| 5 | 20 | CQ | O |  | 01631 | Relative Time and Units |
| 6 | 20 | CQ | O |  | 01632 | Service Duration |
| 7 | 26 | TS | R |  | 01633 | Start Date/Time |
| 8 | 26 | TS | O |  | 01634 | End Date/Time |
| 9 | 250 | CWE | O | 0485 | 01635 | Priority |
| 10 | 250 | TX | O |  | 01636 | Condition Text |
| 11 | 250 | TX | O | 0065 | 01637 | Text Instruction |
| 12 | 10 | ID | C | 0472 | 01638 | Conjunction |
| 13 | 20 | CQ | O |  | 01639 | Occurrence Duration |
| 14 | 10 | NM | O |  | 01640 | Total Occurrences |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

TQ1-7 Start Date/Timeデータ野（field）には検査の実施日時を設定せねばなりません。

4.2.4.1.2.2.6  OBRセグメント（HL7 v2.5.1オプション）

Table 4.2-9:  IHE Profile - OBR Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  | 00237 | Set ID – OBR |
| 2 | 22 | EI | R |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | O |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 250 | CE | R |  | 00238 | Universal Service ID |
| 5 | 2 | ID | O |  | 00239 | Priority |
| 6 | 26 | TS | O |  | 00240 | Requested Date/time |
| 7 | 26 | TS | O |  | 00241 | Observation Date/Time |
| 8 | 26 | TS | O |  | 00242 | Observation End Date/Time |
| 9 | 20 | CQ | O |  | 00243 | Collection Volume |
| 10 | 250 | XCN | O |  | 00244 | Collector Identifier |
| 11 | 1 | ID | O | 0065 | 00245 | Specimen Action Code |
| 12 | 250 | CE | R2 |  | 00246 | Danger Code |
| 13 | 300 | ST | C |  | 00247 | Relevant Clinical Info. |
| 14 | 26 | TS | X |  | 00248 | Specimen Received Date/Time |
| 15 | 300 | SPS | X | 0070 | 00249 | Specimen Source |
| 16 | 250 | XCN | R |  | 00226 | Ordering Provider |
| 17 | 250 | XTN | O |  | 00250 | Order Callback Phone Number |
| 18 | 60 | ST | O |  | 00251 | Placer field 1 |
| 19 | 60 | ST | O |  | 00252 | Placer field 2 |
| 20 | 60 | ST | O |  | 00253 | Filler Field 1 |
| 21 | 60 | ST | O |  | 00254 | Filler Field 2 |
| 22 | 26 | TS | O |  | 00255 | Results Rpt/Status Chng - Date/Time |
| 23 | 40 | MOC | O |  | 00256 | Charge to Practice |
| 24 | 10 | ID | O | 0074 | 00257 | Diagnostic Serv Sect ID |
| 25 | 1 | ID | O | 0123 | 00258 | Result Status |
| 26 | 400 | PRL | O |  | 00259 | Parent Result |
| 27 | 200 | TQ | X |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 28 | 250 | XCN | O |  | 00260 | Result Copies To |
| 29 | 200 | EIP | C |  | 00261 | Parent |
| 30 | 20 | ID | R2 | 0124 | 00262 | Transportation Mode |
| 31 | 250 | CE | R2 |  | 00263 | Reason for Study |
| 32 | 200 | NDL | O |  | 00264 | Principal Result Interpreter |
| 33 | 200 | NDL | O |  | 00265 | Assistant Result Interpreter |
| 34 | 200 | NDL | O |  | 00266 | Technician |
| 35 | 200 | NDL | O |  | 00267 | Transcriptionist |
| 36 | 26 | TS | O |  | 00268 | Scheduled Date/Time |
| 37 | 4 | NM | O |  | 01028 | Number of Sample Containers |
| 38 | 250 | CE | O |  | 01029 | Transport Logistics of Collected Sample |
| 39 | 250 | CE | O |  | 01030 | Collector’s Comment |
| 40 | 250 | CE | O |  | 01031 | Transport Arrangement Responsibility |
| 41 | 30 | ID | R2 | 0224 | 01032 | Transport Arranged |
| 42 | 1 | ID | O | 0225 | 01033 | Escort Required |
| 43 | 250 | CE | O |  | 01034 | Planned Patient Transport Comment |
| 44 | 250 | CE | O | 0088 | 00393 | Procedure Code |
| 45 | 250 | CE | O | 0340 | 01036 | Procedure Code Modifier |
| 46 | 250 | CE | R2 | 0411 | 01474 | Placer Supplemental Service Information |
| 47 | 250 | CE | R2 | 0411 | 01475 | Filler Supplemental Service Information |
| 48 | 250 | CWE | R2 | 0476 | 01646 | Medically Necessary Duplicate Procedure Reason |
| 49 | 2 | IS | O | 0507 | 01647 | Result Handling |
| 50 | 250 | CWE | O |  | 02286 | Parent Universal Service Identifier |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

OBR-13 Relevant Clinical Infoデータ野（field）は、オーダに関係する医療上の警告が患者の診療録に含まれている場合、特にそれを技師に伝える必要がある場合に、設定されねばなりません。

OBR-27 Quantity/Timingには値を設定してはなりません。検査日時情報は TQ1-7 Start Date/Timeデータ野（field）を用いねばなりません。

OBR-46 Placer Supplemental Service Informationデータ野（field）は左右の指示について、必要な際に設定されます。かつてはIHEテクニカルフレームワークでもその使用が規定され、HL7 v2.5.1では不可となったOBR-15 Specimen Sourceデータ野（field）に値を設定してはなりません。詳しくは付録Bを参照してください。

HL7標準に従い、IHEでは次の表中のORCセグメントとOBRセグメントのデータ野（field）が同じ情報を持つことを推奨します。

Identical Element Mappings between ORC and OBR Segments

| Element Name | ORC Segment Element | OBR Segment Element |
| --- | --- | --- |
| Placer Order Number | ORC-2 | OBR-2 |
| Filler Order Number | ORC-3 | OBR-3 |
| Parent | ORC-8 | OBR-29 |

##### 4.2.4.1.3  予期される動作

部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）は、オーダ完遂のためオーダ情報を受け入れねばなりません。データの誤りによりオーダの実施に支障がある場合には、ACK通信文で適切な情報を返すことにより、その旨を通知しなければなりません。

HL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する実行役はこの節の内容を実装せねばなりません。実行役がHL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する時には、その実行役は参照された各巻や節に記述されている HL7 v2.5.1インターフェイス要求事項を使用可能にする必要があります。同時にこの実行役はHL7 v2.3.1のトランザクションも使用可能にせねばなりません。

HL7 v2.5.1オプションが可能と主張している実行役の場合、オーダ発行役（Order Placer）はすでに開始しているオーダを変更してはなりません。例えば、オーダ実施役（Order Filler）がRAD-3トランザクションのオーダ状態通信文で”In-Progress”状態を伝達してきた場合（4.3.4.2節を参照）です。しかし、もしオーダ実施役（Order Filler）がオーダ変更の通信文を、オーダ状態更新通信文送信後に受診した場合（例えば、双方の通信文が競合してしまった場合など）、オーダ実施役（Order Filler）はその変更オーダを受け付け、RAD-13トランザクション（検査更新）で画像管理役（Image Manager）にその旨を通知せねばなりません。

#### 4.2.4.2  オーダ管理 – オーダ発行役からのオーダ取消（Order Management – Order Cancelled by Order Placer）

##### 4.2.4.2.1 きっかけ事象（Trigger event）

以下の事象が、HL7 v2.3.1を実装したシステム内でのORM通信文発行のきっかけとなります。

ORM - オーダ発行役（Order Placer）がオーダをキャンセルします。 （制御コード = CA）

ORM - オーダ発行役（Order Placer）が実施中のオーダを中断します（停止を試みます）。（制御コード = DC）

以下の事象が、HL7 v2.5.1を実装したシステム内でのOMG通信文発行のきっかけとなります。

OMG - オーダ発行役（Order Placer）がオーダをキャンセルします。 （制御コード = CA）

OMG - オーダ発行役（Order Placer）が実施中のオーダを中断します（停止を試みます）。（制御コード = DC）

##### 4.2.4.2.2 通信文意味（Message Semantics）

###### 4.2.4.2.2.1 通信文意味（Message Semantics）（HL7 v.2.3.1）

HL7 2.3.1 第 4章 のORM通信文、一般的通信文意味については、HL7標準を参照してください。ORM通信文の詳細な必要事項については、上記4.2.4.1.2.1.1節を参照してください。

注：仕様レベルまでの追加の資格やHL7適合化は、2.3節に記載されています。

次の表に、必須セグメントを示します。その他のセグメントはオプションです。

| ORM | General Ordermessage | Chapter in HL7 2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| ORC | Common Order | 4 |

各々の通信文は、ADT通信文の受信側から送信側に返されるHL7 ACK通信文により、受信を通知されねばなりません。ACK通信文の定義と詳細については、2.4.3「受信通知モード（Acknowledgement Mode）」を参照してください。

4.2.4.2.2.1.1  MSH セグメント（HL7 v2.3.1）

MSHセグメントは、2.4.2.2「通信文制御」の定義に従って構成されねばなりません。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は少なくとも2つの要素を持たねばなりません。最初の要素の値は"ORM"でなければなりません。2番目の要素の値はO01でなければなりません。3番目の要素はオプションですが、存在する場合には、この要素の値はORM_O01でなければなりません。

4.2.4.2.2.1.2  PID セグメント（HL7 v2.3.1）

PIDセグメントのデータ野（field）は、表4.2-10に掲げるものを除き、すべてオプションです。PIDセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.1.3節を参照してください。

Table 4.2-10:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 48 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 20 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

4.2.4.2.2.1.3  PV1 セグメント（HL7 v2.3.1）

PV1セグメントのデータ野（field）は、表4.2-11に掲げるものを除き、すべてオプションです。PV1セグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.1.4を参照してください。

Table 4.2-11:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

少なくともPID-18 Patient Account Number（患者会計口座番号）かPV1-19 Visit Number（来院番号）のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.2.4.2.2.1.4   ORC セグメント（HL7 v2.3.1）

ORCセグメントのデータ野（field）は、表4.2-12に掲げるものを除き、すべてオプションです。ORCセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.1.4を参照してください。

Table 4.2-12:  IHE Profile - ORC Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | 0119 | 00215 | Order Control |
| 2 | 22 | EI | R |  | 00216 | Placer Order Number |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

ORM通信文で実行されるアクションは、通信文の一部として渡されるオーダ制御（Order Control）コードにより決められます。HL7には多数のオーダ制御コードが定義されています。

次のオーダ制御コードをサポートせねばなりません。

IHE Profile - Supported Order Control Codes

| Value | Description |
| --- | --- |
| CA | Cancel order request |
| DC | Discontinue Order request |

###### 4.2.4.2.2.2    通信文意味（Message Semantics）（HL7 v2.5.1オプション）

HL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する実行役はこの節の内容を実装せねばなりません。実行役がHL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する時には、その実行役は参照された各巻や節に記述されている HL7 v2.5.1インターフェイス要求事項を使用可能にする必要があります。同時にこの実行役はHL7 v2.3.1のトランザクションも使用可能にせねばなりません。

HL7 v2.5.1第4章OMG通信文、HL7標準の一般通信文意味を参照してください。OMG通信文の詳細な要求事項については、上記の4.2.4.1.2.6節を参照してください。

MSHセグメントの定義は2.4節を参照してください。

注：仕様レベルまでの追加の資格やHL7適合化は、2.章を参照してください。

次の表に、必須セグメントを示します。その他のセグメントはオプションです。

| OMG | General Clinical Ordermessage | Chapter in HL7 v2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| ORC | Common Order | 4 |

各々の通信文は、OMG通信文の受信側から送信側に返されるHL7 ACK通信文により、受信を通知されねばなりません。ACK通信文の定義と詳細については、2.4.4.3「受信通知モード（Acknowledgement Mode）」を参照してください。

4.2.4.2.2.2.1  MSH セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

MSHセグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.1節 MSH – Header Segmentの定義に従って作成されねばなりません。IHE Radiology テクニカルフレームワークに適合する実行役の追加の仕様は2.4節で定義されています。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は三つの要素を持たねばなりません。最初の要素の値はOMGでなければなりません。2番目の要素の値はO19でなければなりません。3番目の要素の値は”OMG_O19”でなければなりません。

4.2.4.2.2.2.2  PID セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

PIDセグメントのデータ野（field）は、表4.2-13に掲げるものを除き、すべてオプションです。PIDセグメントのさらなる議論については、4.1.4.1.2.2.3節を参照してください。

Table 4.2-13:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 250 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 250 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 250 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

4.2.4.2.2.2.3  PV1 セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

PV1セグメントのデータ野（field）は、表4.2-14に掲げるものを除き、すべてオプションです。PV1セグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.2.4節を参照してください。

Table 4.2-14:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 19 | 250 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

少なくともPID-18 Patient Account Number（患者会計口座番号）かPV1-19 Visit Number（来院番号）のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.2.4.2.2.2.4  ORC セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

ORCセグメントのデータ野（field）は、表4.2-15に掲げるものを除き、すべてオプションです。ORCセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.2.4節を参照してください。

Table 4.2-15:  IHE Profile - ORC Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | 0119 | 00215 | Order Control |
| 2 | 22 | EI | R |  | 00216 | Placer Order Number |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

OMG通信文で実行されるアクションは、通信文の一部として渡されるオーダ制御（Order Control）コードにより決められます。HL7には多数のオーダ制御コードが定義されています。

次のオーダ制御コードをサポートしなければなりません。

IHE Profile - Supported Order Control Codes

| Value | Description |
| --- | --- |
| CA | Cancel order request |
| DC | Discontinue Order request |

##### 4.2.4.2.3 予期される動作

部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）は制御コードCAのORMを受け取ると、そのオーダの記録を破棄し、そのオーダの予定をたてたり、さらには実行しようとしてはなりません。すでに部門システム予定役・オーダ実施役がそのオーダに対応する検査（Procedure）を予定している場合には、部門システム予定役・オーダ実施役は画像管理役（Image Manager）にオーダのキャンセルを通知するため、RAD-13 検査更新（4.13節を参照）トランザクションを実行しなければなりません。

オーダ発行役（Order Placer）は、すでに開始しているオーダ、つまり、オーダ実施役（Order Filler）が"In-Progress"（進行中）状態を送信したオーダはキャンセルしてはなりません（4.3.4.2節を参照）。ただし、オーダ実施役が状態更新（Status Update）通信文を送信した後にキャンセルの通信文を受信した場合（すなわち、2つの通信文が競合状態の場合）は、オーダ実施役はオーダのキャンセルを受け付け、画像管理役（Image Manager）にオーダのキャンセルを通知するためにRAD-13 検査更新トランザクションを実行せねばなりません。

ほとんどの場合は、オーダ発行役は制御コードCAのオーダ管理通信文を利用するはずです。しかし、一部の場合（繰り返しオーダの場合に、オーダが全部終了する前にオーダの実行を停止するなど）では、オーダ発行役とオーダ実施役は、制御コードDCのオーダ管理通信文の使用について合意しておくことができます。このようなオーダ管理通信文を受信すると、部門システム予定役・オーダ実施役は画像管理役（Image Manager）にオーダの中断を通知するために、RAD-13 検査更新トランザクション（4.13節を参照）を実行せねばなりません。

## 4.3  実行側オーダ管理 (Filler Order Management)

この節は、IHEテクニカルフレームワークのRAD-3トランザクションに対応します。RAD-3トランザクションは、オーダ発行役（Order Placer）と部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）の両実行役で用いられます。

### 4.3.1 適応範囲

このトランザクションは、オーダ実施役（Order Filler）が生成したオーダ、キャンセルしたオーダ、および、実行中のオーダの状況について、オーダ発行役（Order Placer）に通知を行うために用いられます。

オーダ発行役（Order Placer）とオーダ実施役（Order Filler）は1:1の関係を保たねばなりません。

### 4.3.2  使用例役割

実行役：オーダ発行役（Order Placer）

役割：新規オーダとオーダキャンセル要求、変更要求（HL7 v2.5.1オプション）、をオーダ実施役（Order Filler）から受け取ります。Order Status（オーダの状態）の更新情報をオーダ実施役（Order Filler）から受け取ります。

実行役：部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）

役割：新規オーダの作成要求をする、もしくは既存のオーダのキャンセル要求を行います。オーダ状態の通知をオーダ発行役（Order Placer）に送信します。

### 4.3.3  参照する規格

HL7 2.3.1 Chapter 4

HL7 v2.5.1 Chapter 4

### 4.3.4 相互作用図

以下の図はHL7 v2.3.1を実装する実行役間の相互作用を示します。

以下の図はHL7 v2.5.1を実装する実行役間の相互作用を示します。

#### 4.3.4.1 実行側オーダ管理 – オーダ実施役からの新規／変更オーダ　(Filler Order Management – New Order from Order Filler or Change Order from Order Filler)

##### 4.3.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

ORM - 部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）がオーダを発行します。（制御コード = SN）

ORR - オーダ発行役（Order Placer）が応答します。（制御コード = NA）

HL7 v2.5.1 オプションが可能とするシステムは以下を実装しなければなりません。

OMG - 部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）がオーダを発行する（制御コード = SN）か、オーダを変更します（制御コード＝XX）。

ORG - オーダ発行役（Order Placer）が応答します。（制御コード = NA）

ORR（HL7 v2.3.1）またはORG（HL7 v2.5.1）通信文は、オーダ実施役（Order Filler）がオーダを発行する場合に、オーダ発行役（Order Placer）がオーダ発行役番号（Order Placer Number）を送付するために用いられます。ORR通信文は、その他の場合と同様、受信通知として用いてはなりません。

##### 4.3.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

###### 4.3.4.1.2.1 通信文意味（Message Semantics）（HL7 v2.3.1）

HL7 2.3.1 第 4章 のORM、一般的通信文意味については、HL7標準を参照してください。ORMの詳細な必要事項については、上記の4.2.4.1.2.1節を参照してください。

HL7 2.3.1第 4章 ORR通信文、一般的通信文意味については、HL7標準を参照してください。

MSHセグメントとMSAセグメントの定義については、本書の2.4.2.2節を参照してください。

注：仕様レベルまでの追加の資格やHL7適合化は、2.3節に記載されています。

次の表に、必須セグメントを示します。その他のセグメントはオプションです。

| ORM | General Ordermessage | Chapter in HL7 2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| ORC | Common Order | 4 |
| OBR | Order Detail | 4 |

| ORR (Success) | General Ordermessage | Chapter in HL7 2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement | 2 |
| ORC | Common Order | 4 |
| OBR | Order Detail | 4 |

| ORR (Error) | General Ordermessage | Chapter in HL7 2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement | 2 |
| ERR | Error | 2 |

各々の通信文は、ADT通信文の受信側から送信側に返されるHL7 ACK通信文により、受信が通知されねばなりません。ACK通信文の定義と詳細については、2.4.3「受信通知モード（Acknowledgement Mode）」を参照してください。

4.3.4.1.2.1.1  MSH セグメント（HL7 v2.3.1）

MSHセグメントは、2.4.2.2「通信文制御」の定義に従って構成されねばなりません。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は少なくとも2つの要素を持たねばなりません。最初の要素の値は、ORMでは"ORM"、ORR通信文では"ORR"でなければなりません。2番目の要素の値はそれぞれO01またはO02でなければなりません。3番目の要素はオプションですが、存在する場合には、この要素の値はそれぞれORM_O01またはORM_O02でなければなりません。

4.3.4.1.2.1.2  MSA セグメント（HL7 v2.3.1）

ORR（成功／失敗）通信文の中のMSAセグメントは、2.4.3節「受信通知モード（Acknowledgement Mode）」の定義に従って作成されねばなりません。

ORR（失敗）時のMSA-6 Error conditionデータ野（field）には、エラーコード204（Unknown Key Identifier）を設定せねばなりません。

4.3.4.1.2.1.3  PID セグメント（HL7 v2.3.1）

PIDセグメントのデータ野（field）は、表4.3-1に掲げるものを除き、すべてオプションです。PIDセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.1.3節を参照してください。

Table 4.3-1:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 48 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 20 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

4.3.4.1.2.1.4  PV1 セグメント（HL7 v2.3.1）

PV1セグメントのデータ野（field）は、表4.3-2に掲げるものを除き、すべてオプションです。PV1セグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.1.4節を参照してください。

Table 4.3-2:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

少なくともPID-18 Patient Account Number（患者会計口座番号）かPV1-19 Visit Number（来院番号）のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.3.4.1.2.1.5  ORC セグメント（HL7 v2.3.1）

ORCセグメントのデータ野（field）は、表4.3-3に掲げるものを除き、すべてオプションです。ORCセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.1.4節を参照してください。

Table 4.3-3:  IHE Profile - ORC Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | 0119 | 00215 | Order Control |
| 2 | 22 | EI | C |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 22 | EI | C |  | 00218 | Placer Group Number |
| 7 | 200 | TQ | R |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 9 | 26 | TS | R |  | 00223 | Date/Time of Transaction |
| 10 | 120 | XCN | R2 |  | 00224 | Entered By |
| 12 | 120 | XCN | R |  | 00226 | Ordering Provider |
| 14 | 40 | XTN | R2 |  | 00228 | Call Back Phone Number |
| 17 | 60 | CE | R |  | 00231 | Entering Organization |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

ORC-1 Order Controlデータ野（field）の値は、ORMではSN、ORR通信文ではNAでなければなりません。

ORC-2 Placer Order Numberデータ野（field）は、ORR通信文でのみ値を持たねばばならず、ORMでは省略されます。

ORC-4 Placer Group Numberデータ野（field）は、オーダ発行役（Order Placer）とオーダ実施役（Order Filler）がオーダグループの概念を利用する場合にのみ、値が設定されねばなりません。それ以外の場合には設定しません。

4.3.4.1.2.1.6  OBR セグメント（HL7 v2.3.1）

OBRセグメントのデータ野（field）は、表4.3-4に掲げるものを除き、すべてオプションです。OBRセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.1.5節を参照してください。

Table 4.3-4:  IHE Profile - OBR Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 75 | EI | C |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 75 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 200 | CE | R |  | 00238 | Universal Service ID |
| 12 | 60 | CE | R2 |  | 00246 | Danger Code |
| 13 | 300 | ST | C |  | 00247 | Relevant Clinical Info. |
| 15 | 300 | CM | C | 0070 | 00249 | Specimen Source |
| 16 | 80 | XCN | R |  | 00226 | Ordering Provider |
| 27 | 200 | TQ | R |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 30 | 20 | ID | R2 | 0124 | 00262 | Transportation Mode |
| 31 | 300 | CE | R2 |  | 00263 | Reason for Study |
| 41 | 30 | ID | R2 | 0224 | 01032 | Transport Arranged |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

OBR-13 Relevant Clinical Infoデータ野（field）には、オーダに関係する医療上の警告が患者の診療録に含まれている情報について、特に、それを技師に伝える必要がある場合に、設定されねばなりません。

OBR-15 Specimen Sourceデータ野（field）には、<site modifier (CE)>要素に左右の別が記入されます（使用される場合のみ）。詳細については、付録Bを参照してください。

HL7標準に従い、IHEでは、4.2.4.1.2.1.5節で説明しているように、ORCセグメントとOBRセグメントのいくつかのデータ野（field）は、同じ情報を持つことを推奨します。

ORR通信文では、OBRセグメント内のOBR-2 Placer Order Numberを除くすべての必須データ野（field）は、オーダ実施役（Order Filler）から受け取ったORMから、オーダ発行役（Order Placer）によってコピーされねばなりません。OBR-2 Placer Order Numberデータ野（field）の値は、オーダ発行役（Order Placer）によって作成されねばなりません。

4.3.4.1.2.1.7  ERR セグメント（HL7 v2.3.1）

ORRのエラー通信文に含まれる、ERRセグメントは、2.4.3節「受信通知モード（Acknowledgement Mode）」にしたがって構成されねばなりません。

ERR-1 Error code and locationデータ野（field）にはエラーコード204（Unknown Key Identifier）を設定せねばなりません。

###### 4.3.4.1.2.2 通信文意味（Message Semantics）（HL7 v2.5.1オプション）

HL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する実行役はこの節の内容を実装せねばなりません。実行役がHL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する時には、その実行役は参照された各巻や節に記述されている HL7 v2.5.1インターフェイス要求事項を使用可能にする必要があります。同時にこの実行役はHL7 v2.3.1のトランザクションも使用可能にせねばなりません。

HL7 v2.5.1第4章　OMG通信、HL7標準の一般通信文意味を参照してください。上記4.2.4.1.2.2節にOMG通信文の詳細要求事項が記載されています。

HL7 v2.5.1第4章　ORG通信、HL7標準の一般通信文意味を参照してください。MSH、MSAの定義については、本書の2.4節に、記載されています。

注：仕様レベルまでの追加の資格やHL7適合化は、2.3節に記載されています。

次の表に、必須セグメントを示します。その他のセグメントはオプションです。

| OMG | General Clinical Ordermessage | Chapter in HL7 v2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| ORC | Common Order | 4 |
| TQ1 | Timing / Quantity | 4 |
| OBR | Order Detail | 4 |

| ORG (Success) | General Clinical Ordermessage Acknowledgment | Chapter in HL7 v2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement | 2 |
| ORC | Common Order | 4 |
| TQ1 | Timing / Quantity | 4 |
| OBR | Order Detail | 4 |

| ORG (Error) | General Clinical Ordermessage Acknowledgment | Chapter in HL7 v2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement | 2 |
| [{ ERR }] | Error | 2 |

各々の通信文は、OMG通信文の受信側から送信側に返されるHL7 ACK通信文により、受信が通知されねばなりません。ACK通信文の定義と詳細については、2.4節を参照してください。

4.3.4.1.2.2.1  MSH セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

MSHセグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.1節 MSH – Header Segmentの定義に従って作成します。それ以外のIHE Radiology テクニカルフレームワークの実装要件は、2.4節で定義されています。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は三つの要素を持っています。

オーダ通信文として、最初の要素の値はOMGで、2番目の要素の値はO19でなければなりません。3番目の要素の値は”OMG_O19”でなければなりません。

オーダ応答通信文として、最初の要素の値はORGで、2番目の要素の値はO20でなければなりません。3番目の要素の値は”ORG_O20” でなければなりません。

4.3.4.1.2.2.2  MSA セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

ORG（成功／失敗）通信文における、MSAセグメントの定義については、2.4節にしたがって作成します。

ORG（失敗）時のMSA-6 Error conditionデータ野（field）第1成分には、エラーコード204（Unknown Key Identifier）を設定します。

4.3.4.1.2.2.3  PID セグメント（HL7 v2.5.1 ）

PIDセグメントのデータ野（field）は、表4.3-5に掲げるものを除き、すべてオプションです。PIDセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.2.3節を参照してください。

Table 4.3-5:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 250 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 250 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 250 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

4.3.4.1.2.2.4  PV1セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

PV1セグメントのデータ野（field）は、表4.3-6に掲げるものを除き、すべてオプションです。PV1セグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.2.4節を参照してください。

Table 4.3-6:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 19 | 250 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

少なくともPID-18 Patient Account Number（患者会計口座番号）かPV1-19 Visit Number（来院番号）のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。このトランザクションによりキャンセルしようとする登録通信文A01、A04、A05が存在している場合は、PID-18、PID-19は必須です。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.3.4.1.2.2.5  ORC セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

ORCセグメントのデータ野（field）は、表4.3-7に掲げるものを除き、すべてオプションです。ORCセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.2.4節を参照してください。

Table 4.3-7:  IHE Profile - ORC Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | 0119 | 00215 | Order Control |
| 2 | 22 | EI | C |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 22 | EI | C |  | 00218 | Placer Group Number |
| 7 | 200 | TQ | X |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 9 | 26 | TS | R |  | 00223 | Date/Time of Transaction |
| 10 | 250 | XCN | R2 |  | 00224 | Entered By |
| 12 | 250 | XCN | R |  | 00226 | Ordering Provider |
| 14 | 250 | XTN | R2 |  | 00228 | Call Back Phone Number |
| 17 | 250 | CE | R |  | 00231 | Entering Organization |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

ORC-1 Order Controlデータ野（field）の値は、OMG通信文における「新規オーダ」の際はSN、「変更オーダ」の場合はXX、ORG通信文ではNAとします。

ORC-2 Placer Order Numberデータ野（field）は、ORG通信文でのみ値を持ち、OMG通信文では省略されます。

ORC-4 Placer Group Numberデータ野（field）は、オーダ発行役（Order Placer）とオーダ実施役（Order Filler）がオーダグループの概念を利用する場合にのみ値が設定されます。それ以外の場合には設定しません。

ORC-7 Quantitiy/Timingデータ野（field）には、何も設定しません。TQ1-7 Start Date/Timeデータ野（field）にて、検査日時が伝達されねばなりません。

4.3.4.1.2.2.6  TQ1 セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

HL7 v2.5.1 オプションのサポートを要求する実装においては、下位互換性項目であるORC-7.4 開始日時（Start Date/Time）、OBR-27.4開始日時（Start Date/Time）は使用しません。その代わり、TQ1セグメントを用いて、検査（Procedure）の開始日時情報を連携します。

Table 4.3-8:  IHE Profile – TQ1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  | 01627 | Set ID – TQ1 |
| 2 | 20 | CQ | O |  | 01628 | Quantity |
| 3 | 540 | RPT | O | 0335 | 01629 | Repeat Pattern |
| 4 | 20 | TM | O |  | 01630 | Explicit Time |
| 5 | 20 | CQ | O |  | 01631 | Relative Time and Units |
| 6 | 20 | CQ | O |  | 01632 | Service Duration |
| 7 | 26 | TS | R |  | 01633 | Start Date/Time |
| 8 | 26 | TS | O |  | 01634 | End Date/Time |
| 9 | 250 | CWE | O | 0485 | 01635 | Priority |
| 10 | 250 | TX | O |  | 01636 | Condition Text |
| 11 | 250 | TX | O | 0065 | 01637 | Text Instruction |
| 12 | 10 | ID | C | 0427 | 01638 | Conjunction |
| 13 | 20 | CQ | O |  | 01639 | Occurrence Duration |
| 14 | 10 | NM | O |  | 01640 | Total Occurrences |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

TQ1-7 Start Date/Timeデータ野（field）には実施される日時を設定します。

4.3.4.1.2.2.7  OBR セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

OBRセグメントのデータ野（field）は、表4.3-9に掲げるものを除き、すべてオプションです。OBRセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.2.6節を参照してください。

Table 4.3-9:  IHE Profile - OBR Segment

|  | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 22 | EI | C |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 250 | CE | R |  | 00238 | Universal Service ID |
| 12 | 250 | CE | R2 |  | 00246 | Danger Code |
| 13 | 300 | ST | C |  | 00247 | Relevant Clinical Info. |
| 15 | 300 | SPS | X | 0070 | 00249 | Specimen Source |
| 16 | 80 | XCN | R |  | 00226 | Ordering Provider |
| 27 | 200 | TQ | X |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 30 | 20 | ID | R2 | 0124 | 00262 | Transportation Mode |
| 31 | 250 | CE | R2 |  | 00263 | Reason for Study |
| 41 | 30 | ID | R2 | 0224 | 01032 | Transport Arranged |
| 46 | 250 | CE | C | 0411 | 01474 | Placer Supplemental Service Information |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

OBR-13 Relevant Clinical Infoデータ野（field）には、オーダに関係する医療上の警告が患者の診療録に含まれている情報について、特に、それを技師に伝える必要がある場合に、設定されねばなりません。

OBR-27 Quantity/Timingには値を設定しません。検査日時情報は TQ1-7 Start Date/Timeデータ野（field）を用いねばなりません。

OBR-46 Placer Supplemental Service Informationデータ野（field）では左右差の指示について、site modifier（CWE型）成分に設定されます。詳しくは付録Bを参照してください。

HL7標準に従い、IHEでは4.2.4.1.2.2.6節に示されるように、ORCセグメントとOBRセグメントのデータ野（field）が同じ情報を持つことを推奨します。

ORR通信文では、OBRセグメント内のOBR-2 Placer Order Numberを除くすべて必須データ野（field）は、オーダ実施役（Order Filler）から受け取ったORMから、オーダ発行役（Order Placer）によってコピーされます。OBR-2 Placer Order Numberデータ野（field）の値は、オーダ発行役（Order Placer）によって作成されます。

4.3.4.1.2.2.8  ERR セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

ORGエラー通信文に含まれる、ERRセグメントは、2.4節にしたがって定義されます。

ORGエラー通信文中のERR-1 Error code and locationデータ野（field）の第1要素には、エラーコード204（Unknown Key Identifier）を設定せねばなりません。

##### 4.3.4.1.3予期される動作

オーダ発行役（Order Placer）はオーダ実施役（Order Filler）からオーダ管理通信文で送られたオーダ情報を受け、それを自身のシステムに登録します。オーダに一意の番号を割り当てねばならず、その番号をHL7 v2.3.1の場合はORR（成功）通信文で、HL7 v2.5.1の場合はORG（成功）通信文でオーダ実施役（Order Filler）に伝達せねばなりません。同様に、オーダ実施役（Order Filler）は受信したオーダ発行役（Order Placer）番号を登録せねばならず、それ以降のオーダ発行役（Order Placer）との間のオーダ状態の通信および、画像管理役（Image Manager）と撮影装置への検査（Procedure）関連情報の通知に、この番号を使用せなばなりません（4.4節と4.5節を参照）。

オーダ発行役（Order Placer） がオーダ実施役（Order Filler）から送信されたオーダ管理通信文内のオーダ情報を受けられない場合（例えば、オーダ発行役（Order Placer）がちょうど患者更新 – 登録キャンセルを受け付けたため、対象の患者IDが存在しないような場合）、HL7 v2.3.1ではORR（エラー）通信文で、HL7 v2.5.1ではORG（エラー）通信文で、その拒否を通知せねばなりません。

#### 4.3.4.2 実行側オーダ管理 – オーダ状態の更新 (Filler Order Management - Order Status Update)

オーダ状態の更新（Order Status Update）通信文は、部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）がオーダを実施しているときのオーダ状態情報の変化をオーダ発行役（Order Placer）に通知するために使用されます。

##### 4.3.4.2.1 きっかけ事象（Trigger event）

ORM - 部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）がオーダ状態を更新します。（制御コード = SC）

HL7 v2.5.1 オプションが使用可能と標榜するシステムは、以下を実装せねばなりません。

OMG - 部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）がオーダ状態を更新します。（制御コード = SC）

##### 4.3.4.2.2  通信文意味（Message Semantics）

###### 4.3.4.2.2.1  通信文意味（Message Semantics）（HL7 v2.3.1）

HL7 2.3.1 第4章のORM、一般的通信文意味については、HL7標準を参照してください。MSHセグメントの定義については、4.1節を参照してください。

注：仕様レベルまでの追加の資格やHL7適合化は、2.3節に記載されています。

次の表に、必須セグメントを示します。その他のセグメントはオプションです。

| ORM | General Order Message | Chapter in HL7 2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| ORC | Common Order | 4 |

4.3.4.2.2.1.1  MSH セグメント（HL7 v2.3.1）

MSHセグメントは、2.4.2.2「通信文制御」の定義に従って構成されねばなりません。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は少なくとも2つの要素を持っています。最初の要素の値は"ORM"で、2番目の要素の値はO01でなければなりません。3番目の要素はオプションですが、存在する場合には、この要素の値はORM_O01でなければなりません。

4.3.4.2.2.1.2  ORC セグメント（HL7 v2.3.1）

ORCセグメントのデータ野（field）は、表4.3-10に掲げるものを除き、すべてオプションです。ORCセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.1.4節を参照してください。

Table 4.3-10:  IHE Profile - ORC Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | 0119 | 00215 | Order Control |
| 2 | 22 | EI | R |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |
| 5 | 2 | ID | R | 0038 | 00219 | Order Status |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

Order Status Update （制御コード = SC）通信文をオーダ発行役（Order Placer）が受け取ったとき、ORC-5 Order Statusには、状態変化の理由が設定されています。理由は、次のいずれかです。

Order Status Codes

| Value | Description |
| --- | --- |
| CM | Order is completed |
| OD | Order was discontinued |
| IP | Order is in progress |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

###### 4.3.4.2.2.2 通信文意味（Message Semantics）（HL7 v2.5.1オプション）

HL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する実行役はこの節の内容を実装せねばなりません。実行役がHL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する時には、その実行役は参照された各巻や節に記述されている HL7 v2.5.1インターフェイス要求事項を使用可能にする必要があります。同時にこの実行役はHL7 v2.3.1のトランザクションも使用可能にせねばなりません。

HL7 v2.5.1オプションは、HL7標準の一般通信文意味を参照し、その第4章OMG通信文を実装します。

MSHセグメントの定義は2.4節を参照してください。

注：仕様レベルまでの追加の資格やHL7適合化は、2.3節に記載されています。

次の表に、必須セグメントを示します。その他のセグメントはオプションです。

| OMG | General Clinical Ordermessage | Chapter in HL7 v2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| ORC | Common Order | 4 |
| TQ1 | Timing/Quantity | 4 |
| OBR | Observation Request | 4 |

4.3.4.2.2.2.1  MSH セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

MSHセグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.1節 MSH – Header Segmentの定義に従って作成します。それ以外のIHE 放射線テクニカルフレームワークの実装要件は、2.4節で定義されています。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は三つの要素を持っています。最初の要素の値はOMGで、2番目の要素の値はO19でなければなりません。3番目の要素の値は”OMG_O19” でなければなりません。

4.3.4.2.2.2.2  ORC セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

ORCセグメントのデータ野（field）は、表4.3-11に掲げるものを除き、すべてオプションです。ORCセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.2.4節を参照してください。

Table 4.3-11:  IHE Profile - ORC Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | 0119 | 00215 | Order Control |
| 2 | 22 | EI | R |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |
| 5 | 2 | ID | R | 0038 | 00219 | Order Status |
| 7 | 200 | TQ | X |  | 00221 | Quantity/Timing |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

不可とされた項目であるORC-7.4 開始日時（Start Date/Time）は使用しません。TQ1セグメントを用いて、検査（Procedure）の開始日時情報を連携します。

オーダ状態更新（Order Status Update）（制御コード = SC）通信文をオーダ発行役（Order Placer）が受け取ったとき、ORC-5 Order Statusには、状態変化の理由が設定されています。理由は、次のいずれかです。

Order Status Codes

| Value | Description |
| --- | --- |
| CM | Order is completed |
| OD | Order was discontinued |
| IP | Order is in progress |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

4.3.4.2.2.2.3  TQ1 セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

不可とされた項目であるORC-7.4 開始日時（Start Date/Time）、OBR-27.4開始日時（Start Date/Time）は使用してはなりません。TQ1セグメントを用いて、検査（Procedure）の開始日時情報を連携せねばなりません。

Table 4.3-12:  IHE Profile – TQ1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  | 01627 | Set ID – TQ1 |
| 2 | 20 | CQ | O |  | 01628 | Quantity |
| 3 | 540 | RPT | O | 0335 | 01629 | Repeat Pattern |
| 4 | 20 | TM | O |  | 01630 | Explicit Time |
| 5 | 20 | CQ | O |  | 01631 | Relative Time and Units |
| 6 | 20 | CQ | O |  | 01632 | Service Duration |
| 7 | 26 | TS | R |  | 01633 | Start Date/Time |
| 8 | 26 | TS | O |  | 01634 | End Date/Time |
| 9 | 250 | CWE | O | 0485 | 01635 | Priority |
| 10 | 250 | TX | O |  | 01636 | Condition Text |
| 11 | 250 | TX | O | 0065 | 01637 | Text Instruction |
| 12 | 10 | ID | C | 0427 | 01638 | Conjunction |
| 13 | 20 | CQ | O |  | 01639 | Occurrence Duration |
| 14 | 10 | NM | O |  | 01640 | Total Occurrences |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

TQ1-7 Start Date/Timeデータ野（field）には実施される日時を設定せねばなりません。

4.3.4.2.2.2.4  OBR セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

OBRセグメントのデータ野（field）は、表4.3-13に掲げるものを除き、すべてオプションです。OBRセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.2.6節を参照してください。

Table 4.3-13:  IHE Profile - OBR Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 22 | EI | C |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

OBR-27 Quantity/Timingには値を設定しません。検査日時情報は TQ1-7 Start Date/Timeデータ野（field）を用いねばなりません。

##### 4.3.4.2.3 予期される動作

部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）は、オーダ発行役（Order Placer）にオーダ状態の更新情報を送らねばなりません。少なくとも次の事象が示されねばなりません。

- In Progress - そのオーダに対応する最初のPerformed Procedure Step（実行済検査段階）がすでに作成されているとき。

- Discontinued – オーダが一度“In-Progress”の状態になった後に、オーダ発行役（Order Placer）からのキャンセル要求を受け付けたとき。代わりに中断処理が適応されます。

- Completed - 当該オーダについて、完成した確認済の報告書が使用できるとき。

オーダ実施役（Order Filler）は、 オーダ状態（Order Status）コードが"CM"のオーダ状態更新（Order Status Update）通信文を少なくとも1個、送信します。そのような通信文の適確な送信タイミングは、オーダ実施役（Order Filler）の裁量により決定されますが、そのオーダで要求されたすべての検査（Procedure）に対する最終的な確認済報告書が使用できる前に送信されてはなりません。

オーダ実施役（Order Filler）は、例えば進行中のオーダのキャンセルまたは中断を防ぐような、オーダ処理のオーダ発行役（Order Placer）との同期を容易にさせるため、オーダ状態（Order Status）コードが"IP"のオーダ状態更新（Order Status Update）通信文を送らねばなりません。この場合、オーダ実施役（Order Filler）がそのオーダに関する最初の撮影装置検査段階進行中（Modality Proceure Step In Progress）トランザクションを処理した後に少なくとも一つの通信文が送信されねばなりません。ただし、オーダ発行役（Order Placer）はこの状態でもキャンセル要求を発行する場合があります。例えば、双方の通信文がほぼ同時に発行されるような場合です。このような場合では、オーダ実施役（Order Filler）が中断処理の形でオーダ処理をキャンセルし、オーダ状態（Order Status）コードが”OD”のオーダ状態更新（Order Status Update）通信文を返さねばなりません。

オーダ状態更新（Order Status Update）通信文は、動作（例えばオーダのキャンセルまたは中断）を要求するためには使用できません。

オーダ実施役（Order Filler）によって新たにオーダが作成された場合（例えば身元の確認がとれない患者の場合など。Vol 1の4章を参照）は、オーダ実施役（Order Filler）によって新規オーダ通信文が送信されるまでは、オーダ状態更新（Order Status Update）通信文を発行してはなりません。

#### 4.3.4.3 実行側オーダ管理 - オーダ実施役によるオーダキャンセル (Filler Order Management - Order Cancelled by the Order Filler)

##### 4.3.4.3.1 きっかけ事象（Trigger event）

ORM - 部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）が、すでにオーダ発行役（Order Placer）から受け取り済みのオーダをキャンセルします。 （制御コード = OC）

HL7 v2.5.1 オプションが可能と標榜するシステムは、以下の事象を実装します。

OMG - 部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）が、すでにオーダ発行役（Order Placer）から受け取り済みのオーダをキャンセルします。 （制御コード = OC）

##### 4.3.4.3.2 通信文意味（Message Semantics）

###### 4.3.4.3.2.1  通信文意味（Message Semantics）（HL7 v2.3.1）

HL7 2.3.1 第4章ORM一般的通信文意味については、HL7標準を参照してください。次の表に必須セグメントを示します。その他のセグメントはオプションです。

注：仕様とHL7適合化のレベルまでの追加の要件は、2.3節に記載されています。

| ORM | General Ordermessage | Chapter in HL7 2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| ORC | Common Order | 4 |

各々の通信文は、ADT通信文の受信側から送信側に返されるHL7 ACK通信文により、受信が通知されねばなりません。ACK通信文の定義と詳細については、2.4.3「受信通知モード（Acknowledgement Mode）」を参照してください。

4.3.4.3.2.1.1  MSH セグメント（HL7 v2.3.1）

MSHセグメントは、2.4.2.2「通信文制御」の定義に従って構成されねばなりません。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は少なくとも2つの要素を持っています。最初の要素の値は"ORM"で、2番目の要素の値は”O01” でなければなりません。3番目の要素はオプションですが、存在する場合には、この要素の値は”ORM_O01” でなければなりません。

4.3.4.3.2.1.2  PID セグメント（HL7 v2.3.1）

PIDセグメントのデータ野（field）は、表4.3-14に掲げるものを除き、すべてオプションです。PIDセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.1.3節を参照してください。

Table 4.3-14:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 48 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 20 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

4.3.4.3.2.1.3  PV1 セグメント（HL7 v2.3.1）

PV1セグメントのデータ野（field）は、表4.3-15に掲げるものを除き、すべて必須です。PV1セグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.1.4節を参照してください。

Table 4.3-15:  IHE Profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

少なくともPID-18 Patient Account Number（患者会計口座番号）かPV1-19 Visit Number（来院番号）のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.3.4.3.2.1.4  ORC セグメント（HL7 v2.3.1）

ORCセグメントのデータ野（field）は、表4.3-16に掲げるものを除き、すべてオプションです。ORCセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.1.4節を参照してください。

Table 4.3-16:  IHE Profile - ORC Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | 0119 | 00215 | Order Control |
| 2 | 22 | EI | R |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

ORMで実行されるアクションは、通信文の一部として渡されるオーダ制御（Order Control）コードにより決められます。次のオーダ制御コードを使用可能とすること。

Table 4.3-17:  IHE Profile - Supported Order Control Codes

| Value | Description | Originator |
| --- | --- | --- |
| OC | Order Cancelled | F |

##### 4.3.4.3.2.2 通信文意味（Message Semantics）（HL7 v2.5.1オプション）

HL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する実行役はこの節の内容を実装せねばなりません。実行役がHL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する時には、その実行役は参照された各巻や節に記述されている HL7 v2.5.1インターフェイス要求事項を使用可能にする必要があります。同時にこの実行役はHL7 v2.3.1のトランザクションも使用可能にせねばなりません。

HL7 v2.5標準の一般通信文意味を参照し、その4章OMG通信文を実装します。次の表に、必須セグメントを示します。その他のセグメントはオプションです。

注：仕様レベルまでの追加の資格やHL7適合化は、2.3節に記載されています。

| OMG | General Clinical Ordermessage | Chapter in HL7 v2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| ORC | Common Order | 4 |
| OBR | Order Detail | 4 |

各々の通信文は、OMG通信文の受信側から送信側に返されるHL7 ACK通信文により、受信を通知されねばなりません。ACK通信文の定義と詳細については、2.4節を参照してください。

4.3.4.3.2.2.1  MSH セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

MSHセグメントは、ITI TF-2b:3.30.5.1節 MSH – Header Segmentの定義に従って作成します。それ以外のIHE Radiology テクニカルフレームワークの実装要件は、2.4節で定義されています。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は三つの要素を持っています。最初の要素の値はOMGで、2番目の要素の値はO19でなければなりません。3番目の要素の値は”OMG_O19” でなければなりません。

4.3.4.3.2.2.2  PID セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

PIDセグメントのデータ野（field）は、表4.3-18に掲げるものを除き、すべてオプションです。PIDセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.2.3節を参照してください。

Table 4.3-18:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 250 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 250 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 250 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

4.3.4.3.2.2.3  PV1 セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

PV1セグメントのデータ野（field）は、表4.3-19に掲げるものを除き、すべてオプションです。PV1セグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.2.4節を参照してください。

Table 4.3-19:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 19 | 250 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

少なくともPID-18 Patient Account Number（患者会計口座番号）かPV1-19 Visit Number（来院番号）のどちらかのデータ野（field）に値を入れねばなりません。これらのデータ野（field）に値が存在することに関する追加要件は、IHEテクニカルフレームワークの地域または各国ごとの拡張で設定することができます（RAD TF-4を参照）。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.3.4.3.2.2.4  ORC セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

ORCセグメントのデータ野（field）は、表4.3-20に掲げるものを除き、すべてオプションです。ORCセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.2.4節を参照してください。

Table 4.3-20:  IHE Profile - ORC Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | 0119 | 00215 | Order Control |
| 2 | 22 | EI | R |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

OMG通信文で実行されるアクションは、通信文の一部として渡されるオーダ制御（Order Control）コードにより決められます。HL7には多数のオーダ制御コードが定義されています。次のオーダ制御コードを使用可能とすること。

Table 4.3-21:  IHE Profile - Supported Order Control Codes

| Value | Description | Originator |
| --- | --- | --- |
| OC | Order Cancelled | F |

4.3.4.3.2.2.5  OBR セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

OBRセグメントのデータ野（field）は、表4.3-22に掲げるものを除き、すべてオプションです。OBRセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.2.6節を参照してください。

Table 4.3-22:  IHE Profile - OBR Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 22 | EI | C |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

##### 4.3.4.3.3 予期される動作

制御コードOCのORM通信文（もしくはHL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する場合は、OMG通信文）、オーダ発行役（Order Placer）は、そのオーダがオーダ発行役（Order Placer）によりキャンセルまたは中断された場合と同様にオーダを処理せねばなりません。

すでに部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）がそのオーダに対応する検査（Procedure）を予定している場合には、部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）は画像管理役（Image Manager）にオーダのキャンセルを通知するために、トランザクションRAD-13 検査更新 （4.13節を参照）を実行せねばなりません。

## 4.4  予定済検査（Procedure Sceduled）

この節は、IHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-4に対応します。トランザクションRAD-4は、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、画像管理役（IM）、レポート管理役（RM）の実行役が使用します。

### 4.4.1 適用範囲

このトランザクションは、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）から画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）に対して「検査（Procedure）が予定されたこと」を通知するための通信文を規定します。

予定とは、特定の検査（Procedure）に対する時間の正確な割り当てを意味する必要はありません。例えば、入院患者の検査（Procedure）を特定の時間枠に割り当る必要はなく、「本日」や「できるるだけ早く」などの予定としてよいです。ただし、部門システム予定役・オーダ実施役は、すべてのオーダ処理を、検査（Procedure）のタイミングと検査（Procedure）に使用される機器・人員・設備等（resource）についての情報を画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）に通知することが可能な方法で扱わねばなりません。部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は、検査（Procedure）を実施すべき日付や時刻を通知せねばなりませんが、その情報の「時刻」部分の精度は実装により異なって構いません。

この通信文は、画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）に対するきっかけ事象として働き、画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）に対して、必要な情報を取得して規則を適用するよう通知し、適切な情報を末端使用者に提供できるように保障します。画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）はそれが目的とする、要求検査（Requested Procedure）状況を作成する為の情報を必要とします。予定済検査（Procedure Scheduled）トランザクションには、最初の予定管理通信文を含みます。予定済検査（Procedure Scheduled）検査の通信文は、未予定検査の場合は、DSSから画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）に追加情報を提供するためにも使用されます。この通信文は、オーダが発行される前に検査（Procedure）が実施されたとき（RAD TF-1: 4.4節の適用例を参照）、部門システム予定役が、アクセッション番号や要求検査ID（Requested Procedure ID）など 重要な情報を画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）に「事後通知」するために使用されます。詳細については、この節で後述します。

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は、複数の画像管理役（IM）と通信できる必要があります。部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は、このような予定通信文を画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）すべてに一斉送信しなければなりません。画像管理役（IM）は、これらの検査（Procedure）に関する画像やMPPS事象が、別の画像管理役（IM）に送信される可能性があることを理解して、これらの通信文を受信および処理できねばなりません。

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）および画像管理役・画像保管庫（IM/IA）を運用する組織は、それらのコードを使用するシステム間で検査コードやプロトコルコードを同期させる責任があります。IHEではまだそのようなコードを同期させ配布するための共通メカニズムを規定していません。

4.4.2 使用例役割

実行役:  部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）

役割:  患者に関する情報の入力・修正・および保存、オーダの受信、検査（Procedure）の予定、検査（Procedure）に関する情報の（再予定・キャンセル・コード変更など）修正。

実行役:  画像管理役（IM）

役割:  患者・オーダ・予定に関する情報を受信し、この情報を使って画像管理を支援します。

実行役:  レポート管理役（RM）

役割:  患者・オーダ・予定に関する情報を受信し、この情報を使ってレポート管理を支援します。

### 4.4.3 参照する規格

HL7 v2.3.1 Chapters 2-4

HL7 v2.5.1 Chapters 2-4

### 4.4.4 相互作用図

次の図は、HL7 v2.3.1を実装するシステム内の実行役間の相互作用を示します:

次の図は、HL7 v2.5.1を実装するシステム内の実行役間の相互作用を示します:

#### 4.4.4.1 予定済検査通信文 （Procedure Scheduled Message）

##### 4.4.4.1.1  きっかけ事象（Trigger event）

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は、オーダを完遂するために実施する必要のある検査（Procedure）、それぞれの検査（Procedure）に対して行う必要のある検査段階（Procedure Step）およびタイミング、ならびに必要な機器・人員・設備等（resource）を決定します。

注：このトランザクションは、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）から画像管理役（IM）またはレポート管理役（RM）に対して特定の検査インスタンスUIDを初めて送るときに使用します。もし検査インスタンスUIDがすでに送られている場合は、検査更新 （トランザクションRAD-13）を使用せねばなりません。

##### 4.4.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

###### 4.4.4.1.2.1 通信文意味（Message Semantics） （HL7 v2.3.1）

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）はORMを使って、必要な検査（Procedure）と予定の情報を伝達します。

さらに、予定済検査（Procedure Scheduled）トランザクションは画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）に対して、患者基本情報を提供する作業も行います。画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）は、すべての患者登録事象をADTシステムから受取るわけではありません。なぜなら（患者の多くは画像に関する検査（Procedure）がないので）医療機関内のすべての患者について知っている必要もありません。画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）は、検査（Procedure）予定ORM のPIDとPV1セグメントから、患者の詳細情報を取得します。この理由により、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は、4.1節 患者登録の説明に従ってこれらのセグメントを完成させねばなりません。

注：HL7の表記規約、適合化、および実装に関する考察の追加情報に関しては、節2.3を参照してください。

次の表に掲げるセグメントは必須です。その他のセグメントはオプションです。

| ORM | General Ordermessage | Chapter in HL7 2.3 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| {ORC | Common Order | 4 |
| OBR} | Order Detail | 4 |
| ZDS | Additional identification Information (custom for IHE) |  |

各々の通信文は、ORMの受信側から送信側に返されるHL7 ACK通信文によって、受信を通知されねばなりません。ACK通信文の定義と詳細については、2.4.3節の 受信通知モード（Acknowledgement Mode）を参照してください。

4.4.4.1.2.1.1  MSHセグメント （HL7 v2.3.1）

MSHセグメントは、節2.4.2.2の 通信文制御で定義される通り構成されなばなりません。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は少なくとも2つの要素を持たねばなりません。最初の要素の値はORMでなければなりません。2番目の要素の値はO01でなければなりません。3番目の要素はオプションですが、存在する場合には、その値はORM_O01でなければなりません。

4.4.4.1.2.1.2  PIDセグメント （HL7 v2.3.1）

Table4.4-1に掲げるものを除き、PIDセグメントの他のデータ野（field）は全てオプションです。PIDセグメントの全てのデータ野（field）の一覧については、節4.1.4.1.2.1.3を参照してください。

Table 4.4-1:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 48 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 7 | 26 | TS | R2 |  | 00110 | Date/Time of Birth |
| 8 | 1 | IS | R | 0001 | 00111 | Sex |
| 10 | 80 | CE | R2 | 0005 | 00113 | Race |
| 11 | 106 | XAD | R2 |  | 00114 | Patient Address |
| 18 | 20 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

HL7を使って情報交換に参加するシステムはすべて、患者を一意に識別する患者ID （その典型はMPIに存在する）を伝達するために、PID-3 Patient Identifier Listを使用します。MPIが利用できない場合には、ADTまたは登録システムが最初に割り当てたIDをこのデータ野（field）で伝達してもよいです。（現在、IHEテクニカルフレームワークはMPIの使用方法を定義していない）。トランザクションでのPID-3の使用方法、およびHL7通信文からDICOM 患者ID (0010,0020)への対応付けの詳細については、付録Bと付録Dを参照してください。

4.4.4.1.2.1.3  PV1セグメント （HL7 v2.3.1）

表 4.4-2に掲げるものを除き、PV1セグメントの他のデータ野（field）は全てオプションです。PV1セグメントの全てのデータ野（field）一覧については、節4.1.4.1.2.1.4を参照してください。

Table 4.4-2:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 3 | 80 | PL | C |  | 00133 | Assigned Patient Location |
| 7 | 60 | XCN | C | 0010 | 00137 | Attending Doctor |
| 8 | 60 | XCN | C | 0010 | 00138 | Referring Doctor |
| 9 | 60 | XCN | R2 | 0010 | 00139 | 相談医（Consulting Doctor） |
| 10 | 3 | IS | C | 0069 | 00140 | Hospital Service |
| 15 | 2 | IS | C | 0009 | 00145 | Ambulatory Status |
| 17 | 60 | XCN | C | 0010 | 00147 | Admitting Doctor |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

PID-18 Patient Account Numberデータ野（field）または PV1-19 Visit Numberデータ野（field）のいずれかには最低限、値がなければなりません。これらのデータ野（field）に値が必要か等の追加的必要性は、IHEテクニカルフレームワークの地域または国別付録に記載することができます（RAD TF-4参照のこと）。

入院患者に対する検査（Procedure）の予定の場合に限りPV1-3 Assigned Patient Location、PV1-7 Attending Doctor、PV1-10 Hospital Service、および PV1-17 Admitting Doctorの各データ野（field）に値を記入せねばなりません。

外来患者の登録の場合に限り、 PV1-8 Referring Doctorデータ野（field）に値を記入せねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

患者の状態情報が特定の状況（例：妊娠など）を示すときに、PV1-15 Ambulatory Statusデータ野（field）の値を記入せねばなりません。患者が指定された状態のいずれにも該当しないときは省略してよいです。

PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合は、PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）の値を"V"とせねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.4.4.1.2.1.4  ORCセグメント （HL7 v2.3.1）

表 4.4-3に掲げるものを除き、ORCセグメントのデータ野（field）はすべてオプションです。ORCセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.1.4節を参照してください。

Table 4.4-3:  IHE Profile - ORC Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | 0119 | 00215 | Order Control |
| 2 | 22 | EI | R2 |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |
| 5 | 2 | ID | R | 0038 | 00219 | Order Status |
| 7 | 200 | TQ | R |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 10 | 120 | XCN | R2 |  | 00224 | Entered By |
| 12 | 120 | XCN | R2 |  | 00226 | Ordering Provider |
| 13 | 80 | PL | R2 |  | 00227 | Enterer’s Location |
| 14 | 40 | XTN | R2 |  | 00228 | Call Back Phone Number |
| 17 | 60 | CE | R2 |  | 00231 | Entering Organization |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

部門システム予定役がORMを使用する状況は、オーダ発行役とオーダ実施役間に存在する状況とは異なっています。部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は、1オーダを実行するため必要であると特定された要求検査（Requested Procedure）と同数のORMを送信せねばなりません。各々のORMには、その要求検査（Requested Procedure）のすべての予定済検査段階中のプロトコルコードの数だけのORC/OBR対が含まれねばなりません。

実際には、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）はオーダ発行役システムから一つのORMを受取るのが普通であり、そのオーダを複数の要求検査（Requested Procedure）に展開する方法が選択されます。この為、複数のORMが画像管理役（IM）またはレポート管理役（RM）に送られています。このことを考慮して、DSSは、画像管理役（IM）またはレポート管理役（RM）との関係においては、自身をオーダ発行側とみなします。

ORCセグメントの必須データ野（field）は、次の表に従ってDSSにより記入されねばなりません。

Table 4.4-4:  DSS Mappings of the ORC Segment

| ELEMENT NAME | Seq. | Element Shall Contain: | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Order Control Code | ORC-1 | “NW” | New order |
| Placer Order Number | ORC-2 | Placer Order Number received from Order Placer | In the event that the Order Filler places the order, the Order Filler hall not send the scheduling ORM message until it has received the Placer Order Number from the Order Placer (through an ORrmessage). If the Order Filler schedules a procedure for unidentified patient without an order (see case 4), this field shall be empty. |
| Filler Order Number | ORC-3 | Filler Order Number | Number generated internally by the department system scheduler |
| Order Status | ORC-5 | “SC” | Scheduled |
| Quantity/Timing | ORC-7 | Date and time of the Scheduled Procedure Step (in the fourth component) |  |

4.4.4.1.2.1.5  OBRセグメント （HL7 v2.3.1）

表 4.4-5に掲げるものを除き、OBRセグメントのデータ野（field）は全てオプションです。OBRセグメントの全てのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.1.5節を参照してください。

Table 4.4-5:  IHE Profile - OBR Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  | 00237 | Set ID – OBR |
| 2 | 22 | EI | R2 |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 200 | CE | R |  | 00238 | Universal Service ID |
| 5 | 2 | ID | R2 |  | 00239 | Priority |
| 12 | 60 | CE | R2 |  | 00246 | Danger Code |
| 13 | 300 | ST | R2 |  | 00247 | Relevant Clinical Info. |
| 15 | 300 | CM | C | 0070 | 00249 | Specimen Source |
| 16 | 120 | XCN | R2 |  | 00226 | Ordering Provider |
| 17 | 40 | XTN | R2 |  | 00250 | Order Callback Phone Number |
| 18 | 60 | ST | R |  | 00251 | Placer field 1 |
| 19 | 60 | ST | R |  | 00252 | Placer field 2 |
| 20 | 60 | ST | R |  | 00253 | Filler Field 1 |
| 24 | 10 | ID | R | 0074 | 00257 | Diagnostic Serv Sect ID |
| 27 | 200 | TQ | R |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 30 | 20 | ID | R2 | 0124 | 00262 | Transportation Mode |
| 31 | 300 | CE | R2 |  | 00263 | Reason for Study |
| 44 | 80 | CE | O | 0088 | 00393 | Procedure Code |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

OBR-15 Specimen Sourceデータ野（field）には、<site modifier (CE)>要素に左右の別が記入されます（使用される場合のみ）。詳細については、付録Bを参照してください。

- HL7標準に従って、4.2.4.1.2.1.5節で説明する通り、IHEではORCセグメントとOBRセグメントのいくつかのデータ野（field）が同じ情報を持つことを推奨します。

ORCセグメントのデータ野（field）と等しくないOBRセグメントの必須データ野（field）は、次の表に従って部門システム予定役により設定されねばなりません。

Table 4.4-6:  DSS mappings of the OBR Segment

| Element Name | Seq. | Shall Contain: | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Placer Field 1 | OBR-18 | Accession Number | Length of the value in this field shall not exceed 16 characters |
| Placer Field 2 | OBR-19 | Requested Procedure ID | All OBR segments within a single ORM message shall have the same value in this field. |
| Filler Field 1 | OBR-20 | Scheduled Procedure Step ID | If a Scheduled Procedure Step has multiple Protocol Codes associated with it, several ORC segments within a single ORM message may have the same value in this field. |
| Universal Service ID | OBR-4 | Both the Universal Service ID of the Order and a Scheduled Protocol Code of the Scheduled Procedure Step (see OBR-20). | Components 1-3 of OBR-4 shall be copied by the Order Filler from the components 1-3 of OBR-4 it obtains from the ORM message (OBR segment) conveyed to it by the Order Placer. Components 1-3 of OBR-4 in all OBR segments of an ORM message shall have the same value. Components 4-6 shall be filled with the Scheduled Protocol Code. (See section 4.4.4.1.2.1.4 fORMultiple Scheduled Protocol Codes). The related Requested Procedure Code/ Description is sent in OBR-44. |
| Specimen Source | OBR-15 | The fifth component, Site Modifier, shall be used for the L/R indicator. The L/R value shall be appended to the Requested Procedure Description (0032,1060). | This element shall only be used if the coding scheme that is employed does not contain laterality within the coding scheme itself. If laterality is inherent in the coding scheme, this element shall not be sent. |
| Diagnostic Service Section ID | OBR-24 | DICOM Modality | The Modality attribute of DICOM consists of Defined Terms that shall be used in this element. |
| Procedure Code | OBR-44 | Requested Procedure Code and Requested Procedure Description. | Components 1-3 shall contain the Requested Procedure Code for this ORM message. Optionally, component 5 may contain the Requested Procedure Description. As the Order Filler may expand a single order into multiple Requested Procedures, multiple ORM messages may be sent for a single Order (with the same value for Components 1-3 of OBR-4). |

次の表のとおりにカスタムのZDSセグメントを定義して、OFが作成する情報を伝達します。ただし、現在HL7標準には定義されていません。

Table 4.4-7:  IHE Profile - ZDS Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | RP | R |  | Z0001 | Study Instance UID |

検査インスタンスUIDデータ野（field）の構成要素は、表 4.4-8に従って符号化されます。

Table 4.4-8:  Z Segment Study Instance UID Element Components

| Component Number | Component Name | Shall Contain: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reference Pointer | DICOM compliant Study Instance UID value |
| 2 | Application ID | implementation specific |
| 3 | Type of Data | “Application” |
| 4 | Subtype | “DICOM” |

###### 4.4.4.1.2.2 通信文意味（Message Semantics） （HL7 v2.5.1オプション）

HL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する実行役はこの節の内容を実装せねばなりません。実行役がHL7 v2.5.1オプションが可能と標榜する時には、その実行役は参照された各巻や節に記述されている HL7 v2.5.1インターフェイス要求事項を使用可能にする必要があります。同時にこの実行役はHL7 v2.3.1のトランザクションも使用可能にせねばなりません。

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は必要な検査（Procedure）および予約情報を伝達する為にOMI通信文を使用します。

予定済検査（Procedure Scheduled）トランザクションでは、追加的に患者基本情報を画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）に提供する作業を実行します。画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）は、患者登録事象の全てをADTシステムから受取ることはありません。なぜなら（ほとんどの患者には画像に関する検査（Procedure）がないので）画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）は医療機関内のすべての患者について知っている必要がありません。画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）は検査（Procedure）予定のOMI通信文、特にPID、PV1およびROLセグメントより患者の詳細情報を取得します。この理由により、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は4.1節 患者登録 に記述されるこれらのセグメントを完成させなければなりません。

注: HL7の表記規約・プロファイリング・実装に関する考察は、2.3節 に示しています。

次表のセグメントは必須です。他のセグメントは全てオプションです。

| OMI | Imaging Order Message | Chapter in HL7 v2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| { ROL } | Role | 15 |
| { ORC | Common Order | 4 |
| TQ1 | Timing / Quantity | 4 |
| OBR | Order Detail | 4 |
| { IPC } } | Imaging Procedure Control | 4 |

各々の通信文は、ORMの受信側から送信側に返されるHL7 ACK通信文によって、受信が通知されねばなりません。ACK通信文の定義と詳細については、2.4.4.3節　受信通知モード（Acknowledgement Mode） を参照してください。

4.4.4.1.2.2.1  MSHセグメント （HL7 v2.5.1オプション）

MSHセグメントは、ITI TF-2b: 3.30.50.1 「MSHヘッダセグメント」の定義に従って作成されねばなりません。

IHE放射線科のテクニカルフレームワークみに適合する実行役の追加仕様を2.4節に記します。

MSH-9-Message Typeデータ野（field）には3要素を有せねばなりません。第1要素の値はOMI、第2要素の値はO23、そして第3要素の値はO23でなければなりません。

4.4.4.1.2.2.2  PIDセグメント （HL7 v2.5.1オプション）

表4.4-9に掲げるものを除き、PIDセグメントのデータ野（field）は全てオプションです。PIDセグメントの全てのデータ野（field）の一覧については、4.1.4.1.2.2.3節を参照してください。

Table 4.4-9:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 250 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 250 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 7 | 26 | TS | R2 |  | 00110 | Date/Time of Birth |
| 8 | 1 | IS | R | 0001 | 00111 | Sex |
| 10 | 250 | CE | R2 | 0005 | 00113 | Race |
| 11 | 250 | XAD | R2 |  | 00114 | Patient Address |
| 18 | 250 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

HL7を使って情報交換に参加するシステムはすべて、患者を一意に識別する患者ID （その典型はMPIにあります。）を伝達するために、PID-3-Patient Identifier Listを使用します。MPIが利用できない場合には、ADTまたは登録システムが最初に割り当てたIDをこのデータ野（field）で伝達してもよいです（現在、IHEテクニカルフレームワークはMPIの使用方法を定義していません） 。トランザクションでのPID-3の使用方法、およびHL7通信文からDICOMの患者ID (0010,0020)への対応付けの詳細については、付録Bと付録Dを参照してください。

4.4.4.1.2.2.3  PV1セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

表 4.4-10に掲げるものを除き、PV1セグメントの他のデータ野（field）は全てオプションです。PV1セグメントの全てのデータ野（field）一覧については、節4.1.4.1.2.2.4 を参照してください。

Table 4.4-10:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 3 | 80 | PL | C |  | 00133 | Assigned Patient Location |
| 7 | 60 | XCN | C | 0010 | 00137 | Attending Doctor |
| 8 | 60 | XCN | C | 0010 | 00138 | Referring Doctor |
| 9 | 60 | XCN | X | 0010 | 00139 | Consulting Doctor |
| 10 | 3 | IS | C | 0069 | 00140 | Hospital Service |
| 15 | 2 | IS | C | 0009 | 00145 | Ambulatory Status |
| 17 | 60 | XCN | C | 0010 | 00147 | Admitting Doctor |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

PID-18-Patient Account Number または PV1-19-Visit Number の少なくとも一個のデータ野には値がなければなりません。これらのデータ野（field）に値の存在が追加して必要か否かはIHEテクニカルフレームワークの地域または国別付録に記載することができます（RAD TF-4を参照）。

受付済み入院患者に対して検査（Procedure）が予定される場合に限りPV1-3-Assigned Patient Location、 PV1-7-Attending Doctor、 PV1-10-Hospital Service、 PV1-17-Admitting Doctor の各データ野（field）に値を記入せねばなりません。

外来患者を登録（MSH-9- Message TypeはADT^A04^ADT_A01です）する場合、または患者を事前登録（MSH-9- Message Typeは ADT^A05^ADT_A05です） する場合には、PV1-8-Referring Doctorデータ野（field）に値を記入せねばなりません。

PV1セグメントの後には、受持医（Attending doctor）、入院指示医（admitting doctor）、 および、紹介医（referring doctor） 1人につき一つのROLセグメントが後続しなければなりません。

PV1-9-相談医（Consulting Doctor）データ野（field）は存在してはなりません。ROLセグメントに相談医（Consulting Doctor(s)）が必須であり、ここに完全に記載されます。

患者の状態情報が特定の状況（例：妊娠）などを示すときにはPV1-15 Ambulatory Statusデータ野（field）に値を設定せねばなりません。 指定された状態のいずれもが患者に該当しない場合は省略してよいです。

- PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.4.4.1.2.2.4  ROLセグメント （HL7 v2.5.1オプション）

１人の相談医（Consulting Doctor）毎に一つのROLセグメントを含めねばなりません。

ROLセグメントは、ITI TF-2b: 3.30.5.6 ROL – 役割セグメントの定義に従って構成せねばなりません。

4.4.4.1.2.2.5  ORCセグメント （HL7 v2.5.1オプション）

表 4.4-11に掲げるものを除き、ORCセグメントのデータ野（field）は全てオプションです。ORCセグメントの全てのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.2.4節を参照してください。

Table 4.4-11:  IHE Profile - ORC Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | 0119 | 00215 | Order Control |
| 2 | 22 | EI | R2 |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |
| 5 | 2 | ID | R | 0038 | 00219 | Order Status |
| 7 | 200 | TQ | X |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 10 | 250 | XCN | R2 |  | 00224 | Entered By |
| 12 | 250 | XCN | R2 |  | 00226 | Ordering Provider |
| 13 | 80 | PL | R2 |  | 00227 | Enterer’s Location |
| 14 | 250 | XTN | R2 |  | 00228 | Call Back Phone Number |
| 17 | 250 | CE | R2 |  | 00231 | Entering Organization |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

部門システム・オーダ実施役（DSS）がOMI通信文を使用する状況は、オーダ発行役とオーダ実施役間に存在する状況とは異なります。部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は、単一オーダを完遂するため必要であると同定された要求検査（Requested Procedure）と同数のOMI通信文を送信します。

実際には、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）が単一のORMをオーダ発行役システムから受信するのが一般的ですが、そのオーダを複数の要求検査（Requested Procedure）に拡張して、複数のORIを画像管理役（IM）またはレポート管理役（RM）送信することを選択します。これを考慮して、DSSは画像管理役（IM）またはレポート管理役（RM）との関連において、自身をオーダ発行役であると見なします。

部門システム予定役は以下の表に示す通りにORC セグメントの必須データ野（field）を設定しなければなりません。

Table 4.4-12:  DSS Mappings of the ORC Segment

| Element Name | Seq. | Element Shall Contain: | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Order Control Code | ORC-1 | “NW” | New order |
| Placer Order Number | ORC-2 | Placer Order Number received from オーダ発行役（Order Placer） | In the event that the Order Filler places the order, the Order Filler shall not send the scheduling OMimessage until it has received the Placer Order Number from the Order Placer (through an ORG message). If the Order Filler schedules a procedure for unidentified patient without an order (see case 4), this field shall be empty. |
| Filler Order Number | ORC-3 | Filler Order Number | Number generated internally by the Department System Scheduler |
| Order Status | ORC-5 | “SC” | Scheduled |
| Quantity/Timing | ORC-7 | Shall not be valued: Date and time of the Scheduled Procedure Step shall be carried in the immediately following TQ1 segment. |  |

4.4.4.1.2.2.6  TQ1セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

ORC-7.4 Start Date/TimeまたはOBR-27.4 Start Date/Time要素は不可とされたので伝達してはなりませんが、代わりにTQ1セグメントを使用して検査（Procedure）の開始日時を伝達せねばなりません。

Table 4.4-13:  IHE Profile – TQ1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  | 01627 | Set ID – TQ1 |
| 2 | 20 | CQ | O |  | 01628 | Quantity |
| 3 | 540 | RPT | O | 0335 | 01629 | Repeat Pattern |
| 4 | 20 | TM | O |  | 01630 | Explicit Time |
| 5 | 20 | CQ | O |  | 01631 | Relative Time and Units |
| 6 | 20 | CQ | O |  | 01632 | Service Duration |
| 7 | 26 | TS | R |  | 01633 | Start Date/Time |
| 8 | 26 | TS | O |  | 01634 | End Date/Time |
| 9 | 250 | CWE | O | 0485 | 01635 | Priority |
| 10 | 250 | TX | O |  | 01636 | Condition Text |
| 11 | 250 | TX | O | 0065 | 01637 | Text Instruction |
| 12 | 10 | ID | C | 0427 | 01638 | Conjunction |
| 13 | 20 | CQ | O |  | 01639 | Occurrence Duration |
| 14 | 10 | NM | O |  | 01640 | Total Occurrences |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

TQ1-7-Start Date/Timeデータ野（field）には検査の日時を含めます。

4.4.4.1.2.2.7  OBRセグメント （HL7 v2.5.1オプション）

表 4.4-14に掲げるものを除き、OBRセグメントのデータ野（field）は全てオプションです。OBRセグメントの全てのデータ野（field）の一覧については、4.2.4.1.2.2.6節を参照してください。

Table 4.4-14:  IHE Profile - OBR Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  | 00237 | Set ID – OBR |
| 2 | 22 | EI | R2 |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 200 | CE | R |  | 00238 | Universal Service ID |
| 5 | 2 | ID | R2 |  | 00239 | Priority |
| 12 | 60 | CE | R2 |  | 00246 | Danger Code |
| 13 | 300 | ST | R2 |  | 00247 | Relevant Clinical Info. |
| 16 | 120 | XCN | R2 |  | 00226 | Ordering Provider |
| 17 | 40 | XTN | R2 |  | 00250 | Order Callback Phone Number |
| 27 | 200 | TQ | X |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 30 | 20 | ID | R2 | 0124 | 00262 | Transportation Mode |
| 31 | 300 | CE | R2 |  | 00263 | Reason for Study |
| 46 | 250 | CE | R2 | 0411 | 01474 | Placer Supplemental Service Information |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

1組のORC-TQ1-OBR-IPCセグメントグループが、一つの要求検査（Requested Procedure,）に対応せねばなりません。もし要求検査が複数のSPSから構成される場合、および/または、SPSが複数のプロトコルコードより構成される場合、要求検査が含まれるORC-TQ1-OBRセグメントグループの後に、それぞれのSPS・プロトコルコードの組み合わせを別のIPCセグメントに含めなければなりません。

- OBR-46-Placer Supplemental Service Informationデータ野（field）には、左/右の区別を含めます（該当する場合）。以前のIHEテクニカルフレームワークで はこの目的のために採用しましたが、HL7 v2.5.1では不可とされたので、OBR-15-Specimen Source データ野（field）は存在してはなりません。詳細は付録Bを参照してください。

- HL7規格に従い、IHEでは、4.2.4.1.2.6.6節に示す通り、ORCセグメントとOBRセグメントのいくつかのデータ野（field）に同じ情報を含めることを推奨します。

- ORCセグメントとは等しくないOBRセグメント内の必須データ野（field）は、部門システム予定役が次表に定めるとおりの値で埋めねばなりません。

Table 4.4-15:  DSS mappings of the OBR Segment (HL7 v2.5.1 Option)

| Element Name | Seq. | Shall Contain: | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Universal Service ID | OBR-4 | The Universal Service ID of the Order. | Components 1-3 of OBR-4 shall be copied by the Order Filler） from the components 1-3 of OBR-4 it obtains from the ORM message (OBR segment) conveyed to it by the Order Placer）. Components 1-3 of OBR-4 in all OBR segments of an OMI or legacy ORM message shall have the same value. The related Requested Procedure Code/ Description are sent in OBR-44. As the Order Filler may expand a single order into multiple Requested Procedures, multiple OMimessages may be sent for a single Order (with the same value for Components 1-3 of OBR-4). |
| Procedure Code | OBR-44 | Requested Procedure Code and Requested Procedure Description. | Components 1-3 shall contain the Requested Procedure Code for this OMI message. Optionally, component 5 may contain the Requested Procedure Description. |
| Placer Supplemental Service Information | OBR-46 | This element shall be used for the L/R (laterality) indicator, if applicable. The L/R value shall be appended to the Requested Procedure Description (0032,1060). | This element shall only be used if the coding scheme that is employed does not contain laterality within the coding scheme itself. If laterality is inherent in the coding scheme, this element shall not be sent. |

4.4.4.1.2.2.8  IPCセグメント （HL7 v2.5.1オプション）

表 4.4-16に掲げるものを除き、IPCセグメントのデータ野（field）は全てオプションです。

Table 4.4-16:  IHE Profile –IPC Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | EI | R |  | 00237 | Accession Identifier |
| 2 | 22 | EI | R |  | 00216 | Requested Procedure ID |
| 3 | 70 | EI | R |  | 00217 | Study Instance UID |
| 4 | 22 | EI | R |  | 00238 | Scheduled Procedure Step ID |
| 5 | 16 | CE | R+ |  | 00239 | Modality |
| 6 | 250 | CE | R2 |  | 00246 | Protocol Code |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

部門システム予定役のOMI通信文の使用状況は、オーダ発行役とオーダ実施役とで交換されるORMの状況とは異なります。HL7規格に定めるとおり、１オーダに対応する要求検査（群）についての情報を個々のOMI通信文で伝えねばなりません。

IPC-1データ野（field）の値は、全IPCセグメントを通して等しくなければなりません。OMI通信文内のIPCセグメントの利用法に関する詳細解説は、HL7規格を参照してください。

#### 4.4.4.2 予期される動作

##### 4.4.4.2.1 使用例

この節の意図は、予定済検査（Procedure Scheduled）トランザクションにおいて、キー情報がどのように使われるかを、使用例を通して示すことです。

以下の説明の図示は、RAD TF-1:3-3 （典型処理フロー）を参照のこと:

- RAD TF-1: 3.3.2.1: オーダを生成する前に、患者基本情報が更新される、あるいは患者が統合される場合には、更新された患者情報と来院情報を使用して通常のトランザクションが行われます。

- RAD TF-1: 3.3.2.2: 検査（Procedure）が予定された後に、患者基本情報が更新される、あるいは患者が統合される場合には、患者更新トランザクションだけが必要とされるので、このトランザクションは使われません。

- RAD TF-1: 3.3.3: オーダ発行役またはオーダ実施役において、オーダが取り消されかつ新しいオーダが発行される場合には、画像管理役（IM）またはレポート管理役（RM）宛に送信された、それ以前に予定されたオーダのトランザクションを取り消し（4.13節）、さらに新オーダに対応する新たな予定済検査（Procedure Scheduled）トランザクションを開始しなければなりません。

以下の説明の詳細は、RAD TF-1: 4.3 （姓名不詳患者の画像撮影）を参照のこと:

- 例 1:  ADTシステムが暫定の患者の氏名とIDを付与しオーダ発行役からオーダが発行される場合には、検査更新トランザクションは不要です（患者更新トランザクションだけが必要）。

- 例 2: ADTシステムが暫定の患者の氏名とIDを付与するが、部門システム予定役からオーダが発行されるので、検査更新トランザクションは不要です（患者更新トランザクションだけが必要）。

例1と例2の両方で、予定済検査（Procedure Scheduled）トランザクションにおけるDICOM属性情報の対応付けは同一です。すなわち、検査インスタンスUID、要求検査ID（Requested Procedure ID）、アクセッション番号等は部門システム予定役によって提供され、撮影装置、および画像管理役（IM）またはレポート管理役（RM）で使用され、変更されません。

- 例 3: ADTシステムが暫定の患者の氏名とIDを割付けますが、画像撮影の前にオーダが発行されず、むしろ検査が終った後にオーダが発行され、検査インスタンスUIDが撮影装置で生成され、さらに（撮影装置で付与された検査インスタンスUIDを含む）MPPSが画像管理役（IM）、レポート管理役（RM）、および部門システム予定役に対して送信されます。いつも通り、対象物集合に含まれる検査インスタンスUIDがマスターキーとなります。

この時点で、撮影装置のMPPS通信文に含まれる検査インスタンスUIDを使った 予定済検査（Procedure Scheduled）トランザクション（制御コード=NW）を画像管理役（IM）、およびレポート管理役（RM）に送信しなければなりません。この場合画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）は、検査更新トランザクションで得られた情報を使って、表 4.4-17に示されるDICOM対象物情報を変更しなければなりません。

Table 4.4-17:  Data mapping from ORM by Image Manager and Report Manager after Procedure Scheduled

Attributes Overwritten in DICOM Instances Based on Procedure Scheduled Information

Placer Order Number + Issuer

Filler Order Number + Issuer

Accession Number

Requested Procedure ID

注: 例3において、部門システム予定役で識別されたSPSで予定済検査通信文に含まれるものと、実際のDICOM対象物（MPPS対象物）に含まれるPPSとには違いが生じる可能性がありますが、整合処理で等しくなるよう強制しなくてよいです。この時点で、検査はすでに実施済みなので、SPSの数や識別は重要ではありません。

もし、部門システム予定役が作成したばかりの予定済検査（Procedure Scheduled）トランザクション（および生成された検査インスタンスUID） と、 撮影装置が作成したDICOM対象物（および生成された異なる検査インスタンスUID）との間で競合状態が発生すれば、内部的に生成したオーダ（および検査インスタンスUID）を取り消し、撮影装置で生成され、撮影装置実行済検査段階（Modality Performed Procedure Step）で提供された、検査インスタンスUIDを用いて新しい予定済検査（Procedure Scheduled）トランザクションを作成して、これらのトランザクション間の整合を取るのは、部門システム予定役の責任です。これが複数検査インスタンスUIDを持つ複数撮影装置の検査である場合には、部門システム予定役は複数の予定済検査（Procedure Scheduled）トランザクションを作成しなければなりません。複数の検査であっても、一つの要求検査（Requested  Procedure）として報告してよいです（4.24～6.27節を参照）。

例3においても、患者更新トランザクションを画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）に送り、患者の詳細情報、来院情報、およびIDを更新せねばなりませんする。

- 例 4:  部門システム予定役が部門暫定の患者氏名とIDを付与し、検査（Procedure）を予定するケースでは、予定済検査（Procedure Scheduled）トランザクションが必須であり、さらに表 4.4-17に与える検査インスタンスUIDや他の情報を適切に提供します。次いで、患者更新トランザクションが必須です。

- 例5:  ADTシステムでは暫定の患者姓名もしくはIDが与えられず、オーダは予め発行されず、むしろ検査が終了した後に部門システム予定役で患者を登録し、オーダが発行されるケースでは、予定済検査（Procedure Scheduled）トランザクション（制御コード=NW）を画像管理役（IM）やレポート管理役（RM）に送らなくてはなりません。例3と同様、部門システム予定役および画像管理役（IM）とレポート管理役（RM）の両方は、MPPS通信文で得られた検査インスタンスUIDをキーに使わなければなりません。画像管理役（IM）とレポート管理役（RM）は、予定済検査（Procedure Scheduled）トランザクションで受信した情報を使って表 4.4-11の情報を更新しなければなりません。

ケース5では、画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）に患者更新トランザクションを送らねばならず、患者基本情報、来院情報、およびIDを更新します。

## 4.5  撮影装置業務一覧問合せ（Query Modality Worklist ）

この節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-5に対応します。トランザクションRAD-5は部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）および撮影装置や取込役等のワーク一覧クライアントが使用します。

### 4.5.1 適用範囲

このトランザクションは2つの状況で発生します。その第1は、撮影の予定作成を目的とし、第2は既存のエビデンス対象物またはハードコピーの取込予定作成を目的とします。このトランザクションは、技師によるスキャン/撮影の際、撮影装置で発生します。予約した検査（Procedure）を受ける為に患者が到着した時、検査（Procedure）を実施する技師は、検査（Procedure）に関連するキー情報要素、オーダされた検査（Procedure）の正確性、および、とりわけ紹介医および/または放射線科医が入力したコメントを確認しなければなりません。撮影装置を担当する技師はDICOMの撮影装置業務一覧（MWL）を使って、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）に問い合わせ、予定済検査段階（Procedure Scheduled Procedure  Step）を知ります。その一覧は撮影装置にダウンロードされるので、技師は撮影装置のコンソールにおいて情報を確認します。この情報は、撮影装置画像保存済トランザクションにおいて、生成される画像のヘッダ部分に保存されます（4.8節と付録Aを参照のこと）。

既存のDICOM対象物に関して、または取込の一環である（フィルムをデジタイズしてDICOM対象物に変換する等の）DICOM対象物の作成に関して、取込が生じます。実際の取込の予定は多様でしょう。例えば、外部から紹介された検査の撮影の一環であるとき、または、直近の診察に必要となる、患者画像を含むPDI物理メディアを受領したときに、取込が予定されます。取込役を操作するユーザはDICOM 撮影装置業務一覧（MWL）を使って部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）に問合せ、予定済検査段階（Scheduled Procedure Step）を得ます。ユーザはDICOM複合対象物として取込まれるエビデンス対象物またはハードコピーデータが、正しい患者および予定済検査段階（Scheduled Procedure Step）に対するものであることを検証できねばなりません。この情報は、取込対象物保存（Imported Objects Stored）トランザクションにおいて、取込まれるエビデンス書類のヘッダに含められます（RAD TF-3: 4.61および付録A5参照してください）。

### 4.5.2 使用例役割

実行役:  撮影装置（AM）

役割:  部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）へデータを要求し、戻されるデータを受信する責任を持っています。

実行役: 取込役（Importer）

役割:  部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）へデータを要求し、戻されるデータを受信する責任を持っています。

実行役:  部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）

役割:  撮影装置（AM）からのWML要求を受付け、問合せを実行し、結果を戻す責任を持ちます。

### 4.5.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Modality Worklist SOP Class

### 4.5.4 相互作用図

#### 4.5.4.1 予定撮影装置業務一覧問合せ通信文 (Query Scheduled MWL Message)

これは部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）に送られるワーク一覧の問合せ問合せ通信文です。

##### 4.5.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

検査（Procedure）（スキャン/撮影）の為、患者が撮影装置に到着します。

取込のきっかけ事象（Trigger event）は予定の取込を実施したいと希望するユーザです。施設にも依りますが、取込を計画するための実際のトリガには次の事象が考えられます：

- 予定された医療相談の要求結果として、フィルムが到着します。

- 予定された検査（Procedure）の対象患者が、以前のエビデンス対象物をPDIメディアに入れて持参します。

- HEテクニカルフレームワークで詳述されない他の通信手段によって、取込が予定されます。

##### 4.5.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

撮影装置または取込役は、撮影装置ワーク一覧SOPクラスのC-FIND用いて、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）に対しワーク一覧問合せを行います。撮影装置または取込役はSCU役割を果たし、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）はSCP役割を果たします。

撮影装置および取込役はそれぞれ、Table 4.5-3 - MWL Keys for Query by Patienstに示す、必須の 合致キーのそれぞれを使用可能とせねばなりません。取込役は、患者基盤問合せをサポートしなければなりません。撮影装置は、以下の2つのキーの組み合わせを最低1組サポートせねばなりません:

- 患者基盤問合せ（Patient-based Query）: 特定の患者に対するワーク一覧問合せです。SCUは表 4.5-1の一覧に掲げる合致キー属性を1以上含むすべての組み合わせ（15通り）を使用可能にせねばなりません。

Table 4.5-1:  MWL Keys for Query by Patient

| Matching Key Attributes | Tag |
| --- | --- |
| Patient's Name | (0010,0010) |
| Patient ID | (0010,0020) |
| Accession Number | (0008,0050) |
| Requested Procedure ID | (0040,1001) |

2.	広域問合せ（Broad Query）: 広域のワーク一覧問合せ。SCUは表 4.5-2の一覧に掲げる合致キー属性を1以上含むすべての組み合わせ（7通り）を使用可能とせねばなりません。

Table 4.5-2:  MWL Keys for Broad Worklist Queries

| Matching Key Attributes | Tag |
| --- | --- |
| Scheduled Procedure Step Start Date | (0040,0002) |
| Modality | (0008,0060) |
| Scheduled Station AE-Title | (0040,0001) |

###### 4.5.4.1.2.1 合致キー属性の使用例 (Examples for the Use of Matching Key Attributes)

- 予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）開始日付を使って: 当該部門において指定された開始日に予定されている全ての検査（Procedure）を問合せします。

- 撮影装置キーを使って: このタイプの撮影装置上で予定されている全ての検査（Procedure）（例えば、全てのCT検査）を問合せします。

- AEタイトルキーを使って: 指定されるAEタイトルをもつ撮影装置上で予定されている全ての検査（Procedure）を問合せします。

- 予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）の開始日と撮影装置キーを使って:  今日予定されている全てのCT検査（Procedure）を問合せします。

- 患者名、患者誕生日、および患者性別を使って、その患者に予定されている全ての検査（Procedure）を問合せします。

- 患者名とAEタイトルを使って、その患者の全ての取込むべき検査（Procedure）を問合せします。

注: DICOMでは、日付や時刻の文字列そのものではなく、その意味で照合すると定めています。もし、アプリケーションが他のアプリケーションによって日付や時刻の単一値照合がどのように行われるかに関心があるならば、代わりに範囲照合（例えば、”<今日>-<今日>”）を使用することを考えるのがよいです。これは常にその意味で照合されます。

注: 構造化された患者名のそれぞれの要素をユーザが最後まで入力する見込みがない場合、アプリケーションはワイルドカードとして”*”を追加することを勧めます。

###### 4.5.4.1.2.2 合致キーと戻りキー (Matching Keys and Return Keys)

撮影装置は画像対象物に含めるべき特定の属性（戻りキー）を問合せる必要があります。保存される画像に含める必要がある属性は節4.8と付録Aに定めます。他にも撮影装置が使うために問合せされる追加の属性が存在しますが、複合画像対象物に挿入する必要はありません。

表 4.5-3は合致キー要求事項を要約し、撮影装置のユーザが使用できるように、要求され、返答を期待される、オプションおよび必須の属性を列挙します。この表で表現される要求に関する詳細情報は、2.2節を参照してください。表示に関する要求は全て、DICOM規格の撮影装置ワーク一覧SOPクラスの要求事項への追加です。

取込役は特定の属性（戻りキー）を問合せることが必須であり、それは取込まれた対象物を変更するために使われます。属性変更への要求事項はRAD RF-3: 4.61と付録A.5に定義されます。

Table 4.5-3:  Return and Matching Keys For Modality Worklist

| Attribute Name | Tag | Query Keys Matching |  | Query Keys Return |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCU | SCP | SCU | SCP |
| Scheduled Procedure Step |  |  |  |  |  |
| Scheduled Procedure Step Sequence | (0040,0100) |  |  | [IHE-1] | [IHE-2] |
| >Scheduled Station AE Title | (0040,0001) | R+ | R | R+* | R |
| >Scheduled Procedure Step Start Date | (0040,0002) | R+ | R | R+ | R |
| >Scheduled Procedure Step Start Time | (0040,0003) | O | R | R+ | R |
| > Scheduled Procedure Step Location | (0040,0011) | O | O | O | O |
| >Modality | (0008,0060) | R+ | R | R+ | R |
| >Scheduled Performing Physician's Name | (0040,0006) | O | R | O | R |
| >Scheduled Procedure Step ID | (0040,0009) | O | O | R+* | R |
| >Scheduled Protocol Code Sequence | (0040,0008) |  |  |  |  |
| >>Code Value | (0008,0100) | O | O | R+* | R |
| >>Coding Scheme Version | (0008,0103) | O | O | O | O |
| >>Coding Scheme Designator | (0008,0102) | O | O | R+* | R |
| >>Code Meaning | (0008,0104) | O | O | R+ | R+ |
| >Scheduled Procedure Step Description | (0040,0007) | O | O | R+ | R |
| Requested Procedure |  |  |  |  |  |
| Requested Procedure Comments | (0040,1400) | O | O | O | O |
| Requested Procedure Description | (0032,1060) | O | O | R+ | R |
| Requested Procedure Code Sequence | (0032,1064) |  |  |  |  |
| >Code Value | (0008,0100) | O | O | R+* | R |
| >Coding Scheme Version | (0008,0103) | O | O | O | O |
| >Coding Scheme Designator | (0008,0102) | O | O | R+* | R |
| >Code Meaning | (0008,0104) | O | O | R+ | R+ |
| Requested Procedure ID | (0040,1001) | R+ (Note 1) | R+ (Note 1) | R+ | R |
| Names of Intended recipients of results | (0040,1010) | O | O | O | O |
| Study Instance UID | (0020,000D) | O | O | R+* | R |
| Referenced Study Sequence [IHE-3] | (0008,1110) |  |  |  |  |
| >Referenced SOP Class UID | (0008,1150) | O | O | R+* | R |
| >Referenced SOP Instance UID | (0008,1155) | O | O | R+* | R |
| Imaging Service Request |  |  |  |  |  |
| Imaging Service Request Comments | (0040,2400) | O | O | O | O |
| Accession Number | (0008,0050) | R+ (Note 1) | R+ (Note 1) | R+ | R+ [IHE-3] |
| Requesting Physician | (0032,1032) | O | O | O | R |
| Requesting Service | (0032,1033) | O | O | O | O |
| Referring Physician's Name | (0008,0090) | O | O | R+ | R |
| Visit Identification |  |  |  |  |  |
| Admission ID | (0038,00100 | O | O | O | R |
| Visit Status |  |  |  |  |  |
| Current Patient Location | (0038,0300) | O | O | O | R |
| Visit Relationship |  |  |  |  |  |
| Referenced Patient Sequence | (0008,1120) |  |  |  |  |
| >Referenced SOP Class UID | (0008,1150) | O | O | O | R |
| >Referenced SOP Instance UID | (0008,1155) | O | O | O | R |
| Patient Identification |  |  |  |  |  |
| Patient's Name | (0010,0010) | R+ | R | R+ | R |
| Patient ID | (0010,0020) | R+ | R | R+ | R |
| Other Patient ID’s | (0010,1000) | O | O | O | O |
| Patient Demographic |  |  |  |  |  |
| Patients Birth Date | (0010,0030) | O | O | R+ | R |
| Patient's Sex | (0010,0040) | O | O | R+ | R |
| Confidentiality constraint on patient data | (0040,3001) | O | O | O | R |
| Ethnic Group | (0010,2160) | O | O | O | O |
| Patient Comment | (0010,4000) | O | O | O | O |
| Patient Medical |  |  |  |  |  |
| Patient State | (0038,0500) | O | O | O | R |
| Pregnancy Status | (0010,21C0) | O | O | O | R |
| Medical Alerts | (0010,2000) | O | O | O | R |
| Additional Patient History | (0010,21B0) | O | O | O | O |
| Contrast Allergies | (0010,2110) | O | O | O | R |
| Patient Weight | (0010,1030) | O | O | O | R |
| Special Needs | (0038,0050) | O | O | O | R |

注1: 要求検査（Requested Procedure）IDとアクセッション番号属性に関してSCPが行う照合は、単一値（SV）照合とします。

（IHE-1）: SCU実装が予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）順列の部分として含まれる属性の値を取得する場合、3方式の何れを選択しても良いです。第1は、順列属性（ゼロ長属性）のすべてに一致する要求です。第2は、予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）順列の全属性のすべてに一致する順列照合（ゼロ長アイテム）の要求です。第3は、予定済検査段階順列（Scheduled Proceure Step）に含まれる属性から選択した属性のすべてに一致する属性照合を要求する方法です。

（IHE-2）: SCPの実装は、DICOM規格に従って、予定済検査段階順列（Scheduled Proceure Step　sequence）の一部である属性の値をSCUに取得させる問合せ方法を3通りサポートしなければなりません。第1は順列属性（ゼロ長属性）の全てに一致する照合を可能とし、管理する全ての属性を戻す方法です。第2は、予定済検査段階順列（Scheduled Proceure Step sequence）の全属性に一致する順列照合（ゼロ長項目）を可能とし、管理する全ての属性を戻す方法です。第3は、予定済検査段階順列（Scheduled Proceure Step sequence）に含まれる属性から選択した属性のすべてに一致する照合を可能とし、選択した管理下の属性を戻す方法です。

（IHE-3）: 撮影装置業務一覧（MWL） SCUが要求した場合には、アクセッション番号に（空でない）値を返さねばなりません。

##### 4.5.4.1.3 予期される動作

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は問合せを実施し、撮影装置または取込役に対してDICOM 撮影装置業務一覧（MWL）を送ります。

取込役は操作者が予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）記述情報を利用できるようにせねばなりません（Table 4.5-3参照）。この情報には次が含まれます:

- 取込まれるエビデンス対象物を特定する記述 （例えば、特定の検査、シリーズ、または画像を取込するなど）

#### 4.5.4.2  予定済撮影装置業務一覧通信文の受信（Receive Scheduled MWL Message）

これは、撮影装置業務一覧（MWL）情報を含む応答として部門システム予定役が撮影装置に送る通信文です。

##### 4.5.4.2.1 きっかけ事象（Trigger event）

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）が撮影装置業務一覧（MWL）の問合せ要求を受け取ります。

##### 4.5.4.2.2 通信文意味（Message Semantics）

この通信文では、撮影装置ワーク一覧SOPクラスのC-FIND応答が使用されます。撮影装置業務一覧（MWL） SOPクラスで問合わされる属性には、オーダ発行役やADTに起源を持つものと、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）が内部的に管理する属性とがあります。

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）はオーダ完遂に要する要求検査（Requested Procedure）を決定し、それを一個以上の予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）に分割し、適切な予約プロトコルコードを割当てます。部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は、要求検査（Requested Procedure）のいずれにも、予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）に含まれる予定プロトコルコード順列の一個の中で複数のプロトコルコード定義を使用可能にしなければなりません。撮影装置で実施される正確な動作を定めるにはコード値を使わねばなりません‐ 部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）はそのようなコードを提供する様に設定可能でなければなりません。

これらのコード値に加えて、技師向けの詳細な指示を行ってもよいです。このような追加の指示を行うために予約検査段階記述（Scheduled Procedure Step Description）属性、および、要求検査記述（Requested Procedure Description）属性を（自由テキストで）使うことが推奨されます。

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）および撮影装置を稼動させる団体は、そのようなコードを使用するシステム全てにおいて検査（Procedure）とプロトコルコードを整合させる責任があります。IHEでは、まだコードの同期や利用の共通な仕組みは定義していません。

付録Bでは、撮影装置業務一覧（MWL）問合せで返される属性の起源と対応関係を定義します。

DICOM 撮影装置業務一覧SOPクラス（DICOM MWL SOP Class）のC-FIND応答の詳細は、表 4.5-3と付録Aで説明されます。画像が生成/作成される時、これらの属性はDICOM画像インスタンスのヘッダに保存されます。撮影装置または取込役は、追加の情報を必要とするでしょうが、これはこの書類の適用範囲外です。アクセッション番号と検査（Procedure）IDの説明はRAD TF-1の付録Aを参照してください。

オーダに対応する要求検査（Requested Procedure）および予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）が設定された後であっても、さらには実施済検査段階（Performed Proceure Step）が開始された後であっても、予約オーダを取り消すことができます。この場合、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は業務一覧（worklist）からオーダの予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）を削除せねばなりません。撮影装置や取込役への、次のC-FIND応答には予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）が含まれないので、検査（Procedure）がキャンセルされた事が示されます。よって技師は前に予定された検査段階（Proceure Step）は、もはや実施する必要がないことがわかります。

撮影装置業務一覧（MWL）応答において、患者と検査（Procedure）の情報が最新であることを保証するのは、部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）の責任です。部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）はトランザクションRAD-2、RAD-3、およびRAD-12によって、患者および検査更新を受信します。

###### 4.5.4.2.2.1 取込用予定済プロトコル順列（Scheduled Protocol Sequence for Import）

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）には、予定プロトコル順列(0040,0008)を使用して取り込まれたエビデンス対象物に何を実施すべきか、取込役に指示する能力があります。ゼロ個以上の項目があり得ます。Table 4.5-4に使用可能なコードの一覧を提供します。

もしコードが存在すれば、インスタンスの以降の使用を伝えるため、コードが実施プロトコル順列(0040,0260)へコピーできる様にするよう意図されています。

Table 4.5-4: Import Instruction Codes

| Coding Scheme Designator (0008,0102) | Code Value (0008,0100) | Code Meaning (0008,0104) |
| --- | --- | --- |
| IHERADTF | IRWF001 | Import |
| IHERADTF | IRWF002 | To be interpreted |
| IHERADTF | IRWF003 | To be archived |
| IHERADTF | IRWF004 | To be over read |
| IHERADTF | IRWF005 | To be post-processed |
| IHERADTF | IRWF006 | To be printed |
| IHERADTF | IRWF007 | To be provided as a prior |
| IHERADTF | IRWF008 | Destroy original media |
| IHERADTF | IRWF009 | Return original media to patient |
| IHERADTF | IRWF010 | Return original media to sender |
| IHERADTF | IRWF011 | Archive original media |

##### 4.5.4.2.3 予期される動作

技師は予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）の存在を調べ、表示された患者と検査（Procedure）情報を確認し、さらに与えられた指示もチェックします。

撮影装置が撮影プロトコルの設定補助（ASSITED ACQUISTION PROTOCOL SETTING）オプションを使用可能とする場合には、撮影装置業務一覧（MWL）から選択された予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）で特定されるプロトコルコードを利用する手段を、撮影装置は提供せねばなりません（4.6.4.1.2.4.2節　撮影プロトコル設定補助オプションを参照のこと）。

取込に関して、ユーザは予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）の存在をチェックし、選択された患者基本情報を既存エビデンス対象物やハードコピーの患者基本情報に対して確認し、予定済検査段階（Scheduled Procedure Step）の記述で与えられる特別の指示が、取込むべき、どのエビデンス対象物に適用されるのか（例えば、幾つのPDIメディアまたはフィルムが予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）と関係するか）をチェックします。取込役はさらに撮影装置業務一覧（MWL）から選択された予定済検査段階（Scheduled Proceure Step）で指定されるプロトコルコードを利用する手段も提供せねばなりません（RAD RF-3: 4.59.4.1.2.3.3 取込指示コードを参照してください）。

## 4.6  撮影検査段階進行中（Modality Procedure Step In Progress）

この節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-6に対応します。トランザクションRAD-6は部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、画像管理役（IM）、実行済検査段階管理役（Performed Procedure Step Manager）、レポート管理役（RM）および撮影装置が使用します。

### 4.6.1  適用範囲

このトランザクションは撮影装置から実行済検査段階管理役（Performed Procedure Step Manager）への通信文を含みます。PPSMは、次いでこの実行済検査段階（Performed Procedure Step）が進行中状態であるとの通信文を、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、画像管理役（IM）、およびレポート管理役（RM）に発行します。これは、未予定の検査段階（Proceure Step）でもよいです。受信を行う実行済検査段階管理役は画像管理役（IM）または部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）と組み合わせられ、それが組み合わせられている実行役以外の他の2つの宛先にその通信文を転送する機能を持たなければなりません。PPSは撮影装置から通信文を受け取った直後に、予め設定された宛先に対して通信文の発行を始めなければなりません。

適切に統合する為には、以下を考慮せねばなりません:

- 実行済検査段階管理役は、対応するN-CREATEとN-SET通信文をこの管理役とグループ化されている実行役と他の2つの実行役に対し送信するまでの間、適切なPPS対象物を維持し、保管せねばなりません。もし、送信先への送信が失敗すれば、実行済検査段階管理役はそれが成功するまで定期的に繰り返して送信を試みなければなりません。実行済検査段階管理役は、これらの送信が１回以上失敗した事を理由に、撮影装置からの最初の送信を拒否してはなりません;

- 画像管理役（IM）と部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）の両方がPPSM機能を組み込めるので、PPS通信文を無限に再配布する可能性が生じます。PPSM機能を提供する画像管理役（IM）、および部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）はこの再配布機能を停止するように構成可能でなければなりません;

- 受信側の実行済検査段階管理役と統合されているシステムへの情報の伝達は、IHEテクニカルフレームワークの適用範囲外です（すなわち、実装の内部です）。

### 4.6.2 使用例役割

実行役:  部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）.

役割:  PPSMから転送されるPPS情報を受信します。

実行役:  画像管理役（IM）.

役割:  PPSMから転送されるPPS情報を受信します。

実行役:  レポート管理役（RM）

役割:  PPSMから転送されるPPS情報を受信します。

実行役:  撮影装置（AM）

役割:  特定のPPSが開始されたことを実行済検査段階管理役に通知します。

実行役:  実行済検査段階管理役

役割:  撮影装置（AM）からの実行済検査段階情報を受取り、それを部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、画像管理役（IM）、およびレポート管理役（RM）に送信します。

### 4.6.3  参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Modality Performed Procedure Step SOP Class.

### 4.6.4 相互作用図

4.6.4.1 検査段階進行中（Procedure Step in Progress）通信文

##### 4.6.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

技師は撮影装置のコンソールにおいて検査（Procedure）を開始します。

##### 4.6.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

撮影装置は撮影装置実行済検査段階SOPクラス（N-CREATEサービス)を使って、指定された検査段階（Proceure Step）が開始され、進行中であることをPPSMに通知します。次にPPSMは、N-CREATEサービスを使用して、その情報を部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、画像管理役（IM）、および、レポート管理役（RM）に転送します。この情報交換において、実行済検査段階（Performed Proceure Step）のSOPインスタンスUID値は、影響SOPインスタンスUID（Affecetd SOP Instance UID）(0000,1000)に入れて伝達されねばなりません（RAD TF-2: A.の対応する注も参照のこと）。この段階の実装において、以下の視点も考慮せねばなりません:

###### 4.6.4.1.2.1  患者/検査/予定済検査段階情報 (Patient /Procedure/Scheduled Procedure Step Information)

撮影装置は自身が持っている患者/検査（Procedure）/検査段階（Proceure Step）情報が正しく、最新であることを保証しなければなりません。

###### 4.6.4.1.2.2   必須の属性

撮影装置が、実行済検査段階対象物の属性、撮影装置業務一覧（MWL）の予定済検査段階情報、および生成されたSOPインスタンスに含まれる情報の間で整合を保証するため、撮影装置で適切に取り扱れるべき、多くの属性を付録Aに列挙します。

###### 4.6.4.1.2.3  予定済と実行済検査段階の関連（Relationsghip betweeen Schedlued  and Performed Procedure Step）

予定済検査段階情報と実行済検査段階情報の関係を、以下６つのケースで示します。情報を構成している属性（検査インスタンスUID、検査（Procedure）ID、アクセッション番号など）のケースごとの詳細は、付録Aを参照してください。

4.6.4.1.2.3.1  単純なケース (Simple Case)

このケースではSPSとPPSが１対１となります。SPSとRP（要求検査（Requested Procedure）とに関する情報は、SPS対象物からPPS関連モジュール（Performed Procedure Step Relationship Module ）にコピーせねばなりません（付録Aを参照のこと）。

例: 検査段階（Proceure Step）は予定通りに実施された。また、例えば患者が造影剤にアレルギー症状を呈した場合など、予定通りに実施されなかった場合であっても、再スケジュールが行なわれない場合を含みます。

4.6.4.1.2.3.2  未予定のケース (Unscheduled Case)

このケースは、SPSとPPSは０対１の関係を示します。SPS、およびおそらくRPに関する情報が色々な理由（救急の検査、撮影装置業務一覧が使用できない等）により撮影装置では不明であった。

技師が撮影装置で入力する患者IDは、割当て（発行）責任者が作成するものでなければなりません（付録 Dを参照のこと）。

4.6.4.1.2.3.3  追加ケース (Append Case)

正常への追加ケース

このケースではSPSとPPSが１対Ｎの関係になります。ここで、単純ケースのように、第１のPPSは一つのSPSに対応して生成されます。ただし、他のPPSは、追加のSPSにより予定されず、後で順次追加されたものです。例えば

- ある像の画質が悪く受け入れできなかった為 （ある画像の“撮り直し”）

- 患者にひどい頭痛があり、撮影中のMR画像では診断が付かず、直後に首のMR画像を追加撮影する（ある画像の追加）。

追加の検査を予定した場合は、単純ケースが２つできることに注意してください。

全てのPPSは同じRP（Requested Procedure、要求検査）と元のSPSを逆に参照しなければなりません。RPおよびSP Sの全属性は、SPS対象物からPPS関連モジュールと画像要求属性順列にコピーせねばなりません（付録Aを参照してください）。

グループへの追加ケース

撮影装置で作成された第１のPPSがグループケース（4.6.4.1.2.3.4 節または 4.6.4.1.2.3.6節を参照）に由来する場合、撮影装置で追加されるPPSは、元画像の要求属性順列の情報を使って、元SPSのどれか一つまたは全部、ならびに関連する要求検査（Requested Procedure）を逆に参照できます。対応する属性はPPS関連モジュールと画像要求属性順列にコピーせねばなりません（付録Aを参照してください）。

注: 例えば、”首”のSPSと”頭” のSPSとのグループ化に応答して、MR装置で実施したPPSの後に、頭部MR画像の3D解析を撮影装置で実施します。この撮影装置アプリケーションは3D解析の結果である3Dの２次キャプチャ画像（secondary capture images）に関連する追加PPSを、頭部および首のSPSの両方と関連づけてよいです。

4.6.4.1.2.3.4  グループケース (Group Case)

このケースでは、SPSとPSPがN対１の関係を示します。以下三つのサブケースが可能でなければならず、サポートし、一つのPPSで完遂されねばなりません:

- 一つのRPに属するグループ化された複数のSPS。

- 複数のRPに属するグループ化された複数のSPS。

- 複数のRPに属するグループ化された複数のSPS、および一つのRPに属するグループ化された複数のSPSの組み合わせ。

グループ化されたSPSが全て同じRPに属するならば、撮影装置業務一覧（MWL）の検査インスタンスUID、およびアクセッション番号を、グループ化された画像およびPPSの対応する属性にコピーしなければなりません。
もし異なるRPに属するグループ化されたSPSが同じアクセッション番号を共有している（すなわち、オーダが等しい）ならば、撮影装置はスタディインスタンスUIDを新しく作成し、さらに撮影装置業務一覧（MWL）のアクセッション番号をグループ化された画像とグループ化されPPSの対応する属性にコピーせねばなりません （対応付けの詳細は付録A.1-4を参照のこと）。もし、グループ化されたSPSがアクセッション番号の異なる（即ち、別オーダ）、別のRPに属するならば、撮影装置は検査インスタンスUID を新しく生成し、グループ化された画像のアクセッション番号を空にします。さらに撮影装置業務一覧（MWL）のアクセッション番号をグループ化されたPPS（対応付けの詳細は付録A.1-4を参照のこと）の対応する属性にコピーします。

RPとSPSの属性は全て、複数のSPS対象物（および関連するRP）から一つのPPS内のPPS関連モジュールと画像要求属性順列にコピーされねばなりません（MPPSと画像への適切な対応付けは付録Aを参照）。

PGP統合プロファイルにおいては、撮影装置実行役がグループケースを使用可能とする事が必須です。SWF統合プロファイルにおいて、撮影装置は撮影装置でのグループケースオプションのサポートを宣言してよいです。このオプションを使用可能とする場合には、上記の a)、b)、およびc)サブケースを使用可能とする事を意味します。

これらの実行役がMPPSトランザクションを受取る統合プロファイルでは、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、画像管理役（IM）、レポート管理役（RM）、およびPPSMは、複数SPSとRPからの複数の属性を含むPPSを受け取るのが、常に必須です。

4.6.4.1.2.3.5  中断ケース (Abandoned Case)

PPSが画像を作成する、しないに係わらず、このケースは、SPSとPPSが１対１の関係を示します。臨床上の理由により、検査が終了する前に中止しなければならないことがあります。もし、撮影装置がIAに対してSOPインスタンスを送信していれば、PPS N-SETでそれらを識別せねばなりません。これは、画像管理役（IM）または部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）へ、この情報を明示的に通信する手段です。さらに、この中断ケースは、対応するPPSを開始した直後に、状態の値がDISCONTINUEDであるN-SETサービスを使って、業務一覧（worklist）からSPSを削除する様にもできます。RPとSPSの全属性は、SPSオブジェクトからPPS関連モジュールにコピーせねばなりません（付録Aを参照のこと）。

4.6.4.1.2.3.6  群化検査提示を伴うグループケース (Group Case with Presentation of Grouped Procedures)

このケースは、群化検査提示（Presentation of Grouped Procedures, PGP）統合プロファイルの提示に関連する場合に限り適用されます。これは、この節で規定されている規則と共に、グループケース（ 4.6.4.1.2.3.4節）のサブクラスb)とc)、および追加ケース（4.6.4.1.2.3.3節）に適用されます。PGPと関連する使用例については、RAD TF-1:6を参照してください。上記のサブクラスa）におけるPGPは、CPI統合プロファイルの用途と等価です。したがって、本項の対象外とします。

第一に、このケースではSPSと最初のPPSはN対1の関係を示します。2つ以上の要求検査に属している複数の予定済検査段階（SPS）が、単一の実行済検査段階（PPS）によって完遂されます。このPPSは、一つの収集で撮影される画像（ならびに表示条件やキー画像注釈（KIN）など）と関連します。要求検査およびSPS属性は全て、複数SPS対象物から一つのPPSモジュール内の実行済検査段階関係モジュール（PPS Relationship Module）へ（付録A参照）、および画像中の要求属性順列（Request Attribute Sequnce）（付録A参照）へ、コピーされねばなりません。これは4.6.4.1.2.3.4節に規定されるグループケースの適切なサブセットです。

第二に、このケースでは、要求検査それぞれのSPS、および対応する追加PPSは1対1の関係を示します。同じ要求検査に属するSPSは全て、対応する一個のPPSで完遂されます。要求検査とSPSの属性は、関連するSPS対象物から、要求検査の画像の対応するサブセットを提示するための特定の表示条件に関係する、PPS内の実行済検査段階関係モジュールへコピーされねばなりません（付録A参照）。これは4.6.4.1.2.3.節に規定される追加ケースの適切なサブセットですが、表示条件で使用する検査インスタンスUIDは最初のPPSの一部として取得した画像セット用に作成されたものと同じにするという点は異なります。 （付録AのTable A.1-4を参照のこと）。

PGPは要求検査レベルで機能し、一方、グループ化操作はSPSレベルで機能します。

##### 4.6.4.1.2.4  プロトコルの扱い

PPSで使用されるプロトコル （撮影装置の設定または手技の特定の組合せ） は、この時、撮影装置で決定されます。2つのケース/オプションが定義されています: 手動撮影装置設定、および撮影装置設定補助です。前者は現在一般的に使用されているケースで、後者は新機能の導入で、IHEテクニカルフレームワークではオプションです。

撮影装置は撮影装置業務一覧（MWL）で取得した要求検査（Requested Procedure）コードを変更してはなりません。もし実施時点において、要求検査（Requested Procedure）コードが正しくないか、変更が必要である場合には、次の2つの方法の何れかを用いねばなりません:

- DSS手法: 部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）で検査（Procedure）情報を訂正し、更新された情報を撮影装置がダウンロードします。あるいは

- 撮影装置手法: 撮影装置が実際に実施するPSのプロトコルコードを再定義し、検査コード順列（Procedure Code Sequence）(0009,1032) をゼロ長にします。

どちらの方法が必須、またはオプションであるかは、SWF統合プロファイル（RAD RF-1: 3.3.4）に定められています。

###### 4.6.4.1.2.4.1 手動撮影装置設定 (Manual Modality Setting)

要求検査コード、および・または、SPS記述と予定プロトコルコード順列（SPCS）の内容の解釈・評価に基づき、オペレータが手動でプロトコルを選択・設定します。もしSPCSが存在して、複数のアイテムを含んでいても、一つのプロトコルを現していることに注意します。

注: 予定動作項目コード順列は、2001のDICOM規格で、予定プロトコルコード順列に再定義された。

このアプローチは、（CT/MRにおけるような）固定の撮影装置設定ではなく、（超音波などのように）プロトコルは撮影を実施する際の方法以上のものであるケースでも使用されます。

この撮影装置の手動設定では、予定プロトコルコード順列はオペレータが解析します。撮影装置実行役は、（プロトコル名を提供するのは必須であるが、）PPSコード順列の値を提供するのは必須でありません。

4.6.4.1.2.4.2  撮影プロトコル設定補助オプション (Assisted Acquisition Protocol Setting Option)

撮影装置実行役が撮影プロトコル設定補助（ASSITED ACQUISIOTION PROTOCOL SETTING）オプションを使用可能とする場合、撮影装置業務一覧（MWL）から選択されたSPSで指定されるプロトコルコードを使う手段を提供しなければなりません。

DICOM規格（PS 3.3）に従えば、”プロトコルとは、特定された検査段階（Proceure Step）を実行する為にプロトコールプランであらかじめ記述された行為の仕様です。SPSは1個のみのプロトコルを含みますが、一個以上のプロトコルコードで伝達されます。それ故、それぞれのSPSは、1以上のプロトコルコードで識別される、一つのプロトコルに従って実施されます” 。このオプションは、とりわけ2個以上のプロトコルコードが存在する場合のプロトコルコード解釈の意味を再定義します。

一つのSPSは一つのプロトコルコードを含むことがあります。例えば:

- “胸部の標準X線撮影”プロトコルは、背面（後→前）と側面の撮影を意味します。

- “乳房スクリーニング撮影”プロトコルコードはRMLOおよびLMLO ならびにRCCおよびLCC撮影を意味します。

複雑なSPSが複数のデータ収集を要したり、逐次的に画像処理を必要とする場合、一つのSPSが複数のプロトコルコードを含む事があります。例えば:

- “MRI撮影”プロトコルコードに”MRA撮影”プロトコルコードが後続する場合。

- “造影のない頭部CT”プロトコルコードに“造影がある頭部CT”プロトコルコードが後続する場合。

- “腰椎のCT”プロトコルコードに“椎間板のリフォーメーション像作成”プロトコルコードが後続する場合。

- “胸部のCT”プロトコルコードに“肺カーネルでの画像再構成”プロトコルコードが後続する場合。

このオプションでは、撮影装置は撮影装置業務一覧（MWL）から選択されたそれぞれのSPSの中のプロトコルコード順列を処理し、PPS中に実行済プロトコルコード（Performed Protocol Codes）を戻さなければなりません。撮影装置は、予定済プロトコルコード（Scheduled Protocol Code, SPC）順列内に、一つ以上のコードを含められねばなりません。

- （DICOMに従い）、DSSは予定プロトコルコード（SPC）順列内で一つ以上のプロトコルコードを使用可能とします。医療機関は、すべてのSPSを、SPC内の一個のコードで予定するか、あるいは、SPC内の複数のコードで予定するのかのいずれかを選んでDSSを設定します。

撮影装置の操作者は、一組のプロトコルコードとして提案されたプロトコルを受け入れるか、あるいはその撮影装置で定義される一個以上の代替プロトコルを選択するのかを決める事ができねばなりません。操作者は、撮影装置の手動設定で行われるような、撮影プロトコルの属性を手入力する事を強制されてはなりません。撮影プロトコルの設定補助オプションを用いれば、撮影装置でのオペレータの作業を単純化し、画像部門で使用されるプロトコルが管理し易くなります。このオプションは課金通知にも利点をもたらす可能性があります。

予定プロトコルコード（SPC）順列に複数のSPCが存在する場合には、それぞれのSPCは独立に解析されねばなりません（即ち、コードの複合をしない）。以下が導かれます:

- オーダされたプロトコルコードの集合を同時に実施する為の撮影装置設定は、それぞれのコードを独立に順次実施する処理と意味論に同等です。換言すれば、順列中の複数プロトコルコードを同時に処理しても、意味は増えない。および、

- プロトコルコードは順列に定められた順序で操作者に提示されねばなりません。操作者は予定と異なる順序でこのプロトコルコードを実施する選択をしても良いし、プロトコルコードのあるものを省略し、あるいは他を追加してもよいです。

SPSが一個あるいは数個のプロトコルコードを含むにせよ、それぞれのプロトコルコードは撮影装置プロトコルコード表に定義されるプロトコルコードに従って処理されねばなりません。この表を使えば、文をユーザが手入力する事なく、プロトコルを選択する対話形式機能（Interactive function）となります。:

- もし一致すれば、撮影装置のプロトコル表に定められる設定を操作者に提案するべきであり、操作者は下記の選択が行える:

- その設定（すなわち、撮影装置の撮影パラメータ）を受け入れます。この場合、実行済プロトコルコードは予定プロトコルコードの値を引き継ぐ。

- その設定（撮影装置の撮影パラメータ）を受け入れて、それらを再調整します（どの範囲でプロトコルコードの再調整を認めるかは、部門の方針で決める）。この場合、事項済プロトコルコードは予定プロトコルコードの値を引き継ぐ。

- 提案される設定を拒否し、撮影装置のプロトコル表に定められる他のプロトコルを手動で選択します。この場合は、実行済プロトコルコードは、手動で選択されたプロトコルコードの値とする（付録AのTable A.1-1からA.1-5 を参照のこと） 。

- 撮影装置のプロトコル表に同等なプロトコルコードが定義されていない場合は、撮影装置は操作者に警告を発せねばなりません。

- 撮影装置撮影プロトコル表は、撮影装置上で、設定可能でなければなりません。

撮影装置実行役が撮影プロトコル設定補助オプションを使用可能とする場合、プロトコル名の他にも、実行済プロトコルコード順列の値を、一つ以上提供しなければなりません。もし複数のプロトコルコードが選択され、対応する撮影が実行されたならば、プロトコルコードの順序は、それらが実施された順序を反映せねばなりません。この順序は予定プロトコルコード順列に出現する順序とは異なって良いです。

撮影プロトコル設定補助オプションは撮影プロトコルの特定なコード化を定義するものではありません。撮影装置は、医療機関により選択あるいは決定されるコード化を使用可能とする様に、設定可能でなければなりません。

###### 4.6.4.1.2.3  予期される動作

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、レポート管理役（RM）、および画像管理役・画像保管庫（IM/IA）は、PPSMからの情報を受信し、それを要求検査およびSPSと関連付けます。もし要求検査ID （Requested Proceure ID）が空で送信された（未予定SPSである）場合、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）および画像管理役（IM）は例外を発生し、手動により、PPSを適切な検査に関連つけさせる解決を行わねばなりません。

## 4.7 撮影装置検査段階完了・中止通知（Modality Procedure Step Completed/Discontinued）

この節は、IHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-7に対応します。トランザクションRAD-7は部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、画像管理役（IM）、レポート管理役（RM）、PPSM、および撮影装置（AM）実行役により使用されます。

### 4.7.1 適用範囲

このトランザクションは撮影装置（AM）からPPSMへの通信文を含みます。PPSMは、次に部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、レポート管理役（RM）、および画像管理役（IM）に対してPPSの完了通信文を発行します。この時点では、情報は診療報酬請求のために解放されていませんが、コードを割り付ける事はできます。画像管理役（IM）は同じ検査に属する画像の所在を知る情報を必要とします。撮影装置検査段階完了通信文は、画像の一組が完成した事、またはそれらが取得可能である事を必ずしも意味しません。

### 4.7.2 使用例役割

実行役:  部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）.

役割:  PPSMから転送されたPPS情報を受信します。

実行役:  画像管理役（IM）

役割:  PPSMから転送されたPPS情報を受信します。

実行役:  レポート管理役（RM）

役割:  PPSMから転送されたPPS情報を受信します。

実行役:  撮影装置（AM）

役割:  特定のPPSが完了したことをPPSMに通知します。

実行役:  PPSM

役割:  撮影装置（AM）からPPS情報を受け取り部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、画像管理役（IM）、およびレポート管理役（RM）に送信します。

### 4.7.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Modality Performed Procedure Step SOP Class.

DICOM 2011 PS 3.16: DCMR Context Groups (Normative)

### 4.7.4 相互作用図

注: 上の図は、MPPS SOPクラスの通信文の順列を示します。撮影装置（AM）は保存SOPクラスも、保存委託SOPクラスも実装しています。PPS通信文と保存、および保存委託通信文のタイミングは示していません。即ち、PPS通信文は保存要求より前にも後にも発生する事があります。

#### 4.7.4.1 検査段階完了/中断（Procedure Step Completed/Discontinued）

#### 4.7.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

技師は撮影装置（AM）のコンソールから検査段階（Proceure Step）を完了します。

##### 4.7.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

撮影装置（AM）はMPPS SOPクラス（N-SETサービス）を使って、特定のPPSが終了、または中止された事をPPSMに通知します。撮影装置（AM）はMPPS N-SETを使ってPPS情報の途中経過を更新してもよいです。

最終N-SETのMPPS状態は”COMPLETED”または”DISCONTINUED”の何れかです。PPSMは対応するN-SET通信文を部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、画像管理役（IM）、およびレポート管理役（RM）に送ります。

“DISCONTINUED”状態を持つN-SETが発行される場合、もしすでに画像が作成され、送信されていた場合には、インスタンスの一つ以上のシリーズが参照されます。それらのインスタンスは保存され（Stored）、保存委託（Storage Comitted）されていなければなりません。

他の情報に加えて、撮影装置（AM）は、そのSOPインスタンスを生成する為に使用したプロトコルに関する情報を画像の受け手に対して送信しなければなりません。この問題に関する詳細な説明は、4.6.4.1.2.4節のプロトコルの取り扱いを参照してください。

注: DICOMは、N-SETによっていつ属性を設定してよいかを規定しています。先行するN-CREATEまたはN-SETで設定された値は最後のN-SETで上書きされます。

###### 4.7.4.1.2.1 AEタイトル取得

DICOM規格によれば、撮影装置（AM）は実行済シリーズ順列 (0040,0340) に取得先AEタイトル属性 (0008,0054) を含める能力があります。このAEタイトルはそのシリーズが参照されたSOPインスタンスが取得できる場所です。この取得先AEタイトルは、以下の状況によりゼロ長であるか、短時間しか有効でありません:

- もし撮影装置（AM）が取得SOPクラスをSCP役割でサポートしていれば、撮影装置のAEタイトル取得が含まれるかもしれません。しかし、撮影装置は長期間の取得可能性を保証しません。

- 画像管理役（IM）のAEタイトル取得は撮影装置（AM）に設定可能です。それ以外の場合、この領域はゼロ長で送るべきです。撮影装置（AM）の実装者は、保存SCPまたは保存委託SCPに使用するAEタイトルが画像取得先のものと同じと仮定してはなりません。

- 撮影装置（AM）は保存委託通信文（N-EVENT-REPORT）でAEタイトル取得を受信することがあります。しかし、この情報はMPPS N-SET (Cpmplete) が実施されたずっと後に受信される可能性があります。

###### 4.7.4.1.2.2 PPS例外管理オプション

撮影装置（AM）実行役がPPS例外管理オプションを使用可能とする場合には、状態がDISCONTINUEDとされる最終のN-SET通信文において、（しばしばオペレータが選択する）適切な理由コードを提供しなければなりません。

撮影装置PSの状態をDISCONTINUEDにして送る場合には、MPPS中断理由コード順列(0040,0281)は、DICOM PS3.16の付録Bで定義される値の何れかを設定して送信されねばなりません。

Table 4.7-1: Context ID 9300 – Procedure Discontinuation Reasons

Most Restrictive Use: Defined

| Coding Scheme Designator (0008,0102) | Code Value (0008,0100) | Code Meaning (0008,0104) |
| --- | --- | --- |
| DCM | 110500 | Doctor cancelled procedure |
| DCM | 110501 | Equipment failure |
| DCM | 110502 | Incorrect procedure ordered |
| DCM | 110503 | Patient allergic to media/contrast |
| DCM | 110504 | Patient died |
| DCM | 110505 | Patient refused to continue procedure |
| DCM | 110506 | Patient taken for treatment or surgery |
| DCM | 110507 | Patient did not arrive |
| DCM | 110508 | Patient pregnant |
| DCM | 110509 | Change of procedure for correct charging |
| DCM | 110510 | Duplicate order |
| DCM | 110511 | Nursing unit cancel |
| DCM | 110512 | Incorrect side ordered |
| DCM | 110513 | Discontinued for unspecified reason |
| DCM | 110514 | Incorrect worklist entry selected |
| DCM | 110515 | Patient condition prevented continuing |
| DCM | 110516 | Equipment change |
| DCM | 110521 | Objects incorrectly formatted |
| DCM | 110522 | Object Types not supported |
| DCM | 110523 | Object Set incomplete |
| DCM | 110524 | Media Failure |

この理由コードを部門システム予定役・オーダ実施役（部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、画像管理役（IM）、およびIAに通知する場合は、オーダの中止を暗に意味します。これによりさらに正確な課金通知が容易になります。

理由コード: "Incorrect Worklist Entry Selected"（間違ったワーク一覧項目が選択された）を撮影装置（AM）が使用する場合、間違ったSPSが選択された（患者の取り違え、または、患者は同じでも間違った要求検査・オーダ) ことを伝達します。この場合、誤って撮影された（例えば、間違った患者名を持つ）画像の一部または全部はすでに画像管理役（IM）に保存されているかもしれません（4.7.4.1.3.1節参照）。

誤って撮影された画像を如何に修正するかは、撮影装置の実装者に委ねられています。撮影装置（AM）は、画像保存済（Images Stored）トランザクションに含まれた、あるいは、含まれる画像の一覧をMPPS内に含めなければなりません。

注:  "Incorrect Worklist Entry Selected" を理由コードに持つPPS DISCONTINUEDが送られる場合は、このPPS DISCONTINUEDが参照する画像は、画像管理役・画像保管庫（IM/IA）に送信済みであるかもしれません。これらのインスタンスに関して撮影装置（AM）が保存委託（Storage Comitment）を実施する必要があるか否かは、IHEテクニカルフレームワークでは規定しません。

###### 4.7.4.1.2.3 請求および部材管理オプション (Billing and Material Management Option)

通信文の意味はDICOM 2011のMPPS SOPクラスのサービスクラス仕様で定義されています。患者および検査（Procedure）情報を部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）に送る責任は撮影装置（AM）にあります。

表 4.7-2に定義する属性は、撮影装置（AM）から部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）に対して、検査（Procedure）および部材管理コードを送信する手法を提供します。部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）はそれらを使って、会計処理役に送るための課金計算を行います。

請求および部材管理オプションを使用可能とする撮影装置は、請求検査段階順列（Billing Procedure Step Sequence）、フィルム消費順列（Film Consumption Sequence）、および消耗品機器請求順列（Billing Supplies and Device Sequence）のうち最低一つの中に内容を供給せねばなりません。

Table 4.7-2 Billing and Material Management Code Module Attributes

| Attribute Name | Tag | Attribute Description |
| --- | --- | --- |
| Billing Procedure Step Sequence | (0040,0320) | Contains billing codes for the Procedure Type performed within the Procedure Step. The sequence may have zero or more Items See note IHE-1, IHE-2 |
| > Code Value | (0008,0100) |  |
| > Coding Scheme Designator | (0008,0102) |  |
| > Code Meaning | (0008,0104) |  |
| Film Consumption Sequence | (0040,0321) | Information about the film consumption for this Performed Procedure Step. The sequence may have zero or more Items. Note: This is only for films printed from this device. See note IHE-3 |
| >Number of Films | (2100,0170) | Number of films actually printed. |
| >Medium Type | (2000,0030) | Type(s) of medium on which imagess were printed. |
| >Film Size ID | (2010,0050) | Size(s) of film on which images were printed. |
| Billing Supplies and Devices Sequence | (0040,0324) | Contains billing codes for chemicals, supplies and devices for billing used in the Performed Procedure Step. The sequence may have one or more Items. |
| >Billing Item Sequence | (0040,0296) | Codes values of chemicals, supplies or devices required for billing. The sequence may have zero or one Items. See note IHE-4 |
| >> Code Value | (0008,0100) |  |
| >> Coding Scheme Designator | (0008,0102) |  |
| >> Code Meaning | (0008,0104) |  |
| >Quantity Sequence | (0040,0293) | Sequence containing the quantity of used chemicals or devices. The sequence may have zero or one Items. |
| >>Quantity | (0040,0294) | Numerical quantity value. |
| >>Measuring Units Sequence | (0040,0295) | Unit of measurement. The sequence may have zero or one Items. Baseline CID 82 |
| >>> Code Value | (0008,0100) |  |
| >>> Coding Scheme Designator | (0008,0102) |  |
| >>> Code Meaning | (0008,0104) |  |

- （IHE-1）　 撮影装置が請求および部材管理（BILLING AND MATERIAL MANAGMENT）オプションを使用可能とするならば、請求検査段階順列（Billing Proceure Step Sequence）が存在せねばなりません。もし、フィルム消費順列または消耗品・機器請求順列の何れかの値が設定されているならば、それ（請求検査段階順列）はゼロ長でも良いです。

- （IHE-2）　撮影装置請求コード表は撮影装置で設定されねばなりません。この表は部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）のものと同期されねばなりません。撮影装置（AM）によって提供されるコードは、会計処理役へ課金を通知する際に、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）が必要とするコードとは異なる可能性があります。

- （IHE-3）　このPPSでフィルムが印刷されるならば、フィルム消費順列が存在しなければなりません。フィルム消費順列で提供される情報は課金計算を行うのに不十分であるかも知れません。例えば、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）はフィルムの質と感度を勘案する追加情報を入手したのち、会計処理役へ送信します。

- （IHE-4）　請求項目のコードには、異なるコード体系が使われる場合があります。例えば、造影剤の量を記録する為に、DCMR Context ID 12 – 放射線用造影剤を使ってよいです。

###### 4.7.4.1.2.4プロトコルの扱い

プロトコルの扱いに関しては4.6.4.1.2.4節を参照してください。

##### 4.7.4.1.3予期される動作

画像管理役（IM）、レポート管理役（RM）、および部門システム予定役・オーダ実施役（Department Sysytem Scheduler/OEEdre Filler (DSS/OF)）は完了または中止されたPPSに関する情報を受け取ります。画像管理役（IM）、レポート管理役（RM）、およびDSSはMPPSの状態が”IN PROGRESS”である中間的なN-SET通信文に対応する事は必須ではありません。

全てのSPSに対応するPPSが全て完了（または適切に中止）されたならば、要求検査は完了したものと理解できます。追加の新しい（未予定の）実行済段階は、要求検査がスキャン終了状態にされた後であっても、任意に実施してよいです。この点に関する詳細な説明は、4.6.4.1.2.3節のSPSとPPSの関係を参照してください。

###### 4.7.4.1.3.1 PPS例外管理オプション (PPS Exception Management Option)

部門システム予定役・オーダ実施役、または、画像管理役・画像保管庫（IM/IA）がPPS例外管理オプションを使用可能とする場合には、状態をDISCONTINUEDにして送る最終のN-SETに理由コードを使用せねばなりません。

撮影装置検査段階（Modality Procedure Step）がDISCONTINUED状態で受信された場合には、その受信者はDICOM規格の定義（Table 4.7-1を参照のこと）に従ってPPS中止理由コード順 (0040,0281) の値を解釈しなければなりません。部門システム予定役・オーダ実施役、画像管理役（IM）、および画像保管庫（IA）が受信した場合には、理由コードはオーダの修正あるいは取消の必要性があることを示している可能性があります。理由コードが"Incorrect Worklist Entry Selected"である場合には、撮影装置（AM）実行役は、誤ったSPSが選択されたこと（患者の取り違え、または、患者は同じでも間違ったRP/オーダ）を伝達します。この場合、画像管理役（IM）およびDSSは（この中止されたPPSが参照する）すでに受信済みの誤ったインスタンス（中止されたPPSが参照するSOPインスタンス）が誤用されないように適切な処理を行なわなければなりません。画像、表示条件、キー画像注釈（KIN）を実際に消去しない場合には、画像管理役（IM）は以下の処理を行います:

- 問合せ応答で、画像のSOPインスタンスUIDを戻さない

- 患者、検査、シリーズレベルの取得で、そのような画像を戻さない

DSSと画像管理役（IM）では、オーダ/要求検査（Requested Procedure）状態を訂正して中止されたPPS（"Incorrect Worklist Entry Selected"　誤ったワーク一覧を選択した）は有効でないと示さねばなりません。それ故、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は画像利用可能問合せ（IAN）によって、それらのインスタンスを問合せてはなりません。

###### 4.7.4.1.3.2 請求および部材管理オプション (Billing and Material Management Option)

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）が請求および部材管理オプションを使用可能とする場合には、最終N-SETで提供された請求コードおよび使用部材情報を使用して請求を計算せねばなりません。計算結果は最後には、会計処理役（Charge Processer）に通知されます。部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）は、同じN-SETにおいて、提供する請求コードと要求検査、および、PPSプロトコルコードとの一貫性を確認することが推奨されます。

## 4.8  撮影装置保存済（Modality Images Stored ）

この節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-8に対応します。トランザクションRAD-8は、画像保管庫（IA）と撮影装置（AM）が使用します。

### 4.8.1  適用範囲

撮影装置画像保存済トランザクションでは、撮影装置（AM）は撮影した画像を画像保管庫（IA）に送信します。生成される画像のヘッダには、トランザクション撮影装置業務一覧（MWL） （節4.5を参照のこと）で提供される情報を含めねばなりません。

### 4.8.2  使用例役割

実行役:  撮影装置（AM）

役割:  撮影した画像データをIAに送信します。

実行役:  画像保管庫（IA）

役割:  撮影装置（AM）から画像を受領し保存します。

### 4.8.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Storage Service Class.

### 4.8.4 相互作用図

#### 4.8.4.1保存済画像（Images Stored）

##### 4.8.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

撮影装置は、画像が利用できるようになり次第、順次、または一つ以上のDICOM連携内で画像をまとめて、IAに転送することができます。

###### 4.8.4.1.1.1 スタディ UIDとシリーズUID

スタディUID生成の詳細とタイミングはIHEで規定されています。SWFとPIRはスタディインスタンスUIDなどの検査情報がOFでどのように生成され、MWLを通じて検査機器でどのように利用されるかを説明しています。これらの情報を撮影装置やワークステーションで生成することは普通は制限されており、特定の例外でのみ許されています。たとえば、PPSが予定されていない状態（Appendix A, Table A.1-2）や、異なる要求検査に属する複数のPPSが単一のPPSで満たされる場合（Appendix A, Table A.1-5） です。

シリーズUIDの生成は、数多いDICOM規約に則らなくてはなりません。

複数の実行済検査段階は同一のシリーズを参照することはできません。逆に、同じく、一つのシリーズは複数の異なった実行済検査段階を含むこともできません。よって、完了した一個の検査段階内の一個のシリーズに画像を追加することは許されません。なぜなら完了した手順ステップは変更できないからです。

注意点は、一つのシリーズが複数の予定済検査段階を完遂させても良いという点です。IHEではこれを群化例（Group Case）として参照します。

検査段階が完了した後に画像を追加すると、新たなシリーズが生成されます。

一つのシリーズは複数の異なった撮影装置からの出力を含むことはできません（これは、一部には、シリーズは同一の参照座標系を持たねばならないからです）。別の検査機器で画像を生成したら新たなシリーズを生成する必要があります。

同一シリーズに含まれるすべての画像は同じ参照座標系をもつ必要があります。一般的にこのことは異なる患者体位から生成された画像は異なるシリーズを生成せなばならないことを意味します。ただし（シリーズレベルで）参照座標系が存在しない場合この要求は無効となります。

異なった装置で再構成された画像は独立したシリーズに入るべきです。

一貫性の観点からIHEは、撮影装置、あるいは、エビデンス書類生成役で再構成されたかに関わらず、再構成された画像は、再構成の基となった収集された断層用画像（訳者注：断層用画像とは画像再構成前のデータで生データなどと言われるものです）とは別のシリーズに保存されることを規定しています。

##### 4.8.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

撮影装置はDICOM C-STORE通信文を使って画像を転送します。撮影装置はDICOM保存SCUであり、 画像保管庫はDICOM保存SCPです。

技師は、患者およびSPS/RPの入手可能な情報を検証します。画像ヘッダには特定の情報を記録しなければなりません。DICOMの画像インスタンスへの対応付けについては付録Aに詳述してあります。事実上、この付録は一部のDICOM属性のタイプ定義を、IHEテクニカルフレームワークのために強化するものです。

###### 4.8.4.1.2.1 位置決め画像の保存 （MR および CT）

こうした一般的な対応付け要件に加え、スライス画像がローカライザまたはプラン画像から計画あるいは処方された場合、MRやCTのイメージでは、ローカライザまたはプラン画像と関係するスライス画像との関係が記録されねばなりません。この場合、スライス画像の参照画像順列（0008,1140)属性は、関係するローカライザまたはプラン画像を参照せねばなりません。この関係画像セットに関する座標空間は同じでなければなりませんが、参照UIDフレーム (0020,0052) 属性が単一の値であることによって示されます。CＴ画像について、スライス画像は「画像タイプ」属性に「AXIAL」という値を、ローカライザ画像には「LOCALIZER」という値を持たねばなりません。MR画像については、プランと関係するスライス画像との関係をさらに限定するために、画像タイプに関する特定の値は使用しません。撮影装置実行役はローカライザまたはプラン画像のピクセル・サンプル値（ピクセル・サンプル値はピクセル・データの「保存されたビット」部分である）でローカライザ・ラインを焼き込む方法は用いません。

ローカライザ・ラインを表示しようとする画像ディスプレーは、撮影装置によって画像に記録された情報に基づいて、これらの交差線の位置を計算することができます（ラインが可視の場合）。

###### 4.8.4.1.2.2 核医学画像の保存  (Storage of NM Images, NM)

核医学画像を使用可能とする装置は以下の表や説明に示す複数の属性を使用可能とする必要があります。多くの要求事項はDICOMではタイプ2,3の属性（それらは R+と表記されている）を基にしています。

注意点は、核医学画像プロファイルは修正中であり、実装を考えるベンダは試行実装版である”循環器オプションありの核医学画像プロファイル”の実装を薦めます。詳細に関しては IHE放射線技術委員会IHE-Rad-Tech@googlegroups.com に問合せてください。

この節はエビデンス書類生成役保存委託トランザクション（4.18節）で参照されています。従って、エビデンス書類生成役もここの記載を参照してよいです。

Table 4.8-2:  Required Attributes in Nuclearmedicine Images

| Attribute | Tag | Image Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | General |  |  |  |  |  |  | Cardiac |  |  |  |  |
|  |  | S T A T I C | D Y N A M I C |  | W H O L E B O D Y | G A T E D | T O M O | R E C O N T O M O | T O M O | R E C O N T O M O |  | G A T E D T O M O | R E C O N G A T E D T O M O |
| Detector Information Sequence | (0054,0022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > Image Position | (0020,0032) |  |  |  |  |  |  | R+ |  |  | R+ |  | R+ |
| > Image Orientation | (0020,0037) |  |  |  |  |  | R+ | R+ | R+ |  | R+ | R+ | R+ |
| > View Code Sequence | (0054,0220) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >> Code Value | (0008,0100) |  |  |  | R+ |  |  |  |  |  | R+1 |  | R+1 |
| >> Coding Scheme Designator | (0008,0102) |  |  |  | R+ |  |  |  |  |  | R+1 |  | R+1 |
| Slice Progression Direction | (0054,0500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R+2 |  | R+2 |
| Spacing Between Slices | (0018,0088) |  |  |  |  |  |  | R+4 |  |  | R+4 |  | R+4 |
| Acquisition Context Sequence | (0040,0555) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > Concept-Name Code Sequence | (0040,A043) |  |  |  |  |  |  |  | R+3 |  | R+3 | R+3 | R+3 |
| > Concept Code Sequence | (0040,A168) |  |  |  |  |  |  |  | R+3 |  | R+3 | R+3 | R+3 |
| Frame of Reference UID | (0020,0052) |  |  |  |  |  | R+ | R+ | R+ |  | R+ | R+ | R+ |

注意1：標準的な心臓表示で要求される表示： 短軸、垂直長軸・または水平長軸。これら用語の定義やフレーム内で意図される心臓の方向はNuclear Cardiology Nomenclature, Cequeriam D, et al, Journal of  Nuclear Cardiology, 2002, 9:240-245 を参照してください。

コード値はContext ID 26から引用されます。（関連するコードは以下に示される）:

| Coding Scheme Designator | Code Value | Code Meaning |
| --- | --- | --- |
| SNM3 | G-A186 | Short Axis |
| SNM3 | G-A18A | Vertical Long Axis |
| SNM3 | G-A18B | Horizontal Long Axis |

注意2：スライスの進行方向はView Code Sequenceが短軸表示を示す画像で要求されます。DICOMで定義された値はAPEX_TO_BASE と BASE_TO_APEX です。

注意3：収集状況モジュール（Acquisition Context Module）とそこに含まれる収集状況順列 (0040,0555) は循環器ストレス画像では必須となります。規格が定めるように、コンセプト名コード順列 (0040,A043) は (DCM, 109054, “Patient State”) を含む必要があり、コンセプトコード順列 (0040,A168) は以下の一覧の値をもつ必要があります:

| Coding Scheme Designator | Code Value | Code Meaning |
| --- | --- | --- |
| SRT | F-01604 | Resting State |
| DCM | 109091 | Cardiac Stress State |
| DCM | 109092 | Reinjection State |
| DCM | 109093 | Redistribution State |
| DCM | 109094 | Delayed Redistribution State |

注意4：スライス間間隙の属性はIHEがRECON画像タイプに有効な値を入れることを必須としています。

複数エネルギーウィンドウが存在する場合、以下の属性に説明の値が提供されることが推奨されます。Energy Window Name (0054,0018), Energy Window Lower Limit (0054,0014) および Energy Window Upper Limit (0054,0015)。

複数の検出器が存在する場合、View Code Sequence (0054,0220) に説明の値が提供されることが推奨されます。

複数のフェーズが存在する場合、Phase Description (0054,0039) に説明の値が提供されることが推奨されます。

撮影装置またはエビデンス書類生成役は画像タイプ (0008,0008) が TOMO か GATED TOMOの核医学画像に関して単一検出器装置で生成されたとして情報を扱う機能をもつ必要があります。これは画像収集で実際に使われた検出器の個数に関係なく単一検出器システムで収集されたものとして、Number of Detectors (0054,0021) を1にセットし、フレームデータを単一検出器装置のように並べ直すことを示します。システムは追加機能として実際の検出器の構成に合わせたデータの扱いをしても良いです。

画像タイプ(0008,0008) が RECON TOMO または RECON GATED TOMOの場合、Image Position (0020,0032)、Image Orientation (0020,0037)、View Code Sequence (0054,0220)は画像内で再構成された座標系の方向を示します。

画像タイプ (0008,0008) が TOMO、RECON TOMO、GATED TOMO、RECON GATED TOMOのいずれかである場合、Frame of Reference UID属性 (0020,0052) に値が存在し、Image Position (Patient) (0020,0032) 、Image Orientation (Patient) (0020,0037)属性が定義されている患者中心参照座標系を記述せねばなりません。これは同じ参照座標系を持つ画像との相関を許可するためです。

Image Type (0008,0008) がWHOLE BODYの場合、有用な画像形状は長方形（例えば256*1024）です。収集検査装置やエビデンス書類生成役は画素値を埋めて4角形の画像を生成せずに、この種の画像を生成する機能が必要となります。

DICOMはイメージ対象物内での画像フレームの順序に関して明快に定義はしていませんが、核医学画像プロファイルに関して以下の習慣が一般で、 IHEのNMプロファイルもこれを要求しています。

画像はフレームがベクトル並び替え順序（"Vector stored order"）状態で保存されること。つまり、画像は、まず第1ベクトル値で並び替えされ、この値が同じものの中で第2ベクトルの値によって並び替えられます。このような順序付けを本書ではベクトルソートと呼びます。

ベクトルの詳細とベクトルソートの例についてはRAD TF-1, Appendix E.4.2  Image IOD: Multi-Frames & Vectorsを参照してください。

###### 4.8.4.1.2.3 全視野デジタル乳房撮影画像の保存 (Storage of Full Field Digital Mammography Images)

撮影装置画像保存済トランザクションと乳房撮影画像統合プロファイルを実施する場合は、収集装置は臨床の全視野デジタル乳房撮影を生成する限りデジタル検出器を使用する場合でもフィルムをデジタイズする場合でも、DICOM デジタル乳房撮影X線画像 IODに従い表 4.8.4.1.2.3-1に示す追加要求された属性を提供しなくてはなりません。

デジタイズされたフィルムに対するより緩和された条件（表 4.8.4.1.2.3-1）はデジタイズの目的が一次読影でない場合のみ、つまりCADや比較読影時の従前画像が目的の場合に適用されます。この理由はデジタイズする時点でしか追加情報は入手できないからです。

Table 4.8.4.1.2.3-1:  Required Additional Attributes in Mammography Imges

| Attribute | Tag | DX, CR | Film | Rationale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patient’s Name | (0010,0010) | R+ | R+ | Used for identification during display |
| Patient ID | (0010,0020) | R+ | R+ | Used for identification during display |
| Patient’s Birth Date | (0010,0030) | R+ | O | Used for identification during display |
| Patient’s Age | (0010,1010) | R+ | O | Used for identification during display |
| Acquisition Date | (0008,0022) | R+ | R+ | Used for identification during display |
| Acquisition Time | (0008,0032) | R+ | O | Used for identification during display |
| Operator’s Name | (0008,1070) | R+ | O | Used for identification during display |
| Manufacturer | (0008,0070) | R+ | O | Used for quality control display |
| Institution Name | (0008,0080) | R+ | O | Used for identification during display |
| Institution Address | (0008,0081) | R+ | O | Used for quality control display |
| Manufacturer’s Model Name | (0008,1090) | R+ | O | Used for quality control display |
| Device Serial Number | (0018,1000) | R+ | O | Used for quality control display |
| Detector Type | (0018,7004) | R+ | R+ | Used to distinguish scanned film; Type 2 in DICOM, but in IHE MAMMO shall not be empty and shall not use a non-standard defined term |
| Detector ID | (0018,700A) | R+ | O | Used for quality control display; this attribute in the Mammography IOD replaces the function in the CR IOD of Plate or Cassette ID for a CR mammography system |
| Software Versions | (0018,1020) | R+ | O | Used for CAD systems to be sure that processing is appropriate to the software version that created the images. |
| Station Name | (0008,1010) | R+ | O | Used for identification of the system that acquired the images during display. |
| Gantry ID | (0018,1008) | RC+ | O | Used for identification of the system that acquired the images during display. Required for images acquired by CR, since the Station Nname (0008,1010) will normally identify the plate reader, not the acquisition device. |
| Source Image Sequence | (0008,2112) | R+ | O | Needed to allow image Displays to apply CAD marks to for presentation images when CAD was performed on for processing images |
| >Spatial Locations Preserved | (0028,135A) | R+ | O | Needed to allow image Displays to apply CAD marks to for presentation images when CAD was performed on for processing images; see also DICOM CP 564. Shall be YES if only a flip or rotation of the image pixel data has been performed. |
| KVP | (0018,0060) | R+ | O | Used for display of the kVP technical factor |
| Exposure | (0018,1152) | R+ | O | Used for display of the mAs technical factor |
| Exposure Time | (0018,1150) | R+ | O | Used for display of the exposure time technical factor |
| Filter Material | (0018,7050) | R+ | O | Used for display of the filter technical factor |
| Anode Target Material | (0018,1191) | R+ | O | Used for display of the target technical factor |
| Compression Force | (0018,11A2) | R+ | O | Used for display of the compression force technical factor |
| Body Part Thickness | (0018,11A0) | R+ | O | Used for display of the compressed breast thickness technical factor |
| Positioner Primary Angle | (0018,1510) | R+ | O | Used for display of the degree of obliquity technical factor |
| Relative X-ray Exposure | (0018,1405) | R+ | O | Used for the display of the relative exposure technical factor. Note that Sensitivity (0018,6000) is NOT used for this purpose. |
| Entrance Dose in mGy | (0040,8302) | R+ | O | Used for display of the estimated sキー画像注釈（KIN） dose technical factor. Note that this attribute is used instead of the less precise (0040,0302) whose integer value is in dGy units. |
| Organ Dose | (0040,0316) | R+ | O | Used for the display of the estimated mean glandular dose technical factor |
| VOI LUT Sequence | (0028,3010) | C | C | Required if Window Center and Width not present |
| >LUT Explanation | (0028,3003) | RC+ | RC+ | Required if more than one sequence item or at least one sequence item and window center/width pair is present in order to allow image Display to present to the user a selection of LUTs or windows described by the explanation. |
| Window Center and Width Explanation | (0028,1055) | RC+ | RC+ | Required if more than one VOI LUT Sequence item or window center/width pair and at least one VOI LUT Sequence item is present in order to allow image Display to present to the user a selection of LUTs or windows described by the explanation. |
| VOI LUT Function | (0028,1056) | RC+ | RC+ | Required if Window Center and Width are not intended to be interpreted as parameters of a linear function in order to allow Image Display to perform appropriate contrast transformation. Enumerated Values LINEAR or SIGMOID. See DICOM CP 467. |
| Burned In Annotation | (0028,0301) | R | R | Shall have the enumerated value of “NO”, unless the image was obtained by film digitization. |
| Implant Present | (0028,1300) | R+ | O | Used to control hanging and processing (including CAD); not identical to implant Displaced value for View Modifier Code Sequence, since an implant may be present but not displaced. |
| Pixel Padding Value | (0028,0120) | RC+ | RC+ | Required if background air suppression has been performed by replacing the pixels with a value not used within the breast tissue, so that pixels with this value can be excluded from contrast transformations. May be present otherwise. See 4.8.4.1.2.3.2. |
| Pixel Padding Range Limit | (0028,0121) | RC+ | RC+ | Required if Pixel Padding Value (0028,0120) is present and the padding values are a range rather than a single value. See 4.8.4.1.2.3.2. |
| Estimemated Radiographic Magnification Factor | (0018,1114) | R+ | O | Used to adjust imager Pixel Spacing (0018,1164) to account for geometric magnification for normal and magnified views when maキー画像注釈（KIN）g distance measurements and displaying or printing calipers. |
| Date of Last Detector Calibration | (0018,700C) | RC+ | O | Used for quality control display. Required if detector undergoes periodic calibration (e.g., may not be applicable for CR). |

2.2節DICOM 使用規則を参照してください。

4.8.4.1.2.3.1 部分視野オプション (Partial View Option)

部分視野オプション（Partial View Option）では、撮影装置は常に、検出器よりも大きい乳房の領域を覆うために使用された一組の画像の一部であるか否かを示し、この組のどの部分にあたるかを示すフラグを送らねばなりません。

部分視野属性 (0028,1350) は拡大撮影やスポット撮影では送られねばならす、値はNOをとらねばなりません。

Table 4.8.4.1.2.3.1-1:  Required Additional Attributes in Mammography Images
for the Partial View Option

| Attribute | Tag | IHE | Rationale |
| --- | --- | --- | --- |
| Partial View | (0028,1350) | R+ | Required to control hanging of mosaics. |
| Partial View Code Sequence | (0028,1352) | RC+ | Required if Partial View (0028,1350) has a value of YES, to control hanging of mosaics. |

4.8.4.1.2.3.2　背景空気抑制 (Background Air Suppression)

全視野画像（拡大撮影と試料撮影を除く）では、撮影装置は乳房あるいは皮膚線よりも外側にある空気を検出でき、背景のコントラストを変えないまま、乳房のみのコントラスト調整を行えねばなりません。以下の一個ないし二個の手段によって、”提示用画像”用に、背景の空気領域を除外する様に符号化せねばなりません：

- 画素データの値が乳房の外にあたる領域であることを示すために使用する、単一の画素埋尽し値（Pixel Padding Value ）(0028,0120)

- 画素データの値が乳房の外にあたる領域であることを示すために使用する、画素埋尽し値と画素塗りつぶし限界値（Pixel Padding Range Limit）(0020,0062)とを含めた、画素値の範囲

使用する空気抑制機構は、焼き込まれた鉛マーカを消してはなりません。

4.8.4.1.2.3.3　谷間方向撮影 (Cleavage Views)

両方の乳房間の中心に合わせていない谷間方向撮影、あるいは、操作者が一方の乳房を一義的と定めている谷間方向撮影では、撮影側（Image Laterality）(020,00062)の値は"L"か"R"で、"B"であってはなりません。

4.8.4.1.2.3.4　デジタル化フィルム (Digitized Film)

二次キャプチャ画像IODでなく、デジタル乳房撮影X線写真 IODを、デジタル化されたフィルムに使用せねばなりません。提示意図（Presentation Intent Type）(0008,0068) は、FOR PRESENTATION、検出器型（Detector Type） (0018,7004) は、 “FILM"でなければなりません。

画素間隔（Imager Pixel Spacing） (0018,1164) で符号化される値は、デジタイザで読み込まれる・スキャンされる画素の中心間の物理的距離でなければなりません。

検査日（The Study Date）(0008,0020)、検査時刻（ Study Time） (0008,0030)、撮影日（ Acquisition Date）(0008,0022) と、撮影時刻（Acquisition Time ）(0008,0022) は、すべて、フィルム-増感紙系アナログ撮影の日時であらねばならず、デジタル化された日時であってはなりません。

焼き込み注釈（Burned In Annotation）(0028,0301) は、デジタル化された画像が患者識別情報を含むときは、YESで無ければなりません。

このトランザクションではデジタル化の作業の間での患者識別の一貫性に特別の指定はありません。しかし、撮影装置（訳者注：この場合はフィルムデジタイザ）は画像取込患者情報整合性業務流れ（Import Reconciliation Workflow）統合プロファイルの画像取込役と群化されます。

FOR PRESENTATION画像のデジタル乳房撮影X線写真 IOD内のグレースケールパイプラインの出力は常にP-Valueです：従って、元のフィルムに想定された観察条件を用いて、デジタル化で得られた光学的濃度を適切なP-Valueに変換せねばなりません。

###### 4.8.4.1.2.4  線量情報の記録 (Recording of Dose Information)

放射線被曝監視（Radiation Exposure Monitoring (REM)）を標榜する撮影装置実行役は、生成された個々の画像に関連する照射事例UID（Irradiation Event UID ）(0008,3010) を記録せなばなりません。つまり 画像が複数の曝射事例により生成されたのであれば複数の値が存在せねばなりません（DICOM CP1090）。曝射の値（複数もあり）は関連するSR 線量情報インスタンスに記述されている値と同一でなくてはなりません。 もしSR線量情報インスタンス（SR Dose Information instance）が実際に被ばくを行った装置で生成されない場合は、SR被ばく情報を生成する装置がすべての画像に対して正しい照射事例UID を含むことを保証せねばなりません。

照射事例UIDは、被ばく線量対応付けや高度な実効被ばく量推定や画像の線量による雑音特性を比較するなどのために、被ばくした皮膚や臓器を確認する目的で曝射事例に関連した画像を特定するのにも使われます。

照射事例UID (0008,3010) は収集検査装置で生成されたオリジナル、および、派生画像（たとえば、処理用と表示用の投影画像の他に、同一の生データから異なるスライス厚や画像再構成間隔で生成された事後再構成画像、同じ照射事例から生成された多断面リフォーメーション像や3D画像）の両方に含まれる必要があります。

照射事例に関する詳細はRAD TF-3: 4.62 線量情報保存 と RAD TF-1: 22 放射線照射モニタリングプロファイルを参照してください。

##### 4.8.4.1.3 予期される動作

画像保管庫は受け取ったDICOM対象物を保存します。

DICOM対象物は DICOM レベル２SCP（DICOM PS 3.4 B.4.1参照）で定義された要求条件に合致した方式で取得（Retrieve）可能な形式で保存されます（4.16節　画像取得を参照してください）。

###### 4.8.4.1.3.1 DICOM画像保存SOPクラス (DICOM Image Storage SOP Classes)

DICOM規格 (2007) は数多くの固有画像保存SOPクラスを定義します。 画像保管庫はTable 4.8-1で定義される複数の保存SOPクラスを使用可能とものとさています。

Table 4.8-1:  Suggested Image SOP Classes

| SOP Class UID | SOP Class Name |
| --- | --- |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 | Computed Radiography image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 | CT image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 | MR image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 | Nuclearmedicine image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 | Positron Emission Tomography image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 | RT image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 | Secondary Capture image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 | Ultrasound image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 | Ultrasound Multi-frame image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 | X-Ray Angiographic image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 | X-Ray Radiofluoroscopic image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 | Digital X-Ray image Storage – For Presentation |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 | Digital X-Ray image Storage – For Processing |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 | Digital Mammography image Storage – For Presentation |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 | Digital Mammography image Storage – For Processing |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3 | Digital Intra-oral X-Ray image Storage – For Presentation |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 | Digital Intra-oral X-Ray image Storage – For Processing |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 | VL Endoscopic image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 | VL Microscopic image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 | VL Slide-Coordinates Microscopic image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 | VL Photographic image Storage |

核医学画像プロファイルを標榜する画像管理役および画像保管庫は以下のTable4.8-3に示す全てのSOPクラスを使用可能とする必要があります。核医学画像プロファイルを標榜する撮影装置は核医学画像保存（Nuclear Medicine Image Storage）を使用可能とする必要があります。

Table 4.8-3:  Nuclearmedicine SOP Classes

| SOP Class UID | SOP Class Name |
| --- | --- |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 | Nuclearmedicine image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 | Secondary Capture image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2 | Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 | Multi-frame True Color Secondary Capture image Storage |

画像撮影装置は核医学画像SOPクラスを用いて核医学画像の全ての画像タイプを提供できねばなりません。

乳房撮影画像プロファイルを標榜する画像管理役および画像保管庫はTable4.8-4に示す全てのSOPクラスを使用可能とする必要があります。.

Table 4.8-4:  Mammography SOP Classes for Acquisition and Archival

| SOP Class UID | SOP Class Name |
| --- | --- |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 | Digital Mammography image Storage – For Presentation |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 | Digital Mammography image Storage – For Processing |

フィルムデジタイザは表示用（"For Presentation"）画像のみを生成することが要求されます。その他の全ての収集検査装置は保存するすべての画像に対して表示用と処理用の両方で送れねばなりません。ただし、両者の画像を同一の送信先に送る必要はありません（たとえば、処理用の画像はCAD装置などに送られ、表示用の画像または両方の画像は画像保管装置に送られるなどがあります）。

表示用画像はSource image Sequence (0008,2112) に処理用同一画像の SOP Instance UIDを参照として記述する必要があります。

画像管理役と画像保管庫は表示用と処理用の画像を収集検査装置から受け取れねばならず、かつ、両者を取得可能とせねばなりません。ただし処理用画像を表示可能にする責務はありません。

## 4.9  撮影装置表示条件保存完了（Modality Presentation State Stored）

この節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-9に対応します。トランザクションRAD-9は 画像保管庫および撮影装置の各実行役が使用します。

### 4.9.1 適用範囲

この節は、撮影装置が 画像保管庫に発行するグレイスケールソフトコピー表示条件のDICOM保存要求を説明します。撮影装置は画像と一緒に表示条件保存を送るため、後に画像データの一貫した表示を使用可能とする際に使用することができます。

### 4.9.2 使用例役割

実行役:  撮影装置（AM）

役割:  画像データに適用されるグレイスケールソフトコピー表示条件を生成します。この実行役は、表示条件データをIAに送る能力をサポートします。

実行役:  画像保管庫 IA

役割:  撮影装置から受け取ったグレイスケールソフトコピー表示条件SOPインスタンスを受け入れ、保存します。

### 4.9.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Storage Service Class

DICOM 2011 PS 3.4: Grayscale Softcopy Presentation State Storage

DICOM 2011 PS 3.14: Grayscale Standard Display Function

### 4.9.4 相互作用図

#### 4.9.4.1 撮影装置の表示条件保存 (Modality Presentation State Stored)

##### 4.9.4.1.1きっかけ事象（Trigger event）

- 撮影装置はグレイスケールソフトコピー表示条件を生成し、それを 画像保管庫に送って保存します。表示条件はPPSの一部として生成されねばなりません（節4.6.4を参照）。画像と同じ要件が適用される、単純、未予定、付加、中断、グループ化、のいずれかの一部とすることができます。グループ化検査・ケース表示の一部として生成された場合、4.6.4.1.2.3.6節に規定された要件に従わねばなりません。

##### 4.9.4.1.2 通信文の意味

撮影装置はDICOM C-STOREを使ってグレイスケールソフトコピー表示条件を保存します。参照された画像の結果としてもたらされる表示に関連したすべてのグレースケール処理操作と、すべての空間および画像上の操作を表示条件に記録しなければなりません。これは、例えば画像コントラスト設定、回転、翻転、テキスト注釈など、画像の「最終見かけ」（“as-last-seen” view of the image）を保存するものです。表示条件での画像操作は画像そのものに記録されているすべての内容を上書きします。特定の操作（ウィンドウ幅／ウィンドウ・レベル操作など）に関する属性が表示条件に存在しない場合でも、上書きします。後者はその定義から、同一操作（identity operation）を特定します。通信文意味は、DICOM 2003 PS 3.4の「グレイスケールソフトコピー表示条件ストレージSOPクラスの挙動（Grayscale Softcopy Presentation State Storage SOP Class Behavior）」の項で定義されています。撮影装置はDICOMストレージSCUであり、 画像保管庫はDICOMストレージSCPです。

##### 4.9.4.1.3 予期される動作

受け取ったグレイスケールソフトコピー表示条件対象物をIAが保存します。

## 4.10  保存委託 (Storage Commitment)

この節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-10に対応します。トランザクションRAD-10は画像保管庫（IA）および撮影装置（AM）の各実行役が使用します。

### 4.10.1 範囲

撮影装置またはエビデンス書類生成役は、画像、表示条件、空間登録対象物（Spatial Registration objects）、線量対象物、エビデンス書類、またはキー画像注釈（KIN）をIAに送った後、画像管理役・画像保管庫（IM/IA）がそれらに関する責任を受け入れるよう要求します。このトランザクションの目的は撮影装置またはエビデンス書類生成役の保存責任を正式に解放し、撮影装置やエビデンス書類生成役が検査（study）に割り当てた内部資源を再使用できるようにすることにあります。

### 4.10.2 使用例役割

実行役:  撮影装置撮影装置（AM）

役割:  すでに送った画像、表示条件、キー画像注釈（KIN）およびエビデンス書類関する保存委託を画像管理役（IM）に要求します。

実行役:   エビデンス書類生成役

役割:  すでに送った画像、表示条件、キー画像注釈（KIN）およびエビデンス書類に関する保存委託を画像管理役（IM）に要求します。

実行役:  画像管理役

役割:  画像、表示条件およびキー画像注釈（KIN）に関する信頼性のある保存、問合せ、妥当性検証の役割を担う。

### 4.10.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Storage Commitment Push Model SOP Class.

### 4.10.4   相互作用図

#### 4.10.4.1 保存委託済み画像（Images Committed）

プッシュモデル保存委託SOPクラス（Strage Commitment Push Model SOP Class）は相互作用図のように使用せねばなりません。プルモデル保存委託SOPクラス（Pull Model SOP Class）はサポートされません。詳細な記述的意味についてはDICOM 2003 PS 3.4を参照してください。

##### 4.10.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

撮影装置やエビデンス書類生成役は、保存委託SCUとして動作し、一つ以上のSOPインスタンスを、保存委託SCPである画像管理役・画像保管庫（IM/IA）に送った後であれば、いつでも保存委託要求を発行することができます。

##### 4.10.4.1.2 通信文の意味 （Message Sementics）

撮影装置/エビデンス書類生成役はDICOM保存委託SOPクラスを使って画像管理役（IM）と通信します。撮影装置/エビデンス書類生成役は、SOPクラスとインスタンスへの参照を、参照実行済検査段階順列（Referenced Performed Procedure Step Sequence(0008,1111)）でなく、撮影装置実行済検査段階（Modality Performed Procedure Step ）(0008,1111)を使って送り届けます（TF-2,A-1参照）。画像管理役が使用する保存委託AEタイトル（Storage Commitment AE Title）は、保存済みイメージ（C-STORE）サービスに使用するAEタイトルと同じあっても同じでなくてもよいです。撮影装置やエビデンス書類生成役はAEタイトルに関するこの柔軟性を使用可能にせねばなりません。画像管理役（IM）が保存委託を伝えるために送るN-EVENT-REPORTは、N-ACTIONと同じDICOM連携上で発生することもあれば、発生しないこともあります。

撮影装置とエビデンス書類生成役は保存委託通信文（N-EVENT REPORT）でAEタイトル取得を受け取る場合があります。ただし、このN-EVENT REPORTはMPPS N-SET (Complete)が実行されてから相当な時間がたってから起きる場合があります。そのため、IHEテクニカルフレームワークでは、撮影装置やエビデンス書類生成役は、AEタイトル取得属性(0008,0054)を撮影装置・エビデンス書類生成役PPS N-SETで送ることを要求しません（節4.7および節4.21参照）。

通常の状態においては、画像管理役（IM）が、失敗理由属性（Failure Reason Attribute）による判定で、保存委託要求に応えることができな場合、撮影装置・エビデンス書類生成役は各SOPインスタンスを削除あるいは修正してはなりません。

##### 4.10.4.1.3 予期される動作

画像管理役（IM）はIAと協調して、転送済みの画像データあるいは表示条件を安全に保存する責任を受け入れます（この共同作業の形態はIHEテクニカルフレームワークの枠を超えています）。データの保有責任（ownership）は撮影装置から画像管理役（IM）へ転送されます。撮影装置は、結果、自らの内部資源を自由に管理することができるようになります。

## 4.11 画像可用性問合せ (Image Availability Query)

この節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-11に対応します。トランザクションRAD-11は、DSS、レポート管理役および画像管理役の各実行役が使用します

### 4.11.1　範囲

このトランザクションの目的は、特定の実行済検査段階に関連付けられたSOPインスタンスがすでに保存されているかどうか、その後のワークフローに利用可能で、かつ、このSOPインスタンス取得用の保存場所に使えるかどうかを、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）およびレポート管理役が確認することです。画像管理役（IM）は画像可用性情報を保有していると想定されています。次の例は画像可用性問合せの用途として可能性があるものを示します:

- 画像の撮影が行われたという通知を（“COMPLETED”というPPS状態を備えたMPPS N-SET通信文（トランザクションRAD-7参照）によって）受け取った後、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）はPPSに列挙されたすべての画像の一覧を受け取るまで画像管理役（IM）に問合せを行う.

- 部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）はワークフロー規則に従って事前読み込みされる以前の画像の可用性を確認する必要があります。この場合、一枚の画像の可用性まで確認せねばならないことがあります。

- レポート管理役は、画像が（PPS状態が「COMPLETED」のMPPS N-SET通信文（トランザクションRAD-7参照）によって）収集されたという通知を受け取った後、PPSに列挙されているすべての画像の一覧を受け取るまで、画像管理役への問合せを行います。この時点で、レポート管理役（RM）は、レポート処理作業が開始されるよう、適切な業務を予定に組み込むことができます。

- レポート管理役（RM）は、ワークフローの規則に従って事前読み込みされた過去の画像の可用性を確認する必要があります。この場合、一枚の画像の可用性まで確認せねばならないことがあります。

画像可用性は、問題の画像インスタンスUIDが問合せに応えて送り返されるという事実によって確認されます。ただし、ワークフロー管理のために画像可用性は一般に、以下の追加的パラメータによって適格性が確認されます:

保存場所は、特定時刻において、画像の保持者として識別ができるシステムまたはシステムの構成要素（例えばIA)を記述します。

アクセス時間 はある保管場所から画像を移動して、配布の用意を整えるために必要な期間です；すなわち、これには外向きネットワーク転送時間または画像を表示する受信側アプリケーションの性能は考慮されていません。アクセス時間を正確に調べることは困難であり、実装への依存度がきわめて高いです。しかし、画像可用性の程度やレベルにより、アクセス時間を近似的に知ることは可能です。

### 4.11.2 使用例役割

実行役:  部門予定役・オーダ実施役（DSS/OF）

役割:  処理に使用する画像の可用性を、部門ワークフロー（例えば読影）に従って判定するよう画像管理役（IM）に要請します。

実行役:  レポート管理役（RM）

役割:  処理に使用する画像の可用性を、部門ワークフロー（例えば読影）に従って判定するよう画像管理役（IM）に要請します。

実行役:  画像管理役（IM）

役割:  部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）に画像可用性情報を供給します。

### 4.11.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4:  Query/Retrieve Service Class.

4.11.4 相互作用図

#### 4.11.4.1 画像可用性問合せ (Query Image Availability)

##### 4.11.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

PPS状態が“COMPLETED”というMPPS N-SET通信文を受け取った後、またはその後に、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）またはレポート管理役（RM）は画像可用性を確認する必要があります。

##### 4.11.4.1.2 通信文の意味

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）またはレポート管理役（RM）は、スタディルート問合せ/取得情報モデル－FIND SOPクラス（Study Root Query/Retrieve Information Model – FIND SOP Class.）のDICOM規格に規定されているようにC-FINDリクエストを発行します。部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）およびレポート管理役（RM）は、画像管理役のAE情報が問合わせできるように設定されねばなりません。問題の画像の一覧を入手する場合、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）およびレポート管理役（RM）は、DICOMの仕様に基づいて画像レベルに関する問合せを実行せねばなりません。階層的サーチ方法（Hierarchical Search Method）を使用可能にせねばなりません。次の表は問合せの重要な属性をまとめたものです。ポーリングの機構を提供することはこのトランザクションの目的ではありません。部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）およびレポート管理役（RM）は画像管理役（IM）に、必要最小限の回数で問合せねばなりません。例えば一連の画像すべての可用性を確認することが目的の場合、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）およびレポート管理役（RM）は画像ごとに問合せを送ってはなりません。この場合、SOPインスタンスUIDに単一のゼロ長値をいれて送ることができ、一致したすべての画像の情報が送り返されます。

Table 4.11-1:  Images Availability Query Keys

| Attribute | Tag | Query Key value |
| --- | --- | --- |
| Query/Retrieve Level | (0008,0052) | IMAGE |
| Study Instance UID | (0020,000D) | Unique value for single-value match |
| Series Instance UID | (0020,000E) | Unique value for single-value match |
| SOP Instance UID | (0008,0018) | Single value, zero length value or list of UIDs |

DICOM規格に従って、画像管理役（IM）がAEタイトル取得（0008,0054）を使用可能とし、応答の一環として画像管理役が送り返さねばなりません。

アクセス時間をさらに正確に定量化するため、“ONLINE”、“NEARLINE”、“OFFLINE”という計数値を持つオプションのインスタンス可用性属性（0008,0056）を使用する場合があります。アクセス時間およびその後の取得（C-MOVE）要求の結果という意味で、画像可用性値は次のように解釈せねばなりません。

Table 4.11-2:  Image Access Time

| Level | Description | Access tIme |
| --- | --- | --- |
| ONLINE | Images can be retrieved from storage location and be ready for distribution within a reasonable period of tIme (what time is reasonable is implementation-specific) | Typically, seconds to a few minutes |
| NEARLINE | Before distribution, images has to be processed at a storage location; total retrieval time is longer than “reasonable” | Typically, minutes to an hour |
| OFFLINE | Image cannot be distributed without human user intervention | Typically, minutes to hours to days |

##### 4.11.4.1.3 予期される動作

画像管理役（IM）は、一致が確認された場合のSOPインスタンスUID（0008,0018）および対応するAEタイトル取得（0008, 0054）の返信を含め、DICOM規格に規定されているようにC-FINDに応答せねばなりません。

## 4.12  患者更新 (Patient Update)

この節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-12に対応します。トランザクションRAD-12は、ADT、OP、DSS、レポート管理役（RM）および画像管理役（IM）の各実行役が使用します。

### 4.12.1 適用範囲

このトランザクションは、患者基本情報、患者の身元、患者所在/階層変更、患者統合などの患者情報の変更を含みます。こうした変更は、患者記録にはいつでも起こり得ることです。患者がすでに登録済みである場合、このトランザクションは（施設内のベッドを割り当てられている）入院患者と、（施設内のベッドを割り当てられていない）外来患者の両方に使用します。

### 4.12.2 使用例役割

実行役:  ADT

役割:  患者基本情報と受診情報を追加し、修正します。

実行役:  OP

役割:  オーダ入力に使用する患者情報と受診情報を受け取ります。

実行役:  DSS

役割:  患者情報および受診情報を受け取り、更新して、ADTシステムおよびMPIシステムとの整合性を維持します。更新した患者情報および受診情報を画像管理役に提供せねばなりません。

実行役:  MPI

役割:  複数のADTシステムから患者情報と受診情報を受け取ります。医療機関全体を対象とする患者に関する一意の識別子を保守します。

実行役:  画像管理役（IM）

役割:  画像データベースの保守と、可能であれば特定の入院フロアへのオートルーティングといった画像管理および他のエビデンス書類に使用する患者情報および受診情報を受け取ります。

実行役:  レポート管理役（RM）

役割:  レポート・データベースの保守で使用する患者情報および受診情報を受け取ります。

注:  IHEテクニカルフレームワークは現在、一つの医療機関が採用した複数のADTシステムの間における患者情報の同期に必要なマスタ患者インデックス（MPI）を使用可能としていません。将来、IHE構想がMPI実行役を含めることと、ADTとMPIの間の患者更新/統合トランザクションがADTとOPおよびOF間のトランザクションに類似したものになることが予測されます。

### 4.12.3 参照する規格

HL7 v2.3.1 Chapters 2, 3

HL7 v2.5.1 Chapters 2, 3

ITI Technical Frework

### 4.12.4 相互作用図

#### 4.12.4.1 患者管理 – 患者移送 (Patient Management – Patient Transfer)

##### 4.12.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

患者所在に変化があれば、次の患者更新通信文が発せられます:

A02 – Patient Transfer

患者に割り当てられた物理的場所を変更するとA02事象が発せられます。

##### 4.12.4.1.2 通信文の意味

患者更新トランザクションはHL7 ADT通信文です。この通信文は、エラーが解消され、あるいは患者ロケーションが変化した場合には必ず更新を実行するシステムによって生成されねばなりません。

###### 4.12.4.1.2.1 通信文の意味 （HL7 v2.3.1）

以下にあげるPatient Transfer通信文のセグメントは必須であり、通信文の詳しい説明は以下の各節で取り上げています。

| ADT A02 | Patient Administration Message | Chapter in HL7 v2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |

各通信文は、ADT通信文の受信者から送信者に送られるHL7 ACK通信文によって、受信通知を受けねばなりません。ACK通信文の定義および説明については、2.4.3節「確認応答モード」を参照してください。

4.12.4.1.2.1.1  MSH セグメント（HL7 v2.3.1）

MSHセグメントは節2.4.2「通信文制御」に定義されているように構築されねばなりません。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は2つ以上の要素を持たねばなりません。第一要素の値はADTでなければなりません。2番目の要素の値はA02でなければなりません。3番目の要素はオプションですが、存在する場合には、その値はADT_A02でなければなりません。

4.12.4.1.2.1.2  EVN セグメント（HL7 v2.3.1）

EVNセグメントの必須データ野（field）および任意データ野（field）については4.1.4.1.2.2節を参照してください。

4.12.4.1.2.1.3  PID セグメント（HL7 v2.3.1）

Table 4.12-1に掲げるものを除き、PIDセグメントの多くのデータ野（field）はオプションです。PIDセグメントのデータ野（field）一覧は4.1.4.1.2.1.3節を参照してください。

Table 4.12-1:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 48 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 20 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

4.12.4.1.2.1.4  PV1 セグメント（HL7 v2.3.1）

Table 4.12-2に掲げるものを除き、PV1セグメントの多くのデータ野（field）はオプションです。PV1セグメントのデータ野（field）の一覧は4.1.4.1.2.1.4節を参照してください。

Table 4.12-2:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 3 | 80 | PL | C |  | 00133 | Assigned Patient Location |
| 6 | 80 | PL | C |  | 00136 | Prior Patient Location |
| 10 | 3 | IS | R | 0069 | 00140 | Hospital Service |
| 11 | 80 | PL | C |  | 00141 | Temporary Location |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 43 | 80 | PL | C |  | 00173 | Prior Temporary Location |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

PID-18-Patient Account Number もしくは PV1-19-Visit Numberデータ野（field）の少なくとも一つは値を持たねばなりません。これらのデータ野（field）に値を必要とする追加の要求はIHEテクニカルフレームワークの地域・国拡張で記述されることがあります。（RAD-TF-4参照）。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

新しい患者所在は、PV1-3 Assigned Patient Locationデータ野（field）またはPV1-11 Temporary Locationデータ野（field）（一時的所在への移送の場合）のどちらかに表示されねばなりません。古い患者所在は、PV1-6 Prior Patient Locationデータ野（field）またはPV1-43 Prior Temporary Locationデータ野（field）（一時的所在への移送の場合）のどちらかに表示されます。

###### 4.12.4.1.2.2 通信文の意味 （HL7 v2.5.1オプション）

RAD-12 患者管理 - Patient Transfer通信文はITIテクニカルフレームワークによって 以下のように定義されている:

- ADT^A02 Admit Patient in ITI TF-2B:3.31.7.11 Patient Transfer （ADT^A02^ADT_A02)

下記のセグメントは必須です。

| ADT A02 | Patient Administration Message | Chapter in HL7 v2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| { ROL } | Role | 15 |

4.12.4.1.2.2.1  MSH セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

MSHセグメントは ITI TF-2b:3.30.5.1 MSH – Header Segmentに従って構築されなくてはなりません。IHE放射線テクニカルフレームワークに合致する実行役に対する追加条件は節2.4に定義されています。

MSH-9 通信文タイプデータ野（field）は三つの要素を必要とします。第1要素はADTの値を持っています。第2要素はA02の値を持っています。第3要素はADT_A02の値を持ちます。

4.12.4.1.2.2.2  EVN セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

EVNセグメントはITI TF-2b:3.30.5.2 EVN – Event Type Segmentに従って構築されねばなりません。

4.12.4.1.2.2.3  PID セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

Table 4.12-3に掲げるものを除き、PIDセグメントのフィールは多くがオプションです。PIDセグメントの全データ野（field）の一覧は ITI TF-2b:3.30.5.3を参照してください。

Table 4.12-3:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 250 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 250 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 250 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

4.12.4.1.2.2.4  PV1 セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

Table 4.12-4に掲げるものを除き、PV1セグメントのデータ野（field）は多くがオプションです。PV1セグメントのデータ野（field）の一覧はITI TF-2b:3.30.5.4を参照してください。

Table 4.12-4:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 3 | 80 | PL | C |  | 00133 | Assigned Patient Location |
| 6 | 80 | PL | C |  | 00136 | Prior Patient Location |
| 10 | 3 | IS | R | 0069 | 00140 | Hospital Service |
| 11 | 80 | PL | C |  | 00141 | Temporary Location |
| 19 | 250 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 43 | 80 | PL | C |  | 00173 | Prior Temporary Location |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

個々の相談医（Consulting Doctor(s)）、受持医（attending doctor）、 入院指定医（admitting doctor）、および  紹介医（referring doctor）のぞれぞれのPV1セグメントの後に、ROLセグメントが続きます。

PV1-9-相談医（Consulting Doctor）データ野（field）は存在してはなりません。相談医（Consulting Doctor(s)）はROLセグメントのみで記述されます。

PID-18-Patient Account Number または PV1-19-Visit Numberデータ野（field）の少なくとも一つは値を持たねばなりません。これらのデータ野（field）に値を必要とする追加の要求はIHEテクニカルフレームワークの地域・国拡張で記述されることがあります。（RAD-TF-4参照）

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

新しい患者所在は、PV1-3 Assigned Patient Locationデータ野（field）またはPV1-11 Temporary Locationデータ野（field）（一時的所在への移送の場合）のどちらかに表示されねばなりません。古い患者所在は、PV1-6 Prior Patient Locationデータ野（field）またはPV1-43 Prior Temporary Locationデータ野（field）（一時的所在への移送の場合）のどちらかに表示されます。

4.12.4.1.2.2.5  ROL セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

個々の相談医（Consulting Doctor）について、ROL セグメントを一つ含めなければなりません。

ROLセグメントは ITI TF-2b:3.30.5.6 ROL- Role Segmentで定められる通りに構成されねばなりません。

##### 4.12.4.1.3 予期される動作

Patient Transfer通信文（A02)を受取ったシステムは、その後、患者の所在に関する記録を変更することが期待されます。

診断レポートおよび管理する重要な対象物の患者情報（患者所在を含んで）が、取得される際に、情報の更新が確実に行われるようにするのは画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）の責任です。

#### 4.12.4.2  患者管理 – 患者階層更新 (Patient Management – Update Patient Class)

##### 4.12.4.2.1  きっかけ事象（Trigger event）

患者階層（Patient Class）の変更（入院患者状態から外来患者へ、外来患者状態から入院患者へ、“admitted”（入院済み）または“non-admitted”（非入院）状態から退院へなど）は次の患者更新（Update Patient）通信文をもたらす:

- A03 – 患者の退院

- A06 – 外来患者から入院患者への変更

- A07 – 入院患者から外来患者への変更

A03事象は、その患者の医療施設滞在が終了したことを知らせます。入院患者については、患者状態が退院済（discharged）に変わり、その患者がすでに施設内にいないことを意味します。

外来患者については、現在の来院が終了したことを意味します。A06事象は、外来通院であった患者が入院に変更中である場合に送られます。この事象は患者の状態を非入院から入院済みに変更します。A07事象は、入院済みであった患者が自分の状態を“no longer admitted”（入院終了）に変更したものの、同じ症状の治療のため現在も医療施設で観察されている場合に送られます。この事象は患者を"admitted"（収容済）から"non-admitted"（非収容）状態に変更します。

##### 4.12.4.2.2 通信文の意味

###### 4.12.4.2.2.1 通信文の意味 （HL7 v2.3.1）

患者更新トランザクションはHL7 ADT通信文です。患者階層が変化したときは常に、患者更新を行うシステムがこの通信文を生成せねばなりません。

下記の患者階層更新（Update Patinet Class）通信文が必須です。通信文の詳細は節4.13.4.1.2.1.1から4.12.4.1.2.1.3にあります。

| ADT A03/A06/A07 | Patient Administration Message | Chapter in HL7 v2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |

各通信文は、ADT通信文の受領者によって送信者に送られるHL7 ACK通信文により受信通知を受けます。ACK通信文の定義および説明については、節2.4.3「受信通知モード」を参照してください。

###### 4.12.42.2.1.1 MSH セグメント （HL7 v2.3.1）

MSHセグメントは節2.4.2「通信文制御」に定義されている通りに構築されねばなりません。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は2つ以上の要素を持たねばなりません。最初の要素は“ADT”という値をもたねばなりません。2番目の要素はA03、A06、A07のいずれか適切な値を持たねばなりません。

3番目の要素は任意ですが、存在する場合にはADT_A03（A03通信文用）またはADT_A06（A06およびA07通信文用）という値を持たねばなりません。

4.12.42.2.1.2  EVN セグメント （HL7 v2.3.1）

EVNセグメントの必須データ野（field）およびオプションデータ野（field）については節4.1.4.1.2.1.2を参照してください。

4.12.42.2.1.3  PID セグメント （HL7 v2.3.1）

Table 4.12-5に掲げるものを除き、PIDセグメントのデータ野（field）は多くがオプションです。PIDセグメントの全データ野（field）の一覧は節4.1.4.1.2.1.3を参照してください。

Table 4.12-5:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 48 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 20 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

4.12.42.2.1.4  PV1 セグメント （HL7 v2.3.1）

Table 4.12-6に掲げるものを除き、PV1セグメントのデータ野（field）は多くがオプションです。PV1セグメントの全データ野（field）の一覧は節4.1.4.1.2.1.4を参照してください。

Table 4.12-6:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 3 | 80 | PL | R |  | 00133 | Assigned Patient Location |
| 6 | 80 | PL | C |  | 00136 | Prior Patient Location |
| 7 | 60 | XCN | C | 0010 | 00137 | Attending Doctor |
| 8 | 60 | XCN | C | 0010 | 00138 | Referring Doctor |
| 9 | 60 | XCN | R2 | 0010 | 00139 | 相談医（Consulting Doctor） |
| 17 | 60 | XCN | C | 0010 | 00147 | Admitting Doctor |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 43 | 80 | PL | C |  | 00173 | Prior Temporary Location |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

PID-18 Patient Account Number もしくは PV1-19 Visit Numberデータ野（field）の少なくとも一つに値がなければなりません。これらのデータ野（field）に対する値の存在の追加要求は地域・国拡張で記述される可能性があります。（RAD TF-4参照)

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

退院（Discharge Patient）（A03）通信文について:

- PV1-3 Assigned Patient Location データ野（field）は患者の退院前の患者所在を含むこと。

- A03にはPV1-45 Discharge Date/Time データ野（field）が存在しなくてよいです。もしPV1-45が存在しなければ、EVNセグメント （EVN-2 Recorded Date/Time)のタイムスタンプが退院の日時を表します。

外来から入院へ変更（Change an Outpatient to an Inpatient）（A06）通信文について:

- PV1-2-patient classには新しい患者クラスが出現せねばなりません。

- PV1-3-assigned patient locationには新しい患者所在が出現せねばなりません。

- （もし該当するならば）PV1-6-prior patient locationには患者の旧所在が出現せねばなりません。

- PID-18-patient account numberには現在有効な患者会計口座番号が出現せねばなりません。

- PV1-7のAttending Doctor、PV1-8の Referring Doctor、およびPV1-9の相談医（Consulting Doctor）は、これらの値に変更があれば、異なっていてもよいです。

入院から外来へ変更（Change an Inpatient to an Outpatient）（A07）通信文について:

- PV1-2-patient classには新しい患者クラスが出現せねばなりません。

- PV1-6-prior patient location またはPV1-43 Prior Temporary Location には患者の旧所在が出現せねばなりません。

- PID-18-patient account numberデータ野（field）には現在有効な患者会計口座番号が出現せねばなりません。

- PV1-7のAttending Doctor（受持医）、PV1-8の Referring Doctor（紹介医） 、およびPV1-9の Consulting Doctor（相談医）は、これらの値に変更があれば、異なっていてもよいです。

患者クラスが入院と外来の間で変化した事に関連して、A06およびA07通信文を排他的に使用せねばなりません。

患者の詳細情報、または患者クラス以外の来院情報に何らかの修正があれば、追加的にUpdate Patient Information（A08) 通信文を送って通知します。

###### 4.12.4.2.2.2 通信文の意味 （HL7 v2.5.1オプション）

RAD-12 患者管理 – Update Patient Class通信文を実装するために使われる通信文は、以下のITI節で説明されます:

- ITI TF-2b:3.31.7.4 退院/来院終了 （ADT^A03^ADT_A03)

- ITI TF-2b:3.31.7.9 外来患者を入院患者へ変更 （ADT^A06^ADT_A06)

- ITI TF-2b:3.31.7.10 入院患者を外来患者に変更 （ADT^A07^ADT_A06)

Update Patient Class通信文の次のセグメントは必須です。それぞれのセグメントの詳細な説明は、以降の亜節に提供します。そこには、対応するITI節への参照に続いて、IHE放射線のテクニカルフレームワークに準拠するための追加的な要求を説明します。

| ADT A03/A06/A07 | Patient Administration Message | Chapter in HL7 v2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| { ROL } | Role | 15 |

個々の通信文はADT通信文の受信者から送信者に送られたACK通信文によって受信が通知されねばなりません。受信通知モード（Acknowledgement Modes）に関する詳細とACK通信文に対する議論は 2.4.4.3を参照してください。

4.12.4.2.2.2.1  MSH セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

MSHセグメントはITI TF-2b:3.30.5.1 MSH – Header Segment に従って構築されるねばなりません。実行役にとって追加の仕様はIHE放射線テクニカルフレームワーク の2.4節に記述されています。

MSH-9-Message Typeデータ野（field）は三つの要素を持たねばなりません。第1要素は“ADT”という値を、第2要素は必要に応じてA03、A06またはA07という値を持たねばなりません。第3要素は （A03通信文の場合には)ADT_A03、または（A06とA07通信文の場合には)ADT_A06という値を持たねばなりません。

4.12.4.2.2.2.2  EVN セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

EVNセグメントは ITI TF-2b:3.30.5.2 EVN – Event Typeセグメントに定められる通りに構築しなければなりません。

4.12.4.2.2.2.3  PID セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

Table 4.12-7に掲げるものを除き、PIDセグメントの多くのデータ野（field）はオプションです。PIDセグメントのデータ野（field）一覧はITI TF-2b:3.30.5.3を参照してください。

Table 4.12-7:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 250 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 250 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 250 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

4.12.4.2.2.2.4  PV1 セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

Table 4.12-8に掲げるものを除き、PV1セグメントの多くのデータ野（field）はオプションです。PV1セグメントのデータ野（field）の一覧はITI TF-2b:3.30.5.4を参照してください。

Table 4.12-8:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 3 | 80 | PL | R |  | 00133 | Assigned Patient Location |
| 6 | 80 | PL | C |  | 00136 | Prior Patient Location |
| 7 | 250 | XCN | C | 0010 | 00137 | Attending Doctor |
| 8 | 250 | XCN | C | 0010 | 00138 | Referring Doctor |
| 9 | 250 | XCN | X | 0010 | 00139 | Consulting Doctor |
| 17 | 250 | XCN | C | 0010 | 00147 | Admitting Doctor |
| 19 | 250 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 43 | 80 | PL | C |  | 00173 | Prior Temporary Location |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

PID-18 Patient Account Number （患者会計口座番号）または PV1-19 Visit Number（来院番号）のうち少なくとも一つのデータ野（field）は値がなければなりません。追加の要求として、これらのデータ野（field）に対する値の存在がIHEテクニカルフレームワークの地域国拡張に記述されています（RAD TF-4参照）。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

退院（Discharge Patient） （A03）通信文に関して:

- PV1-3-Assigned Patient Locationデータ野（field）は退院前の患者所在を保持せねばなりません。

- A03にはPV1-45-Discharge Date/Time データ野（field）は必須ではありません。もしPV1-45が存在しないならば、 EVNセグメントのタイムスタンプ（EVN-2-Recorded Date/Time)が退院の日時を示します。

外来から入院（Change an Outpatient to an Inpatient）（A06）通信文に関して:

- PV1-2-patient classには新しい患者クラスが出現せねばなりません。

- PV1-3-assigned patient locationには新しい患者所在が出現せねばなりません。

- （もし該当するならば)PV1-6-prior patient location には患者の旧所在が出現せねばなりません。

- PID-18-patient account numberには現在有効な会計番号が出現せねばなりません。

- 担当が異なっていれば、PV1-7-Attending Doctor とPV1-8-Referring Doctorの値は一致しなくてよいです。

- もし相談医（Consulting Doctor）が変更されたならば、PV1セグメントに直後に続くROL セグメントで連絡します。

入院から外来（Change an Inpatient to an Outpatient）（A07）通信文に関して:

- PV1-2-patient classには新しい患者クラスが出現せねばなりません。

- PV1-6-prior patient location または PV1-43 Prior Temporary Locationには患者の旧所在が出現せねばなりません。

- PID-18-patient account numberデータ野（field）には、現在有効な会計番号が出現せねばなりません。

- これらの値に変更があれば、PV1-7-Attending DoctorおよびPV1-8-Referring Doctor は異なってよいです。

- もし相談医（Consulting Doctor）が変更されたならばPV1セグメントの直後に続くROLセグメントで連絡します。

個々のattending doctor（受持医）、admitting doctor（入院指示医）および、 referring doctor（紹介医）ごとにPV1セグメントに続いてROLセグメントがなければなりません。

A06とA07通信文は入院と外来の患者クラスの変更に従ってどちらか排他的に使用されねばなりません。

患者基本情報の変更もしくは患者クラスでない来院情報の変更は患者クラス更新通信文に加えて患者情報更新通信文を送ることで行われます。

4.12.4.2.2.2.5  ROL セグメント（HL7 v2.5.1オプション）

もし相談医（Consulting Doctor）が変更されたならば、ROLセグメントを含めなければなりません。

ROLセグメントはITI TF-2b:3.30.5.6 ROL- Role Segmentで定義された通りに構成されねばなりません。

##### 4.12.4.2.3 予期される動作

患者クラス変更通信文（A03/A06/A07）を受け取った後、受取り側システムはその患者来院情報を変更することが期待されます。

診断レポートおよび管理する重要な対象物の患者情報（患者所在を含んで）が、取得される際には、情報の更新が確実に行われるようにするのは画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）の責任です。

#### 4.12.4.3患者管理 – 患者情報更新 (Patient Management – Patient Information Update)

##### 4.12.4.3.1 きっかけ事象（Trigger event）

患者基本情報と患者会計口座情報（患者名、患者住所など）の変更は次の患者更新通信文のきっかにならねばなりません。

- A08 – Update Patient Information

##### 4.12.4.3.2 通信文の意味

患者更新トランザクションはHL7 ADT通信文です。この通信文は、エラーが解消されあるいは患者患者基本情報が変化した場合には必ず更新を実行するシステムによって生成されねばなりません。

患者レコードに関する必須情報（RおよびR2）はすべて、A08通信文で再送信せねばなりません。A08通信文でNULLとして受け取った（すなわち、2つの二重引用符“”として送信された）情報は、当該患者のレコードに関する受取り側システムのデータベースから削除せねばなりません。A08通信文で値が一切送られなかった場合（すなわち省略された場合）、古い値は当該患者レコードの受取り側システムのデータベースでそのまま変更なしに保持されます。

A08通信文だけが患者基本情報および来院情報の更新に使うことができる唯一の手段です。ただし、患者IDはA08通信文で更新することはできません。そのためにはA40通信文を使用せなばなりません（HL7 v2.3.1は4.12.4.4.2.1.5節を、HL7 v2.5.1オプションは4.12.4.4.2.2.5節を参照のこと）。.

###### 4.12.4.3.2.1 通信文の意味（HL7 v2.3.1）

以下にあげる患者情報更新（Update Patient Information）セグメントは必須であり、通信文の詳しい説明は4.12.4.1.2.4節にあります。アレルギー情報を追加・更新した場合、アレルギーセグメントAL1が存在せねばなりません。患者の体重または身長を更新した場合、OBXセグメントが存在せねばなりません。

| ADT A08 | Patient Administration Message | Chapter in HL7 v2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [{OBX}] | Observation/results | 7 |
| [{AL1}] | Allergy | 3 |

各通信文は、ADT通信文の受信者から送信者に送られるHL7 ACK通信文によって受信が通知されねばなりません。ACK通信文の定義および説明については、節2.4.3「確認応答モード」を参照してください。

4.12.4.3.2.1.1  MSH セグメント（HL7 v2.3.1）

2.4.2.2節「通信文制御」に定義されている通りに、MSHセグメントを構築せねばなりません。

MSH-9 Message Typeデータ野（field） は2以上の要素を持っています。第１要素は値“ADT”を持たねばなりません; 第2要素は値A08を持たねばなりません。第3要素はオプションですが、存在する場合は、ADT_A08でなければなりません。

4.12.4.3.2.1.2  EVN セグメント（HL7 v2.3.1）

EVNセグメントの必須データ野（field）およびオプションデータ野（field）に関しては4.1.4.1.2.1.2節を参照してください。

4.12.4.3.2.1.3  PID セグメント（HL7 v2.3.1）

表 4.12-9にPIDセグメントの必須データ野（field）を列挙します。その他のデータ野（field）は全て条件付きであり、ADTでデータ野（field）の値が変更された場合には、存在しなければなりません。PIDセグメントのデータ野（field）一覧は4.1.4.1.2.1.3節を参照してください。

患者の所在や患者クラス等の特定来院情報は、この通信文では変更されないことに注意してください。これらの場合はPatient Transfer および Change Patient Class 通信文を使用せねばなりません。

Table 4.12-9:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 48 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 20 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

4.12.4.3.2.1.4  PV1 セグメント（HL7 v2.3.1）

表 4.12-10に掲げるものを除き、PV1セグメントの多くのデータ野（field）はオプションです。PV1セグメントの一覧は、4.1.4.1.2.1.4節を参照してください。

Table 4.12-10:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

PID-18 Patient Account Number または PV1-19 Visit Number データ野（field）の少なくともどちらか一方の値はなければなりません。これらのデータ野（field）に対する値の存在をIHEテクニカルフレームワークの地域国拡張に記述してよいです。（RAD TF-4参照）

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.12.4.3.2.1.5  AL1セグメント（HL7 v2.3.1）

AL1セグメントの必須データ野（field）およびオプションデータ野（field）に関しては4.1.4.1.2.1.5節を参照してください。

4.12.4.3.2.1.6  OBXセグメント（HL7 v2.3.1）

OBXセグメントの必須データ野（field）およびオプションデータ野（field）に関しては、4.1.4.1.2.1.6節を参照してください。

4.12.4.3.2.1.7  通信文の意味（HL7 v2.5.1オプション）

RAD-12 患者管理-Patient Information UpdateはITI テクニカルフレームワークにおいて以下の通り定義されている:

- ITI TF-2B:3.31.7.6 患者更新 Information （ADT^A08^ADT_A01)

患者更新 Information通信文の必須セグメントを下に掲げます。それぞれのセグメントの詳細説明は後続の亜節にあり、対応するITIの節への参照を、続いてIHE放射線科テクニカルフレームワークに準拠するための追加要件を、提供します。

| ADT A08 | Patient Administration Message | Chapter in HL7 v2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| ROL | Role | 15 |
| [{OBX}] | Observation/results | 7 |
| [{AL1}] | Allergy | 3 |

もしアレルギー情報が追加・更新される場合には、アレルギー セグメントAL1が存在せねばなりません。患者の体重、および・または、身長が更新された場合はOBXセグメント（複数あり）が存在せねばなりません。

4.12.4.3.2.2.1  MSH セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

ITI TF-2b:3.30.5 MSH – ヘッダセグメントに定義する通りに、MSHセグメントを構成せねばなりません。

実行役がIHE放射線テクニカルフレームワークを満足するための追加的な定義は、2.4.2.2節Message Control に定義されています。

MSH-9-Message Typeデータ野（field）は三つの要素を持たねばなりません。第1要素は値ADTを持たねばなりません。第2要素は値A08を持たねばなりません。第3要素は値ADT_A08を持たねばなりません。

4.12.4.3.2.2.2 EVN セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

ITI TF-2b:3.20.5.2 EVN – Event Type Segmentに定義される通りに、EVNセグメントを構成せねばなりません。

4.12.4.3.2.2.3  PID セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

Table4.12-11に掲げるものを除き、PIDセグメントの多くのデータ野（field）はオプションです。PIDセグメントのデータ野（field）の一覧はITI TF-2b:3.30.5.3を参照してください。

Table 4.12-11:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 250 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 250 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 250 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

患者所在や患者クラス等の特定の来院情報は、この通信文では変更されないことに注意してください。これらの場合はPatient Transfer および Change Patient Class 通信文を使用せねばなりません。

4.12.4.3.2.2.4  PV1 セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

Table 4.12-12に掲げるものを除き、PV1セグメントのデータ野（field）は全てオプションであるがあります。PV1セグメントの詳細については4.1.4.1.2.2.4を参照してください。

Table 4.12-12:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 19 | 250 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

PID-18-Patient Account Number または PV1-19-Visit Numberの少なくとも一つは値を持たねばなりません。追加の要求として、これらのデータ野（field）に対する値の存在がIHEテクニカルフレームワークの地域国拡張に記述されています（RAD TF-4参照）。この通信文でキャンセルするデータ野（field）に登録通信文A01、A04またはA05が存在した場合は、ここでも存在する必要があります。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

4.12.4.3.2.2.5  OBX セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

OBXセグメントの必須データ野（field）、およびオプションデータ野（field）については4.1.4.1.2.2.6節を参照してください。

4.12.4.3.2.2.6  AL1 セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

AL1セグメントの必須データ野（field）、およびオプションデータ野（field）については4.1.4.1.2.2.7節を参照してください。

##### 4.12.4.3.3 予期される動作

患者情報更新（Patient InformationUpdate）通信文（A08）を受け取った後、受取り側のシステムは患者患者基本情報、通院、アレルギー、および/あるいは保険に関する自施設（ローカル）の情報を変更します。新しいA08通信文でNULLとして受け取った情報は時施設（ローカル）内で削除する必要があります。

診断レポートおよび管理するエビデンス書類（画像、キー画像注釈、グレースケールソフトコピーー表示条件、エビデンス書類など））の患者情報が、取得されるときには、情報の更新が確実に行われるようにするのは画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）の責任です。

#### 4.12.4.4  患者管理 – 患者融合 (Patient Management – Patient Merge)

##### 4.12.4.4.1 きっかけ事象（Trigger event）

2つのレコードが同じ患者に関するものであることが確認され、その2つが統合された場合、次の通信文が引き起こされねばなりません:

- A40 – Merge Patient – Internal ID

A40通信文は、内部の識別子レベルで統合が実施された事を示します。即ちPID-3-patient ID はMRG-1 Patient IDと併合された事をあらわします。この通信文は統合を実施するシステムによって開始されます。

##### 4.12.4.4.2 通信文の意味

###### 4.12.4.4.2.1 通信文の意味 （HL7 v2.3.1)

患者更新トランザクションはHL7 ADT通信文です。この通信文は、患者IDが変更されあるいは2つのレコードが同じ患者に関するものであることが判明した場合に必ず更新を実行するシステムによって生成されねばなりません。

以下にあげるMerge Patient通信文のセグメントは必須であり、通信文の詳しい説明は4.12.4.1.2.1.5にあります。PV1セグメントはオプションです。

| ADT A40 | Patient Administration Message | Chapter in HL7 v2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |
| [PV1] | Patient Visit | 3 |

各通信文は、ADT通信文の受信者から送信者に送られるHL7 ACK通信文によって、受信が通知されねばなりません。ACK通信文の定義および説明については、2.4.3「確認応答モード」を参照してください。

4.12.4.4.2.1.1  MSH セグメント （HL7 v2.3.1)

MSHセグメントは2.4.2.2「通信文制御」に定義されているように構築せねばなりません。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は2つ以上の要素を持たねばなりません。最初の要素は“ADT”という値を持たねばなりません。2番目の要素はA40という値を持たねばなりません。3番目の要素はオプションですが、存在する場合にはADT_A39でなければなりません。

4.12.4.4.2.1.2  EVN セグメント （HL7 v2.3.1)

EVNセグメントの必須データ野（field）および任意データ野（field）については4.1.4.1.2.1.2項を参照してください。

4.12.4.4.2.1.3  PID セグメント （HL7 v2.3.1）

PIDセグメントのデータ野（field）は表4.12-13にあるものを除き、ほとんどがオプションで。PIDセグメントの全データ野（field）の一覧については4.1.4.1.2.1.3を参照してください。

Table 4.12-13:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 48 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

4.12.4.4.2.1.4  PV1 セグメント （HL7 v2.3.1）

Table 4.12-8に掲げるものを除き、PV1セグメントの多くのデータ野（field）はオプションです。PV1セグメントの全データ野（field）の一覧については4.1.4.1.2.1.4を参照してください。

Table 4.12-14:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 11 | 80 | PL | O |  | 00141 | Temporary Location |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

4.12.4.4.2.1.5  MRG セグメント （HL7 v2.3.1）

PIDセグメントとPV1セグメントは、患者ID（および患者IDの発行者）など支配的な（訳者注：融合後にも使用される、との意味）患者情報を含んでいます。MRGセグメントは、参照から除外する「古い」つまり二次的な患者レコードを識別します。HL7は「古い」レコードを削除することは要求しませんが、統合後の将来のトランザクションで「不正な」識別子を参照しないよう要求します。

Table 4.12-15:  IHE Profile - MRG segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | CX | R |  | 00211 | Prior Patient Identifier List |
| 2 | 20 | CX | O |  | 00212 | Prior Alternate Patient ID |
| 3 | 20 | CX | O |  | 00213 | Prior Patient Account Number |
| 4 | 20 | CX | R2 |  | 00214 | Prior Patient ID |
| 5 | 20 | CX | O |  | 01279 | Prior Visit Number |
| 6 | 20 | CX | O |  | 01280 | Prior Alternate Visit ID |
| 7 | 48 | XPN | R2 |  | 01281 | Prior Patient Name |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

統合の対象となる患者レコードのそれぞれに対して独立した統合通信文が送られねばなりません。例えば患者A、B、Cが患者Bに統合される場合、2つのMRG通信文が送られることになります。最初のMRG通信文では、患者BはPIDセグメントで識別され、患者AはMRGセグメントで識別されることになります。2番目のMRG通信文では、患者BはPIDセグメントで識別され、患者CはMRGセグメントで識別されることになります。

患者基本情報の修正は、現在の患者IDに関する独立したUpdate Patient Information（A08）通信文を送ることで実行します。A40通信文だけが患者IDの更新に使うことができる唯一の手段です。

統合する相手である以前からの患者が画像管理役上に存在しない場合、新しい患者は、Patient Merge（A40）通信文に含まれている患者基本情報を使って画像管理役およびレポート管理役で作成します。その後、Patient Merge （A40）通信文に欠落していた患者基本情報を患者更新 （A08）通信文によって更新されねばなりません。

###### 4.12.4.4.2.2 通信文の意味 （HL7 v2.5.1オプション）

RAD-12 Patient Merge messageはITIテクニカルフレームワークに以下のように定義されています:

- ITI TF-2b:3.31.7.31 Merge Two Patients （ADT^A40^ADT_A39）

4.12.4.4.2.2.1  MSH セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

MSHセグメントはITI TF-2b:3.30.5 MSH – Header Segmentに定義されています。

実行役にとってIHE放射線テクニカルフレームワークに適合する実行役への追加の仕様は2.4節に記述されています。

MSH-9-Message Type データ野（field）は2つ以上の要素を持たねばなりません。最初の要素は“ADT”という値を、2番目の要素はA40という値を持たねばなりません。3番目の要素は任意ですが、存在する場合にはADT_A39という値を持たねばなりません。

4.12.4.4.2.2.2  EVN セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

ITI TF-2b:3.30.5.2 EVN – Event Type Segmentに定義する通りにEVNセグメントを構構成せねばなりません。

4.12.4.4.2.2.3  PID セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

Table 4.12-16に掲げるものを除き、PIDセグメントの多くのデータ野（field）はオプションです。PIDセグメントのすべてのデータ野（field）の一覧については ITI TF-2B:3.30.5.3を参照してください。

Table 4.12-16:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 250 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 250 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

4.12.4.4.2.2.4  PV1 セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

Table 4.12-17に掲げるものを除き、PV1セグメントの多くのデータ野（field）はオプションです。PV1セグメントの一覧はITI TF-2b:3.30.5.4を参照してください。

Table 4.12-17:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 11 | 80 | PL | O |  | 00141 | Temporary Location |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

4.12.4.4.2.2.5  MRG セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

PIDセグメントとPV1セグメントは、患者ID（および患者IDの発行者）など支配的な（訳者注：融合後にも使用される、との意味）患者情報を含んでいます。MRGセグメントは、参照から除外する「古い」つまり二次的な患者レコードを識別します。HL7は「古い」レコードを削除することは要求しませんが、統合後の将来のトランザクションで「不正な」識別子を参照しないよう要求します。

Table 4.12-18:  IHE Profile - MRG segment (HL7 v2.5.1 Option)

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CX | R |  | 00211 | Prior Patient Identifier List |
| 2 | 250 | CX | O |  | 00212 | Prior Alternate Patient ID |
| 3 | 250 | CX | O |  | 00213 | Prior Patient Account Number |
| 4 | 250 | CX | R2 |  | 00214 | Prior Patient ID |
| 5 | 250 | CX | O |  | 01279 | Prior Visit Number |
| 6 | 250 | CX | O |  | 01280 | Prior Alternate Visit ID |
| 7 | 250 | XPN | R2 |  | 01281 | Prior Patient Name |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

統合の対象となる患者レコードのそれぞれに対して独立した統合通信文が送られねばなりません。例えば患者A、B、Cが患者Bに統合される場合、2つのMRG通信文が送られることになります。最初のMRG通信文では、患者BはPIDセグメントで識別され、患者AはMRGセグメントで識別されることになります。2番目のMRG通信文では、患者BはPIDセグメントで識別され、患者CはMRGセグメントで識別されることになります。

患者基本情報の修正は、現在の患者IDに関する独立したUpdate Patient Information（ADT^A08^ADT_A01）通信文を送ることで実行します。A40通信文だけが患者IDの更新に使うことができる唯一の手段です。

統合される側の患者が画像管理役上に存在しない場合、新しい患者は、Patient Merge（A40）通信文に含まれている患者基本情報を使って画像管理役およびレポート管理役で作成されねばなりません。その後、Patient Merge （A40）通信文に欠落している患者基本情報を患者更新（ADT^A08^ADT_A01）通信文によって更新されねばなりません。

##### 4.12.4.4.3 予期される動作

Patient Merge （A40）通信文を受け取った後、受取り側システムが、2つの患者レコードが一つのレコードに統合されたことを反映させるため更新を行います。

統合される患者が受信側システムで未知の場合は、受信者は有効なPIDセグメントデータの患者識別子や患者基本情報情報を使って新しい患者レコードを構築することが期待されます。

管理する診断レポートおよびエビデンス書類（画像、キー画像注釈、グレースケールソフトコピーー表示条件、エビデンス書類など）の患者情報が、取得される際に、情報の更新が確実に行われるようにするのは画像管理役（IM）およびレポート管理役（RM）の責任です。

#### 4.12.4.5  患者管理 – 移送・退院のキャンセル (Patient Management – Cancel Patient Transfer/Discharge)

##### 4.12.4.5.1  きっかけ事象（Trigger event）

次の事象によってCancel通信文の一つが引き起こされます:

- A12 –情報の間違いまたは患者を移送しないという決定により、ある場所から別の場所への患者の移送が取り消された。

- A13 –情報の間違いまたは患者を退院させないという決定により、患者の退院が取り消された。

##### 4.12.4.5.2 通信文の意味

HL7 ADT^A02通信文またはADT^A03通信文によって伝えられた患者移送・退院は、情報の間違いや、あるいは患者を移送しない・退院させないという決定によって取り消されねばならない場合があります。取消しトランザクションはHL7 ADT^A12通信文またはADT^A13通信文によって伝えられます。ADT^A12通信文は、ADT^A02通信文によって伝えられたトランザクションを取り消すために使用されねばなりません。ADT^A13通信文は、ADT^A03通信文によって伝えられたトランザクションを取り消すために使用されねばなりません。

患者移送/退院トランザクションが伝えられたあとで、その患者の記録に対するADTの他のトランザクションが行われていない場合のみ、キャンセル　通信文は使用されねばなりません。

個々の通信文は受信者から送信者に送られるHL7 ACK通信文で、受信が通知されねばなりません。 ACK通信文の詳細については節2.4.3 Acknowledgement Modesを参照してください。

###### 4.12.4.5.2.1  通信文の意味 （HL7 v2.3.1）

通信文で以下に示すセグメントは必須です。詳細は以降の亜節で説明されます。その他の全てのセグメントはオプションです。

注:  仕様のレベルとHL7適合化の追加条件は2.3節に記載されています。

| ADT | Patient Administration Message | Chapter in HL7 2.3.1 and HL7 v2.5.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |

4.12.4.5.2.1.1 MSH セグメント （HL7 v2.3.1）

MSHセグメントは2.4.2.2「通信文制御」に定義されているように構築せねばなりません。

MSH-9 Message Typeデータ野（field）は2つ以上の要素を持たねばなりません。最初の要素は“ADT”という値を、2番目の要素はA12またはA13のいずれか適切な値を持たねばなりません。3番目の要素は任オプションですが、存在する場合にはADT_A12（A12通信文用）またはADT_A01（A01通信文用）という値を持たたねばなりません。

4.12.4.5.2.1.2  EVN セグメント （HL7 v2.3.1）

EVNセグメントの必須データ野（field）および任意データ野（field）については4.1.4.1.2.1.2節を参照してください。

4.12.4.5.2.1.3  PID セグメント （HL7 v2.3.1）

Table 4.12-19に列挙するものを除き、PIDセグメントの全てのデータ野（field）はオプションです。PIDセグメントの全データ野（field）の一覧については4.1.4.1.2.1.3節を参照してください。

Table 4.12-19:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 48 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 20 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

4.12.4.5.2.1.4  PV1 セグメント （HL7 v2.3.1）

Table 4.12-20に列挙するものを除き、PV1セグメントのデータ野（field）は、全てオプションです。PV1セグメントの全データ野（field）の一覧については4.1.4.1.2.1.4節を参照してください。

Table 4.12-20:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

PID-18 Patient Account Number または PV1-19 Visit Numberの少なくともひとつのデータ野（field）には値がなければなりません。追加のデータ野（field）値の必須要求についてはIHEテクニカルフレームワークの地域国別要求に存在することがあります。（RAD TF-4を参照のこと）

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

###### 4.12.4.5.2.2  通信文の意味 （HL7 v2.5.1オプション）

HL7 v2.5.1オプションについて、患者の移送・退院のキャンセルを通達する通信文の詳細は以降のITIテクニカルフレームワークのITI節で説明されている:

- ITI TF-2B:3.31.7.12 Cancel Patient Transfer （ADT^A12^ADT_A12）

- ITI TF-2B:3.31.7.5 Cancel Discharge/End Visit （ADT^A13^ADT_A01）

4.12.4.5.2.2.1  MSH セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

MSHセグメントはITI TF-2b:3.30.5.1 MSH – Header Segmentに従って構築されねばなりません。IHE放射線テクニカルフレームワークに準拠する実行役に対する追加の仕様は 2.4節に記述されています。

MSH-9-Message Typeは三つの要素を持たねばなりません。第1要素はADTの値を持たねばなりません。A12通信文では第2要素はA12の値を持ち、第3要素はADT_A09の値を持たねばなりません。A13通信文では第2要素はA13の値を持ち、第3要素はADT_A01の値を持たねばなりません。

4.12.4.5.2.2.2  EVN セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

ITI TF-2b:3.30.5.2の EVN – Event Type セグメントに定義される通りにEVNセグメントを構成しなければなりません。

4.12.4.5.2.2.3  PID セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

Table 4.12-21に示すデータ野（field）を除き、PIDセグメントの全てのセグメントはオプションです。PIDセグメントの全データ野（field）の詳細についてはITI TF-2b:3.30.5.3を参照してください。

Table 4.12-21:  IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 250 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 250 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 18 | 250 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

4.12.4.5.2.2.4  PV1 セグメント （HL7 v2.5.1オプション）

Table 4.12-22に示すデータ野（field）を除き、PV1セグメントのデータ野（field）のは多くはオプションです。PV1セグメントの全データ野（field）の詳細についてはITI TF-2b:3.30.5.4を参照してください。

Table 4.12-22:  IHE profile - PV1 Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 19 | 250 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.5.1

PID-18 Patient Account Number （患者会計口座番号）または PV1-19 Visit Number（来院番号）の少なくともひとつのデータ野（field）に値がなければなりません。追加のデータ野（field）値の必須要求についてはIHEテクニカルフレームワークの地域国別要求に存在することがあります。（RAD TF-4を参照のこと）

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

##### 4.12.4.5.3予期される動作

患者移送・退院トランザクションの結果、患者レコードが修正された場合は元に戻さねばなありません。

## 4.13  検査更新 (Procedure Update)

この節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-13に対応します。トランザクションRAD-13は、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）画像管理役の各実行役が使用します。

### 4.13.1 範囲

このトランザクションは、部門システム予定役（DSS）から画像管理役およびレポート管理役に伝えられた検査情報の変更を含みます。OPとオーダ実施役の間で送信されるオーダORMと違い（この場合、オーダ状態だけが、オーダを変更するために取消し/新オーダを要求することなく更新できる）、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）と画像管理役からのORMは、スタディインスタンスUIDによって識別されるすでに予定された要求済検査を、参照することができます。

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）と画像管理役・画像保管庫管理役（IM/IA）を運用する施設は検査コードとプロトコルコードを用いるすべてのシステムでこれらのコードを同期させる責任があります。IHEは現在のところコードの同期や利用について共通の仕組みを提案していません。

4.13.2  使用例役割

実行役:  部門システム・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）

役割:  発行されたオーダの予定を立て、実行時期、資源、検査およびその他の情報の画像管理役へ送信する責任を担う.

実行役:  画像管理役（Image Manager）

役割:  スケジュール設定、資源、検査およびその他の情報を使って、自動送信（auto routing）、や画像の事前取得（pre fetching）などの画像管理業務を実行することができます。

実行役:  レポート管理役（Report Manager）

役割:  スケジュール設定、資源、検査およびその他の情報を使って、詳細なレポートの予定作成業務を行う。

### 4.13.3 参照する規格

HL7 v2.3.1 Chapters 2, 4

HL7 v2.5.1 Chapters 2, 4

### 4.13.4 相互作用図

下図はHL7 v2.3.1を実装した実行役間のやり取りを示している:

下の図はHL7 v2.5.1を実装した実行役間のやり取りを示している:

### 4.13.4.1 きっかけ事象（Trigger event）

- 検査更新トランザクションは部門システム予定役（DSS）が以前にスケジュールを設定し、検査・スケジュール設定済みトランザクション（RAD-4）を経由して画像管理役に送信した検査の特性を取り消したり、スケジュールを設定しなおしたり、あるいは修正したりした場合に発動されます。

#### 4.13.4.2 通信文の意味

##### 4.13.4.2.1 通信文の意味 （HL7 v2.3.1）

検査更新トランザクションは、節4.4の規則に従ってフォーマット化されたHL7 ORMによって伝えられる。

次のオーダ制御コードとオーダ構造はそれぞれORC-1とORC-5データ野（field）での使用に適用できます。

Table 4.13-1:  IHE Profile - Required Order Control Codes and Order Statuses

| ORC-1 Value | ORC-1 Description | Originator | ORC-5 Value |
| --- | --- | --- | --- |
| CA | Cancel order request | DSS | CA |
| DC | Discontinue order request | DSS | CA |
| XO | Change order request, order is still scheduled or in progress | DSS | SC |
| XO | Change order request, order has been completed | DSS | CM |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

ORC-5  Order Statusデータ野（field）の値は元のオーダの状態を反映しています。オーダがオーダ発行役またはオーダ実施役によってキャンセルされた場合、ORC-5データ野（field）の値は「CA」に設定せねばなりません。特に、ORC-1データ野（field）が「CA」値、あるいは、「DC」値で送られた場合は、ORC-5 データ野は「CA」の値が設定されます。オーダが変更されたが、未だ予定されたままであるか、実行中である場合には、ORC-1は「XO」、ORC-5には「SC」という値が与えられます。

もしオーダが変更されかつ完了した場合は、ORC-1は「XO」に設定されORC-5は「CM」の値を持ちます（撮影装置が最初に要求されたものでないものを実施した場合に、画像管理役・画像保管庫（IM/IA）と検査情報を更新あるいは同期させるため、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）が、これを行います）。

通信文のOBRセグメントおよびORCセグメントで伝えられる検査情報だけが変更できます。患者あるいは来院情報の更新はトランザクションRAD-12患者更新が実行します（PIDおよびPV1情報および更新については4.1項および4.12項を参照してください）。

変更を示す（ORC,OBR）セグメントの対だけでなく、検査予約通信文で送られる全ての（ORC,OBR）セグメント対が、検査更新通信文に存在しなくてはなりません。

Table 4.13-2のORC要素およびOBR要素は、制御コードの型に関係なく、最初の予定済検査（Procedure Scheduled）（4.4節）の後は変更してはなりません。

Table 4.13-2:  Procedure Update Elements that shall not be changed

| ELEMENT NAME | Element Number(s) |
| --- | --- |
| Placer Order Number | OBR-2, ORC-2 |
| Filler Order Number | OBR-3, ORC-3 |
| Placer Group Number | ORC-4 |
| Study Instance UID | ZDS-1 |

OBRセグメントまたはORCセグメント内のその他の要素は、オーダ制御コード＝XOの場合に変更できます。

注: HL7慣例、適合化、実装に関する追加情報は2.3節にあります。

##### 4.13.4.2.2 通信文の意味 （HL7 v2.5.1）

HL7v2.5.1オプションを標榜する実行役はこの節の内容を実装しなくてはなりません。HL7v2.5.1オプションを使用可能と標榜する実行役は参照されるボリュームや節で記述されているHL7v2.5.1インタフェース要求事項を使用可能とせねばなりません。その実行役はHL7v2.3.1のトランザクションも引き続きサポートせねばなりません。

検査更新通信文は4.4節に記述された規則に従い書式化されたHL7 OMI通信文によって伝達されます。

以降のオーダ制御コードとオーダ状態はそれぞれORC-1とORC-5を使用することにより実現されます。

Table 4.13-3:  IHE Profile - Required Order Control Codes and Order Statuses

| ORC-1 Value | ORC-1 Description | Originator | ORC-5 Value |
| --- | --- | --- | --- |
| CA | Cancel order request | DSS | CA |
| DC | Discontinue order request | DSS | CA |
| XO | Change order request, order is still scheduled or in progress | DSS | SC |
| XO | Change order request, order has been completed | DSS | CM |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.5.1

ORC-5-Order Statusデータ野（field）の値は対応するオーダの状態を反映しなくてはなりません。もしオーダがオーダ発行役（Order Placer）もしくはオーダ実施役（Order Filler）によってすでにキャンセルされている場合はORC-5データ野（field）の値は CAに設定されねばなりません。特にORC-1データ野（field）が CAかDCの値で送られた場合、ORC-5データ野（field）はCAの値でなくてはなりません。もしオーダがキャンセルされたが依然予定されているか実行されている場合は、ORC-1の値はXOでかつORC-5の値はSCの値でなければなりません。

もしオーダが変更されかつすでに完了している場合は、ORC-1データ野（field）はXOの値を持ちかつORC-5はCMの値を持たなくてはなりません。（この動作は撮影装置が最初に要求されたものと異なるものを実施した場合に、画像管理役・ 画像保管庫（IM/IA）を更新あるいは同期させるため、共に部門システム予定役・オーダ実施役がこれを行います）。

通信文のOBRとORCセグメントで伝達された検査情報のみが変更可能です。患者情報や来院情報の更新はトランザクションRAD-12 患者更新によって実行されます。（PID and PV1 Information and updatesについては節4.1と4.2を参照のこと）

変更を示す（ORC-TQ1-OBR-IPC ）セグメントの対だけでなく、検査予約通信文で送られる全ての（ORC-TQ1-OBR-IPC）セグメント対が、検査更新通信文に存在しなくてはなりません。

Table 4.13-4に示す、ORC要素およびOBR要素は、制御コードの型に関係なく、最初の予定済検査通信文（Procedure Scheduled）（4.4節）の後は変更してはなりません。

Table 4.13-4:  Procedure Update Elements that shall not be changed

| Element Name | Element Number(s) |
| --- | --- |
| Placer Order Number | OBR-2, ORC-2 |
| Filler Order Number | OBR-3, ORC-3 |
| Placer Group Number | ORC-4 |
| Study Instance UID | IPC-3 |

OBRもしくはORCセグメント内の、これら以外の全ての要素はオーダ制御コードがXOであれば変更できます。

注: HL7規約、適合化、実装についての追加の情報は2.3節に記載されています。

#### 4.13.4.3 予期される動作

画像管理役およびレポート管理役はORC-1 Order Control Codeデータ野（field）の値に基づいて、次のアクションを実行することが予想されます。

CA－検査がキャンセルされます。通常、検査の基にあるオーダが取り消されたことで検査が取り消されます；画像管理役およびレポート管理役は、スタディインスタンスUIDを問題の要求済検査の一意のキーとして使って、対応する検査情報を無効にせねばなりません。PIDセグメントおよびPV1セグメントからの情報は、患者情報や来院情報の更新に使ってはなりません。部門システム予定役・オーダ実施役が、要求済検査の実行済検査段階が進行中との通知を受けた場合、オーダ制御コードDCを使用せねばなりません。

XO－検査関連情報（予定日付/時間、および・または、資源など）が変更されます。画像管理役およびレポート管理役は、スタディ・インスタンスUIDを問題の検査の一意のキーとして使い、対応する検査情報を修正せねばなりません。PIDセグメントおよびPV1セグメントからの情報は、患者情報や来院情報の更新に使ってはなりません。

DC－特定の検査に関連するオーダが、実行済検査段階が少なくとも1回は開始された後、中断されます。画像管理役およびレポート管理役は、取り消された検査に関連する既知の残るすべてのSPS（もし在れば）はキャンセルされたと見なさねばなりません。画像管理役はスタディインスタンスUIDを問題の検査の一意のキーとして使わねばなりません。PIDセグメントおよびPV1セグメントからの情報は、患者情報の更新に使ってはなりません。

## 4.14  画像問合せ (Query Images)

本節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-14に対応します。トランザクションRAD-14は 画像保管庫および画像表示役の各実行役が使用します。

### 4.14.1 適用範囲

画像表示役は、取得のためにスタディ、シリーズ、画像の各インスタンスを 画像保管庫に問合せます。

### 4.14.2 使用例役割

Actor:   画像保管庫

Role:  検査、シリーズ、画像に対する問合せに応答します。

Actor:  画像表示役

Role:  検査、シリーズ、画像に対する問合せを発行します。

### 4.14.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Query/Retrieve Service Class

### 4.13.4 相互作用図

#### 4.14.4.1 画像問合せ  (Query Images)

問合せ（Study Root – FINDとオプションでPatient Root – FIND）SOPクラスをサポートします。詳細な記述的意味についてはDICOM 2011 PS 3.4を参照してください。

##### 4.14.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

画像表示役のユーザは選択した画像を表示することを希望しています。

##### 4.14.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

通信文意味はDICOM 問合せ・取得SOPクラス（Query/Retrieve SOP class）によって定義されます。

DICOM　Study Root Query/Retrieve Information Model – FINDSOP Class、またはオプションでDICOM Patient Root Query/Retrieve Information Model – FIND SOP Class からのC-FIND要求が、画像表示役から 画像保管庫に送信されねばなりません。階層検索方法を使用可能とせねばなりません。

画像表示役は一つないし複数の合致キーを検索条件として使い、選択したレベル（患者およびスタディ/シリーズ/画像）の 画像保管庫内で一致するエントリの一覧を入手します。この登録物一覧に基づき、画像表示役は取得する関連エントリを選択できます。

画像表示役（SCU）や画像管理役（SCP）が使用可能とすべき合致キーや応答キーは次の表で定義します。合致キー（問合せ要求の照合条件として使われるキー）と応答キー（問合せ応答で送り返す属性を要求するためのキー）が必須（R）またはオプション（O）の場合、この表はQuery SCU（画像表示役）とQuery SCP（ 画像保管庫）の両方を規定します。詳しいことについては2.2節を参照してください。

下記の表4.14－1には、DICOMが定めた応答キーおよび合致キーの定義が含まれています。R+で示された要件は、IHEテクニカルフレームワークで追加された要件を示します。

Table 4.14-1:  Images Query Matching and Return Keys

| Attributes Name | Tag | Query Keys Matching |  | Query Keys Return |  | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCU | SCP | SCU | SCP |  |
| Study Level |  |  |  |  |  |  |
| Study Date | (0008,0020) | R+ | R | R+ | R |  |
| Study Time | (0008,0030) | R+ | R | R+ | R |  |
| Accession Number | (0008,0050) | R+ | R | R+ | R |  |
| Patient Name | (0010,0010) | R+ | R | R+ | R | IHE-1, IHE-2 |
| Patient ID | (0010,0020) | R+ | R | R+ | R |  |
| Study ID | (0020,0010) | R+ | R | R+ | R |  |
| Study Instance UID | (0020,000D) | R+* | R | R+* | R | IHE-5 |
| Modalities in Study | (0008,0061) | R+ | R+ | R+ | R+ |  |
| Referring Physician’s Name | (0008,0090) | R+ | R+ | R+ | R+ | IHE-1, IHE-2 |
| Study Description | (0008,1030) | O | O | O | O |  |
| Procedure Code Sequence | (0008,1032) |  |  |  |  |  |
| >Code Value | (0008,0100) | O | O | O | O |  |
| >Coding Scheme Designator | (0008,0102) | O | O | O | O |  |
| >Coding Scheme Version | (0008,0103) | O | O | O | O |  |
| >Code Meaning | (0008,0104) | O | O | O | O |  |
| Name of Physician(s) Reading Study | (0008,1060) | O | O | O | O | IHE-1, IHE-2 |
| Admitting Diagnoses Description | (0008,1080) | O | O | O | O |  |
| Referenced Study Sequence | (0008,1110) |  |  |  |  |  |
| >Referenced SOP Class UID | (0008,1150) | O | O | O | O |  |
| >Referenced SOP Instance UID | (0008,1155) | O | O | O | O |  |
| Referenced Patient Sequence | (0008,1120) |  |  |  |  |  |
| >Referenced SOP Class UID | (0008,1150) | O | O | O | O |  |
| >Referenced SOP Instance UID | (0008,1155) | O | O | O | O |  |
| Patient’s Birth Date | (0010,0030) | O | O | R+ | R+ |  |
| Patient's Birth Time | (0010,0032) | O | O | O | O |  |
| Patient’s Sex | (0010,0040) | O | O | R+ | R+ |  |
| Other Patient IDs | (0010,1000) | O | O | O | O |  |
| Other Patient Names | (0010,1001) | O | O | O | O | IHE-1, IHE-2 |
| Patient’s Age | (0010,1010) | O | O | O | O |  |
| Patient’s Size | (0010,1020) | O | O | O | O |  |
| Patient’s Weight | (0010,1030) | O | O | O | O |  |
| Ethnic Group | (0010,2160) | O | O | O | O |  |
| Occupation | (0010,2180) | O | O | O | O |  |
| Additional Patient History | (0010,21B0) | O | O | O | O |  |
| Patient Comments | (0010,4000) | O | O | O | O |  |
| Other Study Numbers | (0020,1070) | O | O | O | O |  |
| Number of Patient Related Studies | (0020,1200) | N/A | N/A | O | O |  |
| Number of Patient Related Series | (0020,1202) | N/A | N/A | O | O |  |
| Number of Patient Related Instances | (0020,1204) | N/A | N/A | O | O |  |
| Number of Study Related Series | (0020,1206) | N/A | N/A | O | R+ |  |
| Number of Study Related Instances | (0020,1208) | N/A | N/A | O | R+ |  |
| Interpretation Author | (4008,010C) | O | O | O | O | IHE-1, IHE-2 |
| Series Level |  |  |  |  |  |  |
| Modality | (0008,0060) | R+ | R | R+ | R |  |
| Series Number | (0020,0011) | R+ | R | R+ | R |  |
| Series Instance UID | (0020,000E) | R+* | R | R+* | R | IHE-5 |
| Number of Series Related Instances | (0020,1209) | N/A | N/A | O | R+ |  |
| Series Description | (0008,103E) | O | O | R+ | R+ |  |
| Perfo rmed Procedure Step ID | (0040, 0253) | O | O | O | O |  |
| Referenced Performed Procedure Step Sequence | (0008,1111) |  |  |  |  |  |
| >Referenced SOP Class UID | (0008,1150) | O | O | O | O |  |
| >Referenced SOP Instance UID | (0008,1155) | O | O | O | O |  |
| Request Attribute Sequence | (0040, 0275) |  |  |  |  | IHE-3 |
| >Requested Procedure ID | (0040,1001) | R+ | R+ | R+ | R+ |  |
| >Scheduled Procedure Step ID | (0040,0009) | R+ | R+ | R+ | R+ |  |
| Performed Procedure Step Start Date | (0040,0244) | R+ | R+ | R+ | R+ |  |
| Performed Procedure Step Start Time | (0040,0245) | R+ | R+ | R+ | R+ |  |
| Body Part Examined | (0018,0015) | O | O | O | O |  |
| Composite Object Instance Level |  |  |  |  |  |  |
| Instance Number | (0020,0013) | O | R | O | R |  |
| SOP Instance UID | (0008,0018) | O | R | O | R |  |
| SOP Class UID | (0008,0016) | O | R+ | O | R+ | IHE-4 |

注: 上表で使用している記法／修飾子の説明は、 RAD TF-2: 2.2を参照してください。

下の表は、画像特異キーを使って上の表を拡張させたものです。

Table 4.14-2:  Image Specific Query Matching and Return Keys

| Attribute Name | Tag | Query Keys Matching |  | Query Keys Return |  | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCU | SCP | SCU | SCP |  |
| Image Specific Level |  |  |  |  |  |  |
| Rows | (0028,0010) | O | O | O | R+ |  |
| Columns | (0028,0011) | O | O | O | R+ |  |
| Bits Allocated | (0028,0100) | O | O | O | R+ |  |
| Number of Frames | (0028,0008) | O | O | O | R+ |  |

SCPは問合せ応答キー要素を使用可能とすることを要求されます（R+）；該当する要素は、行、列、割当てビット、フレーム数で、画像の取得（保存）に必要な保存容量を計算するためです。加えて、割当てビットは、画像画素のビット深度をハードコピー装置（プリンタ）の画素ビット深度に照合させるために使用されます。

- IHE-1:  DICOM PS 3.4に従いVR PNの属性については大文字・小文字を区別しない照合が認められます。

- IHE-2:  SCU は、構造化された名前の照合を容易するため、各要素の最後にワイルドカードの“*”を付加することを推奨されます（すなわち、PN属性）。

- IHE-3:  VR SQ属性に対するユニバーサル照合（応答キーとして選択）は、ゼロ長順列属性を使って、問合せSCUによって要求されます。問合せSCPはそうしたユニバーサル照合要求を受け入れねばなりません。さらに、問合せSCPは、ゼロ長アイテムとしてコード化されたSQ属性のユニバーサル照合を使用可能とすることを、DICOM規格によって要求されています。

- IHE-4:  SOPクラスUIDは、特定の画像タイプを識別するための曖昧さのないキーです（撮影装置は明解でありません）。

- IHE-5:  SCUは問合せで、スタディUIDとシリーズのUIDを合致キーに含められねばなりません。UIDの値は画像問合せに先立って行なわれた実行役の内部論理にたいていもとづき、ユーザー入力にはもとづきません。例えば、画像表示役は、それが取得したDICOM表示条件インスタンスの中で参照されるシリーズの画像を表示しようとします。それには、表示条件からのシリーズ・インスタンスUIDの値を、問合せの合致キーとして含んでいます。

##### 4.14.4.1.3 予期される動作

画像保管庫はC-FIND要求を受け取り、提供されたキーについての照合を実行し、一致した記録の一覧をC-FIND応答を介して画像表示役に送り返します。 画像保管庫で画像が問合せされた場合、画像内の患者情報や検査情報が最新のものであるようにするのは画像管理役の責任です。患者情報および検査情報は、トランザクションRAD-12とRAD-13によって更新されます。

これは、以前に発行された問合せや取得操作で受け取ったデータと一致しない患者データを画像表示役が受け取る場合があることを意味します。例えば、患者の名前が変更された場合、画像表示役は同じ検査インスタンスUID、シリーズ・インスタンスUID、SOPインスタンスUIDである画像を受け取りますが、患者名は異なります。画像表示役は、問合せが実行されたばかりの情報か最新の受信インスタンスを使って、画像管理役/画像保管庫からの最新の患者データが表示されるようにします。

## 4.15  表示条件問合せ (Query Presentation States)

本節は、IHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-15に対応します。トランザクションRAD-15は 画像保管庫および画像表示役の各実行役が使用します。

### 4.15.1 適用範囲

本節では、画像表示役が 画像保管庫にグレイスケールソフトコピー表示条件インスタンスを問合せるために必要な一連の通信文について説明します。画像表示役は問合せを実行し、次に、 画像保管庫からの応答によって供給される応答キーで、または、表示条件対象物で、参照される画像データと一緒に表示条件対象物を取得します。最初に表示条件を作成し保存した装置に画像表示を合わせるため、画像表示役によって画像データに画像変換が適用されます。画像表示役は、DICOM 2011 PS 3.4 “グレイスケールソフトコピー表示条件保存（Grayscale Softcopy Presentation State Storage）”で定義されたすべての画像変換を使用可能とすることを必要とされます。さらに、同じ画像データを参照する複数の表示条件が存在する場合があります。

#### 4.15.2 使用例役割

実行役:  画像表示役

役割:  グレイスケールソフトコピー表示条件対象物とそれに参照された画像データとを一緒に問合せ、表示条件によって規定された画像変換を適用します。画像表示役は、DICOM 2011 PS 3.14に定義されたグレースケール標準表示関数（GSDF）に従って画素レンダリングをサポートしなければなりません。この装置は問合せ/取得SOPクラスのSCU役を実装します。

実行役:   画像保管庫

役割:  グレイスケールソフトコピー表示条件対象物に対する画像表示役からの問合せに応答します。この装置は問合せ/取得SOPクラスのSCP役を実装します。

### 4.15.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Query/Retrieve Service Class

DICOM 2011 PS 3.14: Grayscale Standard Display Function

### 4.15.4 相互作用図

#### 4.15.4.1 グレイスケールソフトコピー表示条件問合せ (Query for Grayscale Softcopy Presentation States)

問合せ（Study Root – FINDとオプションの Patient Root – FIND）SOPクラスが使用可能です。詳細な記述的意味についてはDICOM 2011 PS 3.4問合せ/取得サービスクラスを参照してください。

##### 4.15.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

画像表示役のユーザーがグレイスケールソフトコピー表示条件のインスタンスの問合せを希望します。

##### 4.15.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

通信文意味はDICOM問合せ/取得SOPクラス（DICOM Query/Retrieve SOP Classes）によって定義されます。DICOM検査ルート問合せ/取得情報モデル－FIND SOPクラス（DICOM Study Root Query/Retrieve Information Model – FIND SOP Class）、または、オプションのDICOM患者ルート問合せ/取得情報モデル－FIND SOPクラス（DICOM Patient Root Query/Retrieve Information Model – FIND SOP Class）からのC-FIND要求です。C-FIND要求は画像表示役から 画像保管庫に送られねばなりません。

検査とシリーズのレベルで画像表示役（SCU）および 画像保管庫（SCP）が使用可能とする合致キーや応答キーはTable4.14-1で定義されます。

以下のTable4.15-1は、必須（R）または任意（O）の、表示条件固有の（あるいは付随する）、Query SCU（画像表示役）とQuery SCP（ 画像保管庫）、追加の合致キー（問合せ要求の照合条件として使われるキー）と応答キー（問合せ応答で送り返す属性を要求するためのキー）を規定します。詳細は2.2節を参照してください。

Table 4.15-1:  Presentation State Specific Query Matching and Return Keys

| Attribute Name | Tag | Query Keys Matching |  | Query Keys Return |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCU | SCP | SCU | SCP |
| Presentation Label | (0070,0080) | O | O | R+ | R+ |
| Presentation Description | (0070,0081) | O | O | O | R+ |
| Presentation Creation Date | (0070,0082) | O | O | R+ | R+ |
| Presentation Creation Time | (0070,0083) | O | O | R+ | R+ |
| Presentation Creator’s Name | (0070,0084) | O | O | R+ | R+ |
| Referenced Series Sequence | (0008,1115) |  |  |  |  |
| >Series Instance UID | (0020,000E) | O | O | O | R+ |
| >Referenced image Sequence | (0008,1140) |  |  |  |  |
| >>Referenced SOP Class UID | (0008,1150) | O | O | O | R+ |
| >>Referenced SOP Instance UID | (0008,1155) | O | O | O | R+ |

##### 4.14.5.1.3 予期される動作

画像保管庫はC-FIND要求を受け取り、提供されたキーについての照合を実行し、照合レコードの一覧をC-FIND応答を介して画像表示役に送り返します。 画像保管庫で画像が取得された時、画像やソフトコピー表示条件対象物の患者情報や検査情報が最新のものであるようにするのは画像管理役の責任です。患者情報および検査情報はトランザクションRAD-12とRAD-13によって更新されます。

これは、以前に発行された問合せや取得操作から受け取ったデータと一致しない患者データを画像表示役が受け取る場合があることを意味します。例えば患者の名前が変更された場合、画像表示役は検査インスタンスUID、シリーズインスタンスUID、SOPインスタンスUIDが同じで、患者名が異なるソフトコピー表示条件対象物を受け取ります。画像表示役は問合せが実行されたばかりの情報か最新の受信インスタンスを使って、画像管理役/アーカイブからの最新の患者データが表示されるようにします。

## 4.16  画像取得 (Retrieve Images)

本節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-16に対応します。トランザクションRAD-16は、画像表示役実行役によって 画像保管庫に対して画像を要求し取得するためと画像書類消費役実行役によって画像書類源に対してドキュメントを要求し取得するために使用されます。

### 4.16.1 適用範囲

画像表示役または画像書類消費役からの画像を取得するための要求のあとで、要求されたDICOM画像は、 画像保管庫から画像表示役へ、あるいは画像書類源から画像書類消費役へ読影のために転送されます。

### 4.16.2  使用例役割

実行役:   画像保管庫:

役割:  要求された画像を画像表示役へ送ります。

実行役:  画像書類源:

役割:  要求された画像を画像書類消費役 へ送ります。

実行役:  画像表示役

役割:  要求された画像を画像保管庫から受け取ります。

実行役:  画像書類消費役

役割:  要求された画像を画像書類源から受け取ります。

### 4.16.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Storage Service Class

DICOM 2011 PS 3.4: Query/Retrieve Service Class

4.16.4 相互作用図

#### 4.16.4.1 画像取得 (Retrieve Images)

取得（Study Root – MOVEと、オプションでPatient Root– MOVE）SOPクラスが使用可能でなければなりません。DICOM Image Storage SOP ClassはSCUとして 画像保管庫または画像書類源により使用可能とされます。詳細な記述的意味についてはDICOM 2011 PS 3.4、付録Cを参照してください。

施設間画像共有（XDS-I）ネットワーク環境で画像を取得する場合には、AEタイトルのDICOM AEネットワークアドレス（IPアドレスとポート番号）への対応付けの設定が、画像書類源と画像書類消費役の間で交換されることが必要とされます：RAD TF-3: 付録 Gに AE Titleと DICOM AE Network Addresses対応付けの詳細が記載されています。

##### 4.16.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

画像表示役または画像書類消費役で表示する画像が選択されます。

##### 4.16.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

通信文意味はDICOM Query/Retrieve SOP ClassとDICOM Image Storage SOP Classによって定義されます。

DICOMStudy Root Query/Retreveinformation Model －MOVE SOP Class、または、DICOM Patient Root Query/Retreve Information Model －MOVE SOP ClassからのC-MOVE要求は、画像表示役から 画像保管庫へ、または、画像書類消費役から画像書類源へ送られねばなりません。

##### 4.16.4.1.3 予期される動作

画像保管庫または画像書類源がC-MOVE要求を受け取り、画像表示役または画像書類消費役とのDICOM連携を確立し、適切なDICOM画像保存SOPクラス（DICOM Image Storage SOP Class）を使って、要求された画像を転送します。画像表示役または画像書類消費役は、Table4.8-1に規定されたSOPクラスのうちの少なくとも一つを使用可能とすることが期待されます。SOPクラスに対する取得のサポートは同時に表示のサポートも意味します。

##### 4.16.4.1.3.1   核医学画像プロファイル (NM Image Profile)

核医学画像プロファイルを標榜する画像管理役、画像保管庫、画像書類源、画像表示役および画像書類消費役の実行役は、4.8節のTable4.8-3に指定されたSOPクラスをすべてサポートせねばなりません 。

###### 4.16.4.1.3.2   乳房撮影画像プロファイル (Mammography Image Profile)

乳房撮影画像プロファイルを使用可能とする画像管理役・ 画像保管庫実行役は、Table4.16.4.1.3.2-1に指定されたSOPクラスをすべてサポートせねばなりません。

乳房撮影画像プロファイルを使用可能とする画像表示役実行役は、Table4.16.4.1.3.2-1に指定されたSOPクラスをすべてサポートせねばなりません。

Table 4.16.4.1.3.2-1:  Mammography SOP Classes for Display

| SOP Class UID | SOP Class Name |
| --- | --- |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 | Digital Mammography image Storage – For Presentation |

画像表示役は  “For Processing” （「処理用」）画像のサポートを要求されないことに注意してください。

#### 4.16.4.2   画像閲覧 (View Images)

このトランザクションは上記相互作用図の画像閲覧（View  Images）事象に関係しています。

##### 4.16.4.2.1 きっかけ事象（Trigger event）

画像表示役または画像書類消費役は画像表示ができるように要求されます。

##### 4.16.4.2.2.1 発動の意味（Invocation Semantics）

これは画像表示役または画像書類消費役の現場での機能の発動です。

###### 4.16.4.2.2.1 デジタルＸ線、マンモ、口腔内画像表示 (Display of Digital X-Ray, Mammo and Intra-Oral Images)

ディジタルX線画像、ディジタル乳房撮影画像およびディジタル口腔内画像の“For Presentation"（「提示用」）画像に対して、画像表示役あるいは画像書類消費役実行役は、VOI LUT順列(0028,3010)によって指定された画像変換をすべて適用する能力と、利用可能な選択肢からユーザによって（たとえば、Window Center/Width Explanation (0028,1055) 、あるいは、 LUT Explanation(0028,3003）に手引きされて）選択された、DX画像モジュール内の、ウィンドウ幅(0028,1051)・ウィンドウ中心(0028,1050)、あるいは、VOI LUT関数(0028,1056)属性により定められるすべての変換を適用する能力との、両方を持たねばなりません。

VOI LUT関数(0028,1056)が存在しない場合、ウィンドウ幅(0028,1051)・ウィンドウ中心(0028,1050)は線形のウインドウ操作のパラメータであると仮定されねばなりません。“SIGMOID”と“LINEAR”というVOI LUT関数(0028,1056)の値が使用可能でなければなりません。

画像表示役または画像書類消費役は、値表現（つまり、DICOM標準は値表現としてOWあるいはUSを許可している）に関わらず、VOI LUT順列 (0028,3010) 項目中のLUTデータ(0028,3006) の適用を使用可能にせねばなりません。

これらの画像の出力値は常にP値であるので、画像表示役または画像書類消費役はDICOM 2011 PS 3.14の中で定義されたグレースケール標準表示関数（GSDF）に従って画素の形成（renderimg）を可能とすべきです。

DICOM画像がグレイスケールソフトコピー表示条件のような他のDICOM複合対象物によって参照される場合、これらの対象物を実際に取得し、表示・適用することは、画像表示役または画像書類消費役のオプションです。

4.16.4.2.2.1.1 デジタル乳房撮影画像表示 (Display of Digital Mammography Images)

この節の内容は乳房撮影画像プロファイルを標榜する画像表示役に要求されます。

次の要求事項は、基本レベルの能力を確立することを意図されています。より知的で高度な能力の提供は許可され奨励されており、このプロファイルは能力にいかなる方法での制限も、意図されていません。この意図は実装の詳細を指示するものではありません。

すべての乳房撮影の画像表示役は、“For Presentation”画像の画像取得トランザクションを詞世可能にせねばなりません。

画像表示役は、乳房撮影画像の従来からの４画像表示（左右のCCとMLO表示）の現在と以前の１セットを、それらの画像が一つあるいは複数のDICOMシリーズにあるかどうかにかかわらず、同時に表示することができねばなりません。

乳房撮影画像プロファイルを使用可能とする画像表示役は、DICOMグレースケール標準表示関数（GSDF）で述べられている校正を使用可能とせねばなりません。ディスプレイの最小と最大の輝度は、業務所、地方または国による規制と、その他の輝度の組織全体にわたる要求事項に従う目的で、装置で可能な全範囲内で、業務所毎に設定可能でなければなりません。例えば、ある業務所では、一次読影に使用されるすべての画像表示役が同じ最小と最大の輝度に校正される様に要求することもあります。

4.16.4.2.2.1.1.1 背景空気陰影抑制（Background Air Suppression）

画像表示役は、画素塗りつぶし（Pixel Padding）値(0028,0120)のみが単独で有る場合はその値、または、画素埋尽し値(0028,0120)と画素埋尽し値範囲限界（Pixel Padding Range Limit）(0028,0121)の両方が有る場合はこれを含めた間の値、を有する画素を認識でき、画像コントラストが反転している場合を含めて、この値を画像コントラスト調整で影響されない最小表示値として設定できねばなりません。

###### 4.16.4.2.2.1.1.2 画像方向と調整 (Image Orientation and Justification)

画像表示役は、正しい向きへ反転または回転しないでも、ユーザに適切な向きで直接表示できる様に画素データがコード化されると仮定してはなりません。

画像表示役は、現在のユーザーが選んだ画像掲示規定（hanging protocol）に従って画像を表示するために、シリーズ記述（Seiries DEscription） (0008,103E) のような記述的な属性に依存するのでなく、画像側性（Image Laterality）(0020,0062)、視野コード順列（View Code Sequence） (0054,0220)、視野修飾子コード順列（View Modifier Code Sequence） (0054,0222)、および、患者方向（Patient Orientation

）(0020,0020) の値を使用せねばなりません。

画像表示役は、ユーザが、任意の画像セットが含んでいる属性、画像間の相対的配置、要求された画像の向き、現在と以前の画像の表示、そして一連の表示レイアウトというような画像掲示規定（hanging protocol）を選択もしくは設定を可能にせねばなりません。

乳房谷間撮影（それらは2つの腋窩を含んでいる）を除いて、通常は、腋窩が表示域（Viewport）の上方になるように画像が表示されることに注意すること。腋窩の位置は、側面および斜位像の場合は患者方向 (0020,0020) に保存された頭の方向から、頭尾方向撮影または尾頭方向撮影の場合は画像側性 (0020,0062) から決定することができます。視野修飾子コード順列 (0054,0222) の項目に（R-102D2, SNM3, “Cleavage”) があることによって示される乳房谷間撮影では、いずれかの腋窩が上方になることがあります。

画像表示役は、視野修飾子コード順列 (0054,0222) の一つ以上の項目により、また視野修飾子コード順列 (0054,0222) の項目が無くても、他の画像と区別して互いに別に表示できねばなりません。

画像表示役は、表示域（Viewport）のアスペクト比（行と列の比率）が画像のアスペクト比と一致しない場合に、背中合せの画像で隣接した胸壁の間に不必要な黒塗り領域（padding）を表示しないようにするために、表示域（Viewport）の中心に画像を合わせるよりも、水平方向に調整して表示域（Viewport）の左側か右側に画像を合わせられねばなりません；（スクロールバーのような） 過度なウィンドウ装飾は背中合せの間の表示域へは表示しないようにすべきです。

4.16.4.2.2.1.1.3 画像サイズ (Image Size)

この節に定義された表示モードのための画像の画素の物理サイズは、イメージャ画素間（Imager Pixel Spacing）(0018,1164) 値の使用により近似しなければなりません。

距離測定の目的および距離測定指標の表示の目的には、画素物理サイズは、イメージャ画素間隔 (0018,1164)を推定X線撮影拡大率（Estimated Radiographic Magnification Factor）(0018,1114)で割った値を使用してより近似しなければなりません。

接触撮影（拡大されていない）では、推定X線撮影拡大率(80018,1114)の値は基本的には1、あるいは1に近い値です、それは、圧迫乳房検出器側と検出器容器の前面との間の距離に依存しており（イメージャ画素間隔 (0018,1164) が定義されている平面は後者です）、そして、対象物の平面の名目上の位置の深さは圧迫乳房の内にあります。

拡大撮影では、圧迫乳房の検出器側と検出器の間の間隔は、幾何学的な拡大を得るために、Ｘ線源からの距離に比してかなり増加し、推定Ｘ線撮影拡大率 (0018,1114) は大体1を超えた値をもちます。

画素間隔（Pixel Spacing）(0028,0030) は、表示におけるサイズ指定または距離測定の目的でサイズを決定するためには使用してはなりません。DICOM CP 586では、画像内の既知の参照基準を使用して較正された場合にイメージャ画素間隔(0018,1164)とは異なる画素間隔 (0028,0030) 値の意味を明確にしていますが、乳房撮影でのDICOM CP 586の適用は適切でありません。

イメージャ画素間隔(0018,1164)の使用は、使用された検出器の物理的サイズにかかわらず、十分実用です。

4.16.4.2.2.1.1.3.1 同大 (Same Size)

画像表示役は、イメージャ画素間隔(0018,1164)が同じ値を持っているかどうかにかかわらず、すべての画像が相対的に同じ物理サイズになるように複数の画像を表示することができねばなりません。

例えば、過去の４画像表示の乳房撮影といっしょに４画像表示の乳房撮影を閲覧するユーザは、画像が異なった大きさの画素の検出器から得られたとしても、各々の表示において相対的に同じ物理サイズになるように、８画像を表示したいと思うかもしれません。このことは、ユーザに、過去と現在の画像で大きさが変わったかどうか視覚的に評価できるようにするします。

被写体はすべて、乳房のカセット（検出器）側に位置すると仮定するフィルム-スクリーン系での計測慣例にならい、画像表示役がＸ線束に沿って有限厚の圧迫乳房内での対象物の位置（による大きさの違い）を補正することが期待されないことに注意してください。

この表示モードは、幾何学的拡大撮影と非拡大撮影を同時に比較することは意図していません。もしこれを行うと、幾何学的拡大撮影の画像はかなり小さく表示されるためです。

4.16.4.2.2.1.1.3.2 実寸 (True Size)

画像表示役は、イメージャ画素間隔（0018,1164）が同じ値を持っているかどうかにかかわらず、画像がすべて実寸であるように、複数の画像を表示することができねばなりません。

実寸は、画像内の対象物をディスプレイの表面に置いた手持ち定規で測定した場合に、検出器容器の前面に置いた対象物の実際の物理サイズに可能な限り近くなるよう測定される画像表示と定義されます。

このモードの表示は、幾何学的な拡大撮影を意図していないため、幾何学的な拡大撮影はかなり小さく表示されます。

4.16.4.2.2.1.1.3.3 実ピクセル表示  (View Actual Pixels)

画像表示役は、表示域において、各々のコード化された画素が一つのディスプレイ画素を占めるように、複数の画像を表示することができねばなりません。

画素データのサイズが表示域のサイズを超過する場合、コード化された画素をすべて、一度に表示できないかもしれません。その場合には、パンまたは四分円操作等の方式が提供されるべきです。

縮小も拡大もないので、異なる画素物理サイズの画像は、このモードでは、患者の物理サイズが異なって見えるように表示されます。（訳者注：「同じ物が違った大きさに見える」との意味）

4.16.4.2.2.1.1.4 画像コントラスト調整 (Image Contrast Adjustment)

4.16.4.2.2.1デジタルＸ線、乳房撮影、口腔内画像表示 で述べたように、画像表示役は，画像対象物にあるウィンドウとVOI LUTを選択する能力をユーザへ提供するもとのとします。

選択されたコントラスト変換の最初の適用に続き、画像表示役は、ユーザが純粋な線形変換に戻らずに、コントラストを調節できねばなりません:

- 選択されたコントラスト変換がルックアップテーブルである場合、画像表示役は、ルックアップテーブルでコード化されたカーブの全体的形状を適用しつつ、コントラストと明るさ調節に影響を与えるように、ルックアップテーブルの入力値を引き伸ばしたり、移動できねばなりません。ユーザへのフィードバックを提供するため、“ウィンドウ幅”はLUTへの入力値の調整された範囲として報告され、また、“ウィンドウ中心”はその範囲の中心値として報告されます。

- 選択されたコントラスト変換ががウィンドウ中心および幅によってパラメター化されたシグモイドのVOI LUT関数である場合、画像表示役はウィンドウ中心および幅の値を変更し、シグモイド関数を再適用できねばなりません。

画素埋尽し値（Pixel Padding value）(0028,0120) だけが画像にある場合、画像のコントラスト操作は、画素埋尽し値(0028,0120)で指定された値の画素に対しては、適用されないようにせねばなりません。。

画素埋尽し値 (0028,0120) および 画素埋尽し値範囲限界 (0028,0121) の両方が画像にある場合、画像のコントラスト操作は、画素埋尽し値(0028,0120)および画素埋尽し値範囲限界(0028,0121)（とこの値を含んで）の間の値の画素に対して適用してはなりません。

4.16.4.2.2.1.1.5 画像情報アノテーション (Annotation of Image Information)

優れた診療実践とは全く別に、画像品質問題の解決と同様にレポート作成と閲覧の間、患者と検査の正確な識別を保証するためにユーザに表示されるべき（または表示することができる）情報に対する国レベルの要求事項があります。

このプロファイルは、アノテーションに関する現在周知され要望されている国レベルの仕様の要求事項をまとめたものとして定義されています。

表示された属性の部分集合がユーザまたは業務所毎に設定可能であることは望まれます。

アノテーションが表示された画像に重ねて（overlay）表示される場合、画像表示役は、乳房が覆われないように、患者方向 (0020,0020) から判断される胸壁を含んでいる端にはアノテーションをつけてはなりません。

4.16.4.2.2.1.1.5.1 識別情報アノテーション (Annotation of Identification Information)

画像表示役は、Table 4.16.4.2.2.1.1.5.1-1に列挙された属性に含まれている情報を表示することができねばなりません。必須情報は2つのカテゴリーに定義されます:

- Clinical - 臨床の目的で画像の読影および閲覧のために有用で、通常の状況の下で表示されるべき属性

- Investigative -品質問題を調査するように研究の目的では有用だが、通常の状況の下では気を散らすので、ユーザによって要求されるまでは表示されるべきでない属性

Table 4.16.4.2.2.1.1.5.1-1:  Identification Attributes for Display

| Attribute | Tag | Requirement |
| --- | --- | --- |
| Patient’s Name | (0010,0010) | Clinical |
| Patient ID | (0010,0020) | Clinical |
| Patient’s Birth Date | (0010,0030) | Clinical |
| Patient’s Age | (0010,1010) | Clinical |
| Acquisition Date | (0008,0022) | Clinical |
| Acquisition Time | (0008,0032) | Clinical |
| Operator’s Name | (0008,1070) | Clinical |
| Manufacturer | (0008,0070) | Investigative |
| Institution Name | (0008,0080) | Clinical |
| Institution Address | (0008,0081) | Investigative |
| Manufacturer’s Model Name | (0008,1090) | Investigative |
| Device Serial Number | (0018,1000) | Investigative |
| Detector ID | (0018,700A) | Investigative |
| Software Versions | (0018,1020) | Investigative |
| Station Name | (0008,1010) | Clinical |
| Gantry ID | (0018,1008) | Clinical (for CR overrides Station Name, which is plate reader) |
| Date of Last Detector Calibration | (0018,700C) | Investigative |

操作者の名前 (0008,1070) として、操作者の姓名ではなくイニシャルを使用することが一般的慣習であり、このことは既知の規制の要求事項に対して十分に満たしているに注意してください。

ステーション名 (0008,1010)（あるいはCRのためのガントリーID(0018,1008)）は、通常は短く、ユーザに意味があり人が識別しうる文字列です。、"乳房撮影装置の識別”についての規制の要求事項を満たすため、この属性は、装置製造番号 (0018,1000) のような正確だがより暗号めいた属性よりも、好まれていることに注意してください。

画像表示役は研究用（investigative）とされる値も一般のユーザが調べられようにせねばなりませんが、必ずしもイメージ上で直接これらを表示する必要はありません、例えば、それらは個別のポップアップ・ウィンドウに表示してよいです。

ユーザの判断でアノテーションの組の表示有り・無し切替が可能でなければなりません。

4.16.4.2.2.1.1.5.2 技術因子アノテーション (Annotation of Technical Factor Information)

優れた臨床実践では、ある種の技術的なファクタを、品質問題を検出し解決するために、ユーザに表示される（あるいは表示することができる）ことを要求します。

さらに、ディジタルの分野に固有の技術的な因子があります。このような因子の一つは、検出器に達する放射線量に対応した、センサまたは処理装置の感度とダイナミックレンジの調節と関係があります。これらは、製造者によってADU、露光指数あるいは感度とさまざまに呼ばれています。この値の解釈はベンダーに固有であることに注意が必要ですが、今後、AAPMによって標準化されるかもしれません。

画像表示役は、表 4.16.4.2.2.1.1.5.2-1に列挙された属性に含まれている情報を表示することができねばなりません。

Table 4.16.4.2.2.1.1.5.2-1:  Technique Attributes for Display

| Attribute | Tag |
| --- | --- |
| KVP | (0018,0060) |
| Exposure | (0018,1152) |
| Exposure Time | (0018,1150) |
| Filter Material | (0018,7050) |
| Anode Target Material | (0018,1191) |
| Compression Force | (0018,11A2) |
| Body Part Thickness | (0018,11A0) |
| Positioner Primary Angle | (0018,1510) |
| Relative X-ray Exposure | (0018,1405) |
| Entrance Dose in mGy | (0040,8302) |
| Organ Dose | (0040,0316) |

ユーザの判断でアノテーションの組の表示有り・無し切替が可能でなければなりません。

4.16.4.2.2.1.1.5.3 撮影方向情報アノテーション (Annotation of View Information)

従来のフィルムスクリーンの作業では、撮影方向を示す文字から成る鉛マーカーを使用し、胸壁の反対側で腋窩に近い方のフィルムの隅に配置することが要求されています。

画像表示役は、画像側性(0020,0062)、視野コード順列(0054,0220)、存在するあらゆる視野修飾子コード順列 (0054,0222) 項目の値から導いた略号を表示域（Viewport）内に注釈することによって、この実践を模倣せねばなりません。

国別拡張で変更されなければ、表示される特定略号は、ACRMQCM 1999に基づくDICOM PS 3.16のCID 4014とCID 4015の視方向修飾子略語列（View Modifier Abbreviations Column）の中で定義されます:

- 画像側性（Laterality）は、例えば、右CC撮影は“RCC”として表示されるように、略号が付加されねばなりません。

- 画像側性が“B”の値を持っている場合、“乳房の谷間”を含んだCC撮影は単に“CV”として注釈されねばなりません。つまり、“CC”は表示されず、左右は省略されねばなりません。（その場合には左右の乳房は、患者方向 (0020,0020) の値から決定することができる）;さもなければ、“LCV”あるいは“RCV”が使用されねばなりません。

- 乳腺の腋窩部を含んだ右MLO撮影は“RAT”としてのみ注釈されねばなりません。つまり、“MLO”は表示されてはなりません。

- 乳房インプラント識別子は、撮影への接尾辞として付加されねばなりません。“…ID”として定義された場合は、例えば、右の乳房インプラントのCC撮影を“RCCID”として注釈されます

- スポット圧迫修飾子は撮影への接頭辞として付加されねばなりません。“S…”として定義された場合は、例えば、左のスポット圧迫CC撮影は“LSCC”として注釈されます。

- 接線照射修飾子が、単に“TAN”と注釈されねばなりません。つまり、“CC”または他の撮影コードは表示されてはなりません。

- 複合の接頭辞あるいは接尾辞修飾子が存在する場合、それらはアルファベット順に並び替えされねばなりません。例えば拡大、スポット圧縮、乳房インプラント、側面のCC撮影は“RMSCCIDRL”として注釈されます

スペースおよび他の区切り文字は略号の要素間で許されます。

表示における任意の反転あるいは回転に先立ち、胸壁と反対側で腋窩に近い表示域（Viewport）の角の位置は、撮影方向にかかわらず患者方向 (0020,0020) で示される胸壁の方向で決定できます。側面および斜位像の場合は患者方向 (0020,0020) で、頭尾方向または尾頭方向撮影の場合は画像側性(0020,0062) で示される頭の方向から決定することができます。CV（谷間撮影）については、表示域（Viewport）の上の腋窩が注釈されねばなりません。4.16.4.2.2.1.1.2 画像方向と調整 も参照してください。

ユーザの判断でアノテーションの組の表示有り・無し切替が可能でなければなりません。

4.16.4.2.2.1.1.6 サイズ情報アノテーション (Annotation of Size Information)

この節の目的は、4.16.4.2.2.1.1.3 画像サイズ で定義された物理画素サイズです.

ユーザは、表示された画像が画像の画素と表示画素の1:1変換を反映しない場合、つまり拡大あるいは縮小が起こっていることに気づく必要があります。1:1表示形成（Rendition）以外の場合はなんであっても、情報の損失あるいはひずみが生じるかもしれません。

さらに、ユーザは、画像が実寸で表示されるかどうか、異なる画像が同じ相対物理サイズになるかどうかに気づく必要があります。

従って、画像表示役は、下記の項目を表示された画像に注釈できねばなりません:

- 画素サイズ拡大係数 - コード化された画像画素の数に対する表示画素の数の比率、つまり、1.0（あるいは100%）の係数は1:1表示形成を意味し、1.0未満の係数は、表示上の1画素が、1以上の画像画素を表わすこと（縮小）を意味し、また1.0を超える係数は、画像画素が複数の表示画素を埋めるためにコピー模写されるか補間されること（拡大）を意味します

- 実寸拡大係数- 表示画素のサイズの実寸に対する比率、すなわち、1.0（あるいは100%）の係数は実寸を意味し、1.0未満の係数は実寸より小さいことを意味し、1.0を超える係数は実寸よりも大きいことを意味します

これらの2つの相対的な画素サイズ表示の正確な形式は実装者の判断にゆだねられています。

画像表示役は、ユーザへ画像に共通なサイズに関する視覚的な手かがりを提供する目的で、表示された画像の物理サイズを示す定規かカリパスを表示することができねばなりません。ユーザの判断で定規の表示のオン／オフが可能であらねばなりません。

画像表示役は、画像画素の物理サイズに基づいた2ポイントの間の距離を正確に測定する手段を提供せねばなりません。

4.16.4.2.2.1.1.7 部分視野オプション (Partial View Option)

画像表示役が部分視野オプションを使用可能とする場合、表示域に表示された画像へさらにつぎのことを注釈せねばなりません:

- 部分視野 (0028,1350) 属性の値がYESであることで定義される、画像が部分視野であるか

- 部分視野コード順列 (0028,1352) が存在して、画像のモザイクのどの部分を表わすか

この注釈が文章によるかあるいはアイコン等グラフィック表示によるかどうか、モザイク全体の配置のためになんらかのナビゲーションまたはレイアウト機能が提供されるかどうかは、実装者の判断にゆだねられます。

4.16.4.2.2.1.1.8 CADマーク表示 (Display of CAD Marks)

画像表示役は、乳房撮影CAD SR対象物において、(111150, DCM, “Presentation Required”) の (111056, DCM, “Rendering Intent”) 値でコード化されたすべての所見に対応したマークを表示された画像につけられねばなりません。(111151, DCM, “Presentation Optional”) の (111056, DCM, “Rendering Intent”) 値をもつ追加の所見も表示できてよいものとします。

画像表示役は、CADマークが表示できることと、CADマークが現在表示可能になっているかどうかをユーザに気付かせねばなりません。同じ画像に対して適用できる、一セット以上のCAD対象物（例えば、CADが同じ画像に対して２度以上実行された）がありえます。この場合、すべてのCAD SRは読影ワークステーション上で表示可能にせねばならず、デフォルトでは（コンテンツ日付/時刻によって）最新のCAD SRが表示されます。ユーザは、どのCAD SR対象物が表示されるかを決めることができねばなりません。

同時には一つのCAD SR対象物だけが、表示された画像に適用されねばなりません。

画像表示役は、乳房撮影CAD SR SOPインスタンスによって参照されている“For Presentation”画像にマークを適用することができねばなりません。

もし、空間位置保存（Spatial  Locations Preserved）(0028,135A) が源画像順列項目（Source Image Sequence Item）に存在しNOの値を持っていなければ、画像表示役は、乳房撮影CAD SR SOPインスタンスによって参照される処理用（“For Processing”）画像のSOPインスタンスUIDを参照する源画像順列（Source Image Sequence）をもつ提示用（“For Presentataion”）画像にもマークを付けることができねばなりません。

乳房撮影CAD SR SOPインスタンスの(111044, DCM, “Patient Orientation Row”) と(111043, DCM, “Patient Orientation Column”) の中にコード化された源画像順列のなかで参照されている画像の患者方向は、“For Presentation”画像に対応する患者方向 (0020,0020) とこの患者方向が異なる場合に、CADマークの座標を変形（反転もしくは回転）するために使用されねばなりません。

CADマークが表示される形式は観察者の実行能力に影響を及ぼすかもしれません。従って、（DICOM対象物の中でコード化されない）CAD装置ベンダーによって規定されたやり方で表示することが必要かもしれません。CADマークの表示形式は、このプロファイルの定義範囲の外にあります。

もしCAD対象物の中でコード化されれば、画像表示役は、各CADの所見に関する次の情報を表示可能にせねばなりません

- 製造者(0008,0070)

- (111001, DCM, “Algorithm Name”)と(111003, DCM, “Algorithm Version”)で定義されたアルゴリズム

- (111071, DCM, “CAD Operating Point”)で定義された動作基点

- もしCAD SRインスタンスが一つ以上が存在し表示された画像に適用される場合、CAD SRインスタンスのコンテンツ日付(0008,0023)とコンテンツ時刻(0008,0033)

画像表示役は、CADが成功したが所見はないことと、CADが試みられなかったか、あるいは、失敗したか、それは、完全にか、あるいは、いくつかのアルゴリズムが成功し他のものが失敗したのか、が区別できる様に示さねばなりません。この情報は、(111064, DCM, “Summary of Detections”)と(111065, DCM, “Summary of Analyses”)の状態値から得なければなりません。

4.16.4.2.2.1.1.9 'For Presentation' 画像の後処理 (Post-Processing of For Presentation Images)

このプロファイルは、例えば輪郭強調またはノイズ低下といった“For Presentation”画像に対するさらなる後処理の画像表示役の能力を制限しません。

しかしながら、“For Presentation”画像の実際の画素が、コード化された画素サイズとの1:1表示だけでなく、点グレイスケール変換の適用以外の処理や補間もしないモードがなければなりません。

4.16.4.2.2.1.1.10 先行検査の不慮の読込み (Accidental reading of prior studies)

ある理由で現在の検査が利用可能でない場合、読影中に画像表示役上の使用可能な直近の過去画像が今回の検査としてユーザによって読影されるという重要な危険があります。

従って、画像表示役は、表示されている検査のどれもが、収集日付(0008,0022)で決定される現在の実時間からのずれがユーザの設定可能な期間内にない場合、ユーザーに明示的に警告せねばなりません。

###### 4.16.4.2.2.2 　断面位置表示線表示  (Display of Localizer Lines)

ローカライザ図上に断面の位置を示す線を示したい画像表示役あるいは画像書類消費役は、可視ならば、撮影装置によって画像に記録された情報に基づいたこれらの交差線の位置を計算することができます(4.8.4.1.2.1を参照）。

###### 4.16.4.2.2.3 核医学画像表示 (Display of NM Images)

この節の内容は核医学画像プロファイルを標榜する画像表示役に対する要求です。

次の要求事項は、基本レベルの能力を確立することを意図されています。より知的で高度な能力の提供は許可され奨励されており、このプロファイルは能力に関していかなる方法での制限も意図されていません。この意図は実装の詳細を指示するものではありません。

核医学画像プロファイルは開発中のバージョンであり、実装を考えるベンダーは、試行実装版“心臓オプションを備えた核医学画像プロファイル”に含まれている変更を含めるように助言されていることに注意してください。追加情報は、IHE-Rad-Tech@googlegroups.comでIHE放射線技術委員会に連絡してください。

NMでの典型的な表示動作のいくつかの例はRAD TF-1、付録Ｅ.5.3に述べられています。

核医学画像IODは、4.8.4.1.2.2.1節に述べられているようなベクトルによってインデックスを付けられたマルチフレーム画像です。ここでは「画像」とは厳密にIODを言及し、フレームとは通常の、画素の二次元配列のことです。

画像表示役は画像に保存された順番でフレームを表示することができねばなりません。

画像表示役は、表 4.16-1で示されるそれぞれの画像タイプについてフレーム選択が可能で、かつ、以降の4.16.4.2.2.3.1 フレーム選択サポートで述べられるフレーム選択を行なうことができねばなりません。フレーム選択の結果はこのドキュメントでは“フレームセット”として参照されます。フレームセットは単一画像からのフレームのみを参照することに注意してください。

画像表示役は同時に複数のフレームセットを表示することができねばなりません。これらは、同じイメージ、異なるイメージ、異なるシリーズあるいは異なる検査からかもしれません。

画像表示役は異なる画像タイプを備えた複数のフレームセットを同時に表示するようには要求されていません。（これに対する2つの例外が4.16.4.2.2.3.5 レビューオプションで識別されていることに注意すること）。

画像表示役は、少なくともTable 4.16-1に示されたフレームセットの数を同時に表示することができねばなりません。

表示されたフレームセットのすべてのフレームが、スクリーン上に同時にあることを要求されていません；現在のフレーム表示サイズ（4.16.4.2.2.3.4 image Zoomを参照）に基づきスクリーン上に収まるより多いフレームがある場合、フレームをスクロールする能力が要求されます。

画像表示役は、存在すれば、与えられたフレームセットに対する視野コード順列 (0054,0220)、収集状況順列 (0040,0555)、シリーズ記述 (0008,103E)、および、収集時刻(0008,0032) の値を、任意のフレームで表示することができねばなりません。

画像表示役は、Table 4.16-1に示される各画像タイプに対する表示能力を使用可能とするように要求されます。

Table 4.16-1:  Selection, Sorting and Viewing Requirements for NM Images

| Image Type (0008,0008) Value 3 | Frame Increment Pointer (0028,0009) [i.e., vectors] | Required Frame Selection1 E = single E = all | Display Capabilities (See 4.16.4.2.2.3.2) | # of Simultaneous Framesets |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Basic | Review Option |
| STATIC | Energy Window (0054,0010) Detector (0054,0020) | E D E D E D * | Grid Display | 1 | 1 |
|  |  |  | Fit Display | 12 | 12 |
|  |  |  | Cine | - | 1 (optional)) |
| WHOLE BODY | Energy Window(0054,0010) Detector(0054,0020) | E D E D E D * | Whole body Display | 2 | 4 2 |
| DYNAMIC | Energy Window (0054,0010) Detector (0054,0020) Phase (0054,0100) Time Slice (0054,0030) | E D P T E D P T E D P T | Grid Display | 1 | 1 |
|  |  |  | Comparison Display | 1 | 2 |
|  |  |  | Cine | 1 | 2 |
| GATED | Energy Window (0054,0010) Detector (0054,0020) R-R Interval (0054,0060) Time Slot(0054,0070) | E D I T | Grid Display | 1 | 1 |
|  |  |  | Comparison Display | 3 | 6 |
|  |  |  | Cine | 3 | 6 |
| TOMO | Energy Window (0054,0010) Detector (0054,0020) Rotation (0054,0050) Angular View (0054,0090) | E D R A | Grid Display | 1 | 1 |
|  |  |  | Comparison Display | 3 | 3 |
|  |  |  | Cine | 3 | 3 |
| GATED TOMO | Energy Window(0054,0010) Detector (0054,0020) Rotation (0054,0050) R-R Interval (0054,0060) Time Slot (0054,0070) Angular View (0054,0090) | E D R I T A E D R I T A E D R I T A - any one of above three | Grid Display | 1 | 1 |
|  |  |  | Cine | 1 | 1 |
| RECON TOMO | Slice(0054,0080) | S | Grid Display | 1 | 1 |
|  |  |  | Comparison Display | 3 | 6 |
|  |  |  | Cine | 3 | 3 |
|  |  |  | MPR Display | - | 1 |
| GATED RECON TOMO | R-R Interval (0054,0060) Time Slot(0054,0070) Slice (0054,0080) | I T S I T S I T S * | Grid Display | 1 | 1 |
|  |  |  | Comparison Display | 1 | 2 |
|  |  |  | Cine | - | 2 |
|  |  |  | MPR Display | - | 1 |

注 1: フレーム選択の列は、フレーム増分ポインタベクトルをそれらの最初の一文字（、Intervalのために“I”を利用するR-R Intervalの場合を除く）によって示します。下線と太字で修飾された文字（例えばE）は、そのベクトルのすべての値が選択されることを示します。無修飾の文字（例えばE）は、そのベクトルのうち単一値が選択されることを示します。したがって、TOMOイメージタイプの場合には、E R D Aは、イメージのフレームがすべて選択されていることを意味します;。一方、E R D Aは、選択されたフレームが特定のエネルギーウィンドウ、特定の検出器、および特定の回転位置であることを意味しています。星印（*）は、それがレビューオプションでのみ必要とされ、基本の核医学画像プロファイルでは必要とされないことを示します。

注 2: ４フレームセットのための要求事項は、前面像と後面像が別の画像になっているため４つのフレームが別々のフレームセットにある場合を取り扱うことです。一セットあたり２フレームの４フレームセットのサポートは要求されていません。

4.16.4.2.2.3.1 フレーム選択支援 (Frame Selection Support)

フレーム選択は、画像中の各ベクトルを識別する単一値あるいは“すべての値”に基づきます。（“すべてのフレーム”を選択する場合や動画像中の位相および時間スライスをすべて選択する場合を除いて）、実際、単一値は利用可能なベクトルのうち一つを除くすべてを識別します。

例えば、一つの検出器の値だけが存在するような場合は、単一値ベクトルへの値の指定をユーザに要求する必要はありません。通常単一値であるベクトルが予期せず追加された値をもつ場合に、選択する方法をアプリケーションが提供することは望ましい。

あるベクトルに対する値を選択する場合、DICOMベクトルからの基礎的な整数の値ではなく、利用可能な場合、ユーザに意味のある用語で提供されねばなりません。例えば、検出器ベクトルの場合、撮影方向（View）コード順列があれば、ベクトルからの検出器番号の代わりに、そこにある用語（例えば、“後部”、“前部”）を含んだ項目が、使用されねばなりません。

選択用語の優先順位（つまり、1番目があればそれを使用し、そうでなければ、次を考慮します。）は、次の表で示されます:

Table 4.16-2: Sources of Value Selection Terms for Vectors

| Vector | Source of Selection Terms |
| --- | --- |
| Energy Window | 1. Energy Window Name (0054,0018) 2. Energy Window Lower Limit (0054,0014) & Energy Window Upper Limit (0054,0015) 3. Energy Window Number |
| Detector | 1. View Code Sequence (0054,0220) 2. Detector Number |
| Phase | 1. Phase Description (0054,0039) 2. Phase Number |
| Rotation | 1. Rotation Number |
| R-R Interval | 1. R-R Interval Number |
| Time Slot | 1. Time Slot Number |
| Angular View | 1. Angular View Number |
| Slice | 1. Slice Number |

ユーザがベクトルによってフレームセットを選択することを可能にする一つの方法は、マルチ-ベクトル画像を、ベクトルによってその要素に分割されたかのようにユーザへ表示することかもしれません。例えば、2-phase dual-detectorによる消化管出血検査はユーザにつぎのように表示されます

GI-bleed  Phase-1  Anterior

GI-bleed  Phase-1  Posterior

GI-bleed  Phase-2  Anterior

GI-bleed  Phase-2  Posterior

これはフレーム選択のサポートの手段として、表示のため画像のすべて部分を同時に選ぶオプションをユーザーが持っているならば、また、それがDICOMによって別のシステムに送られる時マルチベクトル画像が単一像として扱われるならば、容認可能です。

4.16.4.2.2.3.2  表示機能

画像表示役は、Table 4.16-1に示されるように、次の表示書式（display format）を使用可能とするように要求されます。

これらの表示機能の使用法と外観の実例は、RAD TF-1 Appendix E.5 NM Display と、そして特にRAD TF-1, Appendix E.5.3 NM Display Examplesに見つけることができます。

4.16.4.2.2.1.1.2 格子状表示 (Grid Display)

格子状表示において、画像表示役は、一つのフレームセットを二次元グリッドで表示せねばなりません。

4.16.4.2.2.1.1.2 枠合わせ表示 (Fit Display)

表示枠合わせ表示において、画像表示役はいくつかの表示枠セットを同時に表示せねばなりません。画面スペースの効率的な使用が奨励されます。画像表示役は知覚可能などんな方法でも自由に表示枠を配置することができます。他の有用な情報がない状態では、収集時刻の順にそれらを表示することが一般的です。

4.16.4.2.2.1.1.3 比較表示 (Comparison Display)

比較表示において、二つのフレームセットのフレームを比較することができるように、画像表示役はいくつかのフレームセットを同時に表示せねばなりません。例えば、隣接した行にフレームセットをそれぞれ置くこともあります。

個々のフレームセットの単一行（つまり、行の数は、フレームセットの数と等しい）の表示は必要です。一個のフレームセットの複数の行への表示のサポートはオプションです。

比較は、二つの フレームセットの中のフレームの関係が、ナビゲーション操作において維持され、そして別々に調節・確立されることを必要とします。

4.16.4.2.2.1.1.4 全身表示 (Whole Body Display)

全身表示において、画像表示役は、NMの全身画像の前面像と後面像のフレームを両方同時に表示せねばなりません。

これらの画像は、通常、形は（縦長な）長方形であり、サイズは256x1024または512x1024です。ディスプレイシステムは、（正方形にするために画素埋め尽し(padding)せずに）長方形のフレームにそれらを表示します。

4.16.4.2.2.1.1.5  MPR表示 (MPR (Multi-Planar Reconstruction) Display)

MPR表示において、画像表示役は、断面図積み重ねデータに対してMPR機能を提供せねばなりません。通常、MPRはボリュームを航行（navigate）して三つの直交面を同時に表示すること（つまり、特定のサジタル、コロナルとアキシャル画像の表示をコントロール）を要件とします。

画像表示役は、断層図データからの傾斜したスライス面を生成するようには要求されませんが、断面図データが傾斜しても直交のスライス面を生成するように要求されます。

核医学画像プロファイルでは、 レビューオプションを標榜する場合、MPR表示がサポートされねばなりません（4.16.4.2.2.3.5節を参照）。NMデータを表示する場合、画像表示役は、RECON TOMOかGATED RECON TOMO画像から断面図データのフレームセットを取り出し、３直交面表示（横断、矢状断、冠状断）をすべて表示することができねばなりません。MPR表示でのPETの横断像は強く推奨されますが、NMプロファイル下では必須ではありません。

方向と空間的な情報が核医学画像IODの中でどのようにコード化されるかについての詳細に関してはDICOM規格書類を参照してください。

4.16.4.2.2.1.1.6  シネ表示 (Cine Display)

画像表示役は、画像に保存された順序で、選択されたフレームをシネ表示することができねばなりません。

画像表示役は、上記のTable 4.16-1に示されるように、複数のフレームセットのシネ表示を同時にできねばなりません。

フレームセットに同数のフレームがある場合、画像表示役は同期してシネ表示をできねばなりません。（つまり、各フレームセットの最初のフレームは同時に表示する、各フレームセットの第2のフレームが同時に表示する、等々）。

画像表示役は、各フレームセット毎に独立して（以下の4.16.4.2.2.3.3に述べられるように）諧調を調節する機能を提供せねばなりません。シネ表示をしながら、諧調を調節する機能は有用ですが要求されていません。

4.16.4.2.2.3.3  濃度と色彩 (Intensity and Color)

NM臨床の現場では、ウィンドウ中心とウィンドウ幅ではなく、上位と下位のウィンドウ・レベルを調節する能力を要求します。NMにおける諧調と色の属性の使用の詳細はRAD TF-1, Appendix E.5.1 を参考してください。

撮影装置タイプがNMであるすべての画像について、画像表示役は、グレイスケールおよび疑似カラー表示の両方について上部のウィンドウ・レベルと下位ウィンドウ・レベルの表示パラメータを独立して直接に制御する機能を供給せねばなりません。

この制御は、すべてのフレームを一つのグループとして、そしてフレームセット毎に独立して、可能であらねばなりません。フレーム毎の調整のサポートはオプションですが有用です。

ウィンドウレベルの値は、画像属性に保存される時、等価なウィンドウ幅および中心の値に変換されねばなりません。

画像表示役は、（MONOCHROME1とMONOCHROME2の解釈を切り替わる意図で）画像を“諧調反転”することができねばなりません。その方法は定義されていません。この要求はグレイスケール画像表示のみに適用されます;これは疑似カラールックアップ表に必要ではありません。

画像表示役がカラースクリーンを使用可能とする場合、下記がサポートされねばなりません:

画像表示役は、疑似カラールックアップ表を使用して、グレイスケール画像のフレーム表示をサポートせねばなりません。

画像表示役は、設定済の疑似カラールックアップ表のセットをユーザが選択することを可能にせねばなりません。グレイスケールと疑似カラープレゼンテーションの両方の同時表示は必要ではありません。したがって、色ルックアップ表の選択は、スクリーン上の表示されたフレームをすべて変更するかもしれません。

画像表示役は、新しい疑似カラールックアップ表を加える方法を提供せねばなりません。これがサービスエンジニアだけが利用可能な場合でも、それは認められます。

4.16.4.2.2.3.4   画像ズーム (Image Zoom)

画像表示役は、より大きいかより小さなマトリックス・サイズで再サンプリングして表示することでフレームを“ズーミング”できねばなりません。例えば、256x256フレームを作成するために128x128フレームを再サンプリングすることは、このドキュメントでは2Xズームと呼ばれます。

核医学画像のズームはすべて縦横比を保持せねばなりません（すなわち、同じズーム係数がxとyの両次元へ適用されます）。画像表示役は、画像をズームさせるために自由に画素の複写あるいは補正を使用することができます。

適切なデフォルト表示サイズおよび望ましいズーム動作についてのいくつかのガイドラインが、RAD TF-1, Appendix E.5.2 核医学画像リサイズ の中で提供されます。

4.16.4.2.2.3.5   レビューオプション (Review Option)

レビューオプションを標榜するが画像表示役は、つぎの表示機能とTable 4.16-1に示されているものを使用可能とせねばなりません。

画像表示役は、動的画像フレームセットおよび静止画像フレームセットの両方を同時に表示することができねばなりません。

画像表示役は、全体の身体像フレームセットおよび静止画像フレームセットの両方を同時に（つまり全身像前面像と後面像、および、いくつかの静的スポット画像）表示することができねばなりません。

画像表示役は、選択された画素の画素値を表示することができねばなりません。

###### 4.16.4.2.2.4 結果表示画面の表示 (Display of Result Screens)

この節の内容は核医学画像プロファイルを標榜する画像表示役に必要です。結果スクリーンとして使用されるIODを示すSOPクラスUIDはTable4.18-2を参照してください。

画像表示役はDICOMの二次保存画像（Secondary Captured image）（8および16ビットの単色および24ビットのRGBを特に含んでいて）を表示することができねばなりません。

画像表示役はDICOMのマルチフレームの二次保存画像（Secondary Captured image）（特に8ビットの単色および24ビットのトゥルー・カラーを含む）を表示することができねばなりません。

画像表示役はそれらのオリジナルの画素解像度で結果スクリーンを表示することができねばなりません。ディスプレイ・サイズが結果スクリーンのサイズ以上である場合、これはデフォルトとして行われるべきです。ディスプレイ・サイズが結果スクリーンのサイズ未満ならば、パン機能が必要になります。

画像表示役は固定の縦横比を使用して、結果スクリーンを拡大・縮小することができねばなりません。ディスプレイ・サイズが結果スクリーンのサイズより小さい場合、これはデフォルトとしてディスプレイ上に結果スクリーンの大きさを合わせる（fit）べきです。

シネモジュールを含んでいるマルチフレームの二次保存画像（Secondary Captured image）については、画像表示役はフレームをシネ表示できねばなりません。デフォルトのシネ速度は、シネモジュール中の値と画像表示役の最高速度の遅い方でなければなりません。

##### 4.16.4.2.3 予期される動作

画像表示役または画像書類消費役はDICOM画像をユーザーに表示します。

画像表示役または画像書類消費役は、以前に発行された問合せや取得操作から受け取ったデータと一致しない患者データを受け取ることがあります。例えば患者の名前が変更された場合、画像表示役または画像書類消費役は同じ検査インスタンスUID、シリーズインスタンスUID、SOPインスタンスUIDによる画像を受け取りますが、患者名は異なります。画像表示役または画像書類消費役は問合せが実行されたばかりの情報か最新の受信インスタンスを使って、画像管理役・画像保管庫からの最新の患者データが確実に表示されるようにします。

画像表示役または画像書類消費役は、シリーズ毎にシリーズ記述を表示できねばなりません。

##### 4.16.4.2.3.1	 核医学画像特定事項 (NM Image Specifics)

観察または処理のために再スライスされた（再構成された断層画像の）心臓データを受け取るアプリケーションを有し、核医学画像プロファイルを標榜する実行役は、入力データの選択を助けるために、視野コード順列 (0054,0220)、スライス進行方向 (0054,0500)、および、取得状況順列(0040,0555) 属性を使用せねばなりません。しかしながら、データを識別、および・または、処理するためにこえらの属性が使用されますが、その手段は指定されていません。

注: 上記で言及された属性を含んでいない心臓の入力データを、識別、および・または、処理するための手段は、それらの属性がない画像が存在するため、恐らく有用です。シリーズ記述はそのような場合有用かもしれません。

（ストレスと安静の画像のような）関連する検査またはシリーズの照合は、NM処理および表示で重要な部分です。画像表示役がこれを行おうとしている場合、負荷と安静の画像を識別するために患者の状態 (0038,0500)を、NM取得コンテキストモジュールの中で、検出器順列の中で画像方向を、および、要望する画像配置を識別する視野コード順列 (0054,0220) を、捜さねばなりません。画像がそれらのデータ野（field）なしに存在するかもしれないので、シリーズ記述もソフトウェアによって関連する詳細を調べるかもしれません。

## 4.17  表示条件取得 (Retrieve Presentation States)

本節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-17に対応します。トランザクションRAD-17は画像表示役または画像書類消費役によって 画像保管庫または画像書類源から表示条件を要求し取得するために使用されます。

### 4.17.1 適用範囲

本節では、画像表示役または画像書類消費役が 画像保管庫または画像書類源からグレイスケールソフトコピー表示条件のインスタンスを取得するために必要な一連の通信文について説明します。画像表示役または画像書類消費役は問合せを実行し、表示条件対象物を取得します。画像表示役または画像書類消費役による画像変換を画像データに適用して、最初に表示条件を作成し、保存したデバイスでの画像表示に合わせます。画像表示役または画像書類消費役は、DICOM 2011 PS 3.4 “グレイスケールソフトコピー表示条件ストレージ”で定義されたすべての画像変換を使用可能とすることが要求されます。さらに、同じ画像データを参照する複数の表示条件が存在する場合があります。

### 4.17.2 使用例役割

実行役:  画像表示役

役割: グレイスケールソフトコピー表示条件対象物を、参照した画像データと一緒に取得し、表示条件によって規定された画像変換を適用します。このデバイスは、SCU役として問合せ/取得SOPクラスを実装します。

実行役: 画像書類消費役

役割: グレイスケールソフトコピー表示条件対象物を、参照した画像データと一緒に取得し、表示条件によって規定された画像変換を適用します。この実行役は、DICOM 2011 PS 3.14に定義されたグレースケール標準表示関数（GSDF）に従う画素レンダリングをサポートしなければなりません。このデバイスは、SCU役として問合せ/取得SOPクラスを実装します。

実行役:   画像保管庫

役割:  グレイスケールソフトコピー表示条件対象物に関する画像表示役からの取得要求に応答します。要求されたグレイスケールソフトコピー表示条件対象物を画像表示役に送信します。このデバイスは、SCP役として問合せ/取得SOPクラスを実装します。

実行役:  画像書類源

役割:  グレイスケールソフトコピー表示条件対象物に関する画像書類消費役からの取得要求に応答します。要求されたグレイスケールソフトコピー表示条件対象物を画像書類消費役に送信します。このデバイスは、SCP役として問合せ/取得SOPクラスを実装します。

### 4.17.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Query/Retrieve Service Class

DICOM 2011 PS 3.14: Grayscale Standard Display Function

DICOM 2011 PS 3.4: Grayscale Softcopy Presentation State Storage

### 4.17.4 相互作用図

#### 4.17.4.1  グレイスケールソフトコピー表示条件取得 (Retrieve Grayscale Softcopy Presentation State)

このトランザクションは上記相互作用図の画像表示役または画像書類消費役と 画像保管庫または画像書類源の間の“C-MOVE”および“C-STORE”通信文に関連するものです。取得（検査ルート – MOVEとオプションで患者ルート - MOVE）SOPクラスがサポートされています。詳細な記述的意味についてはDICOM 2011 PS 3.4を参照してください。

医療施設間の画像ドキュメント共有（XDS-I）ネットワーク環境でグレイスケールソフトコピー表示条件を取得する場合には、AEタイトルを、DICOM AEネットワークアドレス（IPアドレスとポート番号）に対応付ける設定は、画像書類源と画像書類消費役の間で交換される必要があります。RAD TF-3: 付録 Gに、AE タイトルをDICOM AE ネットワークアドレスに対応付ける詳細が記入されています。

##### 4.17.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

画像表示役または画像書類消費役が特定のグレイスケールソフトコピー表示条件対象物を選択して、画像表示役からの取得を行います。

##### 4.17.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

通信文意味はDICOM 2003 PS 3.4のDICOM問合せ/取得サービスクラスの節に定義されています。 画像保管庫または画像書類源で取得が行われた場合、画像やソフトコピー表示条件対象物の患者情報や検査情報を最新のものに維持するのは画像管理役または画像書類源の責任です。

##### 4.17.4.1.3 予期される動作

画像保管庫または画像書類源がC-MOVE要求を受け取り、画像表示役または画像書類消費役とのDICOM連携を確立し、適切なDICOMグレイスケールソフトコピー表示条件ストレージSOPクラスを使って、要求された画像表示条件対象物を転送します。

#### 4.17.4.2 表示条件閲覧 (View Presentation States)

このトランザクションは上記相互作用図の“View Presentation States”事象に関係しています。表示条件は分離して表示することはできず、画像に適用しなければなりません。表示条件を適用する画像を取得するために使用するトランザクションについては4.16節を参照してください 。

##### 4.17.4.2.1 きっかけ事象（Trigger event）

画像表示役または画像書類消費役は 画像保管庫または画像書類源から表示条件インスタンスを受け取ります。

##### 4.17.4.2.2 発動の意味

これは画像表示役または画像書類消費役内に存在する機能の現場での発動です。表示条件による画像変換適用後に、ユーザーが画面で見る画像を提供するために画像表示役または画像書類消費役が使用する方法はIHEテクニカルフレームワークの対象外です。

##### 4.17.4.2.3 予期される動作

画像表示役または画像書類消費役は、転送されたグレイスケールソフトコピー表示条件を画像データに適用し､レンダリングを実行して表示します。画像表示役は、DICOM 2011 PS 3.14に定義されたグレースケール標準表示関数（GSDF）に従って画素レンダリングをサポートしなければなりません。画像表示役または画像書類消費役は、以前に発行された問合せや取得操作から受け取ったデータと一致しない患者データを受け取る場合があります。例えば、患者の名前が変更された場合、画像表示役または画像書類消費役は、スタディインスタンスUID、シリーズインスタンスUID、SOPインスタンスUIDが同じで、患者名が異なるソフトコピー表示条件対象物を受け取ります。画像表示役または画像書類消費役は、問合せされたばかりの情報か最新の取得インスタンスを使って、画像管理役/アーカイブまたは画像書類源からの最新の患者データが表示されるようにすべきです。もし、フレーム数(0028,0008)属性が1の場合は、参照フレーム番号(0008,1160)は無視せねばなりません。

## 4.18  エビデンス書類生成役画像保存済　（Creator Images Stored）

本節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-18に対応します。トランザクションRAD-18は 画像保管庫およびエビデンス書類生成役の各実行役が使用します。

### 4.18.1 適用範囲

エビデンス書類生成役画像保存済トランザクションでは、エビデンス書類生成役は検査（Study）のため新たに生成した画像を画像保管庫に送ります。

### 4.18.2 使用例役割

実行役:  エビデンス書類生成役

役割:  生成した画像データを 画像保管庫に送信します。

実行役:   画像保管庫

役割:  エビデンス書類生成役からの画像を受け入れ、保存します。

### 4.18.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Storage Service Class.

### 4.18.4 相互作用図

#### 4.18.4.1  画像保存

##### 4.18.4.1 .1 きっかけ事象（Trigger event）

画像が利用可能もしくは収集されると、エビデンス書類生成役は一つないし複数のDICOM連携内で画像を 画像保管庫に順次転送します。

新しい検査（study）・シリーズ・画像インスタンスを生成のきっかけをいつ出すのが適切かの詳細は、4.8.4.1.1.1節“スタディUIDとシリーズUID”に記載されています。

##### 4.18.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

エビデンス書類生成役はDICOM C-STOREを使って画像を転送します。エビデンス書類生成役はDICOMストレージSCUであり、 画像保管庫はDICOMストレージSCPです。

DICOM標準に従い、エビデンス書類生成役は作成済み画像のための新しいシリーズを作成せねばならず、源画像を含むシリーズは拡張しません。

エビデンス書類生成役は源画像から画像を派生します。派生した画像の画像SOPクラスは源画像とは違う場合があります。

源画像には、実行済検査段階関係情報（Performed Procedure Step relationship information）が含まれている場合があります。この情報は撮影装置で実行した検査の予定済検査段階情報を含みます。源画像に存在する場合、エビデンス書類生成役は適切な予定済検査段階情報を抽出し、それを自らが作成するPPS情報に含めます。

派生した画像対象物での源画像情報の使用方法に関する規則については、付録Aを参照してください。

###### 4.18.4.1.2.1 ローカライザ画像保存 （MR/CT）(Storage of Localizer Images (MR and CT))

こうした一般的な対応付け要件に加え、MRやCTの画像では、位置決め画像またはプラン画像と軸位断画像との関係を、この関係が存在する場合は、記録せねばなりません。この場合、軸位断画像のReferenced image Sequence属性（0008,1140）は関連する位置決め画像またはプラン画像を参照せねばなりません。関係画像セットの座標空間は同じでなければなりませんが、Frame of Reference UID属性（0020,0052）が単一の値であることでわかります。CT画像について、軸位断画像はImage Type属性に“AXIAL”という値を、位置決め画像は“LOCALIZER”という値を持たねばなりません。MR画像については、プラン画像と軸位断画像との関係をさらに適格にするために、画像タイプに関する特定の値は使用しません。エビデンス書類生成役が位置決め像またはプラン画像上に軸位断画像の位置を示したい場合、そのための表示条件対象物（Presentation State object）を作成することができます。

###### 4.18.4.1.2.2 核医学画像保存 (Storage of NM Images (NM))

核医学画像プロファイルを使用可能とするシステムは、撮影装置画像保存済（Modality Image Stored）トランザクションの4.8.4.1.2.2節　核医学画像保存と4.8.4.1.2.2.1節  核医学画像IOD: マルチフレームとベクトル、に記載された要求事項を使用可能とせねばなりません。

心臓の断層画像（画像タイプ RECON TOMOまたはRECON GATED TOMO）を処理し、新しい心臓の断層画像を作成する画像生成役は作成された画像に、収集状況順列(0040,0555)およびその内容をコピーせねばなりません。

###### 4.18.4.1.2.3 心臓画像保存  (Storage of Cardiac Images (NM))

再構成された断層画像データセットを生成するエビデンス書類生成役、撮影装置あるいは画像表示役は、画像方向（患者）(0020,0037)（検出器情報順列 (0054,0022)の内）およびスライス間間隙（Spacing Between Slices）(0054,0088)を組込まねばなりません。

（訳者注；「スライス間隔」はslice intervalの意味に誤解されるので、Spacing Between Slicesの訳語としてスライス間間隙を選んだ。slice interval = Slice thcickness + Spacing Between Slicesである。 ）

さらに、標準の心臓表示（例えば短軸）と同等な再構成断層画像データセットを生成するエビデンス書類生成役は、視野コード順列 (0054,0220)、スライス進行方向 (0054,0500)および収集状況順列(0040,0555)属性を含まねばなりません。

これらの要求事項は、4.8.4.1.2.2節核医学画像保存（NM）、Table 4.8-2に規定されています。

###### 4.18.4.1.2.4 結果スクリーン送出オプション (Result Screen Export Option)

結果スクリーン送出が使用可能と標榜するエビデンス書類生成役は、本節で述べられているような結果スクリーンを保存できねばなりません。

結果スクリーンは、ディスプレイ上の結果要素の提示のことを言い、NM心臓画像パッケージのような臨床分析ソフトウェアで典型的に見られる様な、グラフィックス、イメージおよびテキスト等を含みます。

このオプションは、結果スクリーンのスナップショットをDICOM対象物として送出し、一般的なDICOMディスプレイシステムで見られるように取り出す方法を提供することを意図されています。様々な臨床結果用のDICOM SRテンプレートのようなものが利用可能になってきており、このような符号化データ書式はより強力な解決法を提供するため、結果スクリーン送出オプションに優先して使用されるべきです。このオプションは、処理またはデータベースの目的のための臨床データの転送に使用されることを意図していません。

このオプションは、鼓動する心臓あるいは回転する画像のような動く画像あるいはグラフィックスを含んでいる結果スクリーンを、動的結果スクリーンと言及します。動く要素は含んでいない結果スクリーンは静的結果スクリーンと言及されます。

灰色の階調で完全に提示される結果スクリーンはグレースケール結果スクリーンと呼ばれます。カラー表示を使用する結果スクリーンはカラー結果スクリーンと呼ばれます。グレースケールで画像を示し、任意のグラフィックスだけに少量の色を使用した結果スクリーンは、グレースケール結果スクリーンとみなされます。

エビデンス書類生成役は、本節に述べられているように結果スクリーンを保存することができねばなりません。エビデンス書類生成役が動的結果スクリーンを提示しなければ、動的機能を実装するようには要求されず、また、エビデンス書類生成役がカラー結果スクリーンを提示しなければ、カラー機能を実装するようには要求されないことに注意してください。

エビデンス書類生成役は、静的結果スクリーンの保存のためにDICOMのセカンダリキャプチャ（SC）IODあるいはマルチフレーム・セカンダリキャプチャ（MFSC）IODを使用せねばなりません。画像内容を示す属性の欠如、派生情報および入力の欠如、または他のSC IODの曖昧さため、単純なSC IODの使用よりMFSC IODの使用が好まれます。

静的結果スクリーンはDICOM SC画像を使用して保存され、静的結果スクリーンのセットはDICOM SC画像に一度に一つ保存されます。しかしながら、DICOM MFSCイメージIODが静的結果スクリーンのセットと静的結果スクリーンの個別画像の両方で使用されることが強く推奨されます。

複数の静的結果スクリーンがDICOM MFSC対象物に保存される場合、シネモジュールは含まれてはなりません。MFSCの中の静的画像フレームの順序は、結果スクリーンの意図した表示順序を表わさねばなりません。

エビデンス書類生成役は動的結果スクリーンの保存のためにDICOM MFSC IODを使用せねばなりません。Table 4.18-1に述べられているように、シネ・モジュールが含まれていねばなりません。フレームは、動的結果スクリーンのシネ順に並んでいねばなりません。フレームの数はここでは指定されません。結果スクリーンにいくつかのシネ領域があり、領域間でシネの“cycle”の長さが同じでない場合、MFSCサイクルが始めに戻る際に再生画像に“jump”があれば、許容されます。

エビデンス書類生成役は、24-bit RGBのカラー結果スクリーンの送出をサポートせねばなりません。動的カラー結果スクリーンはMulti-frame True Color Secondary Capture image Storageを使用して保存しなければなりません。

このシステムは、また、8-bitのグレースケールの結果スクリーンの送出をサポートしなければなりません。それは時々、カラーとグレースケールの両方の形式で指定された結果スクリーンを送出するために有用です。グレースケール結果のみを提供するエビデンス書類生成役は、24-bitRGBで送出することを要求されません。

複数のSCおよび/またはMFSC対象物が、RAD TF-1, Appendix E.4.1 Study UIDs and Series UIDs に述べられているシリーズ規則に違反しない限り、実行する処理によって関連付けられた結果スクリーンを収集するために、同じシリーズ内に作成されることがあります。

画像インスタンス番号は、意図したディスプレイ順序を反映するために、設定／増加されねばなりません。

処理が新しい結果スクリーンを作成するために繰り返される毎に、それは新しいシリーズを生成せねばなりません。

SC装置モジュールの変換形式 (0008,0064)は、“WSD”（ワークステーションによって画像が生成された示す）の値を持たねばなりません。

一般シリーズ・モジュールのシリーズ記述(0008,103E)は、これらが結果スクリーンであるという印を含んでいねばなりません。

導出記述（Derivation Description）(0008,2111)は、結果、および・または、それらを生成した処理の種類の記述を含まねばなりません。

撮影装置 (0008,0060) には、結果スクリーンを生成するために使用したデータ装置が反映されねばなりません。

様々なディスプレイ・システムの最大の互換性を確保するために、シネモジュールのフレーム時間（Frame Time）、推奨表示フレーム速度（Recommended Display Frame rate）とシネ速度（Cine Rate）の属性はすべて同じフレーム速度を反映せねばなりません。

これらの値は、保存された結果スクリーンシネのディスプレイ速度を反映します。実際の患者の心拍数のような“実世界の値”を反映させた値を設定する必要はありません。

Table 4.18-1: Required Attributes for Multifame  Secondary Capture Cine Module

| Attribute | Tag | Type | Attribute Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Preferred Playback Sequencing | (0018,1244) | R+ | Describes the preferred playback sequencing for multi-fame image. Shall have a value of 0 (which indicates Looping (1,2,..n,1,2,..n) ) |
| Cine Rate | (0018,0040) | R+ | Number of frames per second at which the Evidence Creator intends the results to be presented. |
| Frame Time | (0018,1063) | R | Nominal time (in msec) per individual frame. Equals 1000/CineRate |
| Recommended Display Frame Rate | (0008,2144) | R+ | Same as Cine Rate |

##### 4.18.4.1.3 予期される動作

画像保管庫が受け取ったDICOM対象物を保存します

DICOM 対象物は、DICOM Level 2 Storage SCP (DICOM PS 3.4 B.4.1参照）として定義された要求に合致する方法で取得できる(4.16 画像取得参照）様に、保存されねばなりません。

###### 4.18.4.1.3.1 DICOM画像保存SOPクラス (DICOM Image Storage SOP Classes)

核医学画像プロファイルを標榜する 画像保管庫は、Table 4.8-3に列挙されたSOPクラスをすべて使用可能とするように要求されます。核医学画像プロファイルを標榜するエビデンス書類生成役は、Table4.8-3に列挙されたSOPクラスの少なくとも一つを使用可能とすることを要求されます。

エビデンス書類生成役は、核医学画像SOPクラスを使用して、作成された核医学画像タイプをすべて提供することができねばなりません。

結果スクリーン送出オプションを標榜するエビデンス書類生成役は、4.18.4.1.2.4節に述べられているように、エビデンス書類生成役の結果提示能力によって指示されるTable4.18-2に列挙されたSOPクラスをすべて使用可能とすることを要求されます。

Table 4.18-2:  Result Screen Export SOP Classes

| SOP Class UID | SOP Class Name |
| --- | --- |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 | Secondary Capture image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2 | Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture image Storage |
| 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 | Multi-frame True Color Secondary Capture image Storage |

## 4.19  エビデンス書類生成役表示条件保存 (Creator Presentation State Stored)

本節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-19に対応します。トランザクションRAD-19は 画像保管庫およびエビデンス書類生成役の各実行役が使用します。

### 4.19.1 適用範囲

本節では、エビデンス書類生成役が 画像保管庫に発行するDICOMグレイスケールソフトコピー表示条件保存（Grayscale Softcopy Presentation States Storage）要求について説明します。後に画像データの一貫した表示を使用可能とする際に使用することができるよう、エビデンス書類生成役は保存用の表示条件を画像と一緒に送ります。エビデンス書類生成役はDICOMストレージSCUであり、 画像保管庫はDICOMストレージSCPです。DICOM 2011 PS 3.4：グレイスケールソフトコピー表示条件ストレージが、このトランザクションが使用可能とする画像変換を定義します。

### 4.19.2 使用例役割

実行役:  エビデンス書類生成役

役割: 画像データに適用されるグレイスケールソフトコピー表示条件を生成します。エビデンス書類生成役は、表示条件・データを 画像保管庫に送る能力をサポートします。

実行役:   画像保管庫

役割:  エビデンス書類生成役から受け取ったグレイスケールソフトコピー表示条件インスタンスを受け入れ、保存します。このトランザクションは、表示条件情報のストレージに関連した役割だけを記述します。

### 4.19.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Storage Service Class

DICOM 2011 PS 3.4: Grayscale Softcopy Presentation State Storage

DICOM 2011 PS 3.14: Grayscale Standard Display Function

### 4.19.4 相互作用図

##### 4.19.4.1 エビデンス書類生成役表示条件保存(Creator Presentation State Stored)

##### 4.19.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

エビデンス書類生成役がグレイスケールソフトコピー表示条件インスタンスを生成し、保存のためにそれを 画像保管庫に送ります。

##### 4.19.4.1.2通信文意味（Message Semantics）

エビデンス書類生成役はDICOM C-STORE通信文を使ってグレイスケールソフトコピー表示条件を保存します。結果としてもたらされる参照された画像の提示に関連したすべてのグレースケール処理操作と、すべての空間およびグラフィカル操作を表示条件に記録せねばなりません。これは、例えば画像コントラスト設定、回転、フリップ、テキスト注釈など、画像の“最終見かけ”（“as-last-seen” view of the image）を保存するものです。表示条件での画像操作は、画像そのものに記録されているすべての内容を、特定の操作（ウィンドウ幅／ウィンドウ・レベル操作など）に関する属性が表示条件に存在しない場合までも含め、上書きします。後者はその定義から、同一操作（identity operation）を特定します。すべての通信文意味は、DICOM 2003 PS 3.4のグレイスケールソフトコピー表示条件ストレージSOPクラスの挙動の節で定義されています。

エビデンス書類生成役は、撮影装置実行済検査段階関係情報が含まれていることがある源画像から画像とグレイスケールソフトコピー表示条件対象物を派生します。この情報には撮影装置で実行された検査の予定済検査段階情報を含みます。源画像に存在する場合、エビデンス書類生成役は適切な予定済検査段階情報を抽出し、それを自らが作成するPPS情報に含めねばなりません。

##### 4.19.4.1.3 予期される動作

画像保管庫は、受け取ったグレイスケールソフトコピー表示条件対象物を保存します。

## 4.20  エビデンス書類生成役検査段階進行中 (Creator Presentation Step in Progress)

本節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-20に対応します。トランザクションRAD-20は、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、画像管理役、PPS管理役、エビデンス書類生成役の各実行役が使用します。

### 4.20.1 適用範囲

このエビデンス書類生成役の実行済検査段階は、同じ予定済済検査段階に対して撮影装置で実施される撮影装置実行済み検査段階に付加されます。これには、エビデンス書類生成役からPPS管理役への通信文が含まれており、PPS管理役は次に同じ通信文を部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）と画像管理役に送ります。PPS管理役は異なる2つの宛先への通信文転送をサポートせねばなりません。PPS管理役は、エビデンス書類生成役から対応する通信文を受け入れたらすぐに設定された宛先への通信文送信を開始せねばなりません。

PPS管理役の詳細については4.6.1節を参照してください。

### 4.20.2使用例役割

実行役:  部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）

役割: PPS管理役から転送されてきたPPS情報を受け取ります。

実行役:  画像管理役

役割:   PPS管理役から転送されてきたPPS情報を受け取ります。

実行役:  エビデンス書類生成役

役割:  PPS管理役に、特定の実行済検査段階が開始されたことを伝えます。

実行役:  PPS管理役

役割:  エビデンス書類生成役からの実行済検査段階情報を受け取り、それを部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）および画像管理役へ送信します。

### 4.20.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Modality Performed Procedure Step SOP Class.

### 4.20.4 相互作用図

#### 4.20.4.1  検査段階開始済通信文（Procedure Step Started Message）

#### 4.20.4.1.1  きっかけ事象（Trigger event）

技師がエビデンス書類生成役ステーションで、画像、キー画像注釈、表示条件の様なDICOM対象物の生成を開始します。

##### 4.20.4.1.2  通信文意味（Message Semantics）

エビデンス書類生成役が撮影装置実行済検査段階SOPクラス（N-CREATEサービス）を使って、PPS管理役に特定の画像生成検査段階が開始され、現在実行中であることを伝えます。次に、PPS管理役はN-CREATEサービスを使って、その情報を部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）に転送します。実行済検査段階のSOP インスタンス UIDの値は、この交換の間にAffected SOP Instance UID (0000,1000) で運ばれます。(RAD TF-2:A.1考慮点を参照）。この段階の実装では、次の見地を考慮せねばなりません。

###### 4.20.4.1.2.1   患者・検査・検査段階情報 (Patient/Procedure/Procedure Step Information)

エビデンス書類生成役は、自らが持っている患者・検査・検査段階情報が有効かつ最新のものであることを確認せねばなりません。その場合、撮影装置業務一覧（MWL）は識別および関係情報を提供しませんが、エビデンス書類生成役がオリジナルとして使った画像から予定済検査段階情報を抽出します。そうした画像がいくつかの予定済検査段階を満たす場合、すべての画像に関する情報を、結果的に生成されるPPS通信文や画像ヘッダに記録することができます。

###### 4.20.4.1.2.2   必須属性 (Required Attributes)

付録Aは、実行済検査段階対象物属性と生成された画像に含まれる情報との間の整合性を確保するため、エビデンス書類生成役が適切に取り扱うべき属性をまとめたものです。

###### 4.20.4.1.2.3  予定済と実行済検査段階の関係 (Relationship between Scheduled and Performed Procedure Steps)

この場合には、予定済検査段階は源画像のMPPS情報の関係部分で指定されます。したがって、予定済検査段階と実行済検査段階との間には“追加ケース”（Append Case）関係が生じます。この場合の属性（検査インスタンスUID、検査ID、番号など）の形成については付録Aを参照してください。

4.20.4.1.2.3.1  追加ケース

Figure 4.20.4.1.2.3.1-1: Append to a Normal Case

これはSPSとPPSとの1対N関係の特殊ケースで、SPSに応答して最初にPPSが撮影装置で生成されます。後に、新しい実行済検査段階がエビデンス書類生成役で追加されます。すべての実行済検査段階は同じ要求検査（Requested Procedure）と元のSPSまで戻って参照せねばなりません。源画像に含まれる依頼済検査および予定済検査段階の属性はすべて、実行済検査段階関係モジュールと画像要求属性順列（Request Attribute Sequence）へコピーせねばなりません（付録A参照）。

Figure 4.20.4.1.2.3.1-2: Append to a Group Case

撮影装置で生成された最初のPPSが群化例（Group Case）からのものであった場合（4.6.4.1.2.3.4節または4.6.4.1.2.3.6節参照）、エビデンス書類生成役によって付加された実行済検査段階は、元画像内の要求属性順列（Request Attribute Sequence）からの情報を使って、グループ化された、元のSPSおよび関連する要求検査（Requested Procedures）のうちのいずれか一つ以上に戻って参照することがあります。対応する属性は画像から実行済検査段階関係モジュールおよび画像要求属性順列（Request Attribute Sequence）にコピーされねばなりません（付録A参照）。

注: 例えば、“首”SPSおよび“頭部”SPSの群化に応じてMR装置で実行されたPPSのあと、頭部MR画像の3D解析が画像表示役・生成役で実行されます。この画像表示役・生成役用アプリケーションは、頭部および首の両方の3D解析の結果得た3D セカンダリキャプチャ画像に関連付けられ追加されたPPSにリンクすることができます。

##### 4.20.4.1.3予期される動作

部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）はPPS管理役から情報を受け取り、それを依頼済検査にリンクします。依頼済検査IDが空で送信された場合、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）と画像管理役は例外を作成することになり、実行済検査段階を適切な検査にリンクさせるため手作業で解決せねばなりません

## 4.21  エビデンス書類生成役検査段階完了 (Creator Procedure Step Completed)

本節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-21に対応します。トランザクションRAD-21は、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）、画像管理役、PPS管理役、エビデンス書類生成役の各実行役が使用します。

### 4.21.1 適用範囲

このトランザクションにはエビデンス書類生成役からPPS管理役への通信文が含まれており、PPS管理役は次に、実行済検査段階が完了したという通信文を部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）と画像管理役に送ります。この段階で請求業務のために情報が開示されることはありませんが、コードが割り当てられる場合があります。画像管理役は同じスタディのSOPインスタンスを配置するためにこの情報を必要とする場合があります。実行済検査段階完了（Performed Procedure Step Completed）通信文は必ずしも画像のセットが完全なものであるとか、取得できることを意味するわけではありません。

### 4.21.2 使用例役割

実行役:  部門システム予定訳役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）

役割:  PPS管理役から転送されたPPS情報を受け取ります。

実行役:  画像管理役（IM）

役割:  PPS管理役から転送されたPPS情報を受け取ります。

実行役:  エビデンス書類生成役

役割:  PPS管理役に、特定の実行済検査段階が完了したことを伝えます。

実行役:  PPS管理役.

役割:  エビデンス書類生成役からの実行済検査段階情報を受け取り、それを部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）および画像管理役へ送信します。

### 4.21.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Modality Performed Procedure Step SOP Class.

### 4.21.4 相互作用図

Note:  上の図は撮影装置実行済検査段階SOPクラスの通信文の順列を示したものです。エビデンス書類生成役も保存クラスおよび保存委託クラスを実装します。MPPS通信文と保存（Storage）および保存委託（ Storage Commitment）通信文とのタイミング関係は規定されていません。すなわち、MPPS通信文は保存要求の前でも後でも送信することができます。

#### 4.21.4.1 検査段階完了・中止 (Procedure Step Completed/Discontinued)

##### 4.21.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

技師がエビデンス書類生成役ステーションから検査段階を完了させます。

##### 4.21.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

エビデンス書類生成役は撮影装置実行済検査段階SOPクラス（N-SETサービス）を使って、PPS管理役に特定の検査段階が完了したか、あるいは中断されたことを伝えます。通信文意味の詳細については、4.7.4.1.2節を参照してください。

エビデンス書類生成役は、実行済検査段階情報を含む源画像から画像とグレイスケールソフトコピー表示条件対象物を派生します。この情報は撮影装置で実行された検査の予定済段階情報を含みます。源画像にある場合、エビデンス書類生成役は適切な実行済検査段階情報を抽出し、それをPPS通信文とエビデンス書類生成役が作成する画像とともに含めます。

Note: DICOMはN-SETによる属性の設定をいつ認めるかを規定しており、最後のN-SETが提供する値がそれ以前にC-CREATEまたはN-SETが設定した値を上書きします。

###### 4.21.4.1.2.1 PPS例外管理オプション (PPS Exception Management Option)

エビデンス書類生成役がPPS例外管理オプションを使用可能としている場合、状態がDISCONTINUEDで送られた最後のN-SETで、（通常、オペレータが選択する）適切な理由コードを提供せねばなりません。

撮影装置検査段階が状態DISCONTINUEDで送られた場合、撮影装置検査段階中断理由コード順列（ModalityProcedure Step Discontinuation Reason Code Sequence） (0040,0281) がTable4.7-1 Context ID9300-Procedure Discontinuation Reasonsに定義された値の一つで送られねばなりません。

理由コードは、部門システム予定役・オーダ実施役（DSS/OF）と画像管理役・ 画像保管庫へ伝達されたとき、オーダのキャンセルを暗に示すことがあります。理由コードは、また、より正確な課金通知を促進することもあります。

## 4.22 Intentionally Left Blank

このトランザクションはIHEテクニカルフレームワークの旧バージョンで定義されています。現在はトランザクションRAD-10の撮影装置保存委託と組み合わされています。

## 4.23  表示条件付印刷依頼 (Print Request with Presentation LUT)

本節はIHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-23に対応します。トランザクションRAD-23は印刷構成役およびプリントサーバの各実行役が使用します。

### 4.23.1 範囲

このトランザクションは、印刷構成役がプリントサーバが形成した画像の表示に一貫性があるのを確認できるようサポートします。印刷構成役はDICOM印刷要求をプリントサーバに送ります。要求には、フィルムボックスレベルで画像データに適用される提示ルックアップテーブル（Presentation look Up Table）が含まれます。印刷構成役はDICOMプリントSCUであり、プリントサーバはDICOMプリントSCPです。

### 4.23.2使用例役割

実行役:  印刷構成役

役割:  DICOM印刷要求をDICOM印刷SCUとして生成します。表示機能を持つシステムは、DICOM 2003 PS 3.14に定義されたDICOMグレースケール標準表示関数（GSDF）に従って行う画素レンダリングをサポートしなければいけません。印刷要求は、SCPが画像データに適用して希望する画像の見かけを維持するための提示LUTを指定し、参照するものでなければいけません。

実行役:  プリントサーバ

役割:  DICOM印刷要求をDICOM印刷SCUとして処理します。システムはDICOM 2011 PS 3.14に定義されたDICOMグレースケール標準表示関数（GSDF）に従って行う画素レンダリングをサポートしなければなりません。また、指定された提示LUTを使って画像データの画像変換を実行し、希望する画像の見かけを生み出さなければなりません。

### 4.23.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Print Management Service Class

DICOM 2011 PS 3.4: Presentation LUT SOP Class

DICOM 2011 PS 3.14: Grayscale Standard Display Function

### 4.23.4 相互作用図

#### 4.23.4.1 DICOMフィルムセッションN-CREATE (DICOM Film Session N-CREATE)

IHEテクニカルフレームワークでは、印刷構成役とプリントサーバ用にこの通信文を使用可能とする必要があります。Film Session N-CREATE通信文は、一つの印刷セッションのすべてのフィルムに共通な提示・パラメータを記述します。この通信文の実装は、DICOM基本印刷管理メタSOPクラスに従います。

##### 4.23.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

印刷構成役がプリントサーバに対して印刷要求を開始します。

#### 4.23.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

DICOM印刷管理サービスクラス挙動が基本フィルムセッションSOPクラスの通信文意味を定義します。

##### 4.23.4.1.3 予期される動作

プリントサーバはフィルムセッションSOPインスタンスを作成し、N-CREATEで指定された属性を初期化せねばなりません。プリントサーバは、基本フィルムセッションSOPクラスに定義された、要求済SOPインスタンス作成の状態コードを送り返さねばなりません。

#### 4.23.4.2 DICOM提示LUT N-CREATE (DICOM Presentation LUT N-CREATE)

このN-CREATEが指定した提示LUTは、印刷構成役に適した特定の画像表示特性を実現するためにフィルムボックスレベルで画像データの変換を実行するのに使用されます。さらに、この通信文はPresentation LUT Shape属性を使って、あらかじめ定義された提示LUTの形状を指定することができます（“LIN OD”の提示LUT形状値は、乳房撮影画像プロファイル（4.23.4.8節参照）を除いて、IHEテクニカルフレームワークにおいてはサポートされません）。提示LUT情報はフィルムボックスレベルでのみ指定および適用が行われます。

注: 印刷構成役が提示LUTではなく、IDENTITYの提示LUT形状を指定することにした場合、プリントサーバがGSDFに従う解釈を行うため、画像データはP-Valueの形でプリントサーバに送られます。

注: 印刷構成役は、DICOM Part 14の付録Bのキャリブレーション測定に関する要求を参照するよう奨励されています。こうしたデータが使用できない場合やフィルム読影に使用するシャーカステンが不明な場合、印刷構成役では、通常の画像に対しては、照度（2010,015E）属性および反射周辺光（2010,0160）属性に対するDICOM規格Part 14に定められた推奨デフォルト値を使用します（乳房撮影画像に関する要求は、4.23.4.8を参照）。透過型ハードコピープリンタに関して、DICOM規格では照度については2000cd/m2、反射周辺光については10cd/m2を推奨しています。反射ハードコピープリンタに関して、DICOM規格では照度について150cd/m2を推奨しています（照度がある場所での拡散反射から得られる最大輝度）。これらの値は、DICOM規格Part 14の付録Dにある、例で使われているものと一致しています。

##### 4.23.4.2.1 きっかけ事象（Trigger event）

この通信文は、印刷構成役がFilm Session N-CREATE通信文の送信に続いてプリントサーバから有効な状態応答を受け取ったときに、引き起こされます。

##### 4.23.4.2.2 通信文意味（Message Semantics）

DICOMプリント管理サービスクラス挙動（Print Management Service Class Behavior）が提示LUT SOPクラスの通信文意味を定義します。印刷構成役が提供する提示LUTは、画像データのビット深度に対応する複数のエントリが必要となります（例えば、8ビット画像データについては256エントリ、12ビット画像データについては4,096エントリ）。

##### 4.23.4.2.3 予期される動作

プリントサーバは提示LUT SOPインスタンスを作成し、N-CREATEで指定された様に属性を初期化せねばなりません。プリントサーバが、提示LUT SOPクラスに関して定義された要求済SOPインスタンス作成（requested SOP Instance creation）の状態コードを送り返さねばなりません。

##### 4.23.4.2.4  ユーザ指定可能照明条件オプション (User Specifiable Lighting Condition Option)

印刷構成役・実行役がユーザ指定可能照明条件オプションを使用可能とする場合、照度 (2010,015E) および反射周囲光 (2010,0160) 属性のデフォルト値を変更する手段を提供せねばなりません。

照度 (2010,015E)および反射周囲光 (2010,0160) 属性におけるDICOM標準 Part14で示されたデフォルト値は、フィルムがどのライトボックス上で読影するか臨床のユーザが知らないようなケースに適用できる平均的な読影条件での臨床使用指針です。（Earco Eichelberg、他による“Consistency of Softcopy and Hardcopy: Preliminary Experiences with the new DICOM Extensions for image Display, Proceedings of SPIE 2000. ”という表題のCPIに関するホワイトペーパーも参照してください）。

#### 4.23.4.3 DICOMフィルムボックスN-CREATE (DICOM Film Box N-CREATE)

DICOM規格により、IHEテクニカルフレームワークでは印刷構成役とプリントサーバがこの通信文のサポートを必要とします。Film Box N-CREATE通信文は、一つのフィルムセッション内の一枚のフィルムに共通な提示パラメータを記述します。

##### 4.23.4.3.1 きっかけ事象（Trigger event）

この通信文は、印刷構成役がPresentation LUT N-CREATE通信文の送信に続いてプリントサーバから有効な状態応答を受け取ったときに引き起こされます。

##### 4.23.4.3.2 通信文意味（Message Semantics）

DICOMプリント管理サービスクラス挙動（Print Management Service Class Behavior）が基本フィルムボックスSOPクラスの通信文意味を定義します。一つのマルチフィルムセッションでは、一枚のフィルム毎にFilm Box N-CREATE通信文が発信されます。DICOMプリントSCUとして機能する印刷構成役は、DICOM 2011 PS 3.14の規定により、照度 (2010,015E)、反射周辺光 (2010,0160)、最小密度 (2010,0120)、最大密度 (2010,0130) についてデフォルト値を使用することができます。さらに、Film Box N-CREATE通信文が、Presentation LUT N-CREATE通信文によって作成された提示LUT SOPインスタンスを参照します。次のTable4.23-1は、SCUによってサポートすべき基本フィルムボックス属性値を指定したものです。

Table 4.23-1:  Film Box Module Attributes Supported by the Print Composer

| Tag | Attribute Name | Supported Values |
| --- | --- | --- |
| (2010,0010) | image Display Format | STANDARD\C, R (C = columns, R = rows) |
| (2010,0040) | Film Orientation | PORTRAIT LANDSCAPE |
| (2010,0050) | Film Size ID | 8INX10IN 11INX14IN 14INX17IN |
| (2010,0060) | Magnification Type | REPLICATE BILINEAR CUBIC NONE |

##### 3.23.4.3.3 予期される動作

プリントサーバがフィルムボックスSOPインスタンスを作成し、N-CREATEで指定された様に属性を初期化します。プリントサーバが、基本フィルムボックスSOPインスタンス作成時にimage Display Format属性 (2010,0010) によって定義された画像ボックス毎に、画像ボックスSOPインスタンスを作成します。プリントサーバは、基本フィルムボックスSOPクラスに定義された、要求済SOPインスタンス作成の状態コードを送り返さねばなりません。他の挙動については、DICOM規格のDICOMプリント管理サービスクラス用基本フィルムボックスSOPクラスの説明で定義します。

#### 3.23.4.4 DICOM画像ボックスN-SET (DICOM Film Box N-SET)

DICOM規格により、IHEテクニカルフレームワークでは印刷構成役とプリントサーバがこの通信文のサポートを必要とします。Image Box N-SET通信文は、一つのつのフィルムセッションにおける一枚のフィルム上の一個の画像ボックスに固有の提示パラメータと画像画素データを記述します。

#### 4.23.4.4 きっかけ事象（Trigger event）

この通信文は、印刷構成役がFilm Box N-CREATE通信文の送信に続いてプリントサーバから有効な状態応答を受け取ったときに引き起こされます。

##### 4.23.4.4.2 通信文意味（Message Semantics）

DICOMプリント管理サービスクラス挙動（Print Management Service Class Behavior）が画像ボックスSOPクラスの通信文意味を定義します。画像ボックスN-SETがFilm Box N-CREATE通信文の表示書式属性 (2010,0010) によって定義される各画像ボックスに対して発行されます。

##### 4.23.4.4.3予期される動作

プリントサーバが指定された画像ボックス属性を画像ボックスSOPインスタンスに適用します。プリントサーバが、画像ボックスSOPクラスに定義された要求済SOPインスタンス更新の状態コードを送り返さねばなりません。

#### 4.23.4.5 DICOMフィルムボックス N-ACTION (DICOM Film Box N-CREATE)

IHEテクニカルフレームワークでは、印刷構成役とプリントサーバがこの通信文を使用可能とせねばなりません。Film Box N-ACTION通信文は、フィルム・セッションで1枚のフィルムをプリントするのに使用します。

##### 4.23.4.5.1 きっかけ事象（Trigger event）

この通信文は、指定されたフィルムボックスに対する最後のImage Box N-SET通信文の送信に続いてプリントサーバから有効な状態応答を印刷構成役が受け取ったときに引き起こされます。

##### 4.23.4.5.2 通信文意味（Message Semantics）

DICOMプリント管理サービスクラス挙動がフィルムボックスSOPクラスの通信文意味を定義します。

##### 4.23.4.5.3 予期される動作

フィルムボックスに示されるフィルムをプリントサーバがプリントします。フィルムボックスレベルまたは画像ボックスレベルで参照される提示LUT SOPインスタンスが画像データに適用されます。DICOMプリント管理サービスクラスのフィルムボックスN-ACTION DIMSE用に定義された適切な状態・コードをプリントサーバは送り返さねばなりません。

#### 4.23.4.6 DICOMフィルムセッション N-ACTION (DICOM Film Session N-ACTION)

IHEテクニカルフレームワークでは、印刷構成役とプリントサーバがこの通信文の使用を可能とするのオプションです。Film Session N-ACTION通信文は、フィルム・セッションの全数のフィルムを印刷するのに使用します。

##### 4.23.4.6.1 きっかけ事象（Trigger event）

この通信文は、指定されたフィルム・セッションに対する最後のImage Box N-SET通信文の送信に続いてプリントサーバから有効な状態応答を印刷構成役が受け取ったときに引き起こされます。

##### 4.23.4.6.2 通信文意味（Message Semantics）

DICOMプリント管理サービスクラス挙動がフィルムセッションSOPクラスの通信文意味を定義します。

##### 4.23.4.6.3 予期される動作

プリントサーバがフィルムセッションを印刷します。フィルムボックスレベルまたは画像ボックスレベルで参照される提示LUT SOPインスタンスが画像データに適用されます。DICOMプリント管理サービスクラスのフィルムセッションN-ACTIONサービス用に定義された適切な状態コードをプリントサーバが送り返さねばなりません。

#### 4.23.4.7 印刷状態 （N-EVENT-REPORT） (Print Status (N-EVENT-REPORT))

DICOM規格により、IHEテクニカルフレームワークでは印刷構成役とプリントサーバはこの通信文を使用可能とせねばなりません。N-EVENT-REPORTは、プリントサーバ状態を非同期的方法で印刷構成役に伝えるために使用されます。つまり、SCUが追加の印刷命令を送信している間に、プリントSCPがN-EVENT-REPORT通信文を送信できます。SCUとSCPはこれらの非同期通信文を受け入れることを要求されます。

##### 4.23.4.7.1 きっかけ事象（Trigger event）

この通信文は、印刷要求（Print Request）に関連する、印刷構成役への通知に値するような、状態の変化をプリントサーバが感知したときに発行されます。

##### 4.23.4.7.2 通信文意味（Message Semantics）

DICOMプリント管理サービスクラス挙動がプリントSOPクラスの通信文意味を定義します。

##### 4.23.4.7.3 予期される動作

印刷構成役はプリントサーバへN-EVENT-REPORT動作の確認応答を送り返します。

#### 4.23.4.8 乳房撮影画像プロファイル (Mammography Image Profile)

適切に注釈が付けられている一次診断品質の画像を患者に提供する必要に関して多くの法的な規制要件があるので、印刷のための要求仕様が乳房撮影のために指定されます。

乳房撮影画像プロファイルに参加する印刷構成役に対する要求は以下です：

- 印刷される乳房撮影画像SOPインスタンスのイメージャ画素間隔 (0018、1164) に保存された値に基づいたフィルム一枚当たりの一方向の画像ですべての画素に対しての実寸印刷が可能でなければなりません。その結果、印刷されたフィルム上での距離計測は、フィルムスクリーン乳房撮影で作られたものとほぼ等価になります。正確な画像寸法を使用するためにプリントサーバには要求画像寸法 (2020, 0030) を使用せねばなりません。イメージャ画素間隔(0018, 1164)は、推定Ｘ線撮影拡大率 (0018, 1114) によって修正すべきでないことに注意してください。それは、拡大撮影に対して行うと利用可能な印刷領域のサイズを超過するだけではなく、容認されたフィルム撮影方法からも逸脱します.。

- プリントサーバが可能な様に、胸壁がフィルム端にできるだけ近く印刷できるように、画像を収める印刷要求ができねばなりません。

- 最大濃度属性 (2010,0130) を送信できねばなりません。

- プリントサーバへ送られたすべての画素データに、4.16.4.2.2.1.1.5.1 識別情報注釈での画像表示のための診療情報セットに定められたすべての注釈、加えて、施設住所　(0008,0081)、4.16.4.2.2.1.1.5.2 技術因子情報注釈と、 4.16.4.2.2.1.1.5.3視方向情報注釈、を焼き込めねばなりません。

- 定規、カリパスまたは距離測定の他の図形をプリントサーバへ送られた画素データに焼き込むことができねばなりません。

- 12ビットのビット深さをもつ画素データをプリントサーバへ送れること（すなわち、乳房撮影では8ビット深さでは十分ではない）

- オリジナル画像に含まれているものからユーザが選択した、もしくはユーザが提供したVOI LUT 変換（線形、シグモイド または変換表 ） を、プリントサーバへ送られた画素データに焼き込めねばなりません。

乳房撮影画像プロファイルに参加するプリントサーバに対する要求事項は:

- 透過型メディア（訳者注：フィルムの様な透過光で見るメディアのこと）へ印刷できねばなりません。

- 依頼画像寸法 (2020,0030) に基づいて実寸印刷ができ、要求サイズに対して線形距離で最大2%の誤差の精度を得られねばなりません（この精度要求は、フィルムもしくは放射線照射での測定に対する暗黙もしくは要求された正確さを基づいてはいません。しかし、最新の電気的・機械的および工学的な技術がこの精度を容易に可能にし、そしてこの値を超える偏差は、プロトコルまたはロジックの実装における基本的な欠陥を示すためです）。

- デジタル乳房撮影画像の胸壁端とフィルムの物理的な端の間の境界は5mmを超えずに印刷できねばなりません。その結果、印刷されたフィルムは、対応する撮影方向の画像で胸壁端が直接に接する様にシャーカステンに掛けることができます。

- 要求にある最大濃度属性 (2010,0130) を適用できねばなりません。そして、3.5以上の最大光学濃度で印刷できねばなりません。

- 12ビットのビット深度をもつ画素データを印刷構成役から受け取れること（すなわち、乳房撮影では8ビット深度では十分ではない）

- 提示LUT形状の値として“IDENTITY”と“LIN OD”が、 そして、提示LUT順列 (2050,0010) が使用できねばなりません。

提示LUT形状の値としてプリントサーバが“LIN OD”を使用可能とすることが乳房撮影には指定されることに注意してください。これは、シャーカステンに掛けられる印刷されたフィルムの乳房撮影での期待透過照度は、Bartenモデルが定義する照度の範囲を超過するからです。従って、印刷同士、および印刷とディスプレイの間の一貫性を達成するのは難しいかもしれません。印刷構成役が“LIN OD”を使用することは許されていますが、印刷されたフィルムの光学濃度に対するより多くの制御ができ、予期されるフィルム観察環境で、画像見かけの一貫性に帰結する必要な調整ができるようにするためです。

## 4.24  レポート提出 (Report Submission)

本項は、IHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-24に対応します。トランザクションRAD-24は、レポート生成役とレポート管理役 の実行役が使用します。

### 4.24.1 適用範囲

レポート提出トランザクションでは、レポート生成役はレポート管理役に対して、草案、または、最終状態のDICOM Structure Report（SR）対象物を送信します。この構造化レポートの対象物は、すくなくともテンプレートTID 2000に準拠する必要があります。クリエータは、SOPクラスに適合する範囲で、複雑さを導入しても良いです。

最終状態レポートの定義は、完成フラグ (0040,A491) 属性が“COMPLETE”に設定された状態、かつ、確認フラグ (0040,A493) 属性が"VERIFIED"である場合と定義されます。完成フラグ (0040,A491)、または、確認フラグ (0040,A493) の属性が前記とは異なる値の場合は、レポートの状態は、草案とされます。

### 4.24.2 使用例役割

実行役:  レポート生成役

役割:  草案状態の、または、最終状態のDICOM Structure Reportをレポート管理役に送信します。

実行役:  レポート管理役

役割:  草案状態の、または、最終状態のDICOM構造化レポートを管理するために受諾します。

### 4.24.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Storage SOP Class

DICOM 2011 PS 3.16:  Content Mapping Resource

#### 2.24.4 相互作用図

#### 4.24.4.1 レポート作成

この属性は、上記の相互作用図の"Report creation"事象に関係します。

##### 4.24.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

レポート生成役である利用者が、DICOM Structure Reportの作成を望みます。

##### 4.24.4.1.2 発動の意味

これは、レポート生成役が現場施設で呼び起こす機能であり、レポートデータを得ることやDICOM Structure Report対象物を生成するためにレポート生成役が使用する手段は、このIHEテクニカルフレームワークの範囲外です。レポート生成役は、DICOM Basic Text SR Information Object Definition (IOD) に適合したレポートを生成しなければなりません。もし、レポートに数値が必要な場合は、レポート生成役はDICOM Enhanced SR IODに適合したレポートを作成しなければなりません。一つのレポート生成役は、実装者が必要と考えるなら、両方のSR IODを使用可能とすることもできますが、少なくともBasic Text SR IODを使用可能とせねばなりません。レポート生成役によって生成されるレポートは、DCMRテンプレートTID 2000にも適合せねばなりません。

###### 4.24.4.1.2.1 コード化エントリ (Coded Entries)

すべてのレポート業務の実行役（レポート生成役、レポート管理役、レポート保管庫、そして、外部レポート保管庫利用役）は、設定可能なコード表をつみこむことができます。DICOM Structure Report Objectは、伝えたい概念を定義したコード化した収録項目に依存します。DCMR（DICOM PS 3.16）で規定されるコードで有る必要があります。標準コードがない場合は、IHE委員会は、デモンストレーションで使用する必要なコードを定義することになります。

レポート生成役によって作成されるレポートのタイプは、RAD TF-1:9.4.に定義されています。最低現、レポート生成役は単純画像レポート（RAD TF-1:9.4.1）に基づいたレポートを生成することができねばなりません。もし、レポート生成役が強化SR情報対象物定義を使用可能とする場合は、単純画像数値レポート（Simple Image and Numeric Report, SINR）（RAD TF-1:9.4.2）の生成を可能とせねばなりません実装者が必要と考えるなら、両方のSR IODを使用可能とすることもできます。

###### 4.24.4.1.2.2  AEタイトル取得 (Retrieve AE Title)

DICOM構造化レポートのなかでDICOM Composite Objectを参照するときは、常に、Retrieve AE Title属性 (0008,0054) を含むことが可能です。レポート生成役の場合は、これらの参照は、Current Requested procedure Evidence Sequence属性 (0008,A375)、または、Pertinent Other Evidence Sequence属性 (0040,A385) に含まれねばなりません。もし、レポート生成役が単独の実行役の場合は、Retrieve AE Title属性 (0008,0054) の送付はオプションで、さらに、どのような値を送るかを決めるかは、実装（implementation）に任されます。もし、画像生成役が画像表示役と結合する場合は、Retrieve AE Title属性 (0008,0054) には、参照されたDICOM Composite Objectを取得した源の装置AE Titleを設定することを推奨します。

###### 4.24.4.1.2.3  スタディの識別と同一書類順列 (Study Identification and Identical Documents Sequence)

スタディインスタンスUIDは、レポートが関係するStudyを識別するために要求されます。生成されたStructured ReportのスタディインスタンスUIDと同じように、レポートされた画像のスタディインスタンスUIDを使用することを推奨します。レポート生成役がこの情報を受信する機構は、IHEテクニカルフレームに定義されています。一つのレポートが、複数のStudyを言及するケースが時々あります。例えば、外傷患者が手首と脚部のX線撮影が要求された場合、これは別々のスタディとして撮影を要求されますが、放射線科医は両方のスタディを一つにまとめたレポートを作成してもよいです。このような状況にDICOM階層モデルで対応するために、各々のスタディがレポートを重複して持つ必要があります。もし、レポート生成役が複数のStudyに対して一つのレポートを作成する場合は、各々が異なるSOP Instance UIDを持つレポートのコピーを複数作成しなければなりません。その際、各々のレポートは同一書類順列（Identical Document Sequence）属性 (0040,A525) を使用しなければなりません。レポートの実際の内容である、SR Document General Model属性（Identical Document Sequenceを除く）とSR Document Content属性は、各々のレポートインスタンスにおいては、同じものでなければなりません。

同一書類順列内のRetrieve AE Title属性 (0008,0054)は、送付してはなりません。

###### 4.24.4.1.3 予期される動作

レポート管理役での保管の準備ができているDICOM Structure Report Objectの生成。

##### 4.24.4.2 レポート提出

このトランザクションは、前述の相互作用図の、レポート生成役とレポート管理役の間の”DICOM C-STORE” 事象に関連します。

##### 4.24.4.2.1 きっかけ事象（Trigger event）

レポートの編集が完了し、レポート生成役が新しいDICOM Structure Reportを生成したら、レポート生成役はDICOM Structure Reportを、被糖衣錠のDICOM連記とともにレポート管理役に転送しなければなりません。

##### 4.24.4.2.2 通信文意味（Message Semantics）

レポート生成役は、DICOM Structure Reportを転送するためにDICOM C-STORE通信文を使用します。レポート生成役とは、Basic Text SR Storage SOP ClassのDICOM Storage SCU、または、Enhanced SR Storage SOP ClassのSCUの一方、もしくは、双方です。レポート管理役は、少なくともBasic Text SR Storage SOP ClassのDICOM Storage SCPであり、オプションでEnhanced SR Storage SOP Classです。SRに関する DICOM標準に従って、レポート管理役は、レベル2（全部）の保存をサポートしなければなりません。これは、すべてのDICOM Type1, 2と3の属性項目を保存することを意味します。

##### 4.24.4.2.3 予期される動作

レポート管理役は、受信したDICOM Structure Report対象物を保存します。この時点で、レポート生成役はレポート対象物に対するすべての責任を放棄し、新たなSOP Instance UIDを持つ新規対象物を生成する以外には、いかなる方法によっても、一切、レポート 対象物を変更してはなりません。

## 4.25  レポート発行 (Report Issuing)

本稿は、IHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-25に対応します。トランザクションRAD-25は、レポート管理役と レポート保管庫 の実行役が使用します。

### 4.25.1 適用範囲

レポート発行トランザクションでは、レポート管理役は、変更のない草稿のDICOM構造化レポート（レポート生成役に生成された）、または、新たに改定されたDICOM Structured Reporのいずれか、または両方を、 レポート保管庫に転送します。レポート管理役は、DICOM構造化レポートのすべての状態とその内容の変化を取扱います。そして、各々の変更のたびに、新規のDICOM Structure Report Objectが生成され、レポート保管庫に保管されます。

### 4.25.2 使用例役割

実行役:  レポート管理役

役割:  レポートの変更を処理し、レポートを レポート保管庫に転送します。これには、DICOM構造化レポートの内容と状態変化を取り扱う能力も含み、さらに、変化に基づいてあらたにDICOM構造化レポートを生成します。レポート管理役が処理する必要がある変更のタイプを以下に示します。：

- 草稿レポートを検証し、新たに生成した検証済みレポートに検証属性を設定します。；

- 一つ以上の、以前の草稿または検証済みレポートに基づいて、未検証のレポートを新たに生成します。；

- 一つ以上の、以前の草稿または検証済みレポートに基づいて、検証されたレポートを新たに生成します；そして

- 以前の複数のレポートを併合した、新規のレポートを生成します。

- 患者更新トランザクションを受信した場合は、更新された患者の属性を使用して既存レポートの新バージョンを生成します。

実行役:   レポート保管庫

役割:  レポート管理役からDICOM構造化レポートを受領し保存します。

### 4.25.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Storage SOP Class DICOM 2011 PS 3.16:  Content Mapping Resource

### 4.25.4 相互作用図

#### 4.25.4.1 レポート発行（ステップ1）

このトランザクションは、上記の相互作用図に示したレポート管理役と レポート保管庫間のDICOM C-STORE最上位事象に関連付けます。

#### 4.25.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

DICOM構造化レポートをレポート生成役から受信した場合に、レポート管理役は、一つ以上のDICOM 連携の中でDICOM構造化レポートを レポート保管庫に転送できます。その際、検証前または完成前のレポートへのアクセスを可能とする設定を可能にして良いです。この機能を必要とする施設もある一方、好ましく無いとする施設もあります。

##### 4.25.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

レポート管理役は、DICOM C-STORE通信文を使用してDICOM構造化レポートを転送します。レポート管理役は、少なくともBasic Text SR Storage SOP Classの、オプションでEnhanced SR Storage SOP Class の、DICOM Storage SCUです。レポート管理役がEnhanced SR Storage SOP Class（4.24項参照）のSCPの場合は、Enhanced SR Storage SOP ClassのSCUとなることも要求されます。 レポート保管庫は、Basic Storage SOP ClassとEnhanced SR Storage SOP Classの両方のDICOM Storage SCPです。SRに関する DICOM標準に従って、レポート保管庫は、レベル2（全部）での保存をサポートしなければなりません。これは、すべてのDICOM 1, 2と3型の属性項目を保存することを意味します。

##### 4.25.4.1.3 予期される動作

レポート保管庫は、受信したDICOM構造化レポートを保存します。

#### 4.25.4.2 報告書編集 (Report Modification)

このトランザクションは、先に示した相互作用図に示した、レポート編集、または、検証事象に関連します。

##### 4.25.4.2.1 きっかけ事象（Trigger event）

レポート管理役上のユーザは、そこからレポートを選択し、また、そのレポートを編集します。

##### 4.25.4.2.2 発動の意味

レポート管理役が現場で機能を発動しますが、レポート状態の遷移の特定、または、変更されたレポートデータ取得と新規のDICOM構造化レポート生成を行うのにレポート管理役が使用する手段はIHEテクニカルフレームワークの範囲外とします。レポート管理役は、DICOM Basic Text SR Information Object Definitionに適合するレポートを生成せねばなりません。もし、数値情報がレポート管理役で付加されるか、または、レポート生成役から受信したレポートに数値情報が現れるかにより、レポートに数値を含めたい場合には、DICOM Enhanced SR Information Object Definitionに適合するレポートを生成せねばなりません。もし、レポート管理役が、Enhanced SR objectsを受信可能な場合は、それらのObjects、または、新規のEnhanced SR objectsを扱う必要があります。もし、レポート管理役がレポートから数値情報を取り除く場合は、Enhanced SR objectからBasic SR Objectに変換しても良いです。レポート管理役が新たに変更したレポートを作成する場合は、レポート管理役とレポート生成役が同じ装置でない限り、オリジナルのレポートとは異なるシリーズ内になければなりません（すなわち、DICOM General Equipment Module属性が異なる）。DICOM標準では、異なる装置で生成された対象物は、異なるシリーズとすることになっています。オリジナルレポートを参照するために、変更し（て作成し）た新たなレポートは、正確にPredecessor Document Sequence属性 (0040,A360) を含まなければなりません。

レポート管理役が扱わねばならない外部状態のタイプは、：

- 部分的レポートを完了する；および

- レポート検証

部分的レポートを完成するためには、オリジナルレポートに追加の事項を追記し、Completion Flag属性 (0040,A491) を”COMPLETE”にセットしなければなりません。レポートの検証のためには、オリジナルレポートの記載事項の正当性をチェックし、また、Verification Flag属性 (0040,A493) を”VERIFIED”にセットしなければなりません。 さらに、Verifying Observer Sequence attribute (0040,A073) を適切に完成することも要求されています。

最小限、レポート管理役が扱わねばならないレポートのタイプは、RAD TF-1:9.4で定義します。レポート管理役は、Simple image Report（RAD TF-1:9.4.1）に基づくレポートを処理できなければなりません。もし、レポート管理役が、Enhanced SR Information Object Definitionを使用可能とする場合は、単純画像数値レポート（Simple Image and Numeric Report）（RAD TF-1:9.4.2）の処理も可能でなければなりません。たとえ、IHEテクニカルフレームワークがSR Objectの複雑性に限界を設けても、DICOM規格に適合するためにレポート管理役は、すべてのBasic Text SR Objectと、オプションでEnhanced SR Objectを受信、保存できなければなりません。実装する際には、RAD TF-1:9.4で規定よりも複雑なレポートに対しては変更を制限しても良いです。新しいレポートを生成したときは、レポート管理役は、DCMTのテンプレートTID 2000にも適合せねばなりません。

レポート管理役がレポートの内容を修正する理由や、その修正方法は多々存在しますが、これらはIHEテクニカルフレームワークの範囲外とします。例えば、レポート管理役が処理できねばならない変更のタイプは、上記の状態の変化の変更に加えて、以下があります：

- 一個以上の以前の草稿または検証済レポートから、データが変更、あるいは、追加された新しいレポートを生成すること；

- 複数の以前のレポートを融合した結果から新たなレポートを生成すること。その際、レポートのデータを修正、追加できること。；および

- もし、レポート管理役が 計測値を追加する場合は、Basic Text SRをEnhanced SRに変換すること。このことは、Basic Text SRがEnhanced SRと融合された場合は、生成物はEnhanced SRになることを意味します。

DICOM構造化レポートの修正は、オリジナルの内容と修正や追加した内容とを含む、新たなDICOM構造化レポート Objectを生成して行うことを推奨します。オリジナルのレポートへの参照は、Predecessor Document Sequence属性(0040,A360)によって行われます。

通常、レポート発行は、DICOM標準によって定義された規則の適応の結果、新しいSR instance UIDが生成される必要があります（PS 3.4 - Section O.3 Modification of SR DOCUMENT CONTENTを参照のこと）

###### 4.25.4.2.2.1 AE Title取得 (Retrieve AE Title)

DICOM複合対象物への参照が、DICOM Structure Reportのなかで行われるときは、Retrieve AE Title属性 (0008,0054) を含めることができます。管理役の場合、もし、レポート生成役が証拠順列属性を使用する場合、これらの参照は、先行書類順列（Predecessor Document Sequence）属性 (0040,A360)、同様に、Current Requested procedure Evidence Sequence属性 (0040,A375)、および、Pertinent Other Evidence Sequence 属性(0040,A385)の中に含まれます。

Current Requested Procedure Evidence Sequence Items (0040,A375)内の、または、Pertinent Other Evidence Sequence Items (0040,A385)内の、Retrieve AE Title属性 (0008,0054) が空か送信されていないならば、レポート生成役はレポート管理役にレポートを送ることができます。このような場合は、レポート管理役は、設定された画像管理役のRetrieve AE Title属性 (0008,0054) を、これらのSequence Items内のRetrieve AE Title属性 (0008,0054) に追加することができます。

レポート管理役が、 既にレポート保管庫に保存されている一つ以上の以前のレポートを元にして新しいレポートを生成するときは、 レポート保管庫のAE Titleは、Predecessor Document Sequence Items (0040,A360) 内のRetrieve AE Title属性（0008,0054）として使用しなければなりません。もし、 レポート保管庫に前のレポートが保存されていない場合は、Retrieve AE Title属性（0008,0054）は送ってはなりません。

###### 4.25.4.2.2.2 検査識別と同一書類順列（Study Identification and Identical Documents Sequence）

スタディインスタンス UIDは、レポートが属するスタディを識別するため必須です。レポート対象の画像のスタディインスタンス UIDを、生成した構造化レポートのスタディインスタンス UIDとして使用することを推奨しています。レポート生成役がこの情報を受信するメカニズムについては、IHEテクニカルフレームにおいては現状未定義ですDICOM General Purpose WorklistサービスがDICOMで纏められ、IHEテクニカルフレームに組込まれたときに、この機能が使用されることを期待しています。

レポート管理役が、同一書類順列（Identical Document Sequence）属性 (0040,A525) の項目を含むレポートを変更している場合は、他の同一書類に対して実施されるアクションを決定する必要があります。レポートを変更しているユーザは、変更が現在のレポートのみに適応されるか、他の同一書類にも適応されるかを、尋ねられることがあります。もし、変更が一つのレポートに限られるなら、他の書類と同一ではなくなっているため、Identical Document Sequence属性 (0040,A525) は、新たなレポートに含めてはなりません。もし、変更が複数のレポートに適応されるなら、新しいSOP Instance UID (0040,A525) を持つ新しい複数レポートが生成されねばならず、Identical Document Sequence属性（0040.A525）は適切な新たなレポート対象物を参照しなければなりません。また、このような場合は、Predecessor Document Sequence属性 (0040,A360) は、すべての元の同一書類を参照しなければなりません。これは図4.25-1に示されています。

Figure 4.25-1:  Identical and Predecessor Document Sequences

##### 4.25.4.2.3 予期される動作

新たな変更済DICOM Structure Report objectは、 レポート保管庫に保存が可能となります。

#### 4.25.4.3 レポート発行（Step 2）

このトランザクションは、上記の相互作用図でのレポート管理役とレポート保管庫の間の最下位のDICOM C-STORE事象と関連させます。

##### 4.25.4.3.1 きっかけ事象（Trigger event）

レポート終了処理（完成と検証）が行われたら、レポート保管庫に保存せねばなりません。レポート管理役はDICOM構造化レポートを、一つ以上のDICOM 連携内で レポート保管庫に転送することができます。内部のレポートは、終了処理されるまでは、レポート管理役に一時的に保存せねばなりません。ただし、もし、レポート管理役が転送を決定した場合は、 レポート保管庫に永久に保存しておかなければなりません。レポート管理役が終了処理する際に使用する技術は、IHEテクニカルフレームワークの範囲外とします。

##### 4.25.4.3.2 通信文意味（Message Semantics）

レポート管理役は、DICOM構造化レポートを転送する場合はDICOM C-STORE通信文を使用します。レポート管理役は、少なくともBasic Storage SOP Classの、オプションでEnhanced SR Storage SOP Classの、DICOM Storage SCUです。もし、レポート管理役が、Enhanced SR Storage SOP クラス（4.24節参照）のSCPの場合は、Enhanced SR Storage SOP クラスのSCUでもあることが必要となります。 レポート保管庫は、Basic Text SR Storage SOP ClassとEnhanced SR Storage SOPClassの両方のDICOM Storage SCPとなります。SRに関する DICOM標準に従って、レポート保管庫は、レベル2（全部）での保存をサポートしなければなりません。これは、すべてのDICOM Type1,2と3の属性項目を保存することを意味します。

##### 4.25.4.3.3 予期される動作

レポート保管庫は、受信したDICOM構造化レポート対象物を保存します。

## 4.26  レポート問合せ (Query Reports)

本節は、IHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-26に対応します。トランザクションRAD-26は、レポート管理役、 レポート保管庫、レポート閲覧役と外部レポートアクセス・実行役が使用します。

### 4.26.1適用範囲

レポート問合せトランザクションにおいては、ドラフトまたは終了処理したDICOM構造化レポートを、レポート閲覧役、 レポート保管庫または外部のレポート保管庫アクセスが、レポート管理役に問合せします。

### 4.26.2 使用例役割

実行役:   レポート保管庫

役割:  DICOM構造化レポートに関する問合せに応答します。

実行役:  外部レポート保管庫利用役

役割:  DICOM構造化レポートの問合せに対して応答します。このシステムは、放射線部門の外部から獲得されたDICOM構造化レポートの保管場所を提供します。このようなシステムは、異なるフォーマットのレポート（HL7）をDICOM構造化レポートに変換することを要求してもよいです。（付録C参照）

実行役:  レポート閲覧役

役割:   DICOM構造化レポートについての レポート保管庫または外部レポート保管庫利用役の問合せと、それらを選択的に利用できるようにします。

実行役:  レポート管理役

役割:  DICOM構造化レポートに関する問合せに応答します。

### 4.26.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Query/Retrieve Service Class

DICOM 2011 PS 3.16:  Content Mapping Resource

### 4.26.4 相互作用図

#### 4.26.4.1 レポート問合せ (Query Reports)

このトランザクションは、上記の相互作用図の問合せ部分に関連します。問合せ（Study Root －FINDとオプションでPatinet Root－FIND )SOPクラスを使用可能とします。詳細な意味の記述については、DICOM 2011 PS 3.4: Query/Retrieve Service Classを参照してください。

##### 4.26.4.1.2 きっかけ事象（Trigger event）

レポート閲覧役のユーザは、選択したレポートを表示します。

##### 4.26.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

通信文意味は、DICOM Query/Retrieve SOPクラスによって定義されます。DICOM Study Root Query/Retrieve Information Model － FIND SOP Class、または、DICOM Patient Root Query/Retrieve Information Model － FIND SOP Classからの C-FIND要求は、レポート閲覧役からレポート管理役、 レポート保管庫、または、外部レポート保管庫利用役に送られねばなりません。

レポート閲覧役は、一以上の合致キーを検索条件として用いて、選択したレベル（患者とスタディ・シリーズ・スタディインスタンス）で、レポート管理役、 レポート保管庫、または、外部レポート保管庫利用役から条件に一致するエントリ（登録物の）一覧を取得します。

DICOM標準によって規定される必須および一意キーに加え、IHEテクニカルフレームワークは、問合せSCPとSCUが使用可能とする合致キーと一致キーを定義しています。キーは4.14.4.1.2節、表4.14-1に定義されています。ただし、レポート管理役と レポート保管庫は、PPSの開始日時を使用可能にすることは要求されていません。キーの表記規約については、2.2節で定義されています。レポート閲覧役（SCU）とレポート管理役、 レポート保管庫と、外部レポート保管庫利用役（SCP）については、追加したSRインスタンス特異キーは、Table 4.26-1で定義されます。

Table 4.26-1:  SR Instance Specific Query Matching and Return Keys

| Attribute Name | Tag | Query Keys Matching |  | Query Keys Return |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCU | SCP | SCU | SCP |
| SR Instance Specific Level |  |  |  |  |  |
| Completion Flag | (0040,A491) | R+ | R+ | R+ | R+ |
| Verification Flag | (0040,A493) | R+ | R+ | R+ | R+ |
| Content Date | (0008,0023) | O | O | O | R+ |
| Content Time | (0008,0033) | O | O | O | R+ |
| Observation DateTime | (0040,A032) | O | O | O | R+ |
| Verifying Observer Sequence | (0040,A073) |  |  |  |  |
| >Verifying Organization | (0040,A027) | O | O | R+ | R+ |
| >Verification DateTime | (0040,A030) | R+ | R+ | R+ | R+ |
| >Verifying Observer Name | (0040,A075) | R+ | R+ | R+ | R+ |
| >Verifying Observer Identification Code Sequence | (0040,A088) |  |  |  |  |
| >> Code Value | (0008,0100) | O | O | R+ | R+ |
| >> Coding Scheme Designator | (0008,0102) | O | O | R+ | R+ |
| >> Coding Scheme Version | (0008,0103) | O | O | R+ | R+ |
| >> Code Meaning | (0008,0104) | O | O | R+ | R+ |
| Referenced Request Sequence | (0040,A370) |  |  |  |  |
| >Study Instance UID | (0020,000D) | O | O | R+* | R+ |
| >Accession Number | (0008,0050) | O | O | R+ | R+ |
| >Requested Procedure ID | (0040,1000) | O | O | R+ | R+ |
| >Requested Procedure Code Sequence | (0032,1064) |  |  |  |  |
| >>Code Value | (0008,0100) | O | O | O | R+ |
| >>Coding Scheme Designator | (0008,0102) | O | O | O | R+ |
| >>Coding Scheme Version | (0008,0103) | O | O | O | R+ |
| >>Code Meaning | (0008,0104) | O | O | O | R+ |
| Concept Name Code Sequence | (0040,A043) |  |  |  |  |
| >Code Value | (0008,0100) | R+ | R+ | R+ | R+ |
| >Coding Scheme Designator | (0008,0102) | R+ | R+ | R+ | R+ |
| >Coding Scheme Version | (0008,0103) | O | O | O | R+ |
| >Code Meaning | (0008,0104) | O | O | R+ | R+ |

##### 4.26.4.1.3 予期される動作

レポート管理役、 レポート保管庫、または、外部レポート保管庫利用役は、C-FIND要求を受信し、提供されたキーにより一致検索を行い、C-FIND応答を通して、レポート閲覧役に一致した記録の一覧を送ります。

## 4.27  レポート取得 (Retrieve Reports)

トランザクションRAD-27は、レポート管理役、 レポート保管庫、画像書類源、画像書類消費役と外部レポート保管庫利用役の実行役に使用されます。

### 4.27.1 適用範囲

レポート取得トランザクションでは、要求されたDICOM構造化レポートは、レポート管理役、レポート保管庫、画像書類源、画像書類消費役、あるいは、外部レポート保管庫利用役から、レポート閲覧役、あるいは、画像書類消費役へ、レポートを閲覧するために転送されます。

### 4.27.2 使用例役割

実行役:   レポート保管庫

役割:  要求されたDICOM構造化レポートをレポート閲覧役に送ります。

実行役:  画像書類源

役割:  要求されたDICOM構造化レポートを画像書類消費役クタに送ります。

実行役:  外部レポート保管庫利用役

役割:  要求されたDICOM構造化レポートをレポート閲覧役に送ります。そのようなシステムは、異なるフォーマット（HL7）のレポートを、DICOM構造化レポート（付録C参照）に変換することを要求しても良いです。

実行役:  レポート閲覧役

役割:  DICOM構造化レポートを、 レポート保管庫または外部レポート保管庫利用役から取得して、閲覧できるようにします。

実行役:  画像書類消費役

役割:  DICOM構造化レポートを、画像書類源から取得して、閲覧できるようにします。

実行役:  レポート管理役

役割:  DICOM構造化レポートをレポート閲覧役に送ります。

### 4.27.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Query/Retrieve Service Class

DICOM 2011 PS 3.4: Storage SOP Class

DICOM 2011 PS 3.16:  Content Mapping Resource

4.27.4相互作用図

#### 4.27.4.1報告書取得 (Retrieve Reports)

このトランザクションは、上図の取得部分に関連します。取得（Study Root – MOVE とオプションでPatient Root – MOVE）SOPクラスを使用可能とせねばなりません。SCPとしてのレポート閲覧役と画像書類消費役は、DICOM Basic Text SR Storage SOPクラスとオプションでDICOM Enhanced SR Storage SOPクラスを使用可能とせねばなりません。SCUとしてのレポート管理役、画像書類源と レポート保管庫は、DICOM Basic Text SR Storage SOPクラスとDICOM Enhanced SR Storage SOPクラスの両方を使用可能とせねばなりません。SCUとしての外部 レポート保管庫利用役は、DICOM Basic Text SR Storage SOPクラスとオプションでDICOM Enhanced SR Storage SOPクラスを使用可能とせねばなりません。詳細な意味の記述については、DICOM PS 3.4 付録Cを参照のしてください。

#### 4.27.4.1 きっかけ事象（Trigger event）

レポート閲覧役または画像書類消費役のユーザは、閲覧するために特定のレポートを選択します。

##### 4.27.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

DICOM Query/Retrieve SOPクラスとDICOM構造化レポート Storage SOPクラスが、通信文意味を定義します。

DICOM Study Root Query/Retrieve Information Mode－MOVE SOP ClassまたはDICOM Patient Root Query/Retrieve Information Mode－MOVE SOP ClassからのC-MOVE要求は、レポート閲覧役からレポート管理役、 レポート保管庫または外部レポート保管庫利用役に、または、C-MOVE要求は、画像書類消費役から画像書類源に、それぞれ送らなければなりません。

##### 4.27.4.1.3 予期される動作

レポート管理役、 レポート保管庫、画像書類源、または、外部レポート保管庫利用役は、C-MOVE要求を受信し、レポート閲覧役、または、画像書類消費役とDICOM連携を設立します。その後、適切なDICOM構造化レポート Storage SOPクラス（Basic Text SR Storage SOPクラス、および・または、Enhanced SR Storage SOPクラス）を使用して、要求されたレポートを転送します。

レポート保管庫は、レポート管理役から受信したDICOMインスタンスからの情報で問合せに応答します。一般的に、レポート管理役は、保持するレポートのインスタンスに情報更新を行い、レポート保管庫にレポートを再発行します。すでにレポート管理役に存在しないインスタンスの内容を適切に更新するためには、更新は、レポートマネージを通してレポートの取得と再提出によって実施されなければなりません。また、そのような更新は、 レポート保管庫とレポート管理役を群化して実施しても良いです。

#### 4.27.4.2  レポート閲覧 (View Reports)

このトランザクションは、上図の相互作用図の” レポート閲覧”事象に関連します。

##### 4.27.4.2.1 きっかけ事象（Trigger event）

レポート閲覧役または画像書類消費役は、 レポート保管庫、画像書類源または外部レポート保管庫利用役からのレポートを受信します。

##### 4.27.4.2.2 発動の意味

これは、レポート閲覧役または画像書類消費役での機能の現地での発動で、レポート閲覧役または画像書類消費役がレポートのデータを臨床的に意味のある様に解釈し表示する際の方法はIHEテクニカルフレームワークの範囲外とします。レポート閲覧役または画像書類消費役は、最低限、RAD TF-1:9.4に定義されたレポートを正確に表示できねばなりません。レポート閲覧役または画像書類消費役は、単純画像レポート（RAD TF-1:9.4.1）に対応したレポートを表示できなければなりません。もし、レポート閲覧役または画像書類消費役がEnhanced SR Information Object Definitionを使用可能とする場合は、単純画像数値レポート（RAD TF-1:9.4.2）の表示もサポートしなければなりません。IHEテクニカルフレームワークがSR Objectsの複雑度の限界を設定しても、DICOM標準に適合させる為に、レポート閲覧役または画像書類消費役は、いかなるBasic Text SR ObjectsとオプションでいかなるEnhanced SR Objectsを、受信、保存、表示が出来なければなりません。実装は、レポートをRAD TF-1:9.4の規定より複雑なレポートを、意味あるように、形成できない場合があります。

もし、DICOM構造化レポートが、他のDICOM複合対象物、たとえば、画像、ソフトコピー表示条件、を参照する場合は、レポート閲覧役または画像書類消費役がこれらの対象物を実際に取得、表示することはオプションです。しかし、レポート閲覧役または画像書類消費役は、そのような参照がレポートの中に存在することをユーザに伝えなければなりません。

###### 4.27.4.2.2.1 AE タイトル取得 (Retrieve AE Title)

もし、レポート閲覧役が画像表示役とまとめられ、DICOM構造化レポートから参照される対象物を取得できる場合は、レポート閲覧役は、DICOM構造化レポートに含まれる適切なRetrieve AE Title属性（0008,0054）に適合している装置から、これらの対象物を取得せねばなりません。もし、Retrieve AE Titleが規定または設定されていない場合は、レポート管理役は、幾つかの他の設定可能なRetrieve AE Titleを使用しても良いです。

施設間画像機関共有（XDS-I）ネットワーク環境からレポートを取得する場合には、AE TitleをDICOM AE Networkアドレス（IPアドレスとPort番号）に対応付けする設定を、画像書類源と画像書類消費役間で交換させる必要があります。RAD TF-3: 付録Gは、AE TitleをDICOM AE Networkアドレスに対応付ける方法について詳細に説明しています。

##### 4.27.4.2.3 予期される動作

レポート閲覧役または画像書類消費役は、DICOM構造化レポートをユーザに提示します。

## 4.28  構造化レポート送出 (Structured Report Export)

この節は、IHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-28に対応します。トランザクションRAD-28は、レポート管理役と施設レポート保管庫実行役が使用します。

### 4.28.1適用範囲

構造化レポート送出トランザクションにおいては、レポート管理役は検証済みレポートを、送付要望なしで送付するHL7形式の所見として、機関レポート保管庫に伝送します。DICOM SRからHL7への対応付けはレポート管理役の責任です。構造化レポートから構造化レポート送出への対応付けは、この節の後半で規定します。

HL7通信文として送られたレポートのデータは、単純なASCIIテキストでなければなりません。レポート管理役は、構造化レポートの内容の意味と、アスキーに基づく表示形成（rendering）の限界とに矛盾しない、構造化レポート提示を行わねばなりません。

HL7通信文が最終的に到達する出力装置は多種多様であるため、特殊文字は排除されなければなりません。“tab”と他の特殊文字は効果がなく、また、それらを使用することは、最終的な表示装置に対して一貫性を無くすことを意味するため、列をきちんと揃えるためには、レポート管理役は適切に空白文字を使用する必要があります。

### 4.28.2 使用例役割

実行役:  レポート管理役

役割:  機関レポート保管庫に検証したテキストの結果を送り込む。その際に、DICOM SRの用語を、HL7の用語に対応付けすることを含みます。

実行役:  機関レポート保管庫

役割:  レポート管理役から送られてきたHL7の結果を受け入れて保存します。

### 4.28.3 相互作用図

#### 4.28.3.1 構造化レポート送出 (Structured Report Export)

このトランザクションは、相互作用図のレポート管理役と機関レポート保管庫の間のORU事象に関連します。

##### 4.28.3.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

DICOM構造化レポートがレポート管理役によって検証され、終了処理されたときは、レポート管理役は、送付要望なしで送付するORUトランザクションを、機関レポート保管庫に転送します。

#### 4.28.3.2 通信文意味（Message Semantics）

HL7 2.3.1標準、第7章　ORU通信文、一般的な通信文の意味について参照してください。

| ORU | Structured Report Export | Chapter in HL7 2.3.1 |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PV1] | Patient Visit | 3 (see note) |
| OBR | Order detail | 7 |
| {OBX} | Observation Results | 7 |

注：IHEテクニカルフレームワークの、適用可能な現地あるいは国別拡張に従って、PV1-19 Visit Numberが必須なります（ RAD TF-4を見てください）。

以下の表に、構造化レポート送出トランザクションのORU通信文の必須セグメントをデータ野（fiels）別に定義します。これらの表は、表の下に示した注釈で明記しない限り、HL7標準に従って解釈されねばなりません。

Table 4.28-1 IHE Profile - MSH segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ST | R |  | 00001 | Field Separator |
| 2 | 4 | ST | R |  | 00002 | Encoding Characters |
| 3 | 180 | HD | R |  | 00003 | Sending Application |
| 4 | 180 | HD | R |  | 00004 | Sending Facility |
| 5 | 180 | HD | R |  | 00005 | Receiving Application |
| 6 | 180 | HD | R |  | 00006 | Receiving Facility |
| 9 | 7 | CM | R |  | 00009 | Message Type |
| 10 | 20 | ST | R |  | 00010 | Message Control ID |
| 11 | 3 | PT | R |  | 00011 | Processing ID |
| 12 | 60 | VID | R | 0104 | 00012 | Version ID |
| 18 | 6 | ID | C | 0211 | 00692 | Character Set |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

アプリケーションがMSH-1 Filed separator（データ野区切り文字）とMSH-2 Encoding Characters（符号化文字）に、HL7が推奨する値を使用可能とすることを、IHEテクニカルフレームワークは要求しています。

データ野（field）MSH-9 MEssage Type（通信文型）は、2つの要素を持たなければなりません。一つ目の要素は”ORU”値を、二つ目の要素は”R01”値を持たなければなりません。順列番号プロトコルの実装は、このプロトコルを使用しないでもトランザクションを実施することが出来るよう設定できねばなりません。

Table 4.28-2 IHE Profile - PID segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 20 | CX | R |  | 00106 | Patient Identifier List |
| 5 | 48 | XPN | R |  | 00108 | Patient Name |
| 7 | 26 | TS | R2 |  | 00110 | Date/Time of Birth |
| 8 | 1 | IS | R2 | 0001 | 00111 | Sex |
| 10 | 80 | CE | R2 | 0005 | 00113 | Race |
| 11 | 106 | XAD | R2 |  | 00114 | Patient Address |
| 18 | 20 | CX | C |  | 00121 | Patient Account Number |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

Table 4.28-3 IHE Profile – PV1 segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IS | R | 0004 | 00132 | Patient Class |
| 19 | 20 | CX | C |  | 00149 | Visit Number |
| 51 | 1 | IS | C | 0326 | 01226 | Visit Indicator |

Adapted from the HL7 standard, version 2.3.1

少なくとも、PID-18患者会計口座番号またはPV1-19来院番号のデータ野（field）の一つは値がなければなりません。これらのデータ野（field）において、値表現の追加が必要な場合は、IHEテクニカルフレームワークの地域または国の附属書に記載されていることがあります（RAD TF-4を参照してください）。

PV1-51 Visit Indicatorデータ野（field）は、PV1-19 Visit Numberデータ野（field）が存在する場合に値"V"が記入されねばなりません。それ以外の場合は省略してよいです。

Table 4.28-4 IHE Profile - OBR Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  | 00237 | Set ID - OBR |
| 2 | 22 | EI | R |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | R |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 200 | CE | R |  | 00238 | Universal Service ID |
| 7 | 26 | TS | R |  | 00241 | Observation Date/Time |
| 25 | 1 | ID | R | 0123 | 00258 | Result Status |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

Table 4.28-5 IHE Profile - OBX Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  | 00569 | Set ID - OBX |
| 2 | 3 | ID | R | 0125 | 00570 | Value Type |
| 3 | 80 | CE | R |  | 00571 | Observation Identifier |
| 4 | 20 | ST | C |  | 00572 | Observation Sub-ID, See Note. |
| 5 | 65536 | * | R |  | 00573 | Observation Value – may be image directory reference |
| 11 | 1 | ID | R | 0085 | 00579 | Observe Result Status |

Adapted from the HL7 Standard, version 2.3.1

注：OBX-4は値を入れるOBX セグメントにもとづく条件付です。OBX-4データ野についての条件は表4.28-4を見てください。

### 4.28.4 DICOM SRから構造化レポート送出への対応付け (DICOM SR to Structured Report Export Mapping)

この節は、DICOM SR Object（DICOM Enhanced SRサービスクラス）の項目の、HL7レポートの所見通信文への対応付けを定義します。この通信文は、HL7 ORU通信文です。

HL7とDICOM SRとの対応付けは、以下の様に説明します。：

- 要素名（HL7 項目# － DICOM tag）

- 必須のR、条件付きで必須のR2、また、条件依存のC、データ野のみが以下の表で対応付けられています。

Table 4.28-6: DICOM SR Mapping to Structured Report Export MSH Segment

| SEQ | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME | DICOM Description / Module | DICOM Tag | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | C |  | 00693 | Character Set | Specific Character Set | 0008,0005 |  |

Table 4.28-7: DICOM SR Mapping to Structured Report Export PID Segment

| SEQ | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME | DICOM Description / Module | DICOM Tag | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | R |  | 00106 | Patient Identifier List | Patient’s ID | 0010,0020 |  |
| 5 | R |  | 00108 | Patient Name | Patient’s Name | 0010,0010 |  |
| 7 | R2 |  | 00110 | Date/Time of Birth | Patient’s Birth Date | 0010,0030 |  |
| 8 | R2 | 0001 | 00111 | Sex | Patient’s Sex | 0010,0040 |  |
| 10 | R2 | 0005 | 00113 | Race | Ethnic Group | 0010,2160 |  |
| 18 | R |  | 00121 | Patient Account Number |  |  | See note IHE-1 |

IHE-1:  レポート管理役が患者会計口座番号を提供せねばなりません。レポート管理役は患者会計講座番号を取得できるものとされています。

Table 4.28-8: DICOM SR Mapping to Structured Report Export OBR Segment

| SEQ | OPT | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME | DICOM Description / Module | DICOM Tag | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R |  | 00237 | Set ID – OBR |  |  | See note IHE-2 |
| 2 | R |  | 00216 | Placer Order Number | SR Document General, Referenced Request Sequence | (0040,2016) | See Note IHE-4 |
| 3 | R |  | 00217 | Filler Order Number | SR Document General, Referenced Request Sequence | (0040,2017) | See Note IHE-4 |
| 4 | R |  | 00238 | Universal Service ID |  |  | See Note IHE-3 |
| 7 | R |  | 00241 | Observation DateTime | SR Content Observation DateTime if present, otherwise use the SR Document General, Content Date, Content Time | (0040,A032) or (0008,0023) (0008,0033) |  |
| 25 | R |  | 00258 | Result Status = F |  |  |  |
| 32 | O |  | 00264 | Principal Results Interpreter | Person Name value of the Content item that is related to the root of the SR document with the relationship HAS OBS CONTEXT and whose Concept Name Code is (121008,DCM, “Person Observer Name”) | (0040,A123) |  |

IHE-2: SRが参照要求（Referenced Request）順列に複数の項目を持つ場合には、項目のそれぞれについて、レポート管理役は別々のORUを生成せねばなりません。

IHE-3:  レポート管理役は元のオーダ（実施役）から取ったUniversal Service ID を提供せねばなりません。レポート管理役はUniversal Service ID値を取得できるものとされています。

IHE-4:  参照要求順列（Referenced Request Sequence）に発行側、および・または、実施側オーダ番号が提供されていない場合は、レポート管理役がこれを取得可能と想定されています。

Table 4.28-9: DICOM SR Mapping to Structured Report Export OBX Segments

| SEQ | OPT | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME | DICOM Description / Module | DICOM Tag | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The first OBX segment carries the Structured Report Instance UID |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R |  |  | Set-ID-OBX = 1 |  |  |  |
| 2 | R | 0125 | 00070 | Value Type = HD |  |  |  |
| 3 | R |  | 00571 | Observation Identifier = ^SR Instance UID |  |  |  |
| 5 | R |  | 00573 | Observation Value | SR Instance UID | 0008,0018 |  |
| 11 | R |  | 0085 | Observe Result Status=F |  |  |  |
| The next set of four OBX segments repeats for each imAGE type Content Item present in the SR content. Each OBX set provides the external report repository the ability to lookup the relevant image references. The Content Items only provide the Referenced SOP Class UID (0008,1150) and Referenced SOP Instance UID (0008,1155). The Study Instance UID (0020,000D) and Series Instance UID (0020,000E) are found in the corresponding item in the Current Requested Procedure Evidence Sequence (0040,A375) or the Pertinent Other Evidence Sequence (0040,A385). Use the SOP Instance UID to find the correct sequence item. For further details, see Table C.17-2 (SR Document General Module Attributes) and Table C.17-3 (SOP Instance Reference Macro Attributes) in Part 3 of the DICOM 2011 Standard. Each set of four OBX segments that make up an UID reference will have the same unique Observation Sub-ID (OBX 4). The Sub-ID for the first set shall have a value of 1. The Sub-ID shall increment for each subsequent OBX set in the message. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R |  |  | Set-ID-OBX |  |  |  |
| 2 | R | 0125 | 00070 | Value Type = HD |  |  |  |
| 3 | R |  | 00571 | Observation Identifier = ^Study Instance UID |  |  |  |
| 5 | R |  | 00573 | Observation Value | Current/Pertinent Evidence Sequence, matching item’s Study Instance UID | 0020,000D |  |
| 11 | R |  | 0085 | Observe Result Status=F |  |  |  |
| 1 | R |  |  | Set-ID-OBX |  |  |  |
| 2 | R | 0125 | 00070 | Value Type = HD |  |  |  |
| 3 | R |  | 00571 | Observation Identifier = ^Series Instance UID |  |  |  |
| 5 | R |  | 00573 | Observation Value | Current/Pertinent Evidence Sequence, matching item’s Series Instance UID | 0020,000E |  |
| 11 | R |  | 0085 | Observe Result Status=F |  |  |  |
| 1 | R |  |  | Set-ID-OBX |  |  |  |
| 2 | R | 0125 | 00070 | Value Type |  |  |  |
| 3 | R |  | 00571 | Observation Identifier = ^SOP Instance UID |  |  |  |
| 5 | R |  | 00573 | Observation Value | Image Content Item, Referenced SOP Instance UID | 0008,1155 |  |
| 11 | R |  | 0085 | Observe Result Status=F |  |  |  |
| 1 | R |  |  | Set-ID-OBX |  |  |  |
| 2 | R | 0125 | 00070 | Value Type = HD |  |  |  |
| 3 | R |  | 00571 | Observation Identifier = ^SOP Class ID |  |  |  |
| 5 | R |  | 00573 | Observation Value | Image Content Item, Referenced SOP Class UID | 0008,1150 |  |
| 11 | R |  | 0085 | Observe Result Status=F |  |  |  |
| The report text generated by the Report manager is sent in the next OBX segment(s). No contextual Information shall be assumed if multiple OBX segments are used. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R |  |  | Set-ID-OBX |  |  |  |
| 2 | R | 0125 | 00070 | Value Type = TX |  |  |  |
| 3 | R |  | 00571 | Observation Identifier = ^SR Text |  |  |  |
| 5 | R |  | 00573 | Observation Value | Report Text from SR Object |  |  |
| 11 | R |  | 0085 | Observe Result Status=F |  |  |  |

### 4.28.5 予期される動作

機関レポート保管庫が通信文を受領します。機関レポート保管庫による結果の使用法は、IHEテクニカルフレームワークの範囲外とします。

## 4.29  キー画像注釈保存 (Key Imae Note Stored)

この節は、IHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-29に対応します。トランザクションRAD-29は、撮影装置とエビデンス書類生成役が使用します。

### 4.29.1 適用範囲

キー画像注釈保存トランザクションにおいて、撮影装置、あるいは、エビデンス書類生成役は、 画像保管庫に保存されているDICOM キー画像注釈（KIN）を転送します。

### 4.29.2 使用例役割

実行役:  撮影装置

役割:  キー画像注釈（KIN）を生成した、キー画像注釈保存トランザクションを 画像保管庫に発行することにより、重要とする画像にフラグを立てます。

実行役:  エビデンス書類生成役

役割:  キー画像注釈（KIN）を生成した、キー画像注釈保存トランザクションを 画像保管庫に発行することにより、重要とする画像にフラグを立てます。

実行役:   画像保管庫

役割:   撮影装置やエビデンス書類生成役から受信したキー画像注釈（KIN）インスタンスを受領して保存します。このトランザクションはキー画像注釈の保存にのみ関連する役割を記載します。

### 4.29.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Key Object Selection Document Storage SOP Class

DICOM 2011 PS 3.4: Storage SOP Class

### 4.29.4 相互作用図

#### 4.29.4.1 キー画像注釈保存 (Key Image Note Stored)

このトランザクションは、上図の相互作用図の撮影装置またはエビデンス書類生成役、もしくは、 画像保管庫間の“DICOM C-STORE”事象に関連します。

##### 4.29.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

撮影装置またはエビデンス書類生成役は、キー画像注釈（KIN）を生成し、また、それを 画像保管庫に保存のために送信します。

##### 4.29.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

撮影装置とエビデンス書類生成役は、DICOM C-STORE通信文をキー画像注釈（KIN）を保存するのに使用します。通信文意味は、DICOM PS3.3とPS3.4のKey Object Selection Storage SOPクラス定義と挙動節Behavior節で規定します。

##### 4.29.4.1.3 予期される動作

画像保管庫は、 受信したキー画像注釈（KIN）対象物を保存します。

## 4.30  キー画像注釈問合せ (Qery Key Image Notes )

この節は、IHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-30に対応します。トランザクションRAD-30は、 画像保管庫と画像表示役実行役が使用します。

### 4.30.1 適用範囲

この節は、画像表示役が 画像保管庫にキー画像注釈（KIN）のインスタンスの問合せを要求する際に行われる、一連のトランザクションを説明します。画像表示役は、（後の取得のため）キー画像注釈（KIN）対象物を、画像保管庫からの応答で提供された戻りキーが参照する画像対象物と合わせて、問合せします。

同じ画像データを参照する複数のキー画像注釈（KIN）が存在します。

### 4.30.2 使用例役割

実行役:  画像表示役

役割:  参照された画像データと一緒にキー画像注釈（KIN）対象物を問合せ、重要とフラグのついた画像であることを表す手段を提供します。この装置は、SCU役割のQuery/Retrieve SOPクラスを実装します。

実行役:   画像保管庫

役割:  キー画像注釈（KIN）対象物についての画像表示役からの問合せに応答します。この装置は、SCP役割のQuery/Retrieve SOPクラスを実装します。

### 4.30.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Query/Retrieve Service Class

DICOM 2011 PS 3.4: キー画像注釈（KIN） Storage SOP Class

### 4.30.4 相互作用図

#### 4.30.4.1 キー画像注釈問合せ（Query Key Image Notes）

このトランザクションは、上記の相互作用図の問合せ節に関連します。問合せ（Study Root－FINDとオプションのPatient Root－FIND）SOPクラスを使用可能とせねばなりません。詳細な意味の記述は、DICOM 2011 PS 3.4: Query/Retrieve Service Classを参照してください。

##### 4.30.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

画像表示役のユーザは、重要なイメージを見つけるためのガイドにキー画像注釈（KIN） を使用することを望みます。

##### 4.30.4.1.2通信文意味（Message Semantics）

通信文意味は、DICOM Query/Retrieve SOPクラスで規定します。

DICOM Study Root Query/Retrieve information  Model－FIND SOPクラスまたはDICOM Patient Root Query/Retrieve Information Model－FIND SOPクラスからのC-FIND要求は、画像表示役から 画像保管庫に送らなければなりません。

画像表示役は、一つ以上の合致キーを検索条件として使用し、 選択されたレベル（患者とスタディ・シリーズ・インスタンス）で、画像保管庫内の一致する登録物（エントリ）の一覧を取得します。

DICOM標準が定義する必要な一意キーに加えて、IHEテクニカルフレームワークは、問合せSCUとSCPが使用可能とする合致キーと戻りキーを定義しています。キーの定義は、4.14.4.1.2節と表4.14-1に示します。キーの使用法の慣例的規則は、2.2節に示します。画像表示役（SCU）と 画像保管庫（SCP）の、追加のキー画像注釈（KIN）インスタンス特異キーは、表4.30-1に示します。

Table 4.30-1:  Key Image Note Instance Specific Query Matching and Return Keys

| Attribute Name | Tag | Query Keys Matching |  | Query Keys Return |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCU | SCP | SCU | SCP |
| Key Instance Note Instance Specific Level |  |  |  |  |  |
| Content Date | (0008,0023) | O | O | O | R+ |
| Content Time | (0008,0033) | O | O | O | R+ |
| Observation DateTime | (0040,A032) | O | O | O | R+ |
| Referenced Request Sequence | (0040,A370) |  |  |  |  |
| >Study Instance UID | (0020,000D) | O | O | R+* | R+ |
| >Accession Number | (0008,0050) | O | O | R+ | R+ |
| >Requested Procedure ID | (0040,1000) | O | O | R+ | R+ |
| >Requested Procedure Code Sequence | (0032,1064) |  |  |  |  |
| >>Code Value | (0008,0100) | O | O | O | R+ |
| >>Coding Scheme Designator | (0008,0102) | O | O | O | R+ |
| >>Coding Scheme Version | (0008,0103) | O | O | O | R+ |
| >>Code Meaning | (0008,0104) | O | O | O | R+ |
| Concept Name Code Sequence (Note 1) | (0040,A043) |  |  |  |  |
| >Code Value | (0008,0100) | R+ | R+ | R+ | R+ |
| >Coding Scheme Designator | (0008,0102) | R+ | R+ | R+ | R+ |
| >Coding Scheme Version | (0008,0103) | O | O | O | R+ |
| >Code Meaning | (0008,0104) | O | O | R+ | R+ |

注1: ルート内容項目の Concept Name Code Sequence はキー画像注釈の表題を伝達します。適用できるコードの一覧はDICOM PS 3.16のCID 7010 (キー対象物選定書類表題)にあります。

##### 4.30.4.1.3 予期される動作

画像保管庫は、C-FIND要求を受信し、提供されたキーで一致検索を行い、C-FIND応答を通して画像表示役に、一致したレコードの一覧を送り返します。

## 4.31  キー画像注釈取得 (Retrieve Key Image Notes)

この節は、IHEテクニカルフレームワークのトランザクションRAD-31に対応します。トランザクションRAD-31は、画像表示役と 画像保管庫実行役、または、画像書類消費役と画像書類源が使用します。

### 4.31.1 適用範囲

キー画像注釈取得トランザクションでは、要求されたキー画像注釈（KIN）は、キー画像注釈（KIN）としてフラグ付けした画像を参照するため、画像管理役または画像書類源から、画像表示役または画像書類消費役に、転送されます。

### 4.31.2 使用例役割

実行役:   画像保管庫:

役割:  要求されたキー画像注釈（KIN）を画像表示役に送信します。

実行役: 画像書類源

役割:  	要求されたキー画像注釈（KIN）を画像書類消費役に送信します。

実行役:  画像表示役

役割:  要求されたキー画像注釈（KIN）を 画像保管庫から受信します。

実行役:  画像書類消費役

役割:  	要求されたキー画像注釈（KIN）を画像書類源から受信します。

### 4.31.3 参照する規格

DICOM 2011 PS 3.4: Query/Retrieve Service Class

DICOM 2011 PS 3.4: Key Object Selection Document Storage SOP Class

### 4.31.4 相互作用図

#### 4.31.4.1 キー画像注釈取得 (Retrieve Key Image Notes)

取得（Study Root－MOVEとオプションのPatient Root－MOVE）SOPクラスが、使用可能とされます。SCUとしての 画像保管庫と画像書類源は、DICOM image Storage SOPクラスを使用可能とせねばなりませんする。詳細な意味の記述については、DICOM 2011 PS 3.4, 付録Cを参照してください。

##### 4.31.4.1.1 きっかけ事象（Trigger event）

画像表示役または画像書類消費役は、 画像保管庫または画像書類源から、指定されたキー画像注釈（KIN）対象物を選択します。

##### 4.31.4.1.2 通信文意味（Message Semantics）

通信文意味は、DICOM 2011 PS 3.4: Query/Retrieve Service ClassのDICOM Query/Retrieve Service Class節で規定します。画像保管庫から取得されたときに、画像とキー画像注釈（KIN）対象物に存在する患者と検査（Procedurec）情報が最新であることを確認するのは画像管理役の責任です。画像書類源実行役から取得されたときに、キー画像注釈（KIN）対象物に存在する患者と検査情報が最新であること確認するのは、画像書類源の責任です。

##### 4.31.4.1.3 予期される動作

画像保管庫または画像書類源は、C-MOVE要求を受信し、画像表示役または画像書類消費役とDICOM連携を設立し、要求されたキー画像注釈（KIN）対象物を転送するためにDICOM Key Mage Note Storage SOPクラスを使用します。

#### 4.31.4.2 キー画像注釈の形成（Render Key Image Notes）

このトランザクションは、上記のインスタンス図の”Render Key Image Notes”事象に関連します。キー画像注釈は（元の画像と離して）別に形成できず、画像に適用されねばなりません。キー画像注釈を適用する画像を取得するトランザクションの説明は、4.16節を参照してください。

画像表示役または画像書類消費役は、キー画像注釈が含まれる一つの検査（study）以外の検査（studies）を取得し表示する機能を使用可能にしても良いですが、必須ではありません。

（訳者注：renderとはこの場合、別々に保存されている画像と注釈を一つの書類に仕上げることをいう。）

##### 4.31.4.2.1 きっかけ事象（Trigger event）

画像表示役または画像書類消費役は、 画像保管庫または画像書類源からキー画像注釈インスタンスを受信します。

##### 4.31.4.2.2 発動の意味

これは、画像表示役または画像書類消費役内に存在する機能の現場での発動です。キー画像注釈（KIN）としてフラグ付けした画像をユーザが表示するために、画像表示役または画像書類消費役が使用する手段は、IHEテクニカルフレームワークの範囲外とします。

###### 4.31.4.2.2.1 AEタイトル取得 (Retrieve AE Title)

画像表示役が、DICOM キー画像注釈（KIN）が参照する対象物をもし取得できるなら、DICOM キー画像注釈（KIN）に含まれる適切なRetrieve AE Title属性（0008,0054）に一致する装置から、これらの対象物を取得しなければなりません。もし、AE Title取得属性が規定されていないか、設定されていない場合、画像表示役は、他の幾つかの設定可能なRetrieve AE Titleを使用しなければなりません。

施設間画像共有（XDS-I）のネットワーク環境においてDICOM キー画像注釈（KIN）を取得する場合は、AE TitleをDICOM AE Network Address（IPアドレスとポート番号）に対応付けする設定が、画像書類源と画像書類消費役の間で交換されねばなりません。AE TitleのDICOM AE Network Addressへの対応付けについて詳細な説明は、 RAD TF-3:付録Gを参照してください。

##### 4.31.4.2.3 予期される動作

画像表示役または画像書類消費役は画像にフラグを付け、キー画像注釈を形成します。

注：直前に取得したキー画像注釈のインスタンスを使用して、画像管理役・ 画像保管庫、または、画像書類源での患者データ融合もしくは更新を反映した、最新の患者データが表示されるよう確保することを推奨します。このような患者データは、同じキー画像注釈インスタンスの以前に取得したコピーに含まれる患者データと、一致しない可能性があります。

# Appendix A: 撮影装置ワーク一覧、複合IOD、エビデンス書類、KIN、撮影装置実行済検査段階の間における属性の整合性

- この付録はIHEテクニカルフレームワークの不可分の一部を構成するものです。それは、IHEがDICOM定義の属性一貫性（付録J 、PS.3.17、DICOM 2006年以降；以前： 付録M、PS3.4、付録M ）を採用したことを示しています。この付録は次の四つの節から構成されています。

- 最初の節には、画像収集に関連するDICOM PS.3.17付録M の、IHEの明確化、追加、および、まとめが含まれています。IHEでは、撮影装置はこの表で定義された属性対応付けを、トランザクションRAD-6、RAD-7、RAD-20、RAD-21で、撮影装置業務一覧（MWL）、各種IOD Storage、およびPPS SOPクラスを実装する際に使用可能とすることを要求しています。IHEはDICOM要求事項の一部を言い換えたり拡張するとともに、DICOMが与えたいくつかの選択肢を選んだり、あるいは、DICOM推奨を強化します。さらに二、三のIHE勧告も定められています。

- 2番目の節は、、エビデンス書類生成と撮影装置で生成された、DICOM SRにもとづくエビデンス対象物の一貫性のための属性対応付けを定義しています。DICOM SR対象物は既存の画像にもとづいて生成され、新しいエビデンス書類に入れる値を提供します。

- 3番目の節はDICOM C-FIND Return Key属性の整合性に対し、IHEの追加要求事項を定義しています。

- 4番目の節は、エンティティと一貫性に関連する属性の実世界データモデルを紹介しています。本書の読者には、このデータモデルをRAD-TF-1:3.4節の記載事項に沿って使用することを推奨します。このデータモデルは理解を助けるためのものであり、いかなる追加IHE要件も導入するものではありません。

## A. 1: 画像収集で整合性が重要な属性

以降の複数の表は画像収集の事例で、整合性が重要な属性の、要求事項、推奨、説明を記述しています。これらは4.6.4.1.2.3節で記述したPPSケースの予定済および実行済検査段階を正しく関連付けるために、整合性が重要な属性のどれを等しくすべきか（コピーするか現場で生成するか）を定義しています。

- 一般的な表の構造:

- 第1列はDICOM属性を示し、DICOM対象物の間で対応付けせねばなりません（同じになるべき値が表の同じ列に示してある）。DICOM属性タグが、明確化の為に示してあります。

- 第2から第4の列はその属性がどこから来るかを示します。一つの表の行の、すべての定義された属性値は等しいです。

- これらの列は左から右に向かって読まれます：撮影装置業務一覧（MWL）戻り値（第2列）は存在するのであればImage/StandaloneまたはMPPS IODにコピーされる源値として使用されねばなりません。

- 撮影装置業務一覧（MWL）列は、記述されるケースが撮影装置業務一覧（MWL）戻り値を含んでいないか、表を単純化する（例えば Table A.1-3のAppend CaseやTable A.1-5のグループケースなど）か、のため省略されています。

セル内容の表記規則:

- 表のセルの"Source" は、表の列で定義され（たとえばMWL）、かつ、一個の実行役で生成されたDICOM対象物は、DICOM属性のこの値の元で、他の一個の実行役が自身の対象物（たとえば、画像やMPPS）の値として埋めるべきであることを意味します。

- 表のセルの"Copy" は、対応する別の一個のDICOM対象物の属性から、表の列で定義された様に、コピーしなければならないことを意味します。

- "Copy from <DICOM Attribute>"は、同じ行のDICOM属性を元の値として使用するのでなく、参照されたDICOM属性を元の値として使用せねばならなことを意味します。

- 表のセルの"Equal"は 、実行役は既に（例えば同じ内容の前回の実施記録から）その値を知っていることを意味します。よって値が生成される条件は無視できます。

- 表のセルの"Equal (internally generated)"は、実行役は複数のDICOM対象物に使われるかも知れない値を、他の実行役から入手せずに（すなわち、コピー無し）、内部的に生成することを意味します。

- 表のセルの"Equal (copied from MWL)" は撮影装置業務一覧（MWL）問合せ結果からすでに判っている、Append Caseの同じSPSから入手した値を使わねばねばならないことを意味します。

- 表のセルの"Source-1"、"Copy-1"、"Equal-1"などは、表の一行に数個の値がある場合の、該当の対応する属性です。

- 表のセルの"See  (IHE-X)"は、 対応する属性について追加の要求、推奨、説明がIHE-Xにあることを示します。さもなくばセルに収まる程度の説明文が提供されます。

- 表のセルの"n.a." は属性または値が存在してはならないことを意味します。DICOM規格では属性が定義されていないか、または特殊な順列属性がDICOMのType 3の属性であってDICOMが少なくとも一つの順列項目が存在することを要求しているか、です。

実行役の挙動:

- "Modality Worklist"列の属性は MWL SCU（撮影装置）により、C-FIND REQUESTの戻りキーとして要求されます。 部門システム予定役は Modality Worklist C-FIND responseで、属性値を返さねばなりません。詳細は Table 4.5-3を参照してください。

- MWL返り属性の値は、元の値として使用可能ならば、複合インスタンスとMPPSインスタンスに対応する両方の行に示される属性を埋める際に、撮影装置によって使われねばなりません。

- MWLの値が存在しない（n.a）場合は撮影装置が内部で適切な値を生成する必要がありま

- PPS管理役、画像管理役、部門システム予定役は、対応する"MPPS IOD"列対応する行に示された属性を、SCPタイプと追加のコメントに従って、処理できなくてはなりません。

- 部門システム予定役は、検査予定済通信文(RAD TF-2:4.4.4.1) の ZDS-1 （HL7 v2.3.1 通信文の意味）、あるいは、 IPC-3 （HL7 v2.5.1通信文の意味 ）からのStudy Instance UIDを、Referenced Study Sequence (0008,1110) の単一項目のSOP Instance UID (0008,1155) 属性にコピーせねばなりません。 この様な項目のSOP Class UID は “1.2.840.10008.3.1.2.3.2”でなければなりません。

- MPPSインスタンスに空の Referenced Study Sequence (0008,1110)があるときは、未予定例（予定済検査段階が使われない）であることを示します。

- 注： The values of an Item of the Referenced Study Sequence (0008,1110) 項目の値は、DICOM規格のこの順列の意図としては、Detached Study Management （退役しました） の SOP Instance の問合せ・取得に使用してはなりません。 Detached Study Management SOP Class UID (1.2.840.10008.3.1.2.3.2)の使用は、SOP Instance UIDが Study Instance UIDであることを示すための印と意図されています。

- Table A.1-1: Simple Case - required mapping of corresponding attributes

- 単純な普通のケースの場合、一つの処理ステップが以下の様に、実行されます：

- 予定通り正確に、もしくは

- 予定と異なるが、再予定されることなく （例：患者の造影剤アレルギーの影響）

| DICOM attribute | Modality Worklist | Filling values for: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (return attribute values) | Image/ Standalone IOD |  |  | MPPS IOD |  |  |
| Study Instance UID (0020,000D) | Source | Copy |  |  | Scheduled Step Attributes Sequence (0040,0270) | Copy |  |
| Referenced Study Sequence (0008,1110) | Source | Copy |  |  |  | Copy |  |
| Accession number (0008,0050) | Source | Copy See (IHE-A.1.1) |  |  |  | Copy See (IHE-A.1.1) |  |
| Requested Procedure ID (0040,1001) | Source | Request Attributes Sequence (0040,0275) | Copy |  |  | Copy |  |
| Requested Procedure Description (0032,1060) | Source |  | Copy |  |  | Copy |  |
| Scheduled Procedure Step ID (0040,0009) | Source |  | Copy |  |  | Copy |  |
| Scheduled Procedure Step Description (0040,0007) | Source |  | Copy |  |  | Copy |  |
| Scheduled Protocol Code Sequence (0040,0008) | Source |  | Copy |  |  | Copy |  |
| Performed Protocol Code Sequence (0040,0260) | n.a. | Equal (internally generated). Recommendation: Absent if the value is not known. Is non-empty if Assisted Protocol Setting option is supported (see 4.6.4.1.2.4). |  |  | Equal (internally generated). Shall be zero length if the value is not known, e.g., Assisted Protocol Setting not supported. |  |  |
| Study ID (0020,0010) | n.a. | Equal (internally generated). Recommendation: use Requested Procedure ID. |  |  | Equal (internally generated). Recommendation: use Requested Procedure ID. |  |  |
| Performed Procedure Step ID (0040,0253) | n.a. | Equal (internally generated). See (IHE-A.1.2) |  |  | Equal (internally generated). |  |  |
| Performed Procedure Step Start Date (0040,0244) | n.a. | Equal (internally generated). Recommendation: use the same value for Study Date. |  |  | Equal (internally generated). |  |  |
| Performed Procedure Step Start Time (0040,0245) | n.a. | Equal (internally generated). Recommendation: use the same value for Study Time. |  |  | Equal (internally generated). |  |  |
| Performed Procedure Step Description (0040,0254) | n.a. | Equal (internally generated). Recommendation: use the same value for Study Description. |  |  | Equal (internally generated). |  |  |
| Requested Procedure Code Sequence (0032,1064) | Value shall be used for Procedure Code Sequence as specified below. | n.a. |  |  | n.a. |  |  |
| Procedure Code Sequence (0008,1032) | n.a. | Copy from: Requested Procedure Code Sequence (0032,1064). Recommendation: absent, if empty in MWL or performed acquisition is different to what was scheduled. |  |  | Copy from: Requested Procedure Code Sequence (0032,1064). Recommendation: empty, if empty in MWL or performed acquisition is different to what was scheduled. |  |  |
| Referenced SOP Class UID (0008,1150) | n.a. | Referenced PPS Sequence (IHE-A.1.3) |  | 1.2.840.10008.3.1.2.3.3 | Equal (internally generated). See (IHE-A.1.4) |  |  |
| Referenced SOP Instance UID (0008,1155) | n.a. |  |  | Equal to SOP Instance of the associated MPPS (IHE-A.1.5). | Equal (internally generated). See (IHE-A.1.5) |  |  |
| Protocol Name (0018,1030) | n.a. | Recommendation: equal (internally generated) |  |  | Performed Series Sequence (0040,0340) |  | Equal (internally generated) |

- （IHE-A.1.1）この属性に対して信頼できる値が一つもない場合は、データ長0のAccession Number（DICOM規格 PS3.17 Annex Jで提案されているオプションの一つ）が生成されるべきです。 信頼できる値とは用手データ入力以外の手段によって伝達されたもので、例えばAccessionNumberを含む撮影装置業務一覧（MWL）を経由してオーダ実施役（Order Filler）から、もしくはバーコードリーダから得られた値に基づくもの、です。

- （IHE-A.1.2） 実施済検査段階IDは撮影装置によって便宜的に生成され、必ずしも一意である必要はありません。二つの異なる実施済検査段階が同じIDを共有しても構いません（例：他の撮影装置で生成されていることがあります）。このIDは、受信側システムが、関連する要求検査とSPSに、PPSを信頼性を持って結びつけることを可能にしません。Scheduled Attributes Step Sequenceの内容を詳細にチェックしなければ 、同じ値のPPS IDをもつ二つのPPSが同じSPS・要求検査を完遂すると見なせるほどの信頼性はありません。

- （IHE-A.1.3）撮影装置実行役がMPPSを使用可能とする場合は、PPS SOP Instance UIDを含む、Referenced Performed Procedure Step Sequence (0008,1111)が、含まれねばなりません。（DICOM PS3.3 、C.7.3節の強い要望、General Series Module Table、Note 1による）

- （IHE-A.1.4）MPPSにおいては、PPS N-Create 通信文ではAffected SOP Class UID (0000,0002)内で、PPS N-Set 通信文ではRequested SOP Class UID (0000,0003)内で、SOP Class UIDが送られます。SOP Class UID (0008,0016)は使ってはなりません。

- （IHE-A.1.5）MPPSにおいては、PPS N-Create 通信文ではAffected SOP Instance UID (0000,1000)内で、PPS N-Set 通信文ではRequested SOP Instance UID (0000,1001)内で、SOP Instance UIDが送られます。SOP Instance UID (0008,0018)は使ってはなりません。

Table A.1-2: Unscheduled Case - required mapping of corresponding attributes

| DICOM attribute | Filling values for: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Image/ Standalone IOD |  |  | MPPS IOD |  |
| Study Instance UID (0020,000D) | Equal (internally generated). |  |  | Scheduled Step Attributes Sequence (0040,0270) | Equal (internally generated). |
| Referenced Study Sequence (0008,1110) | n.a. |  |  |  | Shall be empty. |
| Accession number (0008,0050) | Shall be empty (zero length). |  |  |  | Shall be empty. |
| Requested Procedure ID (0040,1001) | Request Attributes Sequence (0040,0275) | n.a. |  |  | Shall be empty. |
| Requested Procedure Description (0032,1060) |  |  |  |  | Shall be empty. |
| Scheduled Procedure Step ID (0040,0009) |  |  |  |  | Shall be empty. |
| Scheduled Procedure Step Description (0040,0007) |  |  |  |  | Shall be empty. |
| Scheduled Protocol Code Sequence (0040,0008) |  |  |  |  | Shall be empty. |
| Performed Protocol Code Sequence (0040,0260) | Equal (internally generated). Recommendation: Absent if the value is not known. Is non-empty if Assisted Protocol Setting option is supported (see 4.6.4.1.2.4). |  |  | Equal (internally generated). Shall be zero length if the value is not known, e.g., Assisted Protocol Setting not supported. |  |
| Study ID (0020,0010) | Equal (internally generated) |  |  | Equal (internally generated) |  |
| Performed Procedure Step ID (0040,0253) | Equal (internally generated). See (IHE-A.2.1) |  |  | Equal (internally generated). |  |
| Performed Procedure Step Start Date (0040,0244) | Equal (internally generated). Recommendation: use the same value for Study Date. |  |  | Equal (internally generated). |  |
| Performed Procedure Step Start Time (0040,0245) | Equal (internally generated). Recommendation: use the same value for Study Time. |  |  | Equal (internally generated). |  |
| Performed Procedure Step Description (0040,0254) | Equal (internally generated). Recommendation: use the same value for Study Description. |  |  | Equal (internally generated). |  |
| Requested Procedure Code Sequence (0032,1064) | n.a. |  |  | n.a. |  |
| Procedure Code Sequence (0008,1032) | n.a. |  |  | Shall be empty. |  |
| Referenced SOP Class UID (0008,1150) | Referenced PPS Sequence (0008,1111) (IHE-A.2.2) |  | 1.2.840.10008.3.1.2.3.3 | Equal (internally generated). See (IHE-A.2.3) |  |
| Referenced SOP Instance UID (0008,1155) |  |  | Equal to SOP Instance of the associated MPPS (IHE-A.2.4). | Equal (internally generated). See (IHE-A.2.4) |  |
| Protocol Name (0018,1030) | Recommendation: equal (internally generated). |  |  | Performed Series Sequence (0040,0340) | Equal (internally generated) |

- （IHE-A.2.1）実施済検査段階IDは撮影装置によって勝手に生成され、必ずしも一意である必要はありません。二つの異なる実施済検査段階 IDが同じIDを共有しても構いません。（例：既に他の撮影装置で生成されている場合など）

- （IHE-A.2.2）撮影装置実行役がMPPSを使用可能とする場合は、PPS SOP Instance UIDを含むReferenced Performed Procedure Step Sequence (0008,1111)が、含まれねばなりません。（DICOM PS3.3 節C.7.3の強い要望、General Series Module Table, Note 1による）

- （IHE-A.2.3） MPPSにおいては、PPS N-Create 通信文ではAffected SOP Class UID (0000,0002)の中で、PPS N-Set 通信文ではRequested SOP Class UID (0000,0003)の中で、SOP Class UIDが送られます。SOP Class UID (0008,0016)は使ってはなりません。

- （IHE-A.2.4）MPPSにおいては、PPS N-Create 通信文ではAffected SOP Instance UID (0000,1000)のなかで、PPS N-Set 通信文ではRequested SOP Instance UID (0000,1001)のなかで、SOP Instance UIDが送られます。SOP Instance UID (0008,0018)は使ってはなりません。

Table A.1-3: Append to a Simple/ Normal Case - required mapping of corresponding attributes

単純なケースと同じように、最初のPPSはSPSに対する応答として生成されます。その他のPPSは以降に追加されます。例えば、いくつかの画像の品質が受け入れられない場合です。

| DICOM attribute | Filling values for: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Original Image/ Standalone IOD |  |  | Append Image/ Standalone IOD |  |  | Append MPPS IOD |  |  |
| Study Instance UID (0020,000D) | Equal (copied from MWL) |  |  | Equal (copied from MWL) |  |  | Scheduled Step Attributes Sequence (0040,0270) | Equal (copied from MWL) |  |
| Referenced Study Sequence (0008,1110) | Equal (copied from MWL) |  |  | Equal (copied from MWL) |  |  |  | Equal (copied from MWL) |  |
| Accession number (0008,0050) | Equal (copied from MWL). See (IHE-A.3.1). |  |  | Equal (copied from MWL). See (IHE-A.3.1). |  |  |  | Equal (copied from MWL). See (IHE-A.3.1). |  |
| Requested Procedure ID (0040,1001) | Request Attributes Sequence (0040,0275) | Equal (copied from MWL) |  | Request Attributes Sequence (0040,0275) | Equal (copied from MWL) |  |  | Equal (copied from MWL) |  |
| Requested Procedure Description (0032,1060) |  | Equal (copied from MWL) |  |  | Equal (copied from MWL) |  |  | Equal (copied from MWL) |  |
| Scheduled Procedure Step ID (0040,0009) |  | Equal (copied from MWL) |  |  | Equal (copied from MWL) |  |  | Equal (copied from MWL) |  |
| Scheduled Procedure Step Description (0040,0007) |  | Equal (copied from MWL) |  |  | Equal (copied from MWL) |  |  | Equal (copied from MWL) |  |
| Scheduled Protocol Code Sequence (0040,0008) |  | Equal (copied from MWL) |  |  | Equal (copied from MWL) |  |  | Equal (copied from MWL) |  |
| Performed Protocol Code Sequence (0040,0260) | Note: Values may not be relevant for the appended image and associated MPPS, e.g., due to adding images from an adjacent body region or from doing measurements. |  |  | Equal (internally generated). Recommendation: Absent if the value is not known. Is non-empty if Assisted Protocol Setting option is supported (see 4.6.4.1.2.4). |  |  | Equal (internally generated). Shall be zero length if the value is not known, e.g., Assisted Protocol Setting not supported. |  |  |
| Study ID (0020,0010) | Equal (internally generated) Recommendation: use Requested Procedure ID. |  |  | Equal (internally generated) Recommendation: use Requested Procedure ID. |  |  | Equal (internally generated) Recommendation: use Requested Procedure ID. |  |  |
| Performed Procedure Step ID (0040,0253) | Note: Values not relevant for the appended image and associated MPPS. |  |  | Equal (internally generated). See (IHE-A.3.2) |  |  | Equal (internally generated). |  |  |
| Performed Procedure Step Start Date (0040,0244) | Note: Values not relevant for the appended image and associated MPPS. |  |  | Equal (internally generated). See (IHE-A.3.3) |  |  | Equal (internally generated). |  |  |
| Performed Procedure Step Start Time (0040,0245) | Note: Values not relevant for the appended image and associated MPPS. |  |  | Equal (internally generated). See (IHE-A.3.3) |  |  | Equal (internally generated). |  |  |
| Performed Procedure Step Description (0040,0254) | Note: Values not relevant for the appended image and associated MPPS. |  |  | Equal (internally generated). See (IHE-A.3.3) |  |  | Equal (internally generated). |  |  |
| Requested Procedure Code Sequence (0032,1064) | n.a. |  |  | n.a. |  |  | n.a. |  |  |
| Procedure Code Sequence (0008,1032) | Equal. Note: May be absent (see Table A.1-1) |  |  | Equal. If absent in original image, shall be absent here. Recommendation: absent, if performed acquisition is different from the original image’s procedure. |  |  | Equal. If absent in original image, shall be empty. Recommendation: empty, if absent in the original/ appended image. |  |  |
| Referenced SOP Class UID (0008,1150) | Referenced PPS Sequence (0008,1111) (IHE-A.3.4) |  | Note: Values not relevant for the appended image and associated MPPS. | Referenced PPS Sequence (0008,1111) (IHE-A.3.4) |  | 1.2.840.10008.3.1.2.3.3 | Equal (internally generated). See (IHE-A.3.5) |  |  |
| Referenced SOP Instance UID (0008,1155) |  |  |  |  |  | Equal to SOP Instance of the associated MPPS (IHE-A.3.6). | Equal (internally generated). See (IHE-A.3.6) |  |  |
| Protocol Name (0018,1030) | Note: Values not relevant for the appended image and associated MPPS. |  |  | Recommendation: equal (internally generated). |  |  | Performed Series Sequence (0040,0340) |  | Equal (equally generated) |

- （IHE-A.3.1）この属性に対して信頼できる値が一つもない場合は、データ長0のAccession Number（DICOM規格 PS3.17 Annex Jで提案されているオプションの一つ）が生成されるべきです。 信頼できる値とは用手データ入力以外の手段によって伝達されたもので、例えばAccessionNumberを含む撮影装置業務一覧（MWL）を経由してオーダ実施役（Order Filler）から、もしくはバーコードリーダから、得られた値に基づくものです。

- （IHE-A.3.2） 実施済検査段階IDは撮影装置によって便宜的に生成され、必ずしも一意である必要はありません。二つの異なる実施済検査段階IDが同じIDを共有しても構いません（例：他の撮影装置で生成されてことがあります）。 このIDは受信側システムが、関連する要求検査とSPSに、PPSを信頼性を持って結びつけることを可能にしません。Scheduled Attributes Step Sequenceの内容を詳細にチェックしなければ 、同じ値のPPS IDをもつ二つのPPSが同じSPS・要求検査を完遂すると見なせるほどの信頼性はありません。

- （IHE-A.3.3）追加ケースで生成された画像IODには、スタディ事項とスタディ記述とに、追加先の画像から得た対応する値が、再使用されねばなりません。

- （IHE-A.3.4）撮影装置実行役がMPPSを使用可能とする場合は、PPS SOP Instance UIDを含むReferenced Performed Procedure Step Sequence (0008,1111)が、含まれねばなりません。（DICOM PS3.3 、C.7.3節の強い要望、General Series Module Table, Note 1による）

- （IHE-A.3.5）MPPSにおいては、PPS N-Create 通信文ではAffected SOP Instance UID (0000,1000)内で、PPS N-Set messageではRequested SOP Instance UID (0000,1001)内で、SOP Instance UIDが送られます。SOP Instance UID (0008,0018)は使ってはなりません。

もし、PPSと関連する画像が群化例（Rad TF-2, 4.6.4.1.2.3.3節参照）に追加されるなら、たとえば、群化されたMR頭部と頸部の検査に、3D後処理エビデンスを追加する場合、単純な例に追加することと比較して、追加された画像とMPPSについて、以下の条件を考慮せねばなりません。

- 追加された画像とPPSのStudy Instance UID (0020,000D)は追加先の群化された画像のStudy Instance UIDと同じ値を持たねばなりません。

- 群化後のSPSが同じAccession Numberを持たない場合はAccession Number (0008,0050)は空白であること。

- 追加された画像のReferenced Study Sequence (0008,1110)は群化されたSPSと同じだけの数の順列項目を含むこと

- 追加された画像のRequest Attributes Sequence (0040,0275)は群化されたSPSと同じだけの数の順列項目を含むこと。

- 追加された画像と関連するScheduled Step Attributes Sequence (0040,0270)は群化されたSPSと同じだけの数の順列項目を含むこと。

- Performed Protocol Code Sequence (0040,0260)は多くの場合、元の群化された画像とは異なる値を持つことになります。

- システムが予定されたものと生成されたものとの同一性を確認できるのであれば、追加された画像と関連するMPPSのProcedure Code Sequence (0008,1032) は、要求検査にある異なる検査コード（Procedure Code）を全て含むことが推奨されます。撮影装置業務一覧（MWL）で手続きコード順列がない場合や実施済み収集が予定されたものと異なる場合は、これは空白にしておくことが推奨されます。

Table A.1-4: Group Case (3 SPSs belonging to 2 Requested Procedures) - required mapping of corresponding attributes

このシナリオは最初の要求検査はひとつのPPSを持ち、二番目の要求検査が二つのPPSを持つ場合です。（4.6.4.1.2.3.6節の図に示すような群化）

注：群化例に追加するPPSを生成する場合、撮影装置実行役は現在DICOMで規定されていない追加の属性を記入する必要があります。これは要求されたもしくは計画された情報に関係しています。現在DICOMへの、この問題を解決するための訂正提案では、画像 IODのMPPS Request Attributes Sequenceにオプションの属性を追加する、MPPSのScheduled Step Attribute Sequenceにオプションの属性を追加する様、要望しています（詳細はRad TF-1, B.2.2を参照してください）。

| DICOM attribute | Modality Worklist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (return attribute values) |  |  | Filling values for: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Item 1 | Item 2 | Item 3 | image IOD |  |  |  |  |  | MPPS IOD |  |  |  |  |  |  |  |
| Study Instance UID (0020,000D) | Source-1 | Source-2 | Source-2 | Equal (internally generated) |  |  |  |  |  |  | Item 1 |  | Item 2 | Item 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equal |  | Equal | Equal |  |  |  |
| Accession number (0008,0050) | Source-1 | Source-2 | Source-2 | Copy (if same Accession Number in Source-1 and Source-2). Shall be empty if the grouped SPSes do not have the same Accession Number. |  |  |  |  |  | Scheduled Step Attributes Sequence (0040,0270) | Copy-1 |  | Copy-2 | Copy-2 |  |  |  |
| Referenced Study Sequence (0008,1110) | Source-1 | Source-2 | Source-2 | Item 1 |  |  |  | Item 2 |  |  | Copy-1 |  | Copy-2 | Copy-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Copy-1 |  |  |  | Copy-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requested Procedure ID (0040,1001) | Source-1 | Source-2 | Source-2 | Request Attributes Sequence (0040,0275) | Item 1 |  | Item 2 |  | Item 3 |  | Copy-1 |  | Copy-2 | Copy-2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Copy-1 |  | Copy-2 |  | Copy-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requested Procedure Description (0032,1060) | Source-1 | Source-2 | Source-2 |  | Copy-1 |  | Copy-2 |  | Copy-2 |  | Copy-1 |  | Copy-2 | Copy-2 |  |  |  |
| Requested Procedure Code Sequence (0032,1064) | Source-1 | Source-2 | Source-2 |  | Copy-1 |  | Copy-2 |  | Copy-2 |  | Copy-1 |  | Copy-2 | Copy-2 |  |  |  |
|  | Values shall be used for Procedure Code Sequence as specified below. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scheduled Procedure Step ID (0040,0009) | Source-1 | Source-2 | Source-3 |  | Copy-1 |  | Copy-2 |  | Copy-3 |  | Copy-1 |  | Copy-2 | Copy-3 |  |  |  |
| Scheduled Procedure Step Description (0040,0007) | Source-1 | Source-2 | Source-3 |  | Copy-1 |  | Copy-2 |  | Copy-3 |  | Copy-1 |  | Copy-2 | Copy-3 |  |  |  |
| Scheduled Protocol Code Sequence (0040,0008) | Source-1 | Source-2 | Source-3 |  | Copy-1 |  | Copy-2 |  | Copy-3 |  | Copy-1 |  | Copy-2 | Copy-3 |  |  |  |
| Accession number (0008,0050) | (documented above in this column) |  |  |  | Copy-1 |  | Copy-2 |  | Copy-2 | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |
| Study Instance UID (0020,000D) |  |  |  |  | Equal (internally generated) |  | Equal (internally generated) |  | Equal (internally generated) | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenced Study Sequence (0008,1110) |  |  |  |  | Copy-1 |  | Copy-2 |  | Copy-2 | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |
| Performed Protocol Code Sequence (0040,0260) | n.a |  |  | Equal (internally generated). Recommendation: Absent if the value is not known. Is non-empty if Assisted Protocol Setting option is supported (see 4.6.4.1.2.4). |  |  |  |  |  | Equal (internally generated). Shall be zero length if the value is not known, e.g., Assisted Protocol Setting not supported. |  |  |  |  |  |  |  |
| Study ID (0020,0010) | n.a |  |  | Equal (internally generated) |  |  |  |  |  | Equal (internally generated) |  |  |  |  |  |  |  |
| Performed Procedure Step ID (0040,0253) | n.a |  |  | Equal (internally generated). See (IHE-A.4.1) |  |  |  |  |  | Equal (internally generated). See (IHE-A.4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Performed Procedure Step Start Date (0040,0244) | n.a |  |  | Equal (internally generated). Recommendation: Use the same value for Study Date |  |  |  |  |  | Equal (internally generated) |  |  |  |  |  |  |  |
| Performed Procedure Step Start Time (0040,0245) | n.a |  |  | Equal (internally generated). Recommendation: Use the same value for Study Time |  |  |  |  |  | Equal (internally generated) |  |  |  |  |  |  |  |
| Performed Procedure Step Description (0040,0254) | n.a |  |  | Equal (internally generated). Recommendation: Use the same value for Study Description |  |  |  |  |  | Equal (internally generated) |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedure Code Sequence (0008,1032) | n.a |  |  | Equal (internally generated). Recommendation: Contains as many items as there are different Procedure Codes in Requested Procedures if the system is able to ensure that what is acquired is what has been scheduled. Is absent if absent in MWL or performed acquisition is different from what has been scheduled. |  |  |  |  |  | Equal (internally generated). Recommendation: Contains as many items as there are different Procedure Codes in Requested Procedures if the system is able to ensure that what is acquired is what has been scheduled. Is empty if absent in MWL or performed acquisition is different from what has been scheduled. |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenced SOP Class UID (0008,1050) | n.a |  |  | Referenced PPS Se- quence (0008,1111) (IHE-A.4.2) |  | 1.2.840.10008.3.1.2.3.3 |  |  |  | Equal (internally generated). See (IHE-A.4.3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenced SOP Instance UID (0008,1155) | n.a |  |  |  |  | Equal to SOP Instance UID of associated PPS (IHE-A.4.4). |  |  |  | Equal (internally generated). See (IHE-A.4.4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Protocol Name (0018,1030) | n.a |  |  | Recommendation: Equal (internally generated) |  |  |  |  |  | Performed Series Sequence (0040,0340) |  | Equal (internally generated) |  |  |  |  |  |

- （IHE-A.4.1）実施済検査段階IDは撮影装置によって便宜的に生成され、必ずしも一意である必要はありません。二つの異なる実施済検査段階IDが同じIDを共有しても構いません（例：他の撮影装置で生成されていることがあります）。 このIDは受信側システムが、関連する要求検査とSPSに、PPSを信頼性を持って結びつけることを可能にしません。Scheduled Attributes Step Sequenceの内容を詳細にチェックしなければ 、同じ値のPPS IDをもつ二つのPPSが同じSPS・要求検査を完遂すると見なせるほどの信頼性はありません。

- （IHE-A.4.2） 撮影装置実行役がMPPSを使用可能とする場合は、PPS SOP Instance UIDを含むReferenced Performed Procedure Step Sequence (0008,1111) が含まれねばなりません。（DICOM PS3.3 節C.7.3の強い要望、General Series Module Table, Note 1による）

- （IHE-A.4.3） MPPSにおいては、PPS N-Create 通信文ではAffected SOP Class UID (0000,0002) の中で、PPS N-Set 通信文ではRequested SOP Class UID (0000,0003) の中で、SOP Class UIDが送られます。SOP Class UID (0008,0016) は使ってはなりません。

- （IHE-A.4.4）MPPSにおいては、PPS N-Create 通信文ではAffected SOP Instance UID (0000,1000) のなかで、PPS N-Set 通信文ではRequested SOP Instance UID (0000,1001)　のなかで、SOP Instance UIDが送られます。SOP Instance UID (0008,0018) は使ってはなりません。

Table A.1-5: Group Case with PGP (3 SPS belonging to 2 Requested Procedures) - required mapping of corresponding attributes

TableA.1-4の拡張として、このシナリオは同じ群化を基本にしています。最初の要求検査は一つのSPSを、2番目の要求検査は二つのSPSを持つ場合です。（section 4.6.4.1.2.3.6と同等）

この表は 群化例が、IHEの定めるSWFプロファイルオプションの一部として実施完了していることを仮定しています。それはGSPSを生成する実行役（撮影装置など）と提示段階で生成される業務流れのPPS（すなわち段階の分割）の対応付けを記述します。従って、対応付けの入力は、先行する群化例収集の結果として生じたImage IODから来ます（TableA.1-4を参照してください）。

注：群化例に追加するPPSを生成する場合、撮影装置実行役は現在DICOMで規定されていない追加の属性を記入する必要があります。これは要求されたもしくは計画された情報に関係しています。現在DICOMに対してこの問題を解決するためのCP（image IODのMPP依頼手続き順列にオプションのattributesを追加する、MPPSのScheduled Step Attribute Sequenceにオプションのattributesを追加する）が出ています（詳細はRad TF-1, B.2.2参照してください）。

| DICOM attribute |  |  |  |  |  |  | Filling values for: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Image IOD from Group Case Acquisition |  |  |  |  |  | Presentation Group 1 |  |  |  |  | Presentation Group 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GSPS IOD |  | MPPS IOD |  |  | GSPS IOD |  |  | MPPS IOD |  |  |  |
| Study Instance UID (0020,000D) | Equal |  |  |  |  |  | Equal |  |  | Item 1 |  | Equal |  |  |  | Item 1 |  | Item 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equal |  |  |  |  |  | Equal |  | Equal |
| Accession number (0008,0050) | Equal. See (IHE-A.5.1) |  |  |  |  |  | Equal. See (IHE-A.5.1) |  | Scheduled Step Attributes Sequence (0040,0270) | Equal. See (IHE-A.5.2) |  | Equal. See (IHE-A.5.1) |  |  | Scheduled Step Attributes Sequence (0040,0270) | Equal See (IHE-A.5.2) |  | Equal See (IHE-A.5.2) |
| Referenced Study Sequence (0008,1110) | Item 1 |  |  |  | Item 2 |  | Equal-1 |  |  | Equal-1 |  | Equal-2 |  |  |  | Equal-2 |  | Equal-2 |
|  | Equal-1 |  |  |  | Equal-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requested Procedure ID (0040,1001) | Request Attributes Sequence (0040,0275) | Item 1 |  | Item 2 |  | Item 3 | Request Attributes Sequence (0040,0275) | Item 1 |  | Equal-1 |  | Request Attributes Sequence (0040,0275) | Item 1 | Item 2 |  | Equal-2 |  | Equal-2 |
|  |  | Equal-1 |  | Equal-2 |  | Equal-2 |  | Equal-1 |  |  |  |  | Equal-2 | Equal-2 |  |  |  |  |
| Requested Procedure Description (0032,1060) |  | Equal-1 |  | Equal-2 |  | Equal-2 |  | Equal-1 |  | Equal-1 |  |  | Equal-2 | Equal-2 |  | Equal-2 |  | Equal-2 |
| Requested Procedure Code Sequence (0032,1064) |  | Equal-1 |  | Equal-2 |  | Equal-2 |  | Equal-1 |  | Equal-1 |  |  | Equal-2 | Equal-2 |  | Equal-2 |  | Equal-2 |
| Scheduled Procedure Step ID (0040,0009) |  | Equal-1 |  | Equal-2 |  | Equal-3 |  | Equal-1 |  | Equal-1 |  |  | Equal-2 | Equal-3 |  | Equal-2 |  | Equal-3 |
| Scheduled Procedure Step Description (0040,0007) |  | Equal-1 |  | Equal-2 |  | Equal-3 |  | Equal-1 |  | Equal-1 |  |  | Equal-2 | Equal-3 |  | Equal-2 |  | Equal-3 |
| Scheduled Protocol Code Sequence (0040,0008) |  | Equal-1 |  | Equal-2 |  | Equal-3 |  | Equal-1 |  | Equal-1 |  |  | Equal-2 | Equal-3 |  | Equal-2 |  | Equal-3 |
| Accession number (0008,0050) |  | Equal-1 |  | Equal-2 |  | Equal-2 |  | Equal-1 | n.a. |  |  |  | Equal-2 | Equal-2 | n.a. |  |  |  |
| Study Instance UID (0020,000D) |  | Equal-1 |  | Equal-2 |  | Equal-2 |  | Equal-1 | n.a. |  |  |  | Equal-2 | Equal-2 | n.a. |  |  |  |
| Referenced Study Sequence (0008,1110) |  | Equal-1 |  | Equal-2 |  | Equal-2 |  | Equal-1 | n.a. |  |  |  | Equal-2 | Equal-2 | n.a. |  |  |  |
| Performed Protocol Code Sequence (0040,0260) | Note: Values shall not be used for the GSPS and associated MPPS. |  |  |  |  |  | Equal-1 (internally generated). See (IHE-A.5.3) |  | Equal-1 (internally generated). See (IHE-A.5.4) |  |  | Equal-2 (internally generated). See (IHE-A.5.3) |  |  | Equal-2 (internally generated). See (IHE-A.5.4) |  |  |  |
| Study ID (0020,0010) | Equal |  |  |  |  |  | Equal |  | Equal |  |  | Equal |  |  | Equal |  |  |  |
| Performed Procedure Step ID (0040,0253) | Note: Value shall not be used for the GSPS and associated MPPS. |  |  |  |  |  | Equal-1 (internally generated). See (IHE-A.5.5) |  | Equal-1 (internally generated). See (IHE-A.5.5) |  |  | Equal-2 (internally generated). See (IHE-A.5.5) |  |  | Equal-2 (internally generated). See (IHE-A.5.5) |  |  |  |
| Performed Procedure Step Start Date (0040,0244) | Note: Value shall not be used for the GSPS and associated MPPS. |  |  |  |  |  | Equal-1 (internally generated). See (IHE-A.5.6) |  | Equal-1 (internally generated) |  |  | Equal-2 (internally generated). See (IHE-A.5.6) |  |  | Equal-2 (internally generated) |  |  |  |
| Performed Procedure Step Start Time (0040,0245) | Note: Value shall not be used for the GSPS and associated MPPS. |  |  |  |  |  | Equal-1 (internally generated). See (IHE-A.5.6) |  | Equal-1 (internally generated) |  |  | Equal-2 (internally generated). See (IHE-A.5.6) |  |  | Equal-2 (internally generated) |  |  |  |
| Performed Procedure Step Description (0040,0254) | Note: Value shall not be used for the GSPS and associated MPPS. |  |  |  |  |  | Equal-1 (internally generated). See (IHE-A.5.6) |  | Equal-1 (internally generated) |  |  | Equal-2 (internally generated). See (IHE-A.5.6) |  |  | Equal-2 (internally generated) |  |  |  |
| Procedure Code Sequence (0008,1032) | Equal. Note: This Information is not always sufficient for linキー画像注釈（KIN）g each SPS to the proper Requested Procedure. |  |  |  |  |  | Equal. If present in images, then it shall contain a single item (code of the associated Requested Procedure). |  | Equal. If present in images, then it shall contain a single item (code of the associated Requested Procedure). |  |  | Equal. If present in images, then it shall contain a single item (code of the associated Requested Procedure). |  |  | Equal. If present in images, then it shall contain a single item (code of the associated Requested Procedure). |  |  |  |
| Referenced SOP Class UID (0008,1050) | Referenced PPS Sequence (0008,1111) |  | Note: Value shall not be used for the GSPS and associated MPPS. |  |  |  | Referenced PPS Sequence (0008,1111) (IHE-A.5.8) | 1.2.840.10008. 3.1.2.3.3 | Equal (internally generated). See (IHE-A.5.7) |  |  | Referenced PPS Sequence (0008,1111) (IHE-A.5.8) | 1.2.840.10008. 3.1.2.3.3 |  | Equal (internally generated). See (IHE-A.5.7) |  |  |  |
| Referenced SOP Instance UID (0008,1155) |  |  |  |  |  |  |  | Equal to SOP Instance UID of associated PPS | Equal (internally generated). See (IHE-A.5.8) |  |  |  | Equal to SOP Instance UID of associated PPS |  | Equal (internally generated). See (IHE-A.5.8) |  |  |  |
| Protocol Name (0018,1030) | Note: Value shall not be used for the GSPS and associated MPPS. |  |  |  |  |  | Recommendation: Equal-1 (internally generated) |  | Performed Series Sequence (0040,0340) |  | Equal-1 (internally generated) | Recommendation: Equal-2 (internally generated) |  |  | Performed Series Sequence (0040,0340) |  | Equal-2 (internally generated) |  |

- （HE-A.5.1） 同一の画像サービス要求に付随する要求検査に属する数個のSPSが群化された場合、GSPSのAccession Number には元のAccession Number (0008,0050)がコピーされねばなりません。異なる画像サービス要求に付随する要求検査に属する数個のSPSが群化された場合、元の画像のAccession Number (0008, 0050) はIHEの群化プロファイルに従い空白が予想されます。よって（元の画像として同じStudyに属するわけだから）生成されたGSPSのAccession Number (0008, 0050)も空白となります。

- （IHE-A.5.2） MPPS対象物内のAccession Numberは、画像とStandalone IODとGSPSのAccession Number（データ長0を含め）とは無関係に、撮影装置業務一覧（MWL）内のAccession Number返り値と等しくなければなりません。

- （IHE-A.5.3） 推奨：値が不明の場合は値は空です。もしAssisted Protocol Setting オプションが使用可能である場合（4.6.4.1.2.4参照）は、群化画像を分割したことを示す特定コードが書かれていて空でない値であることが推奨されます。

- （IHE-A.5.4） 値が不明の場合はデータ長0とすべきです。例えばAssisted Protocol Settingオプションが使用可能でない場合です。Assisted Protocol Settingオプションが使用可能な場合は群化画像を分割したことを示す特定コードが書かれていて空でない値であることが推奨されます。

- （IHE-A.5.5） Performed Procedure Step IDは撮影装置によって便宜的に生成され、必ずしも一意である必要はありません。二つの異なるPerformed Procedure Step IDが同じIDを共有しても構いません（例：既に他の撮影装置で生成されています）。 このIDは受信側システムが関連する要求検査とSPSに、 PPSを信頼性を持って結びつけることを可能にしません。予定済属性段階順列の内容を確認しない限り、同じPPS IDを持つ二つのPPSがSPS/要求検査の同じセットを完遂させるとは、信頼性を持って見なせません。

- （IHE-A.5.6） PGPの"分割処理"内で生成されるGSPS IOD内で、検査日・検査時刻・検査記述は追加先の元画像の値が流用されねばなりません。

- （IHE-A.5.7） MPPSにおいては、PPS N-Create 通信文ではAffected SOP Class UID (0000,0002) 内で、PPS N-Set 通信文ではRequested SOP Class UID (0000,0003) 内で、SOP Class UIDが送られます。SOP Class UID (0008,0016) は使ってはなりません。

- （IHE-A.5.8）MPPSにおいては、PPS N-Create 通信文のAffected SOP Instance UID (0000,1000)内で、PPS N-Set messageにはRequested SOP Instance UID (0000,1001) 内で、SOP Instance UIDが送られます。SOP Instance UID (0008,0018) は使っってはなりません。

- （IHE-A.5.9） 撮影装置がMPPSを使用可能とする場合は、PPS SOP Instance UIDを含むReferenced Performed Procedure Step Sequence (0008,1111)が、含まれねばなりません。（DICOM PS3.3 節C.7.3の強い要望、General Series Module Table, Note 1による）

## A. 2: エビデンス書類統合－重要な属性

この章の表は前の章のものと似ていて、撮影装置は関係する画像の情報を確実に埋めるために撮影装置業務一覧（MWL）から必要な属性を、一貫性のある方法で、利用します。同様にエビデンス書類生成役統合プロファイルにおけるエビデンス書類生成役と撮影装置は、撮影装置業務一覧（MWL）を受信しませんが、DICOM SR エビデンス書類の対応する値を確実に埋めるための入力として、予定された収集の情報から得られた画像から関連する情報を利用します。

注：SWFプロファイルではエビデンス書類生成役は画像を生成します。このケースは画像収集追加ケースと考えることができます（Table A.1-2参照のこと）。

一般的な表構造:

- 第1列はDICOM対象物間で値が対応付けされるDICOM属性を示します（表の同じ行の値が等しくなります）。 DICOM属性は参考のために示されています。

- 第2, 3列は異なるIODで属性の値がどのように埋められるかを個々の属性について示します。列は同じ行内では、左から右に読みます： 画像・標準IOD（第2列）がエビデンス書類（DICOM SR IOD）へのコピー元として使われねばなりません。

セル内容の規約:

- A.1の関連する段落と同じ定義です。

実行役の振舞:

- もし元の値として利用可能であれば、画像あるいはStandalone IODからの値は、エビデンス生成役あるいは撮影装置が、エビデンス書類インスタンスの対応する行に示された属性を埋めるために使用されるべきです。

Table A.2-1: Evidence Document Attribute Mapping

このテーブルは、エビデンス書類統合プロファイルで、エビデンス書類生成役もしくは撮影装置によって生成された新規のエビデンス書類に値を入れるために、異なる実行役によって以前に生成された画像・Standalone IODの値をどのように利用するかを示しています。

ここで この対応表は予定された撮影から生成した画像にもとづいてエビデンスが生成されるケースに最も重要である点に注意します。さもなければ業務流れの統合に必須の属性の多くは、源の画像／Standaolne IODで値が空白か不在となるでしょう。この表はエビデンス書類が後処理作業流れ（PWF）の結果として生成された場合を考慮していません。

| DICOM attribute | Image/ Standalone IOD |  | Filling values for Evidence Documents |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Study Instance UID (0020,000D) | Source |  | Copy (IHE-A.2-1.1) |  |
| Referenced Study Sequence (0008,1110) | Source. (IHE-A.2-1.2) |  | Copy, if not absent in image/ Standalone IOD. (IHE-A.2-1.1) |  |
| Accession number (0008,0050) | Source |  | Copy (IHE-A.2-1.1) |  |
| Requested Procedure ID (0040,1001) | Request Attributes Sequence (0040,0275) | Source (IHE-A.2-1.2) | Referenced Request Sequence (0040,A370) | Copy, if not absent in image/ Standalone IOD. |
| Requested Procedure Description (0032,1060) |  | Source (IHE-A.2-1.2) |  | Copy, if not absent in image/ Standalone IOD. |
| Requested Procedure Code Sequence (0032,1064) |  | Source (IHE-A.2-1.2) |  | Copy, if not absent in image/ Standalone IOD. |
| Procedure Code Sequence (0008,1032) | Source. Note: May be absent. |  | Recommendation: Copy, if not absent in image/ Standalone IOD. |  |

- （IHE-A.2-1.1） エビデンス書類の生成が要求検査に関連する場合、この情報をReferenced Request Sequence (0040,A370) にも記入することがDICOMで規定されています。

- （IHE-A.2-1.2） これは 未予定の画像収集の場合は存在しなくても構いません。

## A. 3: 使用状況に必須の属性（Context-critical Attributes）

この節は、戻りキー属性のC-FINDリクエストに対応して提供された場合の、画像とstandalone IODに共通の、多数の状況に必須の属性（DICOMでは2型）に基づく追加のIHE要求事項で、上記の表を拡張したものです。この表の内容はDICOM PS3.17 Annex Jに厳密に準拠しています。

| Modality Worklist | Images and Standalone IOD | MPPS IOD |
| --- | --- | --- |
| Patient Name | Patient Name (note 1) | Patient Name (note 1) |
| Patient ID | Patient ID (note 1) | Patient ID (note 1) |
| Patient’s Birth Date | Patient’s Birth Date (note 2) | Patient’s Birth Date (note 2) |
| Patient‘s Sex | Patient‘s Sex (note 2) | Patient‘s Sex (note 2) |
| Referring Physician's Name | Referring Physician's Name (note 2) | ---- |

注1：撮影装置に撮影装置業務一覧（MWL）サービスを提供する部門システム予定役・オーダ実施役が利用できない場合、この属性はデータ長0でも構いません。IHEテクニカルフレームワークで定めた身元不明患者の例では、事前登録された患者IDと患者氏名の値が使われます。

注2：撮影装置ワーク一覧サービスを提供する部門システム予定役・オーダ実施役が利用できない場合、もしくは撮影装置業務一覧（MWL）からの返り値がデータ長0の場合は、これらの属性はデータ長0となる場合があります。

## A. 4: 一貫性データモデル

この章は、エンティティのデータモデルと、整合性に関連する属性とを紹介します。本書の読者には、このデータモデルを付録Aの1項にある表とともに使用することを勧めます。このデータモデルは理解を助けることを目的としており、C2節に規定されている以外のいかなる追加IHE要件も導入するものではありません。

エンティティは実線の長方形で表します。

二つのエンティティの関係を矢印または直線で表します。直線の場合、この関係を定義するために使用した属性はこのモデルでは説明されていません（一般によく理解されています）。矢印を使用した場合は以下の様です：

この関係を定義するために使用した参照エンティティの属性は、矢印の根元のとなりにある長方形内のエンティティの中に示します（例えば、要求検査エンティティのRef. St. Seq.は、このエンティティを概念的スタディ管理エンティティ（Conceptual Study Management Entity）にリンクするために使われる）。

- 参照済み属性は矢印の先端に示され、同じく長方形ボックス内にありますが中括弧でくくられます（例、{Study Instance UID}　）。場合によっては、参照する属性が参照された属性と異なる名前を持つことがあります。これは、DICOMがそうした属性の名前を付け、エンコードする方法を反映しています。角括弧で囲まれた数字は、DICOMで定義されたデータ・タイプです。

関係の重要性（Cardinality）は直線と矢印の両方に従って定義されます。

- エンティティ間の関係の重要性は直線と矢印の両方に沿って表されます。矢印の方向は重要性の定義に影響を与えません。この重要性は実世界データモデルのエンティティ間の重要性を反映しています。DICOM情報対象物定義データモデルは情報通信の状況でサポートされるエンティティ間の関係を反映するものであることから、この「重要性」はDICOM情報対象物定義データモデルのものとわずかに異なる場合があります。例えば、“I-Series to I-Composite”は、PPSが複合インスタンス（画像、GSPSなど）を伴わないシリーズを含んでいることを示す1対0--n関係です。しかし、DICOM保存サービスクラスの状況では、シリーズは少なくとも一つの複合インスタンス（画像、GSPSなど）を含んでいなければなりません。言い換えるならば、画像を伴わないシリーズは保存することはできないが、DICOM実行済検査段階で定義することはできます。

太線の矢印は、参照する属性が細い線の矢印で示されるシンプルIDではなく、UID（幅広い一意性）であることを示しています。

このデータ・モデルでは、点線によるボックスが二つ表示されます。

- 最初のボックスは、I-Patient、I-Study、I-Series、I-Compositeという4つのエンティティを群化します。これは、複合インスタンスがこれら4つのエンティティを群化して転送される（保存サービスクラス）という事実を反映するためです。これら4つのエンティティはDICOM複合画像情報モデルによって定義されます（PS3.3、節A.1.2参照）。

- 二番目のボックスは、リクエスト済み検査とコンセプチュアル・スタディ・マネジメントという二つのエンティティを群化します。これは、この二つのエンティティが常に1対1の関係であることを反映しています。要求済検査エンティティとそれに関連付けられたエンティティ（患者、画像サービスリクエスト、予定済検査段階、実行済検査段階）は、撮影装置ISインタフェースを目的に、実世界のDICOMモデルによって定義されます（PS3.3、節7.3参照）。このIHEテクニカルフレームワークのコンテクストにおける唯一の属性がReferenced SOP Instance UIDであることから（参照スタディ・順列にあります。）、概念的スタディ管理（Conceptual Study Management）エンティティは特殊です。（使用中の分離済マネジメント・スタディSOPクラスのない）このコンセプチュアル・スタディ分離済スタディ・エンティティはDICOM PS3.4 M.2節で定義されます。

Figure A-1:  Data Consistency Model: Modality Worklist Information Model, Composite IODs and Modality Performed Procedure Step IOD

## A. 5: 取り込まれた対象物の統合 - 必須の属性

取込み役は現場医療機関からの必須の属性が取り込める様に個々のDICOM対象物を修正せねばなりません。

以下の表はローカル環境にデジタルメディアを取り込んだり、デジタル化された対象物を生成したときのケースについて、統合に必須な属性の要求事項、推奨事項、説明を記述しています。

組織間でコードセットが統合されなければ、ひとつの組織内で使われているプロトコルコードセットは多くの場合、他の組織の中では有効になりません。コードセットの強制統合規則やメカニズムは放射線テクニカルフレームワークの範疇外です。

一般的なテーブル構成:

- 第1列はDICOM対象物間で対応付けされるべきDICOM属性（同じ行に等しい値）を示しています。 DICOMタグが明確化のために示されています。

- 第2から第5列は属性の値がどこから来るかを示しています。テーブルのそれぞれの行の属性値は同一となります。これらの列は左から右に読まれます。

- “Objects for Import”のラベルのある列は、取込まれるはずの対象物に、含まれる、もしくは、"抽出"される属性とその値を参照します。ハードコピーの取込の場合（例：デジタイザ取込）"抽出" 作業はOCRか、手入力かにより、付随する紙物からか、もしくはその他の手段で行われます。この列に示される属性のすべてが存在しないこともあります。

- “Resultant IOD”のラベルのある列は取込作業の結果生じる対象物に含まれる属性と値を反映することを示します（取込まれる元データには関係有りません）。

- 取込役が、DICOM 撮影装置業務一覧（MWL）応答を介すのでなく、HL7 Queryを介して情報を入手した場合のUnscheduled Caseでは、撮影装置業務一覧（MWL）の列はDemographic Query Informationと書かれた列で上書きされます。

セル内容の規則:

- テーブルセルの中の" Source" は、このテーブルの列で定義されるDICOM対象物（例：撮影装置業務一覧）で一つの実行役が生成するものは、別の実行役が自身の対象物に書き込むDICOM属性の、この値の源でなければならないことを意味します。

- テーブルセルの中の"Copy"は、この値は、別のDICOM対象物の対応する源の属性から、テーブルの列が規定する様に、コピーされることを示します。

- テーブルセルの中の "Copy from: <DICOM attribute> "はDICOM属性の同じ行の属性を源にするのではなく、参照されたDICOM属性で指定された源からコピーすることを示します。

- テーブルセルの中の" Equal" は実行役がすでに値を知っている（例：以前に実施したアクションによって）ことを示します。よって値の生成条件は規定しません。

- テーブルセルの中の" Equal （internally generated）" は他の実行役から値を受け取ることなく（すなわち、no copy）一つ以上のDICOM対象物で使われる可能性のある値を内部ですでに生成していることを示します。

- テーブルセルの中の"Source-1"、"Copy-1"、"Equal-1"、その他の表記は、複数の元となる値がテーブルの行に登場した場合にどれを使うかを示します。

- テーブルセルの中のCopy-2 [Copy-1] は値が存在すればCopy-2からコピーし、さもなければCopy-1からコピーすることを示します。

- テーブルセルの中の" Merge Copy-1, Copy-2" は複数のデータ元からコピーした値が、結果として作成される属性にすべて含まれることを示します。 注：これは一部の複数値を持つ属性、もしくは順列の属性にのみ適用されます。

- テーブルセルの中の"See (IHE-X)" はその属性と値がテーブルの注釈（IHE-X）に示される、追加の要求事項、推奨事項、説明に従うことを示します。

- テーブルセルの中の" n.a." はそのような属性や値が存在してはならないことを示します。その対象物についてDICOMが属性を定義していないか、特定の順列属性はDICOM 3型の属性である場合か、DICOMが少なくとも一つの順列項目の存在を要求している場合です。

実行役の振舞：

- 一般的に取込みを行う実行役（取込役）の役割はオリジナルの対象物への変更を最小限にすることです。受信する環境での識別情報整合性の確保のために必須である属性のみが修正されます。

- 取込みを行う実行役（取込役）は第2、第3列の値（"Objects for import" および、"MWL return values" 、あるいは、Demographic Query Information）を源に、テーブルで定義した規則に従って Image/ Standalone または MPPS IODへコピーせねばなりません。

- 取込みを行う実行役（取込役）はメディアから読み込むインスタンスが同一のSeries, Study, Patientに属すると仮定してはなりません。一枚のメディアが複数の患者の情報を含むケースもあり得ます。

- 取込み役の取込み作業によって入れ替えられたオリジナルの対象物にあった属性は取り込まれた対象物の"Original Attributes Sequence"に記録されなくてはなりません。

- Modality Worklistの列の属性は、C-FIND Requestの戻りキーとしてMWL SCU（取込み役）により要求されねばなりません。部門システム予定役は これらの属性値をModality Worklist C-FINDの応答で返さなくてはなりません。（詳細はTable 4.5-3を参照）

- PPS管理役、イメージ管理役、部門システム予定役は 、SCPタイプと追加の注で定義されたように、MPPS IODと書かれた列に示された属性を扱えなくてはなりません。最終的な形態は取込まれたインスタンスを表現するPPS情報を、結果として生成されるPPSで使うことです。

Table A.5-1: Scheduled Import - Required Mapping of Corresponding Attributes

| DICOM attribute | Objects for import | Modality Worklist | Filling values for: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (return attribute values) | Resultant IOD |  | MPPS IOD |  |
| Patient Name (0010,0010) | Source-1 | Source-2 | Copy-2 [Copy-1] |  | Copy-2 [Copy-1] |  |
| Patient ID (0010,0020) | Source-1 | Source-2 | Copy-2 [Copy-1] |  | Copy-2 [Copy-1] |  |
| Other Patient Ids (0010,1000) | Source-1 | Source-2 | Merge Copy-1,Copy-2 |  | n.a |  |
| Patient’s Birth Date (0010,0030) | Source-1 | Source-2 | Copy-2 [Copy-1] |  | Copy-2 [Copy-1] |  |
| Patient‘s Sex (0010,0040) | Source-1 | Source-2 | Copy-2 [Copy-1] |  | Copy-2 [Copy-1] |  |
| Study Instance UID (0020,000D) | Source-1 (See IHE-A.5.1.2) | Source-2 | Copy-1 [Copy-2] (See IHE-A.5.1.2) |  | Scheduled Step Attributes Sequence (0040,0270) | Copy-1 [Copy-2] (See IHE-A.5.1.2) |
| Referenced Study Sequence (0008,1110) | Source-1 See (IHE-A.5.1.8) | Source-2 See (IHE- A.5.1.6) | Copy-1 [Copy-2] |  |  | Copy-1 [Copy-2] |
| Accession number (0008,0050) | Source-1 | Source-2 | Copy-2 See (IHE- A.5.1.3) |  |  | Copy-2 See (IHE- A.5.1.3) |
| Requested Procedure ID (0040,1001) | Source-1 | Source-2 | Request Attributes Sequence (0040,0275) | Copy-2 [Copy-1] |  | Copy-2 [Copy-1] |
| Requested Procedure Description (0032,1060) | Source-1 | Source-2 |  | Copy-2 [Copy-1] See (IHE-A.5.1.7) |  | Copy-2 [Copy-1] See (IHE-A.5.1.7) |
| Scheduled Procedure Step ID (0040,0009) | Source-1 | Source-2 |  | Copy-2 [Copy-1] |  | Copy-2 [Copy-1] |
| Scheduled Procedure Step Description (0040,0007) | Source-1 | Source-2 |  | Copy-1 |  | Copy-2 |
| Scheduled Protocol Code Sequence (0040,0008) | Source-1 | Source-2 |  | Copy-1 See (IHE-A.5.1.7) |  | Copy-2 |
| Performed Protocol Code Sequence (0040,0260) | Source-1 | n.a. | Copy-1 See (IHE-A.5.1.9) |  | See (IHE-A.5.1.10) |  |
| Study ID (0020,0010) | Source | n.a. | Copy [Equal (Internally Generated Recommendation: Use Requested Procedure ID from MWL)] |  | Copy [Equal (Internally Generated Recommendation: Use Requested Procedure ID from MWL)] |  |
| Performed Procedure Step ID (0040,0253) | Source See (IHE-A.5.1.1) | n.a. | Copy See (IHE-A.5.1.1) |  | Copy [Equal (Internally Generated)] See (IHE-A.5.1.1) |  |
| Performed Procedure Step Description (0040,0254) | Source | n.a. | Copy See (IHE-A.5.1.7) |  | Copy See (IHE-A.5.1.7) |  |
| Performed Procedure Step Start Date (0040,0244) | Source | n.a | Copy |  | Equal (internally generated). |  |
| Performed Procedure Step Start Time (0040,0245) | Source | n.a | Copy |  | Equal (internally generated). |  |
| Requested Procedure Code Sequence (0032,1064) | n.a | Value shall be used for Procedure Code Sequence as specified below. | n.a |  | n.a. |  |
| Procedure Code Sequence (0008,1032) | n.a | n.a. | Copy from: Requested Procedure Code Sequence (0032,1064). See (IHE-A.5.1.7) |  | Copy from: Requested Procedure Code Sequence (0032,1064) See (IHE-A.5.1.7) |  |
| Referenced SOP Class UID (0008,1150) | n.a. | n.a. | Referenced PPS Sequence (IHE-A.1.3) | 1.2.840.10008.3.1.2.3.3 | 1.2.840.10008.3.1.2.3.3 See (IHE-A.5.1.4) |  |
| Referenced SOP Instance UID (0008,1155) | n.a. | n.a. |  | Equal to SOP Instance UID of the associated MPPS See (IHE-A.5.1.5) | Equal (internally generated) See (IHE-A.5.1.5) |  |

- （IHE-A.5-1.1） 実行済検査段階ID （Performed Procedure Step ID）は撮影装置によって便宜的に生成され、必ずしも一意である必要はありません。二つの異なる実行済検査段階が同じIDを共有しても構いません（例：既に他の取込役で生成されていることがあります）。実行済検査段階ID （Performed Procedure Step ID ）(0040,0253)はデータが非デジタルメディア（ハードコピーのデジタイズなど）から取込まれた場合は存在しません。

- （IHE-A.5-1.2） 有効な DICOM UIDは世界規模で一意です。それ故、現場施設のUIDと重複する恐れはありません。有効なDICOM UIDが存在する場合は、取込役はそれを使い、改変してはなりません。取込役が、間違ったUIDや一貫性の疑われるUIDを発見した場合は、取込役はそれを修正するか、新たにUIDを生成できます。UIDは対象物間の参照のために使われるので、それが改変される場合は取込役が参照での統合性を保持しなくてはなりません。

- （IHE-A.5-1.3） この属性に対して信頼できる値が一つもない場合は、データ長0のAccession Number（DICOM規格 PS3.17 Annex Jで提案されているオプションの一つ）が生成されるべきです。 信頼できる値とは用手データ入力以外の方法で伝達できるもので、例えばAccessionNumberを含む、Modality Worklistを介してオーダ実施役（Order Filler）から、もしくはバーコードリーダから、得られた値に基づくものを含みます。

- （IHE-A.5-1.4） MPPSにおいて、PPS N-Create 通信文ではAffected SOP Class UID (0000,0002)の中で、PPS N-Set messageではRequested SOP Class UID (0000,0003) の中で、SOP Class UIDが送信されます。SOP Class UID (0008,0016) は使ってはなりません。

- （IHE-A.5-1.5） MPPSにおいては、PPS N-Create 通信文ではAffected SOP Instance UID (0000,1000)の中で、PPS N-Set 通信文ではRequested SOP Instance UID (0000,1001) の中で、SOP Instance UIDが送信されます。SOP Class UID (0008,0018) は使ってはなりません。

- （IHE-A.5-1.6） 撮影装置業務一覧問合せ（Query Modality Worklist ）トランザクション (RAD TF-2: 4.5.4.1.2.2）に従い、部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler） は、Study Instance UID 属性(0020,000D)  とReferenced Study Sequence (0008,1110) 内の両方にStudy Instance UIDを複製する必要があります。

- （IHE-A.5-1.7） 医療機関で使われている記述とコードはエビデンス書類で使われているものと一致しない可能性があります。それらを強要する手段はテクニカルフレームワークの範疇外です。エビデンス書類から得られるコードと詳細は有益な場合もあることを注記します。

- （IHE-A.5-1.8） Referenced Study Sequence (0008,1110) は非デジタルメディア（例：ハードコピーのデジタイズ）の場合は提供されません。

- （IHE-A.5-1.9） 医療機関内で使われているPerformed Protocol Codeはエビデンス書類で使われているものと一致しない可能性があります。それらをコピーするか、強要するか、削除するかの決定は、テクニカルフレームワークの範囲外です。エビデンス書類から得られるコードは有益な場合もあることを注記します。

- （IHE-A.5-1.10） RAD TF-4.59.4.1.2.3を参照してください。予定済取込に関する情報が存在しない場合、これは内部で生成され、Performed Protocol  Sequence内の項目の一つとして含まれねばなりません。医療機関内で使われているPerformed Protocol Codeはエビデンス書類で使われているものと合致しない可能性があります。それらを融合するか、強要するか、廃棄するかの決定は、テクニカルフレームワークの範囲外です。エビデンス書類から得たコードが有益な場合もあることを注記します。

Table A.5-2: Unscheduled Import - required mapping of corresponding attributes

| DICOM attribute | Objects for Import | Demographic Query Information (return attribute values) | Filling values for: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Resultant IOD |  | MPPS IOD |  |
| Patient Name (0010,0010) | Source-1 | Source-2 PID:5 | Copy-2 [Copy-1] |  | Copy-2 [Copy-1] |  |
| Patient ID (0010,0020) | Source-1 | Source-2 PID:3 | Copy-2 [Copy-1] |  | Copy-2 [Copy-1] |  |
| Other Patient Ids (0010,1000) | Source-1 | Source-2 PID:4 | Merge Copy-1,Copy-2 |  | n.a |  |
| Patient’s Birth Date (0010,0030) | Source-1 | Source-2 PID:7 | Copy-2 [Copy-1] |  | Copy-2 [Copy-1] |  |
| Patient‘s Sex (0010,0040) | Source-1 | Source-2 PID:8 | Copy-2 [Copy-1] |  | Copy-2 [Copy-1] |  |
| Study Instance UID (0020,000D) | Source (See IHE-A.5.2.6) | n.a | Copy or Equal (internally generated) (See IHE-A.5.2.6) |  | Scheduled Step Attributes Sequence (0040,0270) | Copy or Equal (internally generated) (See IHE-A.5.2.6) |
| Accession number (0008,0050) | Source | n.a | Shall be empty (zero length). |  |  | Shall be empty. |
| Requested Procedure ID (0040,1001) | Source | n.a | Request Attributes Sequence (0040,0275) | Equal (internally generated) |  | Equal (internally generated) |
| Scheduled Procedure Step ID (0040,0009) | Source | n.a |  | Copy |  | Copy [Equal (internally generated)] |
| Scheduled Protocol Code Sequence (0040,0008) | Source | n.a |  | Copy |  | Copy |
| Performed Protocol Code Sequence (0040,0260) | Source | n.a | Copy See (IHE-A.5.2.7) |  | Merge Copy (internally generated). Shall contain a code indicating that an import was performed See (IHE A.5.2.8) |  |
| Study ID (0020,0010) | Source | n.a. | Copy [Equal (Internally Generated)] |  | Copy [Equal (Internally Generated)] |  |
| Performed Procedure Step ID (0040,0253) | Source | n.a. | Copy See (IHE-A.5.2.1) |  | Copy [Equal (Internally Generated)] See (IHE-A.5.2.1) |  |
| Performed Procedure Step Description (0040,0254) | Source | n.a. | Copy See (IHE-A.5.2.5) |  | Copy See (IHE-A.5.2.5) |  |
| Performed Procedure Step Start Date (0040,0244) | Source | n.a | Copy |  | Equal (internally generated). |  |
| Performed Procedure Step Start Time (0040,0245) | Source | n.a | Copy |  | Equal (internally generated). |  |
| Requested Procedure Code Sequence (0032,1064) | n.a | Value shall be used for Procedure Code Sequence as specified below. | n.a |  | n.a. |  |
| Procedure Code Sequence (0008,1032) | n.a | n.a. | Copy from: Requested Procedure Code Sequence (0032,1064). See (IHE-A.5.2.5) |  | Copy from: Requested Procedure Code Sequence (0032,1064) See (IHE-A.5.2.5) |  |
| Referenced SOP Class UID (0008,1150) | n.a. | n.a. | Referenced PPS Sequence (IHE-A.2.2.2) | 1.2.840.10008.3.1.2.3.3 | 1.2.840.10008.3.1.2.3.3 See (IHE-A.5.2.3) |  |
| Referenced SOP Instance UID (0008,1155) | n.a. | n.a. |  | Equal to SOP Instance UID of the associated MPPS See (IHE-A.5.2.4) | Equal (internally generated) See (IHE-A.5.2.4) |  |

- （IHE-A.5-2.1）  実行済検査段階 IDは取込役によって便宜的に生成され、必ずしも一意である必要はありません。二つの異なる実行済検査段階 IDが同じIDを共有しても構いません（例：既に他の取込役で生成されていることがあります）。

- （IHE-A.5-2.2）PPS SOP Instance UID を含むReferenced Performed Procedure Step Sequence (0008,1111)が含まれなくてはなりません。（DICOM PS3.3 節C.7.3の強い要望、General Series Module Table, Note 1による）

- （IHE-A.5-2.3） MPPSにおいて、PPS N-Create 通信文ではAffected SOP Class UID (0000,0002)のなかで、PPS N-Set 通信文ではRequested SOP Class UID (0000,0003) のなかで、SOP Class UIDが送られます。SOP Instance UID (0008,0018) は使ってはなりません。

- （IHE-A.5-2.4）MPPSで、PPS N-Create 通信文にはAffected SOP Instance UID (0000,1000) の中で、PPS N-Set 通信文にはRequested SOP Instance UID (0000,1001) のなかで、SOP Instance UIDが送られます。SOP Instance UID (0008,0018)は使ってはなりません。

- （IHE-A.5-2.5） 医療機関内で使われている記述とコードは、取り込むエビデンス書類で使われているものと一致しない可能性があります。記述とコードを強要する手段はテクニカルフレームワークの範疇外です。エビデンス書類から得られる記述とコードは有益な場合もあることを注記します。

- （IHE-A.5-2.6） 理想的には、有効な DICOM UIDは世界的に一意です。それ故、現場施設のローカルUIDと重複する恐れはなく、UIDを変えねばならない理由は無いはずです。外部で生成されたデータの統一性は不確かなので、取込役はそれを修正するか、新たにUIDを生成する必要があるかもしれません。UIDは対象物間の参照のために使われるので、それが改変される場合は取込役が参照での統合性を保持しなくてはなりません。

- （IHE-A.5-2.7）  医療機関内で使われている記述とコードはエビデンス書類で使われているものと一致しない可能性があります。コードをコピーするか、強要するか、削除するかの決定はテクニカルフレームワークの範疇外です。エビデンス書類から得られるコードは有益な場合もあることを注記します。

- （IHE-A.5-2.8） RAD TF-4.59.4.1.2.3を参照してください。取込む対象物内部のPerformed Protocol Codeとエビデンス書類で使われているものとは一致しない可能性があります。コードを融合するか、強要するか、廃棄するかを決めるのは、テクニカルフレームワークの範囲外です。エビデンス書類から得られるコードは有益な場合もあることを注記します。

# Appendix  B: HL7 オーダの DICOM MWLへの対応付け

この付録は、HL7 ADT、OMG、ORM通信文のDICOM撮影装置・業務一覧への対応付けを定義するものです。HL7通信文はスケジュール設定や機器・人員・設備等（resource）管理情報ではなく、オーダに関する情報を取り扱うものである点に注意します。スケジュール設定および資源（機器・人員・設備等）管理は部門システムスケジューラ内部の問題です。

この対応付けは検査予定済トランザクション（部門システム予定役から画像管理役への通信文：RAD TF-2: 4.4を参照してください）に適用されない点にも注意します。データ野（field）長、値表示、属性タイプのより厳格な定義についてはIHE ERモデル（RAD TF-1: 3.4）およびHL7実装に関する注意（RAD TF-2: 2.5）も参照してください。

HL7とDICOMの間の対応付けは次のように表します。

- 要素名（HL7 item_number.component #/ DICOM(グループ、要素）<0）

- HL7要素が複数の要素を含んでいない場合、要素値は一覧表示されません。

Table B-1:  HL7 Ordermapping to DICOM MWL

| DICOM Description / Module | DICOM Tag | DICOM SCP Matching Key Type | DICOM SCP Return Key Type | HL7 Description | HL7 Item # | HL7 v2.3.1 Segment | HL7 v2.5.1 Segment | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOP Common |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specific Character Set | (0008,0005) | O | 1C | Character Set | 00692 | ORM MSH:18 | OMG MSH:18 |  |
| Scheduled Procedure Step |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scheduled Procedure Step Sequence | (0040,0100) | R | 1 |  |  |  |  |  |
| >Scheduled station AE title | (0040,0001) | R | 1 |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler |
| >Scheduled Procedure Step Start Date | (0040,0002) | R | 1 |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler |
| >Scheduled Procedure Step Start Time | (0040,0003) | R | 1 |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler |
| >Modality | (0008,0060) | R | 1 |  |  |  |  | Generated by the department system） scheduler (note 3) |
| >Scheduled Performing Physician's Name | (0040,0006) | R | 2 | Technician | 00266 | ORM OBR:34 | OMG OBR:34 | See note 9 |
| >Scheduled Procedure Step Description | (0040,0007) | O | 1C |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler |
| >Scheduled Station Name | (0040,0010) | O | 2 |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler |
| >Scheduled Procedure Step Location | (0040,0011) | O | 2 |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler |
| >Scheduled Protocol Code Sequence | (0040,0008) | O | 1C |  |  |  |  |  |
| >>Code Value | (0008,0100) | O | 1C |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler |
| >>Coding Scheme Designator | (0008,0102) | O | 1C |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler |
| >>Code Meaning | (0008,0104) | O | 3 |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler |
| >Pre-Medication | (0040,0012) | O | 2C |  |  |  |  |  |
| >Scheduled Procedure Step ID | (0040,0009) | O | 1 | N/A |  |  |  | Generated by the department system scheduler |
| >Requested Contrast Agent | (0032,1070) | O | 2C | N/A |  |  |  | Generated by the department system scheduler |
| >Scheduled Procedure Step Status | (0040,0020) | O | 3 | N/A |  |  |  | Generated by the department system scheduler |
| >All other Attributes from the Scheduled Procedure Step Module |  | O | 3 |  |  |  |  |  |
| Requested Procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requested Procedure ID | (0040,1001) | O | 1 |  |  |  |  | Generated by the department System scheduler |
| Reason for the Requested Procedure | (0040,1002) | O | 3 | Reason for Study | 00263 | ORM OBR:31 | OMG OBR:31 | OBR:31 may be either a code or text value; if a code, then the code meaning (display name) should be used; see also (0040,100A) |
| Reason for Requested Procedure Code Sequence | (0040,100A) | O | 3 | Reason for Study | 00263 | ORM OBR:31 | OMG OBR:31 | OBR:31 may be either a code or text value; if a text value, then the DSS may map it to a code to use in the DICOM attribute; see also (0040,1002) |
| >Code Value | (0008,0100) | O | 1C |  |  |  |  |  |
| >Coding Scheme Designator | (0008,0102) | O | 1C |  |  |  |  |  |
| >Code Meaning | (0008,0104) | O | 3 |  |  |  |  |  |
| Requested Procedure Description | (0032,1060) | O | 1C |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler. See note 1 |
| Requested Procedure Code Sequence | (0032,1064) | O | 1C |  |  |  |  |  |
| >Code Value | (0008,0100) | O | 1C |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler. See note 1 |
| >Coding Scheme Designator | (0008,0102) | O | 1C |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler. See note 1 |
| >Code Meaning | (0008,0104) | O | 3 |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler. See note 1 |
| Study Instance UID | (0020,000D) | O | 1 |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler. |
| Referenced Study Sequence | (0008,1110) | O | 2 |  |  |  |  |  |
| >Referenced SOP Class UID | (0008,1150) | O | 1C |  |  |  |  |  |
| >Referenced SOP Instance UID | (0008,1155) | O | 1C |  |  |  |  |  |
| Requested Procedure Priority | (0040,1003) | O | 2 | Quantity/ Timing | 00221.6 | ORM ORC:7 | OMG TQ1:9 | See note 2 |
| Patient Transport Arrangements | (0040,1004) | O | 2 | Transport Arrangement Response. | 01031.1-3 | ORM OBR:30 | OMG OBR:30 |  |
| All other Attributes from the Requested Procedure Module |  | O | 3 |  |  |  |  |  |
| Imaging Service Request |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accession Number | (0008,0050) | O | 2 |  |  |  |  | Generated by the department system scheduler |
| Requesting Physician | (0032,1032) | O | 2 | Ordering Provider | 00226.1-7 | ORM OBR:16 | OMG OBR:16 |  |
| Referring Physician's Name | (0008,0090) | O | 2 | Referring Doctor | 00138.1-7 | ORM PV1:8 | OMG PV1:8 |  |
| Placer Issuer and Number | (0040,2016) | O | 2 | Placer Order # | 00216.1-2 | ORM ORC:2 | OMG ORC:2 | See note 4 |
| Filler Issuer and Number | (0040,2017) | O | 2 | Filler Order # | 00217.1-2 | ORM ORC:3 | OMG ORC:3 | See note 4 |
| Reason for imaging Service Request | (0040,2001) | O | 2 | Reason for Study | 00263 | ORM OBR:31 | OMG OBR:31 | The attribute (0040,2001) was retired by DICOM in 2004 in favor of (0040,1002) and (0040,100A). Accordingly, the DICOM return key may be empty, or a duplicate of (0040,1002) and/or the code meaning of (0040,100A). |
| Entered by…. | (0040,2008) | O | 3 | Entered by…. | 00224.2-6 | ORM ORC:10 | OMG ORC:10 |  |
| Order Entering Location | (0040,2009) | O | 3 | Entering Organization | 00231.2 | ORM ORC:17 | OMG ORC:17 |  |
| Order Callback Phone Number | (0040,2010) | O | 3 | Order Callback Phone Number | 00228 | ORM ORC:14 | OMG ORC:14 |  |
| All other Attributes from the Scheduled Procedure Step Module |  | O | 3 |  |  |  |  |  |
| Visit Identification |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Admission ID | (0038,0010) | O | 2 | Patient Account Number or Visit Number | 00121.1 or 00149.1 | ORM PID: 18 or PV1:19 | OMG PID: 18 or PV1:19 | See note 6 |
| Issuer of Admission ID | (0038,0011) | O | 2 | Patient Account Number or Visit Number | 00121.4 or 00149.4 | ORM PID:18 or PV1-19 | OMG PID:18 or PV1-19 | See note 6 |
| All other Attributes from the Visit Identification Module |  | O | 3 |  |  |  |  |  |
| Visit Status |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current Patient Location | (0038,0300) | O | 2 | Assigned Pat. Loc. | 00133 | ORM PV1:3 | OMG PV1:3 |  |
| All other Attributes from the Visit Status Module |  | O | 3 |  |  |  |  |  |
| Visit Relationship |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenced Patient Sequence | (0008,1120) | O | 2 |  |  |  |  |  |
| >Referenced SOP Class UID | (0008,1150) | O | 2 |  |  |  |  |  |
| >Referenced SOP Instance UID | (0008,1155) | O | 2 |  |  |  |  |  |
| All other Attributes from the Visit Relationship Module |  | O | 3 |  |  |  |  |  |
| Visit Admission |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All Attributes from the Visit Admission Module |  | O | 3 |  |  |  |  |  |
| Patient Relationship |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All Attributes from the Patient Relationship Module |  | O | 3 |  |  |  |  |  |
| Patient Identification |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patient's Name | (0010,0010) | R | 1 | Patient Name | 00108 | ORM PID:5 | OMG PID:5 | See note 10 |
| Patient ID | (0010,0020) | R | 1 | External Patient ID | 00105.1 | ORM PID:2 | OMG PID:2 | See note 5 |
| Issuer of Patient ID | (0010,0021) | O | 3 | External Patient ID | 00105.4 | ORM PID:2 | OMG PID:2 | See note 5 |
| Ethnic Group | (0010,2160) | O | 3 | Ethnic Group | 00125 | ORM PID:22 | OMG PID:22 |  |
| All other Attributes from the Patient Identification Module |  | O | 3 |  |  |  |  |  |
| Patient Demographic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patients Birth Date | (0010,0030) | O | 2 | Date/ Time of Birth | 00110.1 | ORM PID:7 | OMG PID:7 |  |
| Patient's Sex | (0010,0040) | O | 2 | Sex | 00111 | ORM PID:8 | OMG PID:8 | See Note 11 |
| Patient's Weight | (0010,1030) | O | 2 | Observation Value | 00573 when 00571.2 = "Body Weight" and 00574.1 = "kg" | ADT OBX:5 | ADT OBX:5 | See note 7 |
| Patient's Size | (0010,1020) | O | 2 | Observation Value | 00573 when 00571.2 = "Body Height" and 00574.1 = "m" | ADT OBX:5 | ADT OBX:5 | See note 7 |
| Confidentiality constraint on patient data | (0040,3001) | O | 2 | VIP Indicator | 146 | ORM PV1:16 | OMG PV1:16 |  |
| Region of Residence | (0010,2152) | O | 3 | Citizenship | 00129 | ORM PID:26 | OMG PID:26 |  |
| Military Rank | (0010,1080) | O | 3 | Veterans Military Status | 00130 | ORM PID:27 | OMG PID:27 |  |
| All other Attributes from the Patient Demographic Module |  | O | 3 |  |  |  |  |  |
| Patient Medical |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patient State | (0038,0500) | O | 2 | Danger Code | 00246 | ORM OBR:12 | OMG OBR:12 |  |
| Pregnancy Status | (0010,21C0) | O | 2 | Ambulatory Status | 00145 | ORM PV1:15 | OMG PV1:15 | "B6" must be mapped to DICOM enumerated value "3" (definitely pregnant). |
| Medical Alerts | (0010,2000) | O | 2 | Relevant Clinical Info | 00247 | ORM OBR:13 | OMG OBR:13 |  |
| Contrast Allergies | (0010,2110) | O | 2 | Allergy Code | 00205 | ADT AL1:3 | ADT AL1:3 |  |
| Special Needs | (0038,0050) | O | 2 |  |  |  |  |  |
| All other Attributes from the Patient Medical Module |  | O | 3 |  |  |  |  |  |

Adapted from DICOM PS 3.4

Table D-1からの注：

- 注1：普遍的サービスIDと検体ソースのデコード

- 受領したオーダを完遂するために部門システム予定役は一つもしくは複数の要求処理を発行します。それらにはローカルまたは普遍的な（例：CPT-4やLONIC）コーディング手法から得るIDとコードが与えられる。

- 左右の別がユニバーサルサービスIDに規定されていない場合は、オーダの自由記述テキストの使用をさらに明確にするためにもHL7 v2.5.1 Placer Supplemental Information (01474) もしくはHL7 v2.3.1 Specimen Source (00249)を使用することが推奨されます。

- 注2：IHEではHL7の量・時間の優先要素で推奨された値のみを使わねばなりません。これらはDICOM優先度データ野（field）に以下のように対応付けされます。

| HL7 Status | DICOM Status |
| --- | --- |
| S - STAT | STAT |
| A - ASAP | HIGH |
| R - Routine | ROUTINE |
| P - Pre-op | HIGH |
| C - Callback | HIGH |
| T - Timing | MEDIUM |

注：HL7 "degree" 要素はDICOMでは"name_suffix"成分の第二要素に吸収されています。

- 注3：部門システム予定役・オーダ実施役はオーダの内容によってDICOM Modality (0008,0060) 属性の値を決定せねばなりません。DICOM PS3.3に列挙された様に、撮影装置業務一覧（MWL） 応答にはDICOMが定義した用語が使われなくてはなりません。

- 注４：属性 (0040,2016) と(0040, 2017)はHL7要素のPlacer IssuerとNumber、および、Filler IssuerとNumberを合体させるためのものです。患者識別子に複数の発行元がある医療機関では、一意性を保証するには、発行者Issuerの名前と番号の両方が必須です。

- 注5：患者IDとその発行者の対応付けに関する異なる使用例はAppendix Dを参照してください。

- 注6：4.1.4.1.2.4で検討したように、PID-18 Patient Account Number（患者会計口座番号）もしくはPV1-19 Visit Number（来院番号）のいずれか、もしくは両方は、個別の国別要求に依存して値を持つことがあります。オーダ通信文内のPV1-19 Visit Numberが値を持つ場合は常にその要素は撮影装置業務一覧（MWL）応答の中でAdmission ID (0038,0010) とIssuer of Admission ID (0038,0011) に反映しなければなりません。PV1-19 Visit Numberが値を持たない場合、これらの属性はPID-18 Patient Account Numberの要素から値を流用すべきです。つまりVisit Numbersは全ての患者会計口座番号の中で一意であることを要求しています。

- 注7：患者の体重、身長は複数のOBXセグメントからの二つの観測値です。符号化手法はIHEでは定めませんが、”Body Weight”と”Body Height”の2種類のテキスト値で、測定値を区別することが要求されます。注：DICOMではkgとmを使用することを規定しています。HL7エンコーディングの例は

- OBX||ST|^BODY WEIGHT||62|kg|||||F

- OBX||ST|^BODY HEIGHT||1.90|m|||||F

- 注8：DICOMのSpecial Needs (0038, 0050)はテーブルD-1ではHL7通信文からの特定の対応付けを持ちません。IHEデモンストレーションではこの値は部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）から供給されます。この属性のHL7への対応付けは将来検討されます。

- 注9：ORMやOMG通信文のOBR-34 Technicianは反復可能です。そのデータタイプはCMであり、以下の要素を持っています：<name (CN)> ^ <start date/time (TS)> ^ <end date/time (TS)> ^ <point of care (IS)> ^ <room (IS)> ^ <bed (IS)> ^ <facility (HD)> ^

<location status (IS)> ^ <patient location type (IS)> ^ <building (IS)> ^ <floor (IS)>

よって、DICOMのScheduled Performing Physician (0040,0006)への対応付けでは、そのデータ野（field）の最初の繰り返しの最初の要素のサブ要素のみが使われねばなりません。

- 注10：HL7 ORMもしくはOMG PID:5要素にある患者氏名は変更せずにDICOMのPatient’s Name (0010,0010)に以下のように対応付けされます。

- HL7					DICOM

- <family_name&last_name_prefix>	=> 	<family_name_complex>

- <given_name>			=>	 <given_name_complex>

- <middle_initial_or_name>		=> 	<middle_name>

- <suffix><degree>			=>	 <name_suffix>

- <prefix>				=>	 <name_prefix>

- 注：HL7におけるdegree要素は DICOMのname_suffix要素の第2要素に吸収されています。

- 注11：DICOMのPatient’s Sex (0010,0040)属性はM、F、O（その他）もしくは不明の場合データ長0とします。これらは予約語であり、これら以外の値は違反です。HL7 v2ではM、F、Oを使用しますが、不明の場合にUを提案しているのでこれはデータ長0に対応付けする必要があります。HL7ではこれらはあくまで提案された値なので、これら以外の値が登場した場合は有効なDICOMの値に対応付けする必要があります。HL7 v2.5.1では更にA（不明瞭）、N（対応不能）が存在します。これらはDICOMでは違反なのでO（other）に対応付けされます。

- 注12：文字セットに関する国際要求は以下に定義されます。（国別詳細はRAD TF- 4を参照のこと）

| National Extension | DICOM attribute: Specific Character Set (0008,0005) | HL7 field: Character Set MSH 18 |
| --- | --- | --- |
| France | ISO_IR 100 | 8859/1 |
| Germany | ISO_IR 100 | 8859/1 |
| United States | ISO_IR 100 | 8859/1 |
| Italy | ISO_IR 100 | 8859/1 |
| UK | ISO_IR 100 | 8859/1 |
| Canada | ISO_IR 100 | 8859/1 |
| Spain | ISO_IR 100 | 8859/1 |
| Japan | \ISO 2022 IR 87 | ASCII~ISO IR87 |

# Appendix  C: 放射線医学以外の情報への部門アクセス

## C1: 範囲

- 画像部門外の非放射線レポートの利用は、レポート問合せトランザクション、および、レポート取得トランザクションを利用して、IHEテクニカルフレームワークで可能です。このトランザクションは画像部門構造化レポート利用にも使用されます（4.26 節と 4.27節を見てください）。外部レポート保管庫利用（External Report Repository Access）は他部門レポート（例えば臨床検査）を取得する方法を提供します。

- IHEテクニカルフレームワークは外部レポート保管庫利用（External Report Repository Access）を実装するやり方を制限しません。例えば以下の様です：

    - この実行役と、これに関連するレポート問合せトランザクションとレポート取得トランザクションとを直接使用可能とする臨床検査結果保管庫システムになる。

    - レポート問合せトランザクションとレポート取得トランザクションを一方で受け取り、これらを特定の臨床検査 レポート保管庫 で使用可能な問合せトランザクションに変換します。

この付録では、正しく統合するために外部レポート保管庫利用（External Report Repository Access）が使用可能とする必要のある制約について説明します。

## C. 2: 問合せプロトコル

外部レポート保管庫利用役の動作には、次の事項が仮定されています。

- 外部レポート保管庫利用役は、他部門のレポート（例：臨床検査レポート）をDICOM構造化レポート対象物の形式に変換する責任を負います（内容の制約については、C.3節を参照してください）。IHEテクニカルフレームワークでは臨床検査レポートを重視するが、他の部門のレポートを使用可能としてもよいです。

- 臨床検査（または他の部門）の部門レポート内と画像部門内では、一貫した患者IDが使用されます。これにより、画像表示役により表示される画像を同じ患者の最新臨床検査レポートの取得キーとして使用できます。つまり、臨床検査情報システムが同じADT 患者登録に統合されていることを意味します（ただし、この統合はIHEテクニカルフレームワークの範囲外です）。

- StudyとSeriesのグループ分けはIHEテクニカルフレームワークでは定義されず、外部レポート保管庫利用役が任意に使用できます。例えば、一つ以上の臨床検査レポートを含むオーダ（Accession Number）の各々に対してDICOM Studyを作成し、臨床検査要求の各々に対して、ほぼ一つのレポートが含まれる（レポートが改正されていない限り）一つのSeriesを作成します。あるいは、同一のオーダで複数の異なる臨床検査が要求される場合には、一つのSeriesを作成し、その中に複数のレポートが含まれるてもよいです。

- 外部レポート保管庫利用役はレポートをグループ分けするために、StudyインスタンスUID、SeriesインスタンスUID、SOPインスタンスUIDを作成してもよいです。これらのUIDは、適切な形式のDICOM UIDでなければなりません。つまり、登録済みのルートを使用します。

- 同一のレポートが複数回にわたって問合せ、取得される場合は、外部レポート保管庫利用役は、Study、Series、SOPインスタンスUIDの同じ組み合わせを提供せねばなりません。これにより、別の問合せで同じレポートを選択した場合に、同じインスタンスが特定され、同一のコピーが取得されることが保証されます。これは、内容は同じの複数のコピーによる臨床医の混乱を防ぎます。

- 表C.2-1は、異なったDICOM階層レベルで外部レポート保管庫利用役がSCPとして最低限使用可能とせねばならない合致キーと戻りキーの組み合わせを示します。これは放射線部門のキー（4.14.4.1.2を参照してください）の縮小セットです。外部レポート保管庫利用役がSCPとしてサポートせなばならないSRインスタンス特異の追加キーは、4.26.4.1.2と表4.26-1に定義されています。 最低限のDICOM準拠は必須です。表C.2-1の表記規約については2.2節を参照してください。

注：SCU列にN/A（該当なし）が使用されている理由は、外部レポート保管庫利用役は単に問合せ要求のSCPだからです。

Table C.2-1:  Query Matching and Return Keys

| Attributes Name | Tag | Query Keys Matching |  | Query Keys Return |  | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCU | SCP | SCU | SCP |  |
| Study Level |  |  |  |  |  |  |
| Study Date | (0008,0020) | N/A | R | N/A | R |  |
| Study Time | (0008,0030) | N/A | R | N/A | R |  |
| Accession Number | (0008,0050) | N/A | R | N/A | R |  |
| Patient Name | (0010,0010) | N/A | R | N/A | R | IHE-1, IHE-2 |
| Patient ID | (0010,0020) | N/A | R | N/A | R |  |
| Study ID | (0020,0010) | N/A | R | N/A | R |  |
| Study Instance UID | (0020,000D) | N/A | R | N/A | R |  |
| Referring Physician’s name | (0008,0090) | N/A | R+ | N/A | R+ | IHE-1, IHE-2 |
| Study Description | (0008,1030) | N/A | O | N/A | O |  |
| Procedure Code Sequence | (0008,1032) | N/A | O | N/A | O | IHE-3 |
| Patient’s Birth Date | (0010,0030) | N/A | O | N/A | R+ |  |
| Patient’s Sex | (0010,0040) | N/A | O | N/A | R+ |  |
| Series Level |  |  |  |  |  |  |
| Modality | (0008,0060) | N/A | R | N/A | R | IHE-5 |
| Series Number | (0020,0011) | N/A | R | N/A | R |  |
| Series Instance UID | (0020,000E) | N/A | R | N/A | R |  |
| Composite Object Instance Level |  |  |  |  |  |  |
| Instance Number | (0020,0013) | N/A | R | N/A | R |  |
| SOP Instance UID | (0008,0018) | N/A | R | N/A | R |  |
| SOP Class UID | (0008,0016) | N/A | R+ | N/A | R+ | IHE-4 |

- IHE-1：IHEテクニカルフレームワークでは、VR PN の属性については大文字と小文字の区別のない照合が許可されています。PN属性での大文字と小文字の区別を無視するためのDICOM 変更提案(CP 190)は、DICOM2001で投票されました。

- IHE-2：SCUでは、照合の利便性のため、構造化された名前の各要素の最後にワイルドカード（"*"）の追加が推奨されます（たとえば、PN属性）。

- IHE-3：VR SQの属性に対する全般的照合（Universal Matching）（リターンキーの選択）は、問合せSCUによりZero Length Sequence属性を使って要求されます。問合せSCPは、このような全般的照合要求を受容します。さらにDICOM標準により、問合せSCPでは、長さゼロの項目として符号化されているSQ属性の全般的照合の要求を使用可能とする必要があります。

- IHE-4：SOPクラスUIDは、非あいまいキーであり、特定タイプの画像を識別します（Modalityはそうではありません）。

- IHE-5：Modality合致キーは、必ず"SR"に設定されます。

## C. 3: 外部レポートの内容

- レポート問合せトランザクション、および、レポート取得トランザクションを介する、外部 レポート保管庫が取り扱う符号化エントリとレポート構造の要求事項は、レポート生成役に類似でなければなりません（4.24.4.1.2.1節を見てください）：

    - 外部レポート保管庫が生成するレポートの型は、RAD TF1: 9.4に定められています。外部レポート保管庫は、オプションで画像への参照を持つ単純画像レポート（Simple Image Report、RAD TF-1: 9.4.1）に基づいてレポートを生成できねばなりません。外部レポート保管庫が強化SR情報対象物定義（Enhanced SR Information Object Definition）を使用可能とするなら、単純画像数値レポート（Simple Image and Numeric Reports 、RAD TF-1: 9.4.2）も使用可能とせねばなりません。

    - 利用される部門保管庫のタイプごとに、Report Title、Report Section Heading、Concept Name Code、Observation Context Code、Measurement Code、DispositionまたはConclusion Codeの特定の組み合わせが定義されます（例：臨床検査部門に臨床検査コード）。

# Appendix D: 融合の場合の患者IDの明確化

## D1:  はじめに

IHEテクニカルフレームワークでは、HL7 2.3.1 患者IDの変更を採用しました。これには、次の事項が含まれます。

- HL7 v2.3 External Patient ID (PID-2)は、旧版との互換性のために残された。

- Alternate Patient ID（代替患者ID）(PID-4)は、旧版との互換性のために残された。

- Internal Patient ID（内部患者ID）(PID-3) は、"Patient Identifier List"（患者ID一覧）と改名され、繰り返しが許可されるようになった。

これらのHL7 2.3.1変更の採用により、IHEでは、PID-3要素4の中のassigning authority（割り付け責任機関）とPID-3要素1の中のidentifier（識別子）の使用が強制されます。

DICOMのPatient ID属性(0010,0020)には割り付け責任機関を伝えず、DICOMではIssuer of Patient ID（患者ID発行者）(0010,0021)はオプション属性なので、画像管理役役と部門システム予定・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）はどちらも、DICOM Modality PPSを通じて撮影装置から送られた患者IDのassigning authorityに関する仮定を行うことができなければなりません。「一つの医療機関内の単一のADT実行役または識別子発行者が割り当てた患者識別子の有効範囲は認識可能である」と想定されます。

IHEにより指定されるすべてのHL7トランザクション内のPID-3の中の識別子は、単一の値であり、ADT・患者登録実行役により使用されます。ただし例外として、トランザクションRAD-4は部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）が割り当てた識別子を使用してもよいです。

将来IHEにMPIを導入する際には、すべてのHL7トランザクションでPID-3にMPIの識別子が使用されることが想定されます。

医療機関では、暫定患者識別子の発行者がADTか、画像管理役と部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）の両方の部門発行者かのいずれかに設定することが必要です。これにより、DICOMのPatient ID (0010,0020)がHL7通信文のPID-3に対応付けされたときに、確実に同じ発行者に関連付けられます。

しかし、医療機関はADTが発行した暫定患者識別子で運用される場合があり、主にケース1、2、3とケース5が発生した場合に使用されます。これは、ケース3で患者識別子を手動入力するときに、撮影装置のオペレータエラーが原因で発生します。この場合、部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）と画像管理役はエラーを識別せなばならず、同一の発行者に誤った識別子を関連付けます。部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）で整合性の保持が行われ、画像管理役に対して、部門システム予定役・オーダ実施役（Department System Scheduler/Order Filler）はPatient Merge通信文を送信します。画像管理役で、古い患者識別子と新しい患者識別子が同じ発行者に関連付けられます。

次の節では、RAD TF-1: 3.3および4.3の適用例を使ってPID-3の使用方法を説明します。以下の例では、時間は表の上行から下行に向かって流れます。

| Table Acronyms | Description |
| --- | --- |
| IM | Image Manager |
| OF | Order Filler/ Departmental System Scheduler |
| OP | Order Placer |
| PPSM | Performed Procedure Step Manager |

## D. 2: 管理事務の処理流れ（RAD TF-1:3.3.1）

図にはA01・A04・A05・A11・A30が含まれますが、この例にはA01だけが含まれます。下の例で使用されるADTのID番号は"123"、発行者は"ADT_Issuer"です。

| Transaction | PID-3 (Patient Identifier List) | DICOM (0010,0020) | MRG-1 (Prior Patient Identifier List) |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 (ADT -> OF) | 123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| A01 (ADT -> OP) | 123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| ORM (OP->OF) | 123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| ORM (OF->IM) | 123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| DICOM MWL (OF -> Modality) | N/A | 123 | N/A |
| PPS (Modality -> PPSM) | N/A | 123 | N/A |
| PPS (PPSM -> IM) | N/A | 123 | N/A |
| PPS (PPSM -> OF) | N/A | 123 | N/A |

## D. 3: 患者情報融合（Patient Merge） （RAD TF-1:3.3.2）

ここでは、RAD TF-1: 3.3.2.2節の患者情報融合のシナリオに注目します。下の例では、古いADT ID番号は"123"、割り付け責任機関（assigning authority）は"ADT_Issuer"です。新しいADT ID番号は"456"、割り付け責任機関（assigning authority）は"ADT_Issuer"が使用されます。

| Transaction | PID-3 (Patient Identifier List) | DICOM (0010,0020) | MRG-1 (Prior Patient Identifier List) |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 (ADT -> OF) | 123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| A01 (ADT -> OP) | 123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| ORM (OP->OF) | 123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| ORMF->IM | 123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| DICOM MWL (OF -> Modality) | N/A | 123 | N/A |
| A40 (ADT -> OF) | 456^^^ADT_Issuer | N/A | 123^^^ADT_Issuer |
| A40 (OF->IM | 456^^^ADT_Issuer | N/A | 123^^^ADT_Issuer |
| A40 (ADT -> OP) | 456^^^ADT_Issuer | N/A | 123^^^ADT_Issuer |

## D. 4: 外傷ケ－ス1と2 （RAD TF-1:4.3）

次の例で、患者”John Doe”に使用されるADT暫定患者IDは"Temp.123"、発行者は"ADT_Issuer"です。

| Transaction | PID-3 (Patient Identifier List) | DICOM (0010,0020) | MRG-1 (Prior Patient Identifier List) |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 (ADT -> OF) | Temp_123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| A01 (ADT -> OP) | Temp_123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| ORM (OP->OF) | Temp_123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| ORM (OF->IM) | Temp_123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| DICOM MWL (OF -> Modality) | N/A | Temp_123 | N/A |
| PPS (Modality -> PPSM) | N/A | Temp_123 | N/A |
| PPS (PPSM -> IM) | N/A | Temp_123 | N/A |
| PPS (PPSM -> OF) | N/A | Temp_123 | N/A |
| A40 (ADT -> OF) | 456^^^ADT_Issuer | N/A | Temp_123^^^ADT_Issuer |
| A40 (OF->IM) | 456^^^ADT_Issuer | N/A | Temp_123^^^ADT_Issuer |
| A40 (ADT -> OP) | 456^^^ADT_Issuer | N/A | Temp_123^^^ADT_Issuer |

## D. 5: 外傷ケ－ス3 （RAD TF-1:4.3)

次の例で、患者”John Doe”に使用されるADT暫定患者IDは"Temp.123"です。患者は後で永久患者ID"Real_456"を割り当てられます。発行者は"ADT_Issuer"です。

| Transaction | PID-3 (Patient Identifier List) | DICOM (0010,0020) | MRG-1 (Prior Patient Identifier List) |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 (ADT -> OF) | Temp_123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| A01 (ADT -> OP) | Temp_123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| (Note: Temporary Patient ID “Temp_123” is manually entered at the modality.) | N/A | N/A | N/A |
| PPS (Modality -> PPSM) | N/A | Temp_123 | N/A |
| PPS (PPSM -> im) | N/A | Temp_123 | N/A |
| (Note: The im recognizes an unscheduled PPS and assumes a site configured assigning authority of “ADT_Issuer”.) | N/A | N/A | N/A |
| PPS (PPSM -> OF) | N/A | Temp_123 | N/A |
| (Note: The OF recognizes an unscheduled PPS with a valid ADT Patient ID – with a site configured assigning authority of “ADT_Issuer”.) | N/A | N/A | N/A |
| ORM-> OP) | Temp_123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| ORR (OP->OF) | Temp_123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| ORMOF-> IM) | Temp_123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| (Note: Patient Reconciliation occurs on the ADT system.) | N/A | N/A | N/A |
| A40 (ADT -> OF) | Real_456^^^ADT_Issuer | N/A | Temp_123^^^ADT_Issuer |
| A40 (ADT -> OP) | Real_456^^^ADT_Issuer | N/A | Temp_123^^^ADT_Issuer |
| A40 (OF-> IM) | Real_456^^^ADT_Issuer | N/A | Temp_123^^^ADT_Issuer |

## D. 6外傷ケ－ス4（RAD TF-1:4.3）

次の例で、患者”John Doe”に使用されるADT暫定患者IDは"Dept_789"です。患者は後で永久患者ID"123"を割り当てられます。発行者は"OF_Issuer"です。

| Transaction | PID-3 (Patient Identifier List) | DICOM (0010,0020) | MRG-1 (Prior Patient Identifier List) |
| --- | --- | --- | --- |
| ORM (OF->IM) | Dept_789^^^OF_Issuer | N/A | N/A |
| DICOM MWL (OF->Modality) | N/A | Dept_789 | N/A |
| PPS (Modality -> PPSM) | N/A | Dept_789 | N/A |
| PPS (PPSM -> IM) | N/A | Dept_789 | N/A |
| (Note: The im recognizes a scheduled PPS with a Patient ID - with a site configured assigning authority of “OF_Issuer”.) | N/A | N/A | N/A |
| PPS (PPSM -> OF) | N/A | Dept_789 | N/A |
| (Note: The OF recognizes a scheduled PPS with a Patient ID issued by the OF.) | N/A | N/A | N/A |
| A01 (ADT -> OP) | 123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| A01 (ADT -> OF) | 123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| (Note: The patient Dept_789^^^OF_Issuer is manually reconciled with 123^^^ADT_Issuer.) | N/A | N/A | N/A |
| A40 (OF-> im) | 123^^^ADT_Issuer | N/A | Dept_789^^^OF_Issuer |
| ORM (OF-> IM) | 123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| ORMOF-> OP) | 123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| ORR (OP->OF) | 123^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |

## D. 7: 外傷ケ－ス5 （RAD TF-1:4.3）

次の例で、身元未確認の患者”John Doe”に使用されるADT暫定患者IDは"Dept_123"で、撮影装置にて手入力されます。患者は後で永久患者ID"Real_456"を割り当てられます。発行者は"OF_Issuer"です。

| Transaction | PID-3 (Patient Identifier List) | DICOM (0010,0020) | MRG-1 (Prior Patient Identifier List) |
| --- | --- | --- | --- |
| PPS (Modality -> PPSM) | N/A | Dept_123 |  |
| PPS (PPSM->im) | N/A | Dept_123 | N/A |
| (Note: The im recognizes an unscheduled PPS and assumes a site configured assigning authority) | N/A | N/A | N/A |
| PPS (PPSM->OF) | N/A | Dept_123 | N/A |
| (Note: The OF recognizes an unscheduled PPS and assumes a site configured assigning authority; recognizes that Patient ID is invalid.) | N/A | N/A | N/A |
| A01 (ADT->OF) | Real_456^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| A01 (ADT->OP) | Real_456^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| (Note: Manual patient reconciliation occurs on the OF system.) | N/A | N/A | N/A |
| A40 (OF-> im) | Real_456^^^ADT_Issuer | N/A | Dept_123^^^Configured_Issuer |
| ORMOF-> OP) | Real_456^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| ORR (OP->OF) | Real_456^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |
| ORM(F-> IM) | Real_456^^^ADT_Issuer | N/A | N/A |

# Appendix E. HL7 v2.5.1で置き換えられる HL7 v2.3.1通信文の概要

この付録はこのテクニカルフレームワークにてHL7v2.3.1通信文意味で適合化されている過負荷もしくは旧式な通信文データ野（field）と、HL7v2.5.1オプションで適合化されているデータ野（field）の置き換えに関する概要です。IHE放射線で定義された元の意味はHL7v2.5.1を実装する際にも保持されていることに注意してください。詳細はテクニカルフレームワークのトランザクション記述を参照してください。以下の表は参考のために掲載します。

## E. 1: RAD-1 Patient Registration/RAD-12 Patient Update

| ADT Version 2.3.1 |  |  | ADT Version 2.5.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segment | SEQ | Element Name | Segment | SEQ | Element Name |
| PV1 | 9 | Consulting Doctor | ROL | 4 | ROLE-Person |

## E. 2: RAD-2 Place Order Management/RAD-3 Filler Order Management

| ORM/ORR Version 2.3.1 |  |  | OMG/ORG Version 2.5.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segment | SEQ | Element Name | Segment | SEQ | Element Name |
| PV1 | 9 | Consulting Doctor | ROL | 4 | ROLE-Person |
| ORC | 7 | Timing/Quantity | TQ1 | 7 | Start Time Date |

## E. 3: RAD-4 Procedure Scheduled/RAD-13 Procedure Update

| ORM Version 2.3.1 |  |  | OMI Version 2.5.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segment | SEQ:<comp> | Element Name | Segment | SEQ | Element Name |
| PV1 | 9 | Consulting Doctor | ROL | 4 | ROLE-Person |
| ORC | 7 | Timing/Quantity | TQ1 | 7 | Start Time Date |
| ZDS | 1 | Study Instance UID | IPC | 3 | Study Instance UID |
| OBR | 4:4-6 | Universal Service ID | IPC | 6 | Protocol Code |
| OBR | 15 | Specimen Source | OBR | 46 | Placer Supplemental Service Information |
| OBR | 16 | Placer Field 1 | IPC | 1 | Accession Identifier |
| OBR | 19 | Placer Field 2 | IPC | 2 | Requested Procedure ID |
| OBR | 20 | Filler Field 1 | IPC | 4 | Scheduled Procedure Step ID |
| OBR | 24 | Diagnostic Service ID | IPC | 5 | Modality |

# 用語集

RAD TF-1 Appendix Eを参照してください。

Observation Valueデータ野（field）の長さについては、Value Type（値の型）に依存します。OBX-2 value type を参照のこと。

The length of the observation value field is variable, depending upon value type.  See OBX-2-value type.